## Sheet1
DĖL IŠANKSTINĖS RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO PIRKIME (CVP IS ID 4277161)
VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymo) 27 str., siekdama tinkamai pasirengti Optinio koherentinio tomografo pirkimui, vykdė rinkos konsultaciją (CVP IS ID 4277161). Pirkimo iniciatorius atsižvelgęs ir įvertinęs į rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų klausimus ir pasiūlymus dėl techninės specifikacijos, teikia atsakymus ir prideda pakoreguotą prekės techninę specifikaciją (atskiras Word dokumentas):
Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Rinkos dalyvių paklausimai/ pastabos (tekstas neredaguotas)
|  |  | Dalyvis I | Dalyvis II | Dalyvis III | Dalyvis IV | Dalyvis V | Perkančiosios organizacijos atsakymai/ paaiškinimai/ pakeitimai
1. | Rinkos konsultacijos klausimas | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. | Techninė specifikacija aiški, išsami, perteklinių reikalavimų nėra. | 1. Siūlymai techninei specifikacijai patikslinti Siekiant užtikrinti aukštesnę kokybę, geresnę klinikinę naudą bei didesnę konkurenciją, siūlome patikslinti ir papildyti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 2. Naudingi funkcionalumai, didinantys klinikinę naudą Šiuolaikiniai optiniai koherentiniai tomografai pasižymi inovatyviomis funkcijomis, kurios gerina diagnostikos procesą. Rekomenduojame pridėti šiuos naudingus funkcionalumus: • Dirbtinio intelekto denoising'as (triukšmo slopinimas): Ši funkcija pagerina vaizdo kokybę iki daugkartinio skenavimo lygio, tačiau atliekama vienu nuskaitymu. Tai sutrumpina paciento tyrimo laiką ir didina darbo efektyvumą. • Realiojo laiko akies sekimas: Ši funkcija kompensuoja nevalingus paciento akies judesius ir mirksėjimą tyrimo metu. Tai užtikrina nuoseklų ir tikslų vaizdų gavimą, sumažinant pakartotinių skenavimų poreikį. • Plačesnio gylio skenavimo režimas: Galimybė atlikti didesnio gylio (pvz., iki 6 mm) skenavimus yra ypač naudinga tiriant pacientus su dideliu trumparegiškumu ar gilesnes akies struktūras, tokias kaip gyslainė. • Integruotos struktūros ir funkcijos ataskaitos: Programinė įranga turėtų leisti sujungti OCT ir regos lauko tyrimų rezultatus vienoje ataskaitoje. Tai supaprastina ir pagreitina glaukomos ir kitų ligų diagnostiką, leidžiant vienu metu vertinti nervų skaidulų sluoksnio pokyčius ir jų įtaką regai. | Techninėje specifikacijoje pernelyg detaliai aprašyti komplektuojamam kompiuteriui keliami reikalavimai (1.17; 1.17.1-7). Reikia pažymėti, kad kompiuteris yra sudedamoji medicinos prietaiso dalis ir turėtų būti naudojamas toks, kos yra patvirtintas pagrindinio prietaiso (šiuo atveju OKT) gamintojo, o ne laisvai pasirenkamas pirkėjo nuožiūra, nes tada galimos įvairios pagrindinio prietaiso ir kompiuterio nesuderinamumo ir netinkamo veikimo situacijos. Prašome 1.17; 1.17.1-7 punktus panaikinti, nes komplektuojamam kompiuteriui pilnai pakanka punkto 1.16 reikalavimų. | Siūlome naikinti reikalavimą „1.4. OKT skenavimo dydis tinklainėje (horizontaliai x vertikaliai) nuo 3x3 iki 12x12“, nes jis nepagrįstai apriboja konkurencingumą tarp tiekėjų. Skirtingų gamintojų įranga gali turėti kitokius skenavimo dydžius, tačiau tai neturi esminės įtakos tyrimo kokybei | Techninė specifikacija pakankamai išsami, tačiau siūlome keisti 1.4. punktą ir jį išskaidyti į labiau suprantamą bei neribojančią konkurencijos reikalavimą, t.y.: „OKT skenavimo dydis tinklainėje horizontaliai ne mažiau kaip 12 mm” ir „OKT skenavimo dydis tinklainėje vertikaliai ne mažiau kaip 9 mm”. | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2. |  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime, kuris planuojamas vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? Jei ne, kodėl? | Pagal pateiktą techninę specifikaciją galime pasiūlyti įrenginį, tačiau pastebime, kad vertinimo kriterijai reikšmingai riboja konkurenciją ir praktiškai nepalieka galimybių laimėti pirkimo procedūros. | Pagal dabartinę pateiktą negalėtume dalyvauti, nes apsisukimas 360 laipsnių kampu yra retai sutinkamas ir daugelis gamintojų nesiūlo šios opcijos dėl klinikinės reikšmės nebuvimo. | Nedalyvautumėm, nes mūsų siūlomi OKT prietaisai neatitinka pateiktos specifikacijos reikalavimų: 1.4 OKT skenavimo dydis tinklainėje (horizontaliai x vertikaliai) – Nuo 3x3x iki 12x12, yra pernelyg aukštas ir apribojantis konkurenciją. Prašome šį reikalavimą pakeisti į: Nuo 3x3 iki 12x9 mm. 1.5 OKT skenavimo ašinė rezoliucija – Ne daugiau 7 μm, yra pernelyg aukštas ir apribojantis konkurenciją, nes tokiu atveju neina siūlyti Topcon firmos OCT-Triton modelio OKT, kuris klinikinėje praktikoje yra pripažįstamas kaip aukščiausio lygio OKT prietaisas, tačiau jo ašinė rezoliucija yra 8 μm. Prašome šį reikalavimą pakeisti į: Ne daugiau 8 μm. | Ne, reikia techninės specifikacijos pakeitimų. | Taip, jei bus atsižvelgta į pateiktas pastabas | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
3. |  | Kokiais vertinimo kriterijais vadovaujantis turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai? Pagrįskite. Ar priede Nr. 2 nurodyti vertinimo kriterijai yra aiškūs ir tinkami? | Siūlomi vertinimo kriterijai: 1. Kaina – siūloma suteikti didesnį balų svorį, kad paskatinti konkurencingas kainas. 2. OKT skenavimo greitis ≥ 50 000 A-skenų/s – techninis parametras, tiesiogiai veikiantis tyrimo kokybę, pacientų komfortą ir darbo efektyvumą. 3. Garantinių įsipareigojimų pratęsimas – užtikrina, kad įranga bus tinkamai aptarnauta ilgesnį laiką. 4. Specialus režimas pacientams su katarakta – funkcionalus kriterijus, užtikrinantis tikslesnius tyrimus pacientams, kuriems standartiniai skenavimai gali būti riboti. Pastabos dėl kokybės vertinimo kriterijų. Išanalizavę pateiktą techninės specifikacijos projektą, teikiame pastabas dėl kokybės vertinimo kriterijų. Kai kurie balai skiriami už kriterijus, kurie orientuoti į konkretų gamintoją suteikiant neproporcingą pranašumą vienam tiekėjui. 2.1. Suderinamumas su konkrečia programine įranga (Imagenet 6). Šis reikalavimas orientuotas į konkretų gamintoją („Topcon“) ir riboja konkurenciją, nes kiti tiekėjai negali užtikrinti suderinamumo su patentuota sistema. 2.3. Prietaiso valdymas (360° apsisukimas). Orientuotas į konkretų konstrukcinį sprendimą, kurį turi tik dalis gamintojų. Įprasta klinikinė praktika nenumato būtinybės valdyti prietaisą „iš bet kurios pusės“. Praktikoje įrenginiai valdomi iš priekio, o automatinės funkcijos (fokusavimas, nuskaitymas, pozicionavimas) leidžia specialistui atlikti visus veiksmus patogiai, be būtinybės keisti pozicijos, todėl kriterijus laikytinas pertekliniu. 2.5. Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ne mažiau nei 6 tyrimais). Esminė klinikinė vertė yra pats funkcionalumas, nepriklausomai nuo tyrimų skaičiaus. Reikalavimas būtinai naudoti ≥6 tyrimus nepagrįstai riboja tiekėjus, nes toks kriterijus atitinka tik tam tikrų gamintojų programinės įrangos funkcionalumą. Siūlymas: Siekiant užtikrinti proporcingą vertinimą ir skatinti konkurencingas kainas, rekomenduojame: • didinti balų svorį už pasiūlymo kainą, • sumažinti balus už kriterijus, orientuotus į konkrečius gamintojus, arba nustatyti neutralius/funkcinius balų intervalus. | 1. Verinimo kriterijus : Programinės įrangos suderinamumas su perkančiosios organizacijos naudojama OKT ir kitų oftalmologinių vaizdų valdymo programa Imagenet 6. Ši programa yra skirta tik TOPCON gamintojui, todėl naudingumo balas yra nukreiptas būtent į šį gamintoją. Kadangi skiriama pakankamai daug balų, automatiškai konkurencijos nebelika. Be to per DICOM sąsają kurią gali pasiūlyti visi gamintojai galima lengvai valdyti vaizdus. Siūlome šios naudingumo balo atsisakyti. 2. Prietaiso valdymas iš bet kurios pusės, įskaitant paciento ( apsisukimas 360 laipsnių). Kadangi kaip minėjome, jog ši funkcija neturi visiškai klinikinės reikšmės skirti papildomų balų nevertėtų. Gebėjimas atlikti tyrimus iš priekio ir iš galo neturi tiesioginės klinikinės naudos diagnozei ar gydymui. Tyrimo metu svarbiausi yra techniniai parametrai (raiška, greitis) ir programinės įrangos galimybės (analizės įrankiai, segmentacija), o ne fizinė įrenginio judėjimo laisvė. 3. Toliau visi nurodyti kriterijai tik gerina įrenginio funkcionalumą ir duoda klinikinę reikmšę. | Priede Nr.2 surašyti Kokybės vertinimo kriterijai ir parametrai 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 yra surašyti konkrečiai vienam gamintojui (Optopol) ir sumoje sudaro 43 balus – kas kitų rinkos dalyvių dalyvavimą konkurse daro beprasmiu. Prašome šiuos punktus panaikinti, nes jie neturi jokio tiesioginio ryšio su OKT atlikimo ir gautų tyrimų panaudojimo klinikinėje praktikoje kokybe. | Manome, kad tiekėjų pasiūlymai turėtų būti vertinami pagal subalansuotus ekonominio naudingumo kriterijus, užtikrinančius tiek konkurencingumą, tiek įrangos kokybę. Pasiūlymo kaina turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. bendro vertinimo. Viešuosiuose pirkimuose pagrindinis tikslas yra racionaliai panaudoti lėšas, todėl kaina turi turėti esminę įtaką vertinant pasiūlymu. Šiuo metu dalis kriterijų nėra visiškai aiškūs ir tinkami, nes jie yra pernelyg specifiniai ir orientuoti į konkretų gamintoją. Pavyzdžiui, kriterijus dėl suderinamumo tik su programine įranga Imagenet 6 yra akivaizdžiai diskriminuojantis, nes riboja konkurenciją ir pažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo principą. Be to, šiam kriterijui suteiktas neproporcingai didelis svoris (14 balų), todėl jis tampa vienu iš lemiančiu veiksnių vertinime. Siūlome šį kokybės kriterijų apskritai panaikinti. Siūlome subalansuoti kriterijų svorius, suteikiant kainai esminę reikšmę, o likusius balus proporcingai paskirstant tarp kokybės kriterijų. Pavyzdžiui: pasiūlymo kaina – 65 balai, o kokybės kriterijai – 35 balai (jeigu nustatyta 7 kriterijai, kiekvienam skirti po 5 balus). Toks modelis būtų skaidresnis, užtikrintų platesnę konkurenciją ir racionalų viešųjų lėšų panaudojimą. | Beveik visi priede Nr. 2 reikalavimai yra aiškūs, tačiau siūlome pakeisti/paaiškinti: 2.3. punktas „Prietaiso valdymas iš bet kurios pusės, įskaitant paciento ( apsisukimas 360 laipsnių“ Punktas nėra aiškus. Prietaiso valdymas vyksta per atskirą kompiuterį su monitoriumi, tad jį galima pastatyti įvairiomis pusėmis ir valdyti prietaisą iš bet kurios padėties. Bet jeigu kalbama apie integruotą monitorių prietaise, tokiu atveju punktas tinkamas tik vienam gamintojui ir riboja konkuenciją. 2.8 punktą pakeisti sekančiai: „OKT skenavimo dydis tinklainėje horizontaliai ne mažiau kaip 15 mm” ir „OKT skenavimo dydis tinklainėje vertikaliai ne mažiau kaip 15 mm”. Įtraukus į OKT specifikaciją 15 mm skanavimo dydį, ligoninė gautų platesnį tinklainės ir regos nervo srities vaizdą vieno tyrimo metu. Tai leistų anksti pastebėti periferinius pakitimus, sumažintų poreikį atlikti kelis atskirus skenavimus ir padidintų diagnostinį tikslumą bei efektyvumą, palyginti su 9 ar 12 mm aprėptimi. Už šį privalumą tiekėjas galėtų gauti papildomų balų ir taip nebūtų ribojama konkurencija. Papildomai siūlome prie kokybinių reikalavimų įtraukti kriterijų dėl minimalaus vyzdžio dydžio. Tiekėjas, kuris pasiūlys įrangą, galinčią atlikti tyrimą su vyzdžiu ≤ 2 mm, galėtų gauti papildomų balų. Mažesnio vyzdžio tyrimo galimybė yra itin svarbi praktikoje, nes ne visiems pacientams vyzdžiai lengvai išsiplečia (pvz., vyresnio amžiaus pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, glaukoma ar vartojantiems tam tikrus vaistus). Galimybė atlikti kokybišką tyrimą esant mažam vyzdžiui didina pacientų komfortą, sumažina poreikį naudoti midriatikus, trumpina tyrimo laiką ir leidžia greičiau gauti diagnostinę informaciją. | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
4. |  | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite. | Nereikalinga taikyti papildomų kvalifikacinių reikalavimų. | Tai, kad būtų oficialus tiekėjas. Kad prireikus remonto grandinė nenutrūktų. |  |  | Prisitaikysime prie įstaigos reikalavimų
5. |  | Kokius aplinkos apsaugos kriterijus siūlote taikyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai? Pagrįskite. Ar techninėje specifikacijoje nurodytas aplinkos apsaugos kriterijus yra aiškus ir priimtinas? Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 | 1. Pakuotės tvarumas – iš perdirbamų arba ekologiškų medžiagų. 2. Užtikrintas atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metai. |  |  | Pakuotė, detalių tiekimas minimum 5 metus | Prisitaikysime prie įstaigos reikalavimų
6. |  | Ar pasirinktas pirkimo skaidymas į dalis ir nustatytos pirkimo dalys užtikrina galimybę pirkimo objektą įsigyti efektyviai ir neapriboja tiekėjų dalyvavimo pirkime. Kaip kitaip būtų galima išskaidyti pirkimo objektą, kad kuo daugiau tiekėju galėtų pateikti pasiūlymus? | Pirkimo skaidyti į dalis nereikia. | Vienas būdas tai nebent skaidyti staliuką, kaip atskirą pirkimo dalį. Kompiuteris turi būti suderinamas su įranga, todėl nežinant techninių reikalavimų būtų sunku pasiūlyti tinkamą.
7. |  | Kokia būtų preliminari prekės kaina (prašoma pirkimo vertės nustatymo tikslais)? Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?
8. |  | Bet kokie kiti pasiūlymai, komentarai ar kita Jūsų nuomone reikšminga informacija. |  | Jei įstaiga neturi Biometrijos, Topografijos įrenginių. Yra OKT modelių kurie gali pasiūlyti juos tame pačiame prietaise. Taip taupoma darbo vieta ir žymiai sumažinami ligoninės kaštai. Dažnai modelio prisidėjimas kainuoja keletą tūkstančių. Kai atskirai gauti šiuos prietaisus kainuotų keletą dešimčių. |  |  | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos.
Techninė specifikacija Optinis koherentinis tomografas
1.1 | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: | 1. optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto); 3. spalvotos akių dugno fotografijos.
1. optinės koherentinės tomografijos (OKT);
2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto);
3. spalvotos akių dugno fotografijos.
1.2 | Prietaiso technologinis išpildymas ir komplektacija | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko. |  |  |  | Prietaisas sudarytas iš diagnostinio OKT įrenginio su integruota skaitmenine foto kamera ir atskiro atitinkamos specifikacijos kompiuterio, monitoriaus, bei reguliuojamo aukščio elektrinio staliuko.
1.3 | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 50000 A skenų per sekundę | 80000 A skenų per sekundę |  |  |  | 80000 A skenų per sekundę
1.4 | OKT skenavimo dydis tinklainėje (horizontaliai x vertikaliai) | Nuo 3x3x iki 12x12 | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje Y-6~9 mm OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje X : 6~12mm |  |  | Kad būtų užtikrintas konkurencingumas tarp tiekėjų siūlome parametrą naikinti. | Nuo 5x5 iki 15x15
1.5 | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | Ne daugiau 7 µm | 7 µm |  |  |  | 5 µm
1.6 | OKT skenavimo šoninė rezoliucija | Ne daugiau 20 µm | 20 µm |  |  |  | 18 µm
1.7. | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); | Optinio disko ir makulos 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis). |  |  |  | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis);
1.8 | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui | Ne daugiau 2,5 mm | Minimalus vyzdžio diametras OKT tyrimui 2,5 mm |  |  |  | 1,7 mm
1.9 | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui | Ne daugiau 4,0 mm | Minimalus vyzdžio diametras akies dugno fotografijos tyrimui 3,3 mm |  |  |  | 3,3 mm
1.10 | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 40° apžvalgos kampu, daugiažidininio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu | 45° apžvalgos kampu, spalvotas ne-midriazinės akies dugno fotografijos metodu). |  |  |  | spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu
1.11 | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. | Tinklainės storio nustatymas atliekamas pagal pasirinktą kriterijų ILM–RPE. Prietaisas pateikia šiuos kiekybinius rodiklius: vidutinis tinklainės storis, centrinės duobutės storis, centrinės zonos storis, viršutinės ir apatinės tinklainės dalių storis, didžiausias ir mažiausias storis (kai taikoma segmentinė analizė). Galima atlikti kelių tyrimų palyginimą, progresavimo analizę, kas leidžia įvertinti akių tinklainės būklės pokyčius laike, remiantis kelių (≥4) atliktų tyrimų palyginimu. |  |  |  | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze
1.12 | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio storio apie optinį diską nustatymas. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas. Pokyčių tendencijų nustatymas, rementis ne mažiau nei 4 tyrimais | 1. Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angliškai: RNFL) storio apie optinį diską nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze; 2. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. 3. Pokyčių tendencijų nustatymas (remiantis ≥4 tyrimais). |  |  |  | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio storio apie optinį diską nustatymas. Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas. Pokyčių tendencijų nustatymas, rementis 6 tyrimais
1.13 | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtinas. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis |  |  |  | Priekinio akies segmento tyrimo modulis
1.14 | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto | Angiografijos tyrimas |  |  |  | OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles, nenaudojant kontrasto
1.15 | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, Rezultatų siuntimas per DICOM. | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, Rezultatų siuntimas per DICOM. |  |  |  | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, Rezultatų siuntimas per DICOM
1.16 | Komplekte su kompiuteriu | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. | Stacionarus kompiuteris Dell24 ,,All-in-One“ EC24250 pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. |  |  |  | Komplektuojama
1.17 | Procesorius | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmarkperformance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. | Core i5-1334U |  | Techninėje specifikacijoje pernelyg detaliai aprašyti komplektuojamam kompiuteriui keliami reikalavimai (1.17; 1.17.1-7). Reikia pažymėti, kad kompiuteris yra sudedamoji medicinos prietaiso dalis ir turėtų būti naudojamas toks, kos yra patvirtintas pagrindinio prietaiso (šiuo atveju OKT) gamintojo, o ne laisvai pasirenkamas pirkėjo nuožiūra, nes tada galimos įvairios pagrindinio prietaiso ir kompiuterio nesuderinamumo ir netinkamo veikimo situacijos. Prašome 1.17; 1.17.1-7 punktus panaikinti, nes komplektuojamam kompiuteriui pilnai pakanka punkto 1.16 reikalavimų. |  | Atitinka | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
1.17.1 | Suderinamumas | Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (Windows 10 arba naujesne versija) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą | Kompiuteris suderintas su Microsoft Windows operacine sistema | . Kompiuterio parametrų reikalavimo perteklinis pobūdis Reikalavimas, kad kompiuteris atitiktų konkrečius pertekliniais nurodytus parametrus (procesorius, operatyvioji atmintis ir pan.), yra nepagrįstas dėl kelių priežasčių: • Suderinamumas, o ne parametrai: Svarbiausia, kad kompiuterinė įranga būtų suderinama su OCT prietaisu ir jo programine įranga, užtikrinant sklandų darbą. Medicinos prietaisų distributoriai specializuojasi medicinos įrangoje, o ne IT technikos pardavimuose. • Lankstumas ir konkurencija: Specifinių parametrų nurodymas riboja tiekėjų galimybes pasiūlyti optimalius sprendimus. Siūlome reikalavimą keisti į „su OCT įrenginiu suderinama kompiuterinė įranga“, nurodant tik minimalius programinės įrangos reikalavimus, pavyzdžiui, operacinės sistemos versiją. |  |  | Atitinka | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
1.17.2 | Procesoriaus architektūra | Ne mažiau nei 64 bitai | 64 |  |  |  | Atitinka
1.17.3 | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 8 GB | 16 GB |  |  |  | Atitinka
1.17.4 | Kietasis diskas | SSD tipo, duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s, talpa ne mažiau nei 1 TB | 1 TB |  |  |  | Atitinka
1.17.5 | Operacinė sistema | Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, Windows 10 arba naujesne versija) | Microsoft Windows11 Pro |  |  |  | Atitinka
1.17.6 | Monitorius (jei kompiuteris stacionarus) | LCD arba lygiavertis monitorius, ekrano įstrižainė nuo 23" iki 24,5", ekrano kraštinių santykis ne mažiau nei 16:9, ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1080 | 23,8 FHD |  |  |  | Atitinka
1.17.7 | Priedai | Kompiuteris su monitoriumi arba nešiojamas kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). | Kompiuteris su monitoriumi komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių ujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.). |  |  |  | Komplektuojama
1.17.8 | Komplekte su spausdintuvu | Spalvotas lazerinis arba lygiavertis, tyrimo rezultatų spausdinimui. Maksimalus spausdinimo lapas A4 formatas. Skiriamoji geba (raiška) ne mažiau nei 600x600 dpi. Pateikiama (-os) to paties įrangos gamintojo dažomųjų miltelių kasetė (-ės), kurios (-ių) resursas ne mažiau kaip 4 000 standartinių A4 formato lapų. | Spalvotas lazerinis spausdintuvas Canon i-SENSYS LBP673Cdw. 1200x1200 tašk./col |  |  |  | Komplektuojama
1.18 | Staliukas OKT prietaisui, kompiuteriui ir monitoriui pastatyti. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. |  |  |  | Komplektuojama
Kokybės kriterijai. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 31
2. | Kokybės kriterijai (Q):
2.1. | Programinės įrangos suderinamumas su perkančiosios organizacijos naudojama OKT ir kitų oftalmologinių vaizdų valdymo programa Imagenet 6 | Wkokybė = 14
2.2. | OKT skenavimo ašinė rezoliucija ne daugiau 5 µm | Wkokybė = 15 |  | • Ašinė raiška (rezoliucija): Siūlome nurodyti ne daugiau kaip 3 µm ašinę raišką, o ne 5 µm. Geresnė raiška leidžia tiksliau vizualizuoti akių audinius ir padidina diagnostikos tikslumą, atspindėdama šiuolaikinius rinkos standartus. |  |  |  | Nekeisime, nes šiuo atveju apriboja kitus tiekėjus
2.3. | Prietaiso valdymas iš bet kurios pusės, įskaitant paciento ( apsisukimas 360 laipsnių). | Wkokybė = 5 |  | Reikalavimas atlikti tyrimus iš priekio ir galo (360 laipsnių apsisukimas) Reikalavimas, kad prietaiso valdymas būtų galimas iš bet kurios pusės, įskaitant paciento, ir 360 laipsnių apsisukimas, yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją: • Nepagrįstas reikalavimas: Daugelis šiuolaikinių aukštos klasės OCT įrenginių yra sukurti efektyviam ir kompaktiškam naudojimui, nereikalaujant tokio plataus fizinio judėjimo. • Ribojama konkurencija: Toks unikalus funkcionalumas, tikėtina, būtų prieinamas tik vieno ar kelių gamintojų prietaisuose, kas pažeidžia viešųjų pirkimų principus. • Klinikinė nauda: Gebėjimas atlikti tyrimus iš priekio ir galo neturi tiesioginės klinikinės naudos diagnozei ar gydymui. Klinikinei praktikai svarbiausia yra vaizdų kokybė ir programinės įrangos funkcionalumas, o ne fizinė įrenginio konfigūracija. Siūlome šį reikalavimą pašalinti iš techninės specifikacijos. |  |  |  | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2.4. | OKT skenavimo greitis ≥ 80000 A-skenų/sek. | Wkokybė = 7 | [5 empty] | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2.5. | Pokyčių tendencijos nustatymas (remiantis ne mažiau nei 6 tyrimais) | Wkokybė = 5 |  | • Pokyčių tendencijų nustatymas: Siūlome pabrėžti, kad prietaisas turi turėti programinės įrangos sprendimus, leidžiančius tiksliai analizuoti ligos progresą, lyginant morfologinius ir kiekybinius pokyčius. Svarbu, kad būtų galima palyginti skirtingu laiku atliktus tyrimus, net jei jie nėra idealiai identiški. |  |  |  | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2.6. | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas ≥ 10 sluoksnių | Wkokybė = 7 |  | • Tinklainės sluoksnių išskyrimas: Rekomenduojame papildyti reikalavimą, nurodant, kad automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas turėtų būti pagrįstas dirbtinio intelekto (DI) technologija. Tai užtikrintų didesnį segmentacijos tikslumą ir palengvintų patologinių sričių įvertinimą. |  |  |  | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2.7. | OKT skenavimo šoninė rezoliucija 18 µm | Wkokybė = 8 |  | • Šoninė raiška (rezoliucija): Siūlome patikslinti šoninę raišką į ne daugiau kaip 15 µm, vietoje 18 µm. Tai leistų gauti detalesnius ir kokybiškesnius vaizdus. |  |  |  | Perkančioji organizacija, įvertinusi rinkos konsultacijos metu gautą pastabą, pakoreguos pirkimo dokumentus.
2.8. | OKT skenavimo dydis tinklainėje (horizontaliai x vertikaliai) nuo 3x3x iki 15x15 | Wkokybė = 8