TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugų pirkimas. Pirkimo objektas suskirstytas į 10 atskirų dalių  (toliau pateiktos lentelės).

- 1 pirkimo objekto dalis. Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros  paslaugos.

- 3 pirkimo objekto dalis. Fizikinių ir cheminių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 4 pirkimo objekto dalis. Temperatūros matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros  paslaugos.

- 5 pirkimo objekto dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 6 pirkimo objekto dalis. Geometrinių dydžių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 7 pirkimo objekto dalis. Optinių ir optinių fizikinių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 8 pirkimo objekto dalis. Etaloninių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 9 pirkimo objekto dalis. Stacionarių metano signalizatorių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

- 10 pirkimo objekto dalis. Masės matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos.

Tiekėjas, atlikęs matavimo prietaisų patikrą ir / ar kalibravimą, atliekamą nurodytuose prietaiso taškuose , turi išduoti patikros sertifikatus (toliau – Sertifikatai) ir kalibravimo liudijimus (toliau – Liudijimai), prie prietaiso priklijuoti atitinkamą žymą. Sertifikatuose ir Liudijimuose turi būti nurodytas patikros ir / ar kalibravimo galiojimo laikas ne trumpesnis nei nustatytas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523, patvirtintame Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, jei tikrinama matavimo priemonė priklauso kuriai nors sąraše išvardintai grupei.

Paslaugų atlikimo terminai ir sąlygos

Sutarties terminas – 36 mėnesiai. Paslaugos suteikiamos ne ilgiau kaip per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (darbo dienomis) nuo matavimo prietaisų pateikimo arba atvykimo į Paslaugų teikimo vietą. Patikros ir / ar kalibravimo atlikimo terminas ne pagal grafiką pateiktiems prietaisams bus nustatomas su tiekėju suderintame perkančiosios organizacijos užsakyme.

Užsakomų paslaugų kiekiai gali kisti ±20 proc.). Paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į Užsakovo poreikį. Užsakovas neįsipareigoja per Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį įsigyti toliau pateikiamose lentelėse nurodytą paslaugų kiekį, apimtis ir sumokėti Tiekėjui maksimalią galimą sutarties vertę.

Matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugų preliminarios apimtys:

1 lentelė. 1 pirkimo objekto dalis. Elektrinių dydžių matavimo priemonių kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. matavimo replės | Fluke 322 | 1 | TT |  | P |
| 2 | Varžos matuoklis | CA10 | 1 | TT | Kontrolė | — |
| 3 | Megometras | 16D501S | 12 | TT | Kontrolė | — |
| 4 | Megometras | ESО202/2G | 3 | TT | — | P |
| 5 | Fazė-nulis matuoklis | 16L240P | 2 | TT | Kontrolė | — |
| 6 | Multimetras | CA 5005 | 2 | TT | K (10-0,6kV ±3%, 3-100 A (ac/dc) ±3%), 8 taškai | — |
| 7 | Multimetras | Fluke 189 | 2 | TT | K (0-1kV (ac/dc) ±1,5%, 0-10 A (ac/dc) ±1,5% ), 8 taškai | — |
| 8 | Srovės replės | Fluke 771 | 3 | TT | — | P |
| 9 | Multimetras | Metrahit X-tra | 2 | TT | K (0-1kV (ac/dc) ±3%, 0-40kΩ - ±3%, 0-10A (ac/dc) ±3%), 10 taškų | — |
| 10 | Universalus matavimo prietaisas | MI3102H BT | 3 | TT | — | P |

2 lentelė. 2 pirkimo objekto dalis. Slėgio matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registravimo prietaisas | КСД2, МЭД | 4 | TT | — | P |
| 2 | Skaitmeninis slėgio manometras | XP² 2;70 bar | 6 | TT | K (XP2 (0,0000; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 bar) XP70 (0,000; 10,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 60,0; 70,0 bar) | — |
| 3 | Manometras | WIKA, МТ, KFM,EN837, M,GE,MP4-Y, MTP | 1450 | TT | — | P |
| 4 | Manometras su el. kont. | EKM | 25 | TT | — | P |
| 5 | Slėgio jutikliai | Danfoss, ABB 261GS, Fischer DE45A80, ABB2010T, ABB2020TG, РС 28, JUMO MIDAS, Huba Cont. 5436, Vegabar BR 17, En.Hauser PMS131,Endress+H PMD -75, FCX-AII | 145 | TT | — | P |
| 6 | Bandymo stendo manometras | MP4Y 400bar | 3 | TT | — | P |
| 7 | Bandymo stendo manometras | MP4Y 40bar | 3 | TT | — | P |
| 8 | Bandymo stendo manometras | MP3Y 60bar | 3 | TT | — | P |
| 9 | Bandymo stendo manometras | ОBM-100 1,6 bar | 3 | TT | — | P |
| 10 | Patikrinimo stendo manometras | ОBМ1-100 10 bar | 3 | TT | — | P |
| 11 | Patikrinimo stendo manometras | MT 100 bar | 3 | TT | — | P |
| 12 | Manometras O₂ | KFM 250 bar | 10 | TT | — | P |
| 13 | Manometras Ar | KFM 250 bar | 6 | TT | — | P |
| 14 | Manometras Ar | KFM 4 bar | 6 | TT | — | P |
| 15 | Manometras O₂ | KFM 25 bar | 10 | TT | — | P |
| 16 | Manometras C₂H₂ | KFM 40 bar | 10 | TT | — | P |
| 17 | Manometras C₂H₂ | KFM 4 bar | 10 | TT | — | P |
| 18 | Manometras C₃H₈ | KFM 4 bar | 6 | TT | — | P |
| 19 | Manometras O₂ | 63 mm 400;70 bar | 10 | TT | — | P |
| 20 | Manometras N₂ | 63 mm 400;14 bar | 10 | TT | — | P |
| 21 | Laboratorinis manometras O₂ | FIMA 160 60 bar | 3 | TT | — | P |

* Pastaba. Deguonies manometras turi būti nuriebalintas prieš patikrą ir patikrintas

3 lentelė. 3 pirkimo objekto dalis. Fizikinių ir cheminių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dujų analizatorius | Testo-350MLX | 6 | TT | — | P |
| 2 | Dujų analizatorius | mikrotester II G450 | 6 | TT | — | P |
| 3 | Alkotesteris | Lifeloc FC10 | 6 | TT | — | P |
| 4 | Alkotesteris | Drager Alcotester 3000 | 12 | TT | — | P |
| 5 | pHmetras | pH - 211 HANNA INSTRUM | 3 | TT | 1K (pH 4,00; 7,00; 10,00), 3 taškai | 3P |
| 6 | pH-metras /jonomatis | Thermo Scientific Orion 4 Star | 3 | TT | 1K (pH 4,00; 7,00; 10,00), 3 taškai | 3P |
| 7 | Analizatorius | Orion Star A215 | 3 | TT | (pH ir laidumas) | P |
| 8 | Analizatorius | Ino LAB pH/Cond 720 | 3 | TT | — | P |
| 9 | Analizatorius pH/Cond | Ino LAB pH/Cond Level 1 | 6 | TT | 1K (pH ir laidumas pH 4,00; 7,00; 10,00; laidumas 5; 84; 1413; 12880 µS/cm), 3/4 taškai | 6P |
| 10 | Analizatorius | inoLab Multi 720(pH/Oxi) | 6 | TT | (pH/O₂) | P |
| 11 | Analizatorius | Ino LAB pH/Oхi Level 1 | 6 | TT | (pH/O₂) | P |
| 12 | Analizatorius | Mettler Toledo SevenExcellence | 6 | TT | (pH/O₂) | P |
| 13 | Portatyvus oksimetras | VWRDO220 | 6 | TT | — | P |
| 14 | Portatyvus konduktometras Cond-315i su davikliu | Cond-315i | 6 | TT | — | P |
| 15 | Analizatorius (pH metras) | pH211 | 3 | TT | (pH ir laidumas | P |
| 16 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis | Testo 608-H1 | 9 | TT | P/K (18;20;25°C drėgmė: 30 %; 50%; 70% (H,%), 3 taškai | P |
| 17 | Oro drėgmės / temperatūros matuoklis | A2000-TH | 2 | TT | P/K (18;20;25°C drėgmė: 30 %; 50%; 70% (H,%), 3 taškai | P |
| 18 | Termometras-higrometras (Temperatūros ir drėgmės matuoklis) | Traceable VWR | 9 | TT | P/K (18;20;25°C drėgmė: 30 %; 50%; 70% (H,%)) , 3 taškai | P |
| 19 | Termometras-higrometras | Hygrothermometer Precision | 2 | TT | P/K (18;20;25°C drėgmė: 30 %; 50%; 70% (H,%)), 3 taškai | P |
| 20 | Dujų nuotekio detektorius | CGS 20D | 6 | TT | — | P |

4 lentelė. 4 pirkimo objekto dalis. Temperatūros matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros  paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatūros jutikliai | TOP-W-12-1 Pt100 | 16 | TT | — | P |
| 2 | Termometras bimetalinis | WIKA, KFM | 16 | TT | — | P |
| 3 | Skaitmeninis termometras | tipas HD 2328.0 | 2 | TT | P/K (500°C; 550°C; 600°C / 100°C; 105°C; 110°C), 6 taškai | P |
| 4 | Skaitmeninis termometras | tipas HD 2128.1 | 1 | TT | P/K (100°C; 105°C; 110°C), 3 taškai | P |
| 5 | Skaitmeninis termometras | Checktemp 1 | 3 | TT | P/K, 3 taškai | P |
| 6 | Skaitmeninis termometras | VWR | 7 | TT | P/K (22,36,44°C), 3 taškai | P |
| 7 | Stiklinis maksimalus termometras | SP-82, SP-83,TP-4,TL-6,TL-2M,BRAND, PN-85/M-53820 | 30 | TT | 14 K, 3-taškai | 30P |
| 8 | Skaitmeninis temperatūros aliarmo termometras | Testo 108 | 4 | TT | P/K (-18°C; 5°C) , 2 taškas | P |

5 lentelė. 5 pirkimo objekto dalis. Skysčių ir dujų kiekio matavimo prietaisų kalibravimo ir  metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorinis automatinis dozatorius | Dispensette III Brand | 3 | TT | — | P |
| 2 | Laboratorinis automatinis dozatorius | Dispensette S Organic Brand | 3 | TT | — | P |
| 3 | Automatinis titratorius | TITRONIC basic 20ml±0,15% | 6 | TT | 1K (2, 10, 20 ml), 3 taškai | 6P |
| 4 | Automatinis titratorius | "TITRONIC universal" | 12 | TT | — | P |
| 5 | Skaitmeninė biuretė | „Hirschmann Opus“ | 6 | TT | 4K(3 ml;5 ml; 10 ml) 5000;10000;15000 µl), 3 taškai | 6P |
| 6 | Autotitratorius | Titronic 300 | 3 | TT | — | P |
| 7 | Pipetė graduota | 1; 2;5;10ml | 119 | TT | 7K, 2 taškai | 119P |
| 8 | Pipetė negraduota | 1;2;5;10;20;25; 50;100ml | 133 | TT | — | P |
| 9 | Matavimo cilindras graduotas | 25;50;100;250;500; 1000ml | 75 | TT | 2K , 2 taškai | 75P |
| 10 | Matavimo kolba | 25;50;100;200;250; 500;1000ml | 277 | TT | 2K, 1 taškai | 277P |

6 lentelė. 6 pirkimo objekto dalis. Geometrinių dydžių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sietas | Tipas – metalinio vielinio tinklo; 7akutės vardinė vertė – 1mm | 1 | TT | K (1,00 mm), 1 taškas | — |
| 2 | Ruletė | Richter | 1 | TT | — | P |

7 lentelė. 7 pirkimo objekto dalis. Optinių ir optinių fizikinių matavimo prietaisų kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometras | Spektronic GENESYS 20 | 9 | PBV | 1K (400; 450, 510; 540; 600; 650 nm), 6 taškai | 9P |
| 2 | Spektrofotometras | NANOCOLOR VIS II | 3 | PBV | — | P |
| 3 | Automatinis izoperibolonis kalorimetras | Parr 6400 | 3 | PBV | P/K (26,456 MJ/kg), 2 taškai | P |
| 4 | Laboratorinis turbidimetras 1500IR | TURBIOUANT | 3 | PBV | K (0,040; 0,090; 0,050; 0,051 NTU), 4 taškai | — |
| 5 | Portatyvus deguonies matuoklis | Centec OXYTRANS M E | 6 | PBV | 1ppb-2ppm±1ppb; (0...4,2) tūr,% O₂ ±0,002 tūr. % O₂ | P |

8 lentelė. 8 pirkimo objekto dalis. Etaloninių matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos

| Eil. Nr. |  | Prietaiso pavadinimas |  | Tipas |  | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Miliampermetras |  | E377 |  | 2 | TT | K(2 mA; 3 mA; 4 mA), 3 taškai | — |
| 2 |  | Kalibratorius |  | Мetran 501 PKD-R |  | 2 | TT | K(0,000 Mpa; 1,500 Mpa; 2,500 Mpa), 3 taškai | — |
| 3 |  | Slėgio modulis Metran 501 PKD-R |  | B-25; |  | 12 | TT | K (B-25 (0,000; 5,0; 10,0 15,0 20,0 25,0 kPa); | — |
|  |  |  |  | B-63; |  |  |  | B-63 (0,000; 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 kPa); |  |
|  |  |  |  | B-100; |  |  |  | B-100 (0,000; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 90,0 kPa); |  |
|  |  |  |  | 2,5D; |  |  |  | 2,5D (0,000; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 kPa); |  |
|  |  |  |  | 6D; |  |  |  | 6D (0,000; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 6,0 kPa); |  |
|  |  |  |  | 25D |  |  |  | 25D (0,000; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 kPa)) |  |
| 4 |  | Kalibratorius |  | Fluke 744 |  | 2 | TT | K (0,950 bar; 0,000 bar; 1,000 bar), 3 taškai (Šaltinis (15VDC; 1mADC; 22mADC; 22mADC;) | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Matuoklis (30VDC; 30VAC; 1mADC; 25mADC; 11kΩ) |  |
| 5 |  | Slėgio modulis Fluke744 |  | 700P02; |  | 12 | TT | K (700P02 (0,000; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 psi); | — |
|  |  |  |  | 700P04; |  |  |  | 700P04 (0,000; 1,0; 3,0; 6,0 9,0 9,0 12,0 15,0 psi); |  |
|  |  |  |  | 700PD7; |  |  |  | 700PD7 (-10,0; -7,0; -4,0; -1,0; 10,0; 50,0 100,0 200,0 psi); |  |
|  |  |  |  | 700P07; |  |  |  | 700P07 (0,000; 50,0; 100,0; 200,0; 300,0; 400,0 500,0 psi); |  |
|  |  |  |  | 700P08; |  |  |  | 700P08 (0,000; 50,0; 200,0; 400,0; 600,0; 800,0; 1000,0 psi)). |  |
| 6 |  | Kalibratorius |  | DP1615LP |  | 2 | TT | K (0,000; 2,0; 4,0 6,0 8,0 10,0 12,5 mbar) | — |
| 7 |  | Kilovoltmetras |  | C196 | 2 | TT | K(2 kV; 5 kV; 7,5 kV), 3 taškai | — |

9 lentelė. 9 pirkimo objekto dalis. Stacionarių metano signalizatorių matavimo prietaisų

kalibravimo ir metrologinės patikros paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dujų analizatorius | BIAS-4, US-03, | 18 | PBV | — | P |
| 2 | CH4 protekių detektorius | Sensepoint | 30 | PBV | — | P |
| 3 | CH4 protekių detektorius | DKJ-01 | 6 | PBV | — | P |
| 4 | Dujų signalizatorius | CGS-2/1 IP | 6 | PBV | — | P |

10 lentelė. 10 pirkimo objekto dalis. Masės matavimo prietaisų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos

| Eil. Nr. | Prietaiso pavadinimas | Tipas | Preliminarus paslaugų skaičius per 36 mėn. | Paslaugų teikimo vieta | Paslauga |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automobilių svarstyklės 500 | DINI ARGEO 3590 CPWET 60t | 3 | PBV | — | P |
| 2 | Svarstyklės mechaninės40 | RP-100 (5÷100) kg | 2 | PBV | — | P |
| 3 | Mechaninės svarstyklės 20 | RN-10C13U (0,1÷10) kg | 2 | PBV | — | P |
| 4 | Elektroninės 70 svarstyklės | KPZ2E (10÷1500/3000) kg | 2 | PBV | — | P |
| 5 | Elektroninės svarstyklės 20 | ACLAS PS1X (6÷15)kg | 4 | PBV | — | P |
| 6 | Elektroninės pakabinamos svarstyklės 150 | EXCELL (40÷5000) kg | 2 | PBV | — | P |
| 7 | Elektroninės svarstyklės | KERN PLJ 4000-2M | 2 | PBV | — | P |
| 8 | Elektroninės svarstyklės | KERN ABT 220-5DM | 2 | PBV | — | P |
| 9 | Elektroninės svarstyklės | KERN PLJ 510-3M | 2 | PBV | — | P |
| 10 | Elektroninės svarstyklės | KERN PLJ 360-3M | 2 | PBV | P/K (1; 100; 200; 300; 360 g), 5 taškai | P |
| 11 | Elektroninės svarstyklės | Entris 120g/0,1 mg | 1 | PBV | P/K(0,5; 1,0; 2,0; 10,0; 30; 50 g), 6 taškai | P |
| 12 | Analitinės svarstyklės | KERN ABJ 120-4NM | 2 | PBV | K (0,5; 1,0; 2,0; 10,0; 30; 50 g), 6 taškai | — |
| 13 | Svarstyklės | KERN EG 420-3NM | 1 | PBV | P/K (10;30;50;100 g), 4 taškai | P |
| 14 | Svarstyklės | KERN EG 620-3NM | 1 | PBV | P/K (10;30;50;100 g), 4 taškai | P |
| 15 | Svarstyklės | KERN EG 4200-2NM | 1 | PBV | P/K (10;30;50;100 g), 4 taškai | P |
| 16 | Elektroninės svarstyklės | Santorius CP 323S-OSE 320g | 2 | PBV | — | P |
| 17 | Elektroninės svarstyklės | Sartorius GM-512 | 2 | PBV | K (1,0; 100; 500g), 3 taškai | — |
| 18 | Svarsčių rinkinys | G-2-210 | 6 | TT | K (1 g; 2 g; 5 g; 10 g; 20 g; 50 g; 100 g),7 taškai | _ |
| 19 | Kontrolinis svarelis | G6-434 | 1 | TT | K (1 g), 1 taškas | _ |
|  |  | 1g; tikslumo klasė F1 |  |  |  |  |

Sutrumpinimai:

K- kalibravimo paslauga;

P – metrologinės patikros paslauga;

PBV – prietaiso buvimo vieta

TT – Tiekėjo, su kuriuo bus pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis, teritorija.

___________________