## Magneto terapijos aparatas
Magneto terapijos aparatas (1 vnt.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Magneto terapijos aparatas | 1 vnt.
3 | Paskirtis: Viso kūno gydymui žemo dažnio magnetiniu lauku. | Būtina
4 | Naudojimo sritys: 1. Ortopedija; 2. Traumatologija; 3. Reumatologija; 4. Sporto medicina. | Būtina
5 | Nepriklausomų kanalų skaičius: | Ne mažiau 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus
6 | Sistema kontroliuojama mikroprocesoriaus | Būtina
7 | Galimybė prijungti ne mažiau 2 aplikatorių vienu metu | Būtina
8 | Visos informacijos pateikimas spalvotame ekrane | Būtina
9 | Impulso dažnis | Reguliuojamas ribose ne mažiau kaip nuo 1 iki 100 Hz.
10 | Laikmatis, kuriuo nustatoma procedūros trukmė | Galimybė reguliuoti laiką ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 60 min.
11 | Iš anksto sukurtos medicininės programos su keičiamais parametrais | Būtina
12 | Galimybė pačiam vartotojui sukurti programas ir jas išsaugoti | Būtina
13 | Magneto terapijos prietaisas komplektuojamas su vežimėliu | 1 vnt.
14 | Lokalus solenoidas su diržais | 2 vnt.
15 | Speciali kušetė, skirta magnetoterapijai | 1 vnt.
16 | Slankiojantis solenoidas tvirtinamas prie specialios magnetoterapijos procedūrinės kušetės | Būtina

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas ekspoatavimo vietą į Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninę, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5 | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne