TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO X DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Mobilus pacientų stebėjimo monitorius - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) PILDYTI PRIVALOMA (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Monitoriaus konstrukcija ir maitinimo šaltiniai. | 1. Su rankena pernešimui. 2. ~100-240 V, 50/60Hz AC elektros tinklas. 3. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 3.0 val. 4. Monitoriaus svoris – ne daugiau 4,0 kg. |  |
| 2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui ir jo valdymui. | 1. Spalvotas, TFT-LCD tipo, (ne mažiau 800*600 taškų) (arba lygiavertis), ≥ 20 cm įstrižainės. 2. Integruoti valdymo klavišai. 3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6. |  |
| 3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis, paciento duomenų įvedimas: 1. Duomenų atvaizdavimas iš atminties; 2.Atminties trukmė. | 1. Grafinis, skaitmeninis, momentinės nuotraukos. 2. Ne mažiau 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos, visų parametrų atvaizdavimas. (arba iki 10 000 įrašų) |  |
| 4. | Monitoriaus jungtys išorinei komunikacijai ir išorinių įrenginių prijungimui. | 1. Vidinio tinklo jungtys – (RJ45 arba lygiavertės) - ≥ 1vnt. 2. Jungtis VGA arba HDMI - ≥ 1vnt. 3. Jungtis USB tipo - ≥ 2vnt. |  |
| 5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas). 2. Kvėpavimo modulis. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. Temperatūra (2 kanalai). 5. Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas). 6. SpO2. 7. Invazinis kraujospūdis (galimybė instaliuoti papildomai užsakius). 8. CO2 modulis (galimybė instaliuoti papildomai užsakius). |  |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui. | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V. 2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos. 3. ŠSD matavimo ribos 20 - 300 kartų/min. (ne siauresnės už nurodytas). 4. Signalo stiprinimas pasirinktinai ne mažiau - , 2, 1, ½, ¼, 1/8. 5. Skanavimo greičiai ne mažiau 12,5; 25; 50 mm/s. 6. Aritmijų analizė. 7. Stimuliatoriaus detekcija, su galimybe ją išjungti. |  |
| 7. | Reikalavimai kvėpavimo parametrų registravimo kanalui. | 1. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos 0 - 150 kartų/min. (ne siauresnės už nurodytas). 2. Tikslumas ne daugiau ±3 k/min. 3. Apnea laikas ne mažiau kaip iki 30 s |  |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui. | 1. Temperatūros matavimo ribos 0 – 50 C (ne siauresnės už nurodytas). 2. Tikslumas ≤ ± 0,1°C. 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų indikacija. 4.Ne maižiau 2 kanalai, matuojamas skirtumas temperatūrų tarp jų. |  |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui. | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos 20 - 260 mmHg (ne siauresnės už nurodytas), oscilometrinis metodas. 2. Matavimo tipai ne mažiau 3, - rankinis, automatinis, nuolatinis. 3. Periodinio matavimo intervalai pasirenkami ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min. iki 120 min. 4. Skaitmeninė kraujospūdžio matavimo rezultatų indikacija. 5. Kraujo spaudimo matavimo duomenys skaitmenine forma pateikiami atskirai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. 6. Manžetės slėgio matavimas. |  |
| 10. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui. | 1. SpO2 matavimo ribos 0 - 100 % (ne siauresnės už nurodytas). 2. didžiausias tikslumas - ≤ ±2,0 % 3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška. 4. ŠSD matavimo ribos 30 - 250 kartų/min. (ne siauresnės už nurodytas). |  |
| 11. | Reikalavimai aliarmų sistemai. | 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė. 2. Ne mažiau 3 tipų aliarmai - garsinis, tekstinis ir vizualus. 3. Ne mažiau 3 lygių aliarmai, pavojinga pacientui situacija, vidutinio pavojingumo situacija, žemo pavojingumo situacija. |  |
| 12. | Komplektacija | Monitorius pateikiamas su visasi paciento prijungimo priedais, davikliais reikalingais išvardintoms šioje specifikacijoje funkcijoms atlikti. |  |
| 13. | CE sertifikatas ar deklaracija. | Būtinas. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Darbuotojų apmokymas | Darbuotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | 1. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu |  |