TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

XI PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Elektrokardiografas – 1 vnt.

| Eilės Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) PILDYTI PRIVALOMA (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektrokardiografas | Elektrokardiografas skirtas ramybės EKG registravimui |  |
| 2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |
| 3. | Automatiškai ir sinchroniškai (vienu metu) registruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |
| 4. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12,5/25/50 mm/s |  |
| 5. | Keičiamas elektrokardiografo jautrumas | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 6. | Filtrai: | - Miograminiai (raumenų tremoro/artefaktų) filtrai: 20-25 Hz, 35-40 Hz; - Maitinimo tinklo filtras; - Bazinės linijos filtras. |  |
| 7. | Darbo režimai | Automatinis, rankinis |  |
| 8. | Aparato ekranas | 1. Jautrus lietimui (angl. touch screen); 2. ≥ 25 cm įstrižainės; 3. ≥ 1024×750 taškų raiškos. |  |
| 9. | Aparato ekrane rodoma informacija: | - EKG kreivių interpretacija; - Naudojami filtrai; - Maitinimo šaltinio būklė; - Laikas; - Paciento identifikavimo duomenys. |  |
| 10. | EKG kreivių užrašymas | - Ne mažiau kaip 12 EKG kreivių užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu; - Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu ir automatiniu režimais realiame laike; 3. Terminio popieriaus plotis ne mažiau kaip 20 cm. |  |
| 11. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu: | - Aparate turi būti įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); - Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į archyvavimo sistemą PACS; - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą PACS; - Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos PACS |  |
| 12. | Paciento duomenų perdavimas | Galimybė skenuoti paciento kodą skeneriu arba prijungus bar kodų skaitytuvą |  |
| 13. | Aparate instaliuotos programos | Automatinė EKG kreivių interpretacija |  |
| 14. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Registraciniame popieriuje užrašoma širdies susitraukimų dažnio skaitinė vertė |  |
| 15. | Nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikacija | Aparatas turi nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikaciją |  |
| 16. | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas | Aparatas turi kardiostimuliatoriaus atpažinimo funkciją |  |
| 17. | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Aparatas apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos |  |
| 18. | Aparato jungtys/sąsajos, tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys ; - Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma ne mažiau kaip 1000 EKG įrašų. |  |
| 19. | Kanalų pralaidumo juosta (dažninis diapazonas) ne siauresnė už nurodytą | 0,01 - 300 Hz |  |
| 20. | EKG signalo diskretizavimo dažnis (kanalui) | Ne mažiau kaip 1000 Hz |  |
| 21. | Įėjimo varža | Ne mažiau kaip 50 M |  |
| 22. | Aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz el. tinklas; - Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 8 val. trukmės aparato darbą (nenaudojant spausdinimo) |  |
| 23. | Dezinfekcija ir valymas | Aparatas atsparus dezinfekavimo priemonėms |  |
| 24. | Aparato svoris (be prijungiamų išorinių priedų) | Ne daugiau kaip 5,8 kg |  |
| 25. | Komplektacija: | - Paciento kabelis su apsauga nuo defibriliacijos iškrovos - 1vnt.; - Krūtininiai elektrodai - 6 vnt.; - Galūniniai elektrodai - 4 vnt.; - EKG gelis – 1 flakonas; - Registracinis popierius – 1 vnt; - Specialus elektrokardiografo transportavimo vežimėlis (arba mobilus stovas) su EKG kabelio laikikliu. |  |
| 26. | Garantinis laikotarpis | - Ne mažiau 36 mėn. aparatui; - Ne mažiau 12 mėn. EKG kabeliui ir elektrodams. |  |
| 27. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 28. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 29. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |