TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

XVIII PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Funkcinė lova (elektrinė) - 2vnt.

| Eilės Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) PILDYTI PRIVALOMA (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Reikalavimai lovos matmenims | 1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) ≤ 103 x 220 cm 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) 85 x 200 cm. |  |
| 2. | Reikalavimai čiužinio platformai | 1. Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. 2. Nugaros dalis uždengta HPL plastiko kompozito lakštu, likusi čiužinio platforma uždengta dvigubos sienelės plastikiniais paneliais, su šoniniais užlenkimais neleidžiančiais čiužiniui nuslinkti 3. Visos dalys turi būti lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai). Su fiksavimo mechanizmu nuo atsitiktinio išėmimo. 4. Ne mažiau kaip 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos. 5. Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos laikikliai visuose keturiuose kampuose. |  |
| 3. | CPR rankenos | 1. Būtina. 2. Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu. |  |
| 4. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Ne blogiau nei 40-75 cm 2. Valdomas elektrine pavara. |  |
| 5. | Lovos funkcijų valdymas | 1. Galima reguliuoti nugaros ir kojų dalių kėlimą, aukščio reguliavimą, trendelenburgą ir atvirkštinį trendelenburgą, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, apžiūros pozicija, išlipimo iš lovos pozicija, automatinio CPR, gaivinimo poziciją, apšvietimo įjungimą/išjungimą, valdiklių įjungimas/išjungimas, blokuoti valdymo funkcijas. |  |
| 6. | Nugaros dalies reguliavimas | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 600 +/- 100 2. Valdoma elektrine pavara. |  |
| 7 | Šlaunų dalies reguliavimas | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 300 2. Valdoma elektrine pavara. |  |
| 8. | Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas | 1. Ne mažiau +16°/-16°. |  |
| 9. | Blauzdų dalies reguliavimas | 1. Valdoma mechaniškai, terkšlės pagalba ne mažiau 300 |  |
| 10. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Dvigubi, plastikiniai. 2. Pagaminti iš polipropileno arba ABS plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Dviejų dalių, per visą lovos ilgį. 4. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. 5. Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). |  |
| 11. | Lovos transportavimas | 1. 4 ratukai. 2. Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm. |  |
| 12. | Stabdymo sistema | 1. Centrinė stabdymo sistema (valdymas dviejuose taškuose kojūgalyje, valdymo svirtys atskirai sumontuotos ant kojūgalyje esančių ratukų). 2. Ne mažiau trys padėtys: 2.1.visi ratukai užblokuoti; 2.2.visi ratukai laisvai sukiojasi; 2.3.vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. |  |
| 13. | Saugi darbinė apkrova | 1. Ne mažiau 250 kg |  |
| 14. | Nuimami lovos galai | 1. Plastikiniai, pusiau uždaro tipo. 2. Su užraktu. 3. Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. |  |
| 15. | Apsauginiai „bamperiai“ | 1. Būtina. 2. Visuose 4 lovos kampuose. |  |
| 16. | Infuzinis stovas | Būtina |  |
| 17. | Apšvietimas po lova | Būtina |  |
| 18. | Elektriniai varikliai | 1.Visi varikliai su apsauga nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el .tinklo 230 V+/-10% |  |
| 19. | Lovos turi atitikti būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimus | 1. Būtina. 2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis IES 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją. |  |
| 20. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 21. | Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis. | 1. Būtina. 2. Pateikti kartu su prekėmis. |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | 1. Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |