TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Otorinolaringologo darbo vieta - 1 kompl.

| Parametrai, komplektacija | Parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. Pagrindinis LOR darbo vietos modulis |  |  |
| 1.1. Siurbimo sistema: |  |  |
| 1.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 57 l/min; - vakuumas ne mažiau -80 kPa; - vakuumo indikatorius; - vakuumo reguliatorius; - automatinis sistemos; aktyvavimas paimant siurbumo šlangelę; - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - apsauga nuo skysčio išbėgimo; - lengvai keičiamos; - autoklavuojamos šlangelės; - antibakterinis oro filtras; - siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija; - talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras. |  |
| 1.2. Suspausto oro sistema |  |  |
| 1.2.1. Oro kompresorius | - reguliuojamas slėgis ribose nuo 0,1 iki 3,0 bar ; - slėgio indikatorius; - slėgio reguliatorius; - oro kompresoriaus rankena paruošta darbui su Politzer‘io antgaliais; - chromuoto plieno arba lygiavertė rankena. |  |
| 1.2.2. Medikamentų buteliukai | - 3 skaidraus stiklo buteliukai medikamentams purkšti; - nerūdijančio plieno dangteliai; - keičiamos kaniulės. |  |
| 1.3. Ausies plovimo sistema |  |  |
| 1.3.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 37ºC; - Automatinis vandens pašildymas; - vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min; - apsauga nuo apsitaškymo; - vandens sistemą prijungta prie vandentiekio. |  |
| 1.4. Darbo vietos apšvietimas |  |  |
| 1.4.1. Integruoti į pagrindinį modulį LED šviesos šaltiniai | - ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių; - ne mažiau dviejų šviesos indikatorių. |  |
| 1.4.2. LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k; - šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux ; - galvos apimties ir aukščio reguliavimas; - priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas oda; - įkraunamas akumuliatorius su krovikliu; - akumuliatoriaus tipas - ličio-polimerų; - darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3.5 val.; - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies; - galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g. |  |
| 1.5. Pagrindinio modulio komplektacija |  |  |
| 1.5.1. Pagrindinį modulį sudaro | - siurblys įmontuotas į darbo vietą; - suspausto oro sistema; - ausų plovimo sistema; - galvinio šviestuvo laikiklis; - lentyna skirta instrumentams pasidėti; - momentinė veidrodėlių; - pašildymo sistema; - ne mažiau kaip 2 kietų; - endoskopų ir 2 lankstaus endoskopo laikikliai; - ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai; - bendra ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vieta; - ne mažiau kaip 2 ratukai; - nerūdijančio plieno apsauga kojų srityje, skirta apsaugoti modulį nuo susidėvėjimo. |  |
| 2. Video endoskopinė sistema |  |  |
| 2.1. Video endoskopinė sistema su integruotu lietimui jautriu ekranu | - rezoliucija ne mažesnė kaip 1920x1200 pikselių; - vidinė SSD atmintis ne mažiau 128GB; - galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas; - duomenys gali būti saugomi taip pat USB rakte; - ne mažiau 2 LAN jungčių; - galimybė pajungti papildomai ne mažiau 1 monitorių; - galimybė pajungti tiek laidinę, tiek belaidinę klaviatūrą su pelytę; - lietimui jautrus ekranas; - ekrano dydis ne mažesnis kaip 14 colių; - ryškumas ne mažesnis kaip 400 cd/m²; - būtina LED arba lygiavertis pašvietimas; - kontrastas ne mažesnis kaip 650:1; - matymo kampas ne mažesnis kaip 170º horizontaliai ir vertikaliai; - ekrano lenkimo kampas ;reguliuojamas ne mažiau 40º; - pasukamas laikiklis video sistemai. |  |
| 2.2. Lankstus endoskopas | - distalinio galo skersmuo: 3.2 ± 0.3 mm; - darbinis ilgis: 310mm ± 30mm; - matymo laukas: 75° ± 10°; - fokusavimo reguliavimas; - užlenkimo kampas: 140° ± 20°; - šviesolaidis; |  |
| 2.3. Standus endoskopas | - darbinis ilgis: 100 mm ± 40 mm; - matymo kampas: 0° ± 10°; - storis: 2.6 mm ± 0.2 mm. |  |
| 3. Kamertonas | 1. 128 Hz |  |
| 4. Garantija | - Ne mažiau 24 mėnesių. |  |
| 5. Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | 1. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu |  |
| 6. Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 arba lygiaverčio reglamento reikalavimus medicinos prietaisams | - Būtina |  |
| 7. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | - Pristatoma kartu su įranga |  |
| 8. Personalo mokymai. | 1. personalo apmokymas pristatant įrangą. |  |