TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu:  jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Smūginės bangos terapijos aparatas- 1 vnt.

1 lentelė „Techninė specifikacija“

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai (su nuoroda į gamintojo katalogo psl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaisas skirtas gydymui smūgine banga | Būtina |  |
| 2. | Veikimo principas – pneumatinis – poveikis sukuriamas suspausto oro pagalba. | Būtina |  |
| 3. | Dažnio intervalas nuo 1 iki 21 Hz | Ne blogiau |  |
| 4. | Reguliuojamas slėgis nuo 0,5 iki 5 barų | Ne blogiau |  |
| 5. | Programinėje įrangoje integruota indikacijų ir gydymo metodikų duomenų bazė (Terapijos gidas) | Būtina |  |
| 6. | Indikacijos pagal kūno dalis | Būtina |  |
| 7. | Programinėje įrangoje integruota pacientų duomenų bazė | Būtina |  |
| 8. | Į komplektaciją įeina aplikatoriaus galvutės | - 15 mm ± 2 mm spindulinio tipo - 14 mm ± 2 mm gilaus poveikio - 20 mm ± 2 mm |  |
| 9. | Programinės įrangos atnaujinimo galimybė | Būtina |  |
| 10. | Prietaisas valdomas spalvotu liečiamuoju ekranu | Ne mažiau 7 colių |  |
| 11. | Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas | Ne daugiau 40dB |  |
| 12. | Elektroninė slėgio kontrolė | Būtina |  |
| 13. | Prietaisas ir kompresorius integruoti į mobilų staliuką | Būtina |  |
| 14. | Galimybė naudoti fascialines ir spinalines aplikatoriaus galvutes | Būtina |  |
| 15. | Aplikatoriaus atnaujinimo rinkinys | Ne mažiau 2 komplektai |  |
| 16. | Garantija, ne trumpiau | 24 mėn. |  |
| 17. | Medicinos prietaisų direktyvos atitikties sertifikatas. | MDD 93/42 EEC |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus patvirtinimo“ II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu |  |
| 19. | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Personalo mokymai. | 1. Būtina. 1.1. Naudojimo instrukciją pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis 2.Personalo apmokymus pristatant įranga. |  |

2 lentelė „Techninė specifikacija - kokybės parametrai“

| Eil. Nr. | Kokybės parametrai vertinami balais | Parametro reikšmė | Siūlomi parametrai (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymintį vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išėjimo kanalai aplikatoriams prijungti, ne mažiau 2 | Taip/Ne |  |
| 2. | Indikacijų sąrašas, ne mažiau 40 | Taip/Ne |  |
| 3. | „Minkšto“ paleidimo funkcija, palaipsniui didinanti slėgį, paciento patogumui | Taip/Ne |  |
| 4. | Skausmo evoliucijos sekimas | Taip/Ne |  |
| 5. | Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas ne daugiau 40 dB | Taip/Ne |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes. 2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.