TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIII PIRKIMO DALIS

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyse.

4. Su prekių pristatymu teikiamų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.

5. Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį Prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

5.3. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Aplinkosauginiai reikalavimai taikomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunkčiu: jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose  nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

8. Prekių komplektacijoje turi būti  naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba (pristatoma kartu su prekėmis).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Defibriliatorius- 1 vnt.

| Eilės Nr. | Privalomieji techniniai reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) PILDYTI PRIVALOMA (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | Defibriliacija su EKG monitoravimu |  |
| 2. | Defibriliatoriaus impulso forma | - Bifazinė; - Su voltažo kompensacija, priklausomai nuo paciento varžos. |  |
| 3. | Bifazinio impulso energijos nustatymas | - Reguliavimo ribos nuo ≤ 1 iki ≥ 360 J; - Keitimo žingsnis 1-10 J diapazone ne daugiau 1 J; - Galimybė pasirinkti ≥ 10 energijos verčių 10-360 J diapazone. |  |
| 4. | Defibriliatoriaus darbo režimai: | - Nesinchronizuota defibriliacija; - Sinchronizuota kardioversija. |  |
| 5. | Defibriliatoriaus įsikrovimo iki 360 J trukmė | ≤ 8 s |  |
| 6. | Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija | Būtina, su galimybe naudoti darbo režimą, kai krūvis neutralizuojamas ne vėliau kaip po 60 s nuo užsikrovimo momento |  |
| 7. | Automatinė paciento EKG analizė | Būtina automatinė paciento EKG analizė skilvelių virpėjimo ir skilvelių tachikardijos atvejams nustatyti |  |
| 8. | Paskutinių trijų iškrovų energijos nustatymų atmintis | Būtina. Vartotojui nereikia rankiniu būdu keisti iškrovos energijos nustatymų kiekvienai sekančiai iškrovai. |  |
| 9. | EKG derivacijų skaičius | ≥ 3 |  |
| 10. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 300 k/min. |  |
| 11. | EKG amplitudės nustatymas (ne mažiau nurodytų reikšmių) | 40, 20, 10, 5 mm/mV |  |
| 12. | Testinė įranga arba defibriliatoriaus savitesto funkcija | Būtina testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą, baterijų pakrovimo lygio įvertinimą, iškrovos elektrodų ir maitinimo šaltinio jungčių patikrą, arba siūlomas aparatas turi turėti savitesto funkciją |  |
| 13. | Reikalavimai ekranui: | - LCD skystųjų kristalų arba lygiavertis; - Spalvoto vaizdo; - Įstrižainė ≥ 20 cm; - Ne mažiau 4 kreivių atvaizduojama vienu metu. |  |
| 14. | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtinas integruotas terminis spausdintuvas |  |
| 14.1. | Kanalų skaičius | > 3 |  |
| 14.2. | Spausdinimo juostos plotis | ≥ 80 mm |  |
| 14.3. | Popieriaus traukimo greitis | > 25 mm/s |  |
| 14.4. | Darbo režimai | - Automatinis; - Rankinis. |  |
| 14.5. | Atvaizduojami parametrai | Kreivės, data, laikas |  |
| 15. | Maitinimo šaltiniai: | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Akumuliatorius. Nenaudojant papildomo išorinio maitinimo, naujas pilnai pakrautas akumuliatorius užtikrina: - Ne mažiau kaip 200 iškrovų, naudojant maksimalią energiją; - Ne mažiau 5 val. trukmės gyvybinių funkcijų monitoravimą. |  |
| 16. | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Būtina |  |
| 17. | Greitas funkcijų/parametrų pasirinkimas bei nustatymų patvirtinimas | Būtinas pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 18. | Vidinė atmintis | Būtina |  |
| 19. | Aparato vidinėje atmintyje saugomų duomenų perkelimas į kompiuterį | Būtina galimybė aparato vidinėje atmintyje saugomus duomenis perkelti į kompiuterį |  |
| 20. | Defibriliatoriaus svoris su vidiniu akumuliatoriumi | ≤ 7 kg |  |
| 21. | Defibriliatorius turi būti pilnai sukomplektuotas su visais priedais | Būtina, kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas su visais priedais, kad galėtų atlikti visas šioje lentelėje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas) |  |
| 22. | Išorinės stimuliacijos elektrodų, skirtų suaugusiems ir vaikams, komplektas | Kartu su defibriliatoriumi turi būti pateiktas išorinės stimuliacijos elektrodų, skirtų suaugusiems ir vaikams, komplektas |  |
| 23. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti defibriliatoriaus žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 24. | Garantinis laikotarpis | 36 mėnesiai. Akumuliatoriui suteikiama garantija gali būti kitokios trukmės, tačiau ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |
| 25. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 26. | Prekės pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prekės pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 27. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: |  |