RINKOS KONSULTACIJA (pirkimo Nr. KP-3430)

FIZINĖS TERAPIJOS ĮRANGA

Atsakymai į tiekėjų pastabas

2 pirkimo dalis

Pasyvių judesių CPM aparatai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelio ir klubo sąnarių CPM aparatas | Būtina |  |  |
|  | Reguliuojamas judesio greitis | Ne siauresniame intervale nuo 40°/min iki 380°/min. |  |  |
|  | Kelio ištiesimo kampas | Ne siauresniame intervale: nuo -10° iki 120° |  |  |
|  | Kelio sulenkimo kampas | Ne siauresniame intervale: nuo -5° iki 120° | 1. Rekomenduojame kelio sulenkimo ir ištiesimo kampo reikalavimus apjungti ir nurodyti intervalą „Ne siauresniame intervale: nuo -10° iki 120°“ Tokia išraiška būtų tikslesnė, kadangi kai kurie gamintojai nenurodo atskirų kampų intervalo ištiesimui ir lenkimui 2. Be to, jeigu PO pageidauja (kaip nurodo „3.1 Pasiūlymas“ dokumente), kad įranga galėtų atlikti pasyvių judesių terapiją visiems trims kojų sąnariams, rekomenduojame kampų reikalavimus koreguoti taip: Klubui: ne siauresniame intervale kaip: nuo 0o iki 115o Kelio sąnariui: ne siauresniame intervale kaip: nuo 0o iki 110o Čiurnai: ne siauresniame intervale kaip: nuo -20o iki 25o | 1. Tenkinamas tiekėjo siūlymas ir 4 p. išdėstomas taip: Ne siauresniame intervale: nuo -10° iki 120° 2. Tenkinamas Tiekėjo siūlymas ir Pasiūlymo formos 3.1 punktas išdėstomas taip: T1 Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis): klubui ne siauresniame intervale kaip: nuo 0o iki 115o, kelio sąnariui ne siauresniame intervale kaip nuo 0o iki 110o, čiurnai ne siauresniame intervale kaip nuo -20o iki 25o |
|  | Klubo ištiesimo/sulenkimo kampai | Ne siauresniame intervale nuo: 0°iki 115° |  |  |
|  | Apkrovos reversas | Būtina |  |  |
|  | Automatinės programos | Būtina |  |  |
|  | Galimybė keisti nustatytus parametrus judesio metu | Būtina |  |  |
|  | Galimybė užrakinti nustatytus parametrus, kad išvengti netyčinio keitimo | Būtina |  |  |
|  | Maksimalus bendras paciento kojos ilgis | Ne mažiau negu 100 cm | 1. Rekomenduojame parametro reikšmę papildyti nurodant: „arba šlaunikaulio ilgis ne siauresniame intervale, negu 32-49 cm.“, kadangi kai kurie gamintojai savo įrangos aprašymuose naudoja būtent tokį parametrą. | Reikalavimas nekeičiamas, kadangi nustatytas reikalavimas užtikrina paprastesnę prietaiso adaptaciją pacientui. |
|  | "Apšilimo" programa | Būtina |  |  |
|  | Pauzė tiesimo ir lenkimo režimuose | Būtina |  |  |
|  | Terapijos laiko rodymas | Būtina |  |  |
|  | Rankinis valdymo pultas | Būtina |  |  |
|  | Integruota valdymo panelė su LED displėjumi | Būtina | 1. Rekomenduojame parametrą papildyti žodžiais „arba lygiavertis“, kadangi tokia išraiška leistų dalyvauti didesniam tiekėjų skaičiui. | Tenkinamas tiekėjo siūlymas ir 15 p. išdėstomas taip: Integruota valdymo panelė su LED arba lygiaverčiu displėjumi |
|  | Svoris | Ne daugiau 14 kg |  |  |
|  | Atitiktis medicinos direktyvai 93/42 EEB ar reglamentui 2017/745 | Būtina |  | Turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija anglų ir lietuvių kalba |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |