## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RENTGENO MAMOGRAFIJOS SISTEMA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Įranga (Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga įranga su tarpusavyje suderintomis priemonėmis.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno mamografijos sistema | Komplektas | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant priemones užpildomas Priedas Nr. 1

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Įrangą pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas: Savanorių pr. 369, Kaunas.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 180  kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Su pristatoma Įranga pateikiamas Prekės perdavimo–priėmimo aktas.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 Rentgeno mamografijos sistemos techniniai parametrai

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

- Kiti reikalavimai:

| 6.1. | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavęs ir suderinęs įrangą, privalo atlikti arba organizuoti rentgeno priemonės kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota i galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks arba organizuos rentgeno priemonės kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teises aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atliks lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“ nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytus reikalavimus rentgeno priemonei bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). |
| 6.3. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus rentgeno priemonei bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). |

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
|  | Rentgeno mamografijos sistema, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1. | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai | 1. Skaitmeninė 2D mamografija | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 2. Skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkciją. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 3. Galimybė atlikti kombinuotą 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimą nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 4. Būtina galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos (CEM/CEDM/CESM arba lygiavertę) funkciją. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 5. Būtina galimybė komplektuoti kontrastinės biopsijos funkciją įskaitant programinę bei aparatinę įrangą. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |  |  |
|  | Nuskaitymo kampas | 1. Ne mažiau kaip 15° | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  | Skenavimo laikas | 2. Ne daugiau kaip 10 sek. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  | Pjūvio storis | 3. Ne daugiau kaip 1 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | C-lanko sistema: |  |  |  |  |
| 3.1. | Vertikalus judėjimas | Motorizuotas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2. | Sukamasis judesys | Motorizuotas | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3. | C-lanko posūkio kampo diapazonas | Ne mažiau kaip 320⁰ visais darbo režimais | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4. | Vertikalaus judėjimo diapazonas | Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 71 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 140 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | Ne mažesnis kaip 65 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6. | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Kompresijos sistema |  |  |  |  |
| 4.1. | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2. | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | Ne mažesnė kaip 170 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.3. | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | Ne mažesnė kaip 250 N | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.4. | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm +/- 1 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm +/- 1 cm x 30 cm +/- 1 cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Didinimas: |  |  |  |  |
| 5.1. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau kaip dviejų didinimo faktorių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5.2. | Didinimo faktoriai | Ne mažiau kaip 1.5, 1.8 kartų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |  |
| 6.1. | Mažo skersmens židinio dėmės diamentras | Ne didesnis nei 0,1 mm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Kolimatorius: |  |  |  |  |
| 7.1. | Filtrai | Ne mažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Rentgeno generatorius: |  |  |  |  |
| 8.1. | Galia | Ne mažiau kaip 5 kW | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.2. | mAs diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8.3. | Įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 25 kV iki 49 kV | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius: |  |  |  |  |
| 9.1. | Detektoriaus tipas | Skaitmeninis | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.2. | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 100 µm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.3. | Pilkumo lygių skaičius | Ne mažiau kaip 14 bitų | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9.4. | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | Ne mažiau kaip (24 x 29) cm | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Ekspozicijos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |  |  |
| 10.1. | Pilnai automatinis valdymo režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.2. | Rankinis valdymo režimas | Leidžiantis laisvai pasirinkti spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10.3. | Automatinis režimas pacientėms su implantais tirti | Būtinas, 2D ir 3D (tomosintezė) tyrimams | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. | Vaizdų apdorojimo programinė ir techninė įranga: |  |  |  |  |
| 11.1. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.2. | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.3. | Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.4. | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ne mažiau kaip 2,0 megapikselių | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.5. | Artikuliuojanti ranka vaizdų peržiūros monitoriaus pozicijos keitimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.6. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš poliklinikos informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.7. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.8. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.9. | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.10 | Paciento gaunamos spinduliuotės ataskaitos formavimas (DICOM RDSR) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.11. | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ne mažiau kaip 0,5 mm Pb ekv. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.12. | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.1.13. | Programinė įranga, naudojama mamografijos tyrimams atlikti, turi turėti funkcionalumą, leidžiantį eksportuoti tyrimo vaizdus į CD laikmeną | Būtina |  |  |  |
| 11.2. | Gydytojo radiologo darbo vieta programinė įranga |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Gamintojo dedikuota programinė įranga 2D ir 3D (tomositezės) mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.2 | Programinė įranga 2D vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.3. | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.4. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.5. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.6. | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.7. | Vaizdų pilkumo skalės keitimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.8. | Vaizdų inversija | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.9. | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.10. | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.11. | Nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.12. | Atstumo matavimai ir vaizdų anotacijos | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.13. | Ultragarso vaizdų peržiūra | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.2.14. | Programinė įranga, naudojama mamografijos tyrimams atlikti, turi turėti funkcionalumą, leidžiantį eksportuoti tyrimo vaizdus į CD laikmeną | Būtina |  |  |  |
| 11.3 | Gydytojo radiologo darbo vieta techninė įranga: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11.3.2. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1. Kiekis - 1 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 31“ | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 3. Raiška ≥ 4200 x 2800 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 4. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 5. Kontrastiškumas ≥ 1500:1 | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 6. Spalvoto vaizdo | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 12.1 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Rentgeno vamzdis: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | EUREF organizacijos testais patvirtintas skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) veikimas. Būtinas EUREF patvirtinimas. | Neatitinka | Atitinka | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.2 | Skenavimo laikas (t.s. 2.2. p.) | > 4 sek. | ≤ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.3 | Pikselio dydis (t.s. 9.2. p.) | > 70 µm | ≤ 70 µm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |
| 1.4 | Pilkumo lygių skaičius (t.s. 9.3. p.) | < 16 bitų | ≥ 16 bitų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Ne | Taip |  |  |  |

- Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu išrenkamas Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas, įvertinus ekonominio naudingumo kriterijaus (S) balą.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 50 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | EUREF organizacijos testais patvirtintas skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) veikimas. Būtinas EUREF patvirtinimas. | Wkokybė = 20 |
| 2.2. | Skenavimo laikas (t.s. 2.2. p.) | Wkokybė = 10 |
| 2.3. | Pikselio dydis (t.s. 9.2. p.) | Wkokybė = 10 |
| 2.4. | Pilkumo lygių skaičius (t.s. 9.3. p.) | Wkokybė = 10 |