## Nauja
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Techninė specifikacija
Pirkimo objektas - Medicininiai prietaisai ir reikmenys
Bendrieji reikalavimai:
1. | Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius:
1.1. | kad siūlomos Prekės atitinka visus reikalavimus, nurodytus kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos pirkimo dalyse, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų Prekių gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną attitkimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalaguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Pateikiamos skaitmeninės dokumentus kopijos. Papildomai gali būti pateikiama nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę.
1.2. | Pateikti CE sertifikatus ir/arba atitikties deklaracija (gamintojo kokybės užtikrinimas) arba lygiaverčius dokumentus arba laisvos formos deklaraciją (jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, kad siūloma prekė atitinka reikiamus standartus, jis kartu privalo pateikti techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams). CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų vertimas į lietuvių kalba nebūtinas, jei dokumentai pateikiami anglų kalba.
1.3. | Laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3 ir 6 punktams.
2. | Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.
3. | Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.
4. | Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir be defektų, negalima siūlyti demonstracinių arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
5. | Jei Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms Prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar Prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
Pildo tiekėjas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vnt. kaina be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |  | 18 | 19
1 | 33130000-0 | Rotorius |  | 1. Skirtas odontologiniam turbininiam antgaliui, kurio modelis TE-95 RM arba lygiavertis. Jo paskirtis išlaikyti gręžimo metu įkištą grąžtelį. 2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | 33130000-0 | Turbininis antgalis |  | 1. Skirtas įstatyti grąžteliams. 2. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 5. Modelis TE-95 RM arba lygiavertis. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | 33130000-0 | Siurbimo žarna |  | 1. Seilių ir vandens siurbimui. 2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 3.1 | Plona siurbimo žarna. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 3.2 | Stora siurbimo žarna. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 33130000-0 | Rankinis siurbtukas |  | 1. Naudojamas išsiurbti seilėms. 2. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | [11 empty] | 0
|  |  | 4.1 | 1. Užsideda ant plonosios žarnos. 2. Pats atsiurbimo galiukas guminis, kita dalis įsistato į žarną iš kitos pusės. |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 4.2 | 1. Užsideda ant storosios žarnos. 2. Pats atsiurbimo galiukas guminis, kita dalis įsistato į žarną iš kitos pusės. |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | 33130000-0 | Odontologijos zondai |  | 1. Smailus galas, su kuriuo zonduojamos kariozinės ertmės. 2. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Su galimybe dezinfekuoti ir sterilizuoti. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | 33130000-0 | Grąžteliai liepsnelės formos |  | 1. Naudojami plombos poliravimui. 2. Pagaminti iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos, liepsnelės formos. 3. Daugkartinio naudojimo. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | 33130000-0 | Poliravimo akmenukai liepsnelės formos |  | 1. Kompozito užbaigimui ir poliravimui. 2. Daugkartinės (kriaušytės formos), tinkantys mikrovariklio antgaliui. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 33130000-0 | Silikoninės poliravimo gumytės |  | 1. Kompozito užbaigimui ir poliravimui. 2. Daugkartinės (kriaušės formos), tinkantys kampiniam antgaliui. | [11 empty] | 0
|  |  | 8.1 | Geltonos spalvos |  | vnt. | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 8.2 | Baltos spalvos |  | vnt. | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | 33130000-0 | Grąžteliai deimantiniai |  | 1. Skirti turbiniam antgaliui. 2. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos, apvalūs. 3. Naudojami kariozinėms ertmėms valyti. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 33130000-0 | Greitaeigis mikrovariklinis antgalis su mėlyna juostele (kampinis) |  | 1. Skirtas įstatyti grąžteliams poliravimo gumytėms bei šlifavimo akmenukams. 2. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, daugkartinio naudojimo. 3. Turi būti žymima CE ženklu. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | 33130000-0 | Mentelė plombos maišymui |  | 1. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arva lygiavertės medžiagos. 2. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | 33130000-0 | Odontologinių didinančių veidrodėlių galvutės N4 |  | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Veidrodinė dalis su sriegiu, sandarios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Skersmuo 22-24 mm | vnt. | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | 33130000-0 | Žirklutės lenktos |  | 1. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Ilgis 12 cm (+/- 1 cm); ašmenų ilgis 3 cm (+/- 1 cm). | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | 33130000-0 | Žandikaulio laikikliai silikoniniai žalios spalvos |  | 1. Naudojami žandikaulio išžiodinimui. 2. Silikoniniai, vaikiški kandikliai. 3. Daugkartinio naudojimo. 4. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | 33130000-0 | Belaidė pakraunama LED tipo lempa |  | 1. Veikimo režimai 3: pilnu pajėgumu, didėjantis intensyvumas, pulsuojantis intensyvumas. 2. Pastovus šviesos intensyvumas. 3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Pilnai pakrautos baterijos pakanka daugiau kaip 400 darbo ciklų po 10s. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1 | Bangos ilgis: | 420-480 nm | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 2 | Darbo laikas: | 5s, 10s, 15s, 20s | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 3 | Šviesos intensyvumas: | ne mažiau 1500 mW/cm2 | [8 empty] | x |  | x
16 | 33130000-0 | Chirurginis šaukštelis odontologijai |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 3. Daugkartinio naudojimo. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. |  | vnt. | [9 empty] | 0
|  |  | 16.1 | Chirurginis šaukštelis Hemingway 2 apatiniam žandikauliui |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 16.2 | Chirurginis šaukštelis Hemingway 3 apatiniam žandikauliui |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 16.3 | Chirurginis šaukštelis 2 viršutiniam žandikauliui |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 16.4 | Chirurginis šaukštelis 3 viršutiniam žandikauliui |  | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | 33155000-1 | Šviesos terapijos prietaisas BIOPTRON MEDALL |  | Šviesos terapijos prietaisas, turinti ypatingą optinį įtaisą, išskiriantį šviesą, panašią į dalį natūraliai saulės spinduliuojamo elektromagnetinio spektro, be UV spindulių, poliarizuota šviesa. |  | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 1 | Filtro stiklo skersmuo: | 4-5 cm | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 2 | Monitorius: | skaitmeninis | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 3 | Halogeno galia: | 15-20W | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 4 | Bangos ilgis: | 350-3400 nm | [8 empty] | x |  | x
|  |  | 5 | Matmenys: | 29-30 cm x 24-25 cm x 9-10 cm | [8 empty] | x |  | x
18 | 33123200-0 | EEG elektrodai tyrimui atlikti |  | Parametrai: | 8 -10 mm diametro, 120-140 cm ilgio, paauksuoti | dežutė | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | 33141411-4 | Skalpelio kotelis |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 19.1 | Skalpelio kotelis | tinkantis 18-36 dydžio ašmenims, bendras ilgis 135 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 19.2 | Skalpelio kotelis | tinkantis 10-17 dydžio ašmenims, sugraduotas ne mažiau kaip iki 6 cm, bendras ilgis 120 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | 33162200-5 | Preparavimo žirklės |  | 1. Metzenbaum Standart tipas arba lygiavertis. 2. Lenktos. 3. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 5. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 6. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 7. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 8. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | 180 +/- 2 mm ilgio. | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | 33162200-5 | Koronarinės žirklės |  | 1. De Bakey tipas arba lygiavertis. 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | lenktos 45o kampu, darbinė dalis 20 +/- 2 mm ilgio, bendras instrumento ilgis 160 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | 33162200-5 | Kraujagyslių žirklės |  | 1. Dietrich-Hegemann tipas arba lygiavertis. 2. Pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Turi būti žymima CE ženklu. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | lenktos 45o kampu, darbinė dalis 15 +/- 2 mm ilgio, bendras instrumento ilgis 140 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | 33162200-5 | Pincetas |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 23.1 | Adson tipas arba lygiavertis | tiesus 120 +/- 2 mm ilgio | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 23.2 | Mini-Adson tipas arba lygiavertis | tiesus su 1:2 dantukais, 120 +/- 2 mm ilgio | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | 33162200-5 | Hemostatinis spaustukas |  | 1. Rankenos su užraktu. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 24.1 | 1. Halsted-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Lenktas, su 1:2 dantukais. | bendras instrumento ilgis 125 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.2 | 1. Halsted-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Tiesus, su 1:2 dantukais. | bendras instrumento ilgis 120 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.3 | 1. Halsted-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Tiesus | bendras instrumento ilgis 125 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.4 | 1. Halsted-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Lenktas | bendras instrumento ilgis 125 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.5 | 1. Mikro-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Lenktas. | bendras instrumento ilgis 120 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 24.6 | 1. Dandy-Mosquito tipas arba lygiavertis. 2. Išlenktas į šoną (lateraliai). | bendras instrumento ilgis 120 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | 33162200-5 | Ligatūrinis spaustukas |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Lenktas. 3. Darbinė dalis su kryžmine seracija. 4. Rankenos su užraktu. 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 6. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 7. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 8. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 9. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | bendras instrumento ilgis 120 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | 33162200-5 | Disekcinis ligatūrinis spaustukas |  | 1. Overholt-Fino tipas arba lygiavertis. 2. Siauro/liauno tipo. 3. Lenktas. 4. Rankenos su užraktu. 5. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 7. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 8. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 9. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 10. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | bendras instrumento ilgis 220 +/- 2 mm | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | 33162200-5 | Volkmann tipo kablys |  | 1. Viendantis, aštrus. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | 215 +/- 2 mm ilgio | vnt. | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | 33141320-9 | Adatkotis |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Rankenos su užraktu. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 28.1 | 1. Adson tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalys išilgai fanestruotos, su išilgine ertme. | bendras instrumento ilgis 185 +/- 2 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 28.2 | 1. Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalys su kryžmine seracija, su išilgine ertme. | bendras instrumento ilgis 160 +/- 2 mm | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 28.3 | 1. Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis. 2. Darbinės dalys su kryžmine seracija, su išilgine ertme. | bendras instrumento ilgis 240 +/- 2 mm | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | 33162200-5 | Osteotomas |  | 1. Stille tipo arba lygiavertis. 2. Darbinė dalis lovėta. 3. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 5. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 6. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 7. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 8. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 29.1 | Darbinė dalis lovėta | 12 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.2 | Darbinė dalis lovėta | 15 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.3 | Darbinė dalis lovėta | 20 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.4 | Darbinė dalis platėjanti | 10 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.5 | Darbinė dalis platėjanti | 12 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.6 | Darbinė dalis platėjanti | Darbinė dalis platėjanti iki 15 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 29.7 | Darbinė dalis platėjanti | Darbinė dalis platėjanti iki 20 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 205 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | 33162200-5 | Lambotte tipo osteotomas |  | 1. Lambotte tipo arba lygiavertė. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 30.1 | Vientisas | 10 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 240 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 30.2 | Vientisas | 15 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 240 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 30.3 | Vientisas | 18 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 240 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | 33162200-5 | Kaulinė kiuretė |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 31.1 | Williger tipo arba lygiavertė. | Ovali, dvipusė 2,5 +/-0,1 mm ir 3,0 +/- 0,1 mm, bendras instrumento ilgis 140 +/- 2 mm | vnt. | 2
|  |  | 31.2 | Jacobson tipo arba lygiavertė. | Ovali, dvipusė 3,2 +/-0,1 mm ir 4,2 +/- 0,1 mm, bendras instrumento ilgis 140 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 31.3 | Volkmann tipo arba lygiavertė. | Ovali, dvipusė 6,1 +/-0,1 mm ir 7,2 +/- 0,1 mm, bendras instrumento ilgis 125 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | 33162200-5 | Raspatorius |  | 1. Farabeuf-Collin tipo arba lygiavertė. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 32.1 | Darbinė dalis tiesi | 11 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 155 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 32.2 | Darbinė dalis lenkta | 11 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 155 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 32.3 | 1. Darbinė dalis tiesi su seracija 2. rankena tuščiavidurė | 12,5 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 155 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 32.4 | 1. Darbinė dalis lenkta su seracija 2. rankena tuščiavidurė | 12,5 +/- 1 mm pločio, bendras instrumento ilgis 155 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | 33162200-5 | Kaulų kirpimo žnyplės |  | 1. Liston tipo arba lygiavertė. 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 4. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 5. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 6. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 7. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 33.1 | Lenktos, rankenos spyruokliojančios. | bendras instrumento ilgis 200 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 33.2 | Tiesios, rankenos spyruokliojančios. | bendras instrumento ilgis 200 +/- 2 mm | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
34 | 33162200-5 | Viela tonzilių žnyplėms |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | Ø 0,3 mm | vnt. | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
35 | 33162200-5 | Gerklų veidrodėlis |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [9 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 35.1 | Su fiksuota rankena | Fig. 5, Ø20, bendras instrumento ilgis 185 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 35.2 | Be rankenos | Fig. 3, Ø16, bendras instrumento ilgis 135 +/- 2 mm | vnt. | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
36 | 33191000-5 | Metalinis indelis tirpalams |  | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Skirtas daugkartiniam naudojimui. 3. Tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. 4. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 5. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 6. Paprašius būtina pristatyti pavyzdžius kokybės įvertinimui. | [11 empty] | 0
|  |  | 36.1 | Ø116 x 50 mm +/- 2 mm |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 36.2 | Ø80 x 40 mm +/- 2 mm |  | vnt. | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
37 | 38423000-6 | Rankinis manometras |  | 1. Endotrachėjinių vamzdelių manžetės pripūtimui, išleidimui bei slėgio kontrolei. 2. Kalbiruotas cmH2O. 3. Manometro komplekte turi būti lankstus jungiamasis vamzdelis. 4. Su integruotu vakuuminiu vožtuvu, skirtu išleisti manžetę. 5. Leur tipo arba lygiaverčio pripūtimo antgalį. 6. Ant manžetės turi būti nurodyti manžetės spaudimo matavimo vienetai. 7. Spalviškas manžetės pripūtimo spaudimo žymėjimas. | 1. Manometro spaudimo ribos matuojamos 0-120 cmH2O intervale. 2. Manžetės manometro tikslumas +/- 2 cmH2O. | vnt. | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0
38 | 30179000-4 | Informaciniai lipdukų rulonėliai vaistinių medžiagų žymėjimui |  | 1. Skirtingų spalvų, priklausomai nuo vaistų grupės. 2. Vaistų žymėjimo lipduko vidinis paviršius turi būti itin lipnus, dengtas tinkamais naudoti sveikatai ir aplinkai nekenksmingais klijais. 3. Lipdukai turi būti atspausdinti ritinėliais ir raižyti, lengvai nulupami. 4. Kiekvieno vaisto pavadinimas yra atskirame ritinėlyje. 5. Atskira medikamentų grupė žymima tik jai skirta spalva. 6. Priešingą poveikį turinčių medikamentų (įskaitant antagonistų) etiketes žymimos - 1 mm pločio įstrižais baltais brūkšneliais pakaitomis su 1 mm pločio tam tikros spalvos juostelėmis. 7. Brūkšnelių kryptis iš apatinio kairiojo kampo į viršutinį dešinį (45+ /- 5o) kampą ilgosios etiketės ašies atžvilgiu. Brūkšniavimas paleidžiamas virš ir po medikamento pavadinimo. 8. Etiketėje turi būti nurodomas sulietuvintas bendrinis vaistinio preparato pavadinimas. 9. Vaisto pavadinimo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm paprastu šriftu, naudojama bet kuri iš šių formų: a) mažosios raidės su didžiąją pirmąją raide; b)"TALLman" sistema - didžiąsias ir mažąsias raides, siekiant paryškinti skirtumus tarp panašių pavadinimų medikamentų. 10. Visos didžiosios vaistinio preparato pavadinimo raidės - nenaudotinos. 11. Vaisto pavadinimas turi būti atspausdintas viršutinėje etiketės dalyje, kad apačioje liktų vietos užrašyti vaisto koncentracijai. 12. Priešingo poveikio vaistinių preparatų žymėjimui naudojamos etiketės turi turėti bent 20% viršutinės dalies, žymėtos įstrižomis linijomis. 13. Vaistų, panaikinančių raumenų relaksantų veikimą, pavadinimai turi būti labiau atskirti nuo preišingą poveikį turinčių medikamentų etikečių: po vaisto pavadinimo turi būti pridedama skersinė juoda 1 mm pločio linija, tokio paties ilgio kaip ir vaisto pavadinimo ilgis. 14. Visų vaistinių preparatų pavadinimo raidės turi būti juodos spalvos išskyrus suksametonijos ir adrenalino, benzodiazepinų, heparino, protamino etiketės koncentracijos vienetai (mg/ml, IU/ml ir kt.) turi būti iš anksto atspausdinti po vaisto pavadinimu dešinėje, išskyrus priešingą poveikį turinčius medikamentus arba antagonistus, jų koncentracijos vienetas turi būti atspausdintas po vaisto pavadinimu į dešinę, sulygiuotas su vaisto pavadinimu. 15. Kiekviena pozicija atskiruose ritinėliuose ir supakuota atskiruose pakuotėse. 16. Vaisto pavadinimas pateikiamas kartu su užsakymu. 17. Ant lipduko nurodomas tarptautinis vaisto pavadinimas, bei palikta vieta vaisto dozei papildomai įrašyti. 18. Forma ir spalvos turi atitikti ISO 26825:2020 standartą. 19. Tekstas aiškus, lengvai įskaitomas. 20. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu. | 1. Lipduko ilgis nuo 2,5 cm iki 4 cm, plotis nuo 1 cm iki 1,5 cm. 2. Rulonėlyje ≥700 vnt. lipdukų. Pateikti vaistų žymėjimo lipdukų pavyzdžius kokybės vertinimui. | rulonėlis | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0
39 | 30179000-4 | Informaciniai lipdukų rulonėliai vaistinių medžiagų žymėjimui (be vaisto pavadinimo) |  | 1. Vaistų žymėjimo lipduko vidinis paviršius turi būti itin lipnus, dengtas tinkamais naudoti sveikatai ir aplinkai nekenksmingais klijais. 2. Lipdukai turi būti atspausdinti ritinėliais ir raižyti, lengvai nulupami. 3. Forma ir spalvos turi atitikti ISO 26825:2020 standartą. 4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu. | 1. Lipduko ilgis nuo 2,5 cm iki 4 cm, plotis nuo 1 cm iki 1,5 cm. 2. Rulonėlyje ≥700 vnt. lipdukų. | rulonėlis | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
40 | 33172200-8 | Daugkartinio naudojimo satūracijos stebėjimo daviklis |  | 1. Skirti naudoti momentiniams ir trumpalaikiam stebėjimui. 2. Jutikliai suderinami su Nellcor OxiMax technologija. 3. Nesterilus, daugkartinio naudojimo. 4. Lengvai nuimamas ir uždedamas pacientui ant piršto. 5. Tinkamas naudoti kūdikiams ir vaikams nuo 3 kg iki 40 kg svorio. 6. Signalas apsaugotas nuo elektroninio triukšmo. 7. Pritvirtinami vienam pacientui skirtomis naudoti lipniomis/nelipniomis juostelėmis POSEY, ADH-P/I, FOAMP/I. 70-100% saturacijos matavimo tikslumas +/- 3 skaitmenys. |  | vnt. | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0
41 | 33172200-8 | Vienkartinio naudojimo satūracijos stebėjimo daviklis |  | 1. Sterilūs, vienam pacientui skirti jutikliai. 2. Išplėstas parametrų diapozonas leidžiantis įvertinti būklę kai SpO2 nukrenta nuo 60% iki 80% tikslumu. 3. Pulsoksimetro jutiklio medžiaga atspari įplėšimams, papildoma, elektroninio jutiklio medžiaga apsaugo nuo aplinkos šviesos šaltinių poveikio SpO2 duomenų tikslumui. 4. Jutiklis turi turėti įspėjamąją informaciją, jei jutiklis uždėtas neteisingai. 5. Jutikliai suderinami tiek su naujausia OxiMax technologija, tiek su ankstesnių Nellcor versijų pulsoksimetrais. |  | vnt. | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0
42 | 33162000-3 | Laringoskopo komplektas |  | 1. Lenkta (MacIntosh tipo arba lygiavertė) mentelė. 2. Laringoskopo rankenos korpusas pagamintas iš chromuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos) ir padengtas slydimui atsparia medžiaga arba grublėtu paviršiumi, saugančiu nuo slydimo. 3. Lenktos mentelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, "šaltos" šviesos su inegruotu šviesolaidžiu, autoklavuojamos. 4. Komplekte 2, 3 dydžiai. 5. Rankena C tipo nepakraunamomis baterijomis 2,5 V. 6. Šviesos šaltinio apšvietimo intensyvumas ne mažiau kaip 7000 Lux. 7. Šviesos šaltinio eksploatacijos resursas ne mažiau kaip 100.000 val. 8. Su apsauga nuo skysčių patekimo į vidų. 9. Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis (rankenoje). 10. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 11. Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. 12. Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
43 | 33190000-8 | Antipragulinis čiužinys su kompresoriumi |  | 1. Kintamo slėgio antipragulinis čiužinys skirtas pragulų susidarymo profilaktikai ir gydymui. 2. Čiužinys tinka daugkartiniam intensyviam naudojimui gydymo įstaigoje, lengvai valomas bei dezinfekuojamas. 3. Gamintojo numatyta didžiausia leistina čiužinio apkrova ≥ 150 kg 4. Čiužinys sudarytas iš ≥ 17 oro kamerų, į kurias oras pučiamas naudojant kompresorių. 5. Čiužinio oro kameros suformuoja dvi atskiras sistemas, kurios pakaitomis prisipučia/išsileidžia, taip užtikrindamos spaudimo pasiskirstymą. 6. Čiužinio matmenys: ilgis 190-205 cm, plotis 80-90 cm, aukštis 11-14 cm. 7. Čiužinio galvos dalyje esančios oro kameros suformuoja stabilią statinę atramą galvai. 8. Čiužinio pripūtimo režimai: statinis ir kintamas. 9. Čiužinio pritaikymas skirtingo svorio pacientams: oro įpūtimo į čiužinį slėgis reguliuojamas atsižvelgiant į paciento svorį, tokiu būdu užtikrinant efektyvų antipragulinį poveikį pacientams. 10. Čiužinio užvalkalas nepralaidus drėgmei, pralaidus orui. 11. Čiužinio užvalkalas su dirželiais (arba lygiaverčiais tvirtinimo elementais) saugiam čiužinio fiksavimui prie lovos. 12. Čiužinio užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje. 13. Čiužinys su greito oro išleidimo CPR funkcija. 14. Čiužinys susideda iš valdymo bloko su kompesoriumi, pripučiamo antipragulinio čiužinio ir jungiamųjų žarnelių. 15. Čiužnio valdymo įrenginys su kompresoriumi maitinamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. 16. Čiužnio valdymo įrenginys su konstrukciniais elementais pakabinimui ant lovagalio. 17. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. 18. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. 19. Prekių pristatymo, iškrovimo, išpakavimo, darbuotojų apmokymo ir konsultavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  | vnt. | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0
44 | 33194100-7 | Infuzinis stovas |  | 1. Stovo aukštis reguliuojama mechaniškai. 2. Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, atsparioms dezinfekcinėms medžiagoms. 3. Infizijų pakabinimui skirti kabliai pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, viso 4 vienetai. 4. Stovų ratų bazė pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos su penkiais ne daugiau kaip 50 mm skersmens ratukais. 5. Ne mažiau kaip du iš penkių ratukų turi būti su stabdžiu. 6. Ratukai guminiai arba lygiavertės medžiagos, korpusas plastikinis arba lygiavertės medžiagos. 7. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Aukštis reguliuojamas nuo 1300 mm ± 20 mm iki 2200 mm ± 20 mm | vnt. | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0