Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KOLPOSKOPAS

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Binokuliarinė stebėjimo sistema | Binokuliaro palinkimo kampas 45, f=125 mm |
|  | Apžvalgos lauko diametras | - 55 ± 1 mm, kai didinimas x 3,4 - 35 ± 1 mm, kai didinimas x 5,4 - 21 ± 1 mm, kai didinimas x 8,5 - 13 ± 1 mm, kai didinimas x 13,6 - 8 ± 1 mm, kai didinimas x 21,2 |
|  | Darbinis atstumas | 32 ± 2 cm |
|  | Okuliarai | 20x |
|  | LED diodų šviesos šaltinis | Būtinas |
|  | Žalias filtras | Būtinas |
|  | Mobilus stovas su 5 ratukais | Du ratukai su stabdžiais, ne mažiau |
|  | Kolposkopo horizontalaus sukimo diametras nuo objektyvo tvirtinimo vertikalios ašies iki stovo vertikalios ašies, sukant 360° kampu | Ne mažiau 100 cm |
|  | Aukščio reguliavimo ribos nuo grindų iki objektyvo centro | Nuo 80 ± 3 cm iki 130 ± 3 cm |
|  | Integruota video kamera su HDMI arba analogiška jungtimi | Būtina |
|  | Vaizdo padalinimo įrenginys | Būtinas |
|  | Galimybė pritvirtinti prie ginekologinės kėdės | Būtina |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją |
|  | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |