REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KRAUJO IR AUDINIŲ SKYSČIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU AUTOMATIZUOTOS SISTEMOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujo ir audinių skysčių tyrimus atliekanti analizatorių sistema (toliau - Sistema) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Nauja (neeksploatuota) Sistema, analizatoriai ne senesni nei 2024 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Sistemos paskirtis | Techniškai pajėgi atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Sistemos komplektacija | - Hematologiniai analizatoriai (ne mažiau kaip 2 vnt., tokio paties modelio/serijos; išplėstinį retikulocitų automatizuotą tyrimą ir kūno skysčių tyrimą, turi būti galima atlikti ne mažiau kaip su vienu iš pateiktų analizatorių). - Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga. - Tepinėlių mikroskopijos įranga. - Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius (nebūtinas, jei 1.2. punkto 1 dalyje siūlomi hematologiniai analizatoriai su ENG tyrimo funkcija). - Tarpinė programinė įranga visų atliekamų tyrimų rezultatų analizavimui, interpretavimui, vertinimui bei patvirtinimui. - Kompiuterizuota darbo vieta (kompiuterinė aparatūrinė bei programinė įranga analizatorių valdymui ir tyrimo rezultatų analizei) – 3 kompl. (3 darbo vietos). - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatorių ir kitos Sistemą sudarančios įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 1.2 punkto 1–4 dalyse, pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. - Bendri reikalavimai 1.2 punkto 1–4 dalyse nurodytai įrangai: - analizatoriai ir įranga tarpusavyje fiziškai sujungta į automatizuotą liniją nepertraukiama konvejerine jungtimi, tarpusavyje techniškai suderinama; - analizatoriai ir įranga turi galimybę atjungus nuo Sistemos dirbti visiškai autonomiškai. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Hematologinio analizatoriaus techniniai parametrai | Hematologiniai analizatoriai - nauji (neeksploatuoti) ne senesni nei 2024 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.3.1. | Hematologinio analizatoriaus našumas | Vieno analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą | įrašo tiekėjas |
| 1.3.2. | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) 3) Spektrofotometrijos metodas 4) Fluorescencinio dažymo metodas 5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.3. | Tiriami ėminiai | Analizatorius patvirtintas (validuotas) tirti šiuos ėminius: - Veninį kraują, kapiliarinį kraują. - Audinių skysčius: - Smegenų skystį; - Pleuros punktatą; - Ascitą; - Dializatą; - Sąnarinį skystį. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.4. | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo, kapiliarinio kraujo ir audinių skysčio automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 200 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.5. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus | - CBC (bendras kraujo tyrimas be diferenciacijos); - CBC+DIFF+NRBC (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija ir branduolėti eritrocitai); - CBC+RET (bendras kraujo tyrimas su retikulocitais); - CBC+DIFF+NRBC +RET (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija, branduolėti eritrocitai ir retikulocitai); - CBC+DIFF+Nebrandūs trombocitai* (bendras kraujo tyrimas su diferenciacija ir nebrandūs trombocitai); - BF (audinių skysčių tyrimas). * Pastaba: Leidžiama siūlyti ir tokį analizatorių, kuriame nebrandūs trombocitai tiriami kitame matavimo režime (bent viename iš nurodytų 1.3.5 punkto 1-4 dalyse). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.6. | Skirtinguose režimuose matuojami parametrai | 1. CBC: - Leukocitų absoliutus kiekis (WBC), - Eritrocitų absoliutus kiekis (RBC), - Hemoglobinas (HGB), - Hematokritas (HCT), - Vidutinis eritrocito tūris (MCV), - Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH), - Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC), - Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD), - Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV), - Trombocitų absoliutus kiekis (PLT), - Trombocito vidutinis tūris (MPV), - Trombokritas (PCT), - Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis (PDW). 2. CBC+DIFF+NRBC: - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - RDW-CV, - PLT, - MPV, - PCT, - PDW - Neutrofilai (#, %), - Limfocitai (#, %), - Monocitai (#, %), - Eozinofilai (#, %), - Bazofilai (#, %), - Nebrandūs granulocitai (#, %), - Branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %). 3. CBC+RET: - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - RDW-CV, - PLT, - MPV, - PCT, - PDW - Retikulocitai (#, %), - Nebrandžių retikulocitų santykinis kiekis (IRF), - Retikulocitų hemoglobinas arba lygiavertis, - Retikulocitų brandumo frakcijos – blankios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis (LFR), - Vidutinės fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis (MFR), - Ryškios fluorescencijos retikulocitų santykinis kiekis (HFR)). 4. CBC+DIFF+NRBC+RET: - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - RDW-CV, - PLT, - MPV, - PCT, - PDW - Neutrofilai (#, %), - Limfocitai (#, %), - Monocitai (#, %), - Eozinofilai (#, %), - Bazofilai (#, %), - Nebrandūs granulocitai (#, %), - NRBC (#, %), - Retikulocitai (#, %), - IRF, - Retikulocitų hemoglobinas arba lygiavertis, - Retikulocitų brandumo frakcijos (LFR, MFR, HFR). 5. CBC+DIFF+Nebrandūs trombocitai: - WBC, - RBC, - HGB, - HCT, - MCV, - MCH, - MCHC, - RDW-SD, - RDW-CV, - PLT, - MPV, - PCT, - PDW - Neutrofilai (#, %), - Limfocitai (#, %), - Monocitai (#, %), - Eozinofilai (#, %), - Bazofilai (#, %), - Nebrandūs granulocitai (#, %) - Nebrandūs trombocitai (#, %). 6. BF: - Branduolėtų ląstelių absoliutus kiekis audinių skystyje (TC-BF), - Eritrocitų (RBC) absoliutus kiekis audinių skystyje (RBC-BF), - Leukocitų (WBC) absoliutus kiekis audinių skystyje (WBC-BF), - Mononuklearų kiekis audinių skystyje (MN (#, %)), - Polimorfonuklearų kiekis audinių skystyje (PMN (#, %)). Pastaba: Leidžiama siūlyti ir tokį analizatorių, kuriame nebrandūs trombocitai tiriami kitame matavimo režime (bent viename iš nurodytų 1.3.6 punkto 1-4 dalyse). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.7. | Įspėjamieji pranešimai | - Blastai, - Atipiniai limfocitai, - Nebrandūs granulocitai, - Leukogramos poslinkis į kairę, - Anizocitozė, - Mikrocitai, - Makrocitai, - Ląstelių fragmentai, - Branduolėti eritrocitai, - Trombocitų sankaupos. (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)). | įrašo tiekėjas |
| 1.3.8. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; 2. HGB: 1–255 g/l; 3. HCT: 1–75 %; 4. WBC: 0,05–400 ×109/l; 5. PLT: 3–3000 ×109/l. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.9. | Audinių skysčiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) | 1. WBC-BF: 0,003–10 ×109/l; 2. RBC-BF: 0,002–5 ×1012/l; | įrašo tiekėjas |
| 1.3.10. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų verčių matavimo serijos neglaudumo variacijos koeficientas | 1. RBC: ≤1,5%; 2. HGB: ≤1,5%; 3. MCV: ≤1,0%; 4. WBC: ≤3,0%; 5. PLT: ≤6,0%. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.11. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų paklaidos | 1. HGB: ≤ ± 2 g/l; 2. WBC: ≤ ± 0,2 ×109/l. | įrašo tiekėjas |
| 1.3.12. | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | - Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. - Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių skirtų automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu), o rankiniu būdu – iš standartinio dydžio mikromėgintuvėlių - Automatiniai hematologiniai analizatoriai turi veikti autonomiškai: stabdant vieno analizatoriaus darbą, kitų darbas nepertraukiamas. Vieno analizatoriaus gedimo atveju kitų darbas nesustoja ir gali būti tęsiamas. - Prieš tyrimą kraujas gerai sumaišomas apverčiant mėgintuvėlį ne mažiau kaip 10 kartų. - Hematologinis analizatorius turi automatinį rotacinį ėminių brūkšninių kodų skenavimą. - Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. - Analizatoriuose turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), partijos Nr., likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. - Talpa automatiniam ėminių padavimui – ne mažiau kaip 20 vnt. ėminių stovelių, stovelyje ne mažiau kaip 10 vnt. mėgintuvėlių (iš viso ne mažiau kaip 200 mėgintuvėlių) arba galimi ir kiti stovelių ir jų talpos variantai (iš viso ne mažiau kaip 200 mėgintuvėlių). - Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. - Automatinis tyrimo pakartojimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus, programuojami ne mažiau kaip 4 kriterijai; - Susietų tyrimų automatinis atlikimas. Analizatorius gavęs tyrimo rezultatus, esant reikalui (pagal vartotojo nustatytus kriterijus), gali automatiškai atlikti susietus t.y. papildomus tyrimus. - Automatinis tyrimų patvirtinimas pagal vartotojo nustatytus kriterijus. - Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 100000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. - Analizatorius privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: - Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). - Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. - Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. - turėti galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos techniniai parametrai | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga - nauja (neeksploatuota), ne senesnė nei 2024 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.4.1. | Įrangos našumas | Tepinėlių ruošimas ir dažymas – ne mažiau kaip 60 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.2. | Mėginiai | 1. Kraujo tepinėliai; 2. Audinių skysčių tepinėliai. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.3. | Vieno tepinėlio ruošimo ir nudažymo laikas | Ne daugiau kaip 25 min. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.4. | Dažymo metodas | May-Grunwald–Giemsa arba lygiavertis | įrašo tiekėjas |
| 1.4.5. | Įsiurbiamo mėginio kiekis | Įsiurbiamas mėginio kiekis, reikalingas tepinėliui atlikti, iš standartinio tūrio mėgintuvėlio turi būti ne didesnis kaip 200 µl, iš mikromėgintuvėlio ne didesnis kaip 90 µl. | įrašo tiekėjas |
| 1.4.6. | Reikalavimai tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangai | - Turi būti galimybė paruošti tepinėlius automatizuotu būdu iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių, mikromėgintuvėlių skirtų automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu), o rankiniu būdu iš standartinio dydžio mikromėgintuvėlių. - Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga. - Prietaisas sujungtas nepertraukiama konvejerine jungtimi su hematologiniais analizatoriais ir tepinėlių mikroskopijos įranga – vakuuminiai standartinio tūrio mėgintuvėliai, mikromėgintuvėliai skirti automatizuotam procesui (mikromėgintuvėliai pakeltu dugnu) iš hematologinio analizatoriaus automatiškai nukeliauja į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. - Yra galimybė rankiniu būdu įdėti pavienius vakuuminius standartinio tūrio mėgintuvėlius, mikromėgintuvėlius skirtus automatizuotam procesui (mikromėgintuvėlius pakeltu dugnu), paruoštus tepinėlius. - Skubaus tyrimo funkcija. - Įranga užprogramuota taip, kad tepinėliai būtų ruošiami, priklausomai nuo kraujo tyrimo rezultato arba pasirinktinai; - Tepinėliai ruošiami atsižvelgiant į ėminio hematokritą (ne mažiau kaip 8 skirtingų lygių) reguliuojant tepinėlio ruošimo mentelės judėjimo greitį ir kampą arba naudojama kita technologija leidžianti įvertinti kraujo savybes ir užtikrinanti kokybiško tepinėlio paruošimą“. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos techniniai parametrai | Tepinėlių mikroskopijos įranga – nauja (neeksploatuota), ne senesnė nei 2024 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.5.1. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos našumas | Mikroskopija – ne mažiau kaip 30 tepinėlių per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.5.2. | Mėginiai | 1. Kraujo tepinėliai 2. Audinių skysčių tepinėliai | įrašo tiekėjas |
| 1.5.3. | Tepinėlių mikroskopijos prietaise integruoti moduliai | 1. Tiesinės šviesos mikroskopas su LED apšvietimo sistema. 2. Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD arba lygiavertis spalvotas fotoaparatas, vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų arba išmanus vaizdų pateikimas, galimybė didinti vaizdus nuo ne daugiau kaip 10 iki 100 kartų, naudojant slankiąją juostą ar kompiuterio pelės ratuką. | įrašo tiekėjas |
| 1.5.4. | Reikalavimai tepinėlio mikroskopijos įrangai | - Prietaisas turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga t.y. tepinėliai iš tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos automatiškai nukeliauja į mikroskopijos įrangą. - Automatinės mikroskopijos režimai: - Leukocitų diferencijavimas: įranga turi diferencijuoti leukocitus ir kt. branduolėtas ląsteles į ne mažiau kaip 18 kategorijų (blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai neutrofilai, segmentuoti neutrofilai, nebrandūs eozinofilai, eozinofilai, bazofilai, prolimfocitai, limfocitai, reakciniai limfocitai, dideli grūdėti limfocitai, plaukuotosios ląstelės, Sezary ląstelės, plazminės ląstelės, promonocitai, monocitai); turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 12 vartotojo pasirinktų leukocitų morfologijos kategorijų (pvz. Auer lazdelės, Dohle kūnai, Gumprecht šešėliai, neutrofilų citoplazmos hipogrūdėtumas, neutrofilų branduolių hipersegmentacija, neutrofilų branduolių hiposegmentacija, neutrofilų citoplazmos vakuolizacija, toksinis grūdėtumas ir kt.). - Eritrocitų vertinimas: įranga turi diferencijuoti eritrocitus į ne mažiau kaip 17 kategorijų (įskaitant šias: anizocitozė, makrocitai, ovalūs makrocitai, mikrocitai, hipochromija, poikilocitozė, akantocitai, echinocitai, dakriocitai, eliptocitai, pjautuvo formos eritrocitai, sferocitai, šistocitai, stomatocitai, taikinio formos eritrocitai, polichromatofilija, branduolėti eritrocitai, bazofilinis taškuotumas, Howell-Jolly kūnai). - Trombocitų vertinimas: įranga turi suklasifikuoti trombocitus į ne mažiau kaip 2 kategorijas (įskaitant šias: trombocitų sankaupos, gigantiniai trombocitai. - Audinių skysčių tyrimas: įranga turi suklasifikuoti mikroskopuojamo audinių skysčio tepinėlio radinius į ne mažiau kaip 7 skirtingas kategorijas (neutrofilai, eozinofilai, limfocitai, monocitai, kitos ląstelės, ląstelių sankaupos, artefaktai). - Turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 10 papildomų, vartotojo pasirinktų ląstelių/radinių klasifikavimo kategorijų. - Turi būti galimybė apskaičiuoti absoliutų trombocitų kiekį. - Skubaus tyrimo funkcija. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatoriaus arba hematologinio analizatoriaus su ENG tyrimo funkcija techniniai parametrai | Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija – naujas (neeksploatuotas), ne senesnis nei 2024 m. (būtinas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 1.6.1. | Matavimo metodas | Westergren arba modofikuotas Westergren arba koreliuojantis su Westergren metodu (koreliacijos koeficientas ne mažiau kaip 0,965) | įrašo tiekėjas |
| 1.6.2. | Ėminys | Kraujas su K2 EDTA | įrašo tiekėjas |
| 1.6.3. | Rezultatų pateikimas | mm/h | įrašo tiekėjas |
| 1.6.4. | Reikalavimai analizatoriui | - Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorius (arba hematologinis analizatorius su ENG tyrimo funkcija) turi jungtis nepertraukiama konvejerine jungtimi su kita įranga, atlikus bendrą hematologinį tyrimą (jei reikia ir kitus tyrimus) vakuuminiai standartinio tūrio mėgintuvėliai, jei užsakytas ENG tyrimas, automatiškai nukeliauja į Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatorių (arba hematologinį analizatorių su ENG tyrimo funkcija). - Automatizuotai tyrimas atliekamas iš vakuuminių standartinio tūrio mėgintuvėlių. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Kiti techniniai reikalavimai | - Skystosios automatinės hematologinių ir kūno skysčių tyrimų sistemos atliekos turi būti prijungtos prie bendrų laboratorijos nuotekų tinklų. - Jei siūlomai sistemai reikalingas vanduo, tai tiekėjas turi panaudai pateikti atitinkamos kokybės (tokios, kokią nurodo sistemos prietaisų gamintojas) vandenį ruošiančią vandens gryninimo sistemą. Vandens gryninimo sistemos našumas turi būti toks, kad patenkintų siūlomai sistemai reikalingą vandens poreikį. | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Sistemos analizatorių ir kitos įrangos naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Įrangos CE ženklinimas | Sistemą sudarantys analizatoriai ir kita įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių analizatorių CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, bei galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių papildomų modulių (nurodytų techninės specifikacijos 1.2 punkto 2–4 dalyse) žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Reagentai ir kitos priemonės | - Tiekėjas turi pateikti visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, ploviklių, kontrolinių medžiagų (3-jų lygių kraujo ir 2-jų lygių audinių skysčių), kalibratorių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, bus atliekami išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuoti į tyrimų kiekį. - Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėnesiai, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais/įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus/įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomų analizatorių gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais. - Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - 1 priede išvardintiems tyrimams turi būti pateiktos numanomos/tikėtinos rezultatų vertės arba gamintojo rekomenduojami referentiniai (pamatiniai) dydžiai suaugusiems ir vaikams, jeigu jie yra skirtingi ir nurodomi gamintojo (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui). | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Reikalavimai Sistemos programinei įrangai |  |  |
| 1.12.1. | Sistemos (analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau Kauno klinikos) veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal analizatoriuje integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. - Pateikti tiek ir tokios kompiuterinės įrangos (angl. hardware), kad ji užtikrintų sklandų programinės įrangos (angl. software) veikimą, įskaitant ir informacinių sistemų konfigūravimo duomenų atsarginių kopijų saugojimą ir aukštą patikimumą (įranga dubliuota). - Diegiamo sprendimo serveriai turi būti montuojami Kauno klinikų duomenų centre. Serveriai turi būti montuojami į Kauno klinikų turimą 19“ spintą, komplektuojami su bėgeliais, skirtais serverių ištraukimui iš serverinės spintos. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 1.12.2. | Tarpinės programinės įrangos funkcionalumas | - Programinė įranga turi apjungti visus Sistemos prietaisus (hematologinius analizatorius, tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangą, tepinėlių mikroskopijos įrangą, eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorių (jei pateikiamas atskiras ENG tyrimų analizatorius, o ne hematologiniai analizatoriai, turintys ENG tyrimų funkciją) su ne mažiau kaip 3 nuotolinio prisijungimo vietomis (tarp jų tepinėliams mikroskopuoti – su ne mažiau kaip 2 nuotolinio prisijungimo vietomis), kad atlikti: 1.1. tyrimų rezultatų vertinimą; 1.2. automatišką (pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles) ir rankinį tyrimų pakartojimo užsakymą, 1.3. automatišką (perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles) ir rankinį kraujo tepinėlio paruošimo, dažymo, mikroskopijos ir vertinimo užsakymą, 1.4. automatinį ir rankinį rezultatų patvirtinimą pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles ; 1.5. tyrimo rezultatų perdavimą į LIS. 2. Analizatorius, gavęs skirtingus audinių skysčių tyrimų užsakymus (smegenų skysčio tyrimas, pleuros punktato tyrimas ir kt.), atlieka tyrimą (audinių skysčių tyrimas) ir išsiunčia atsakymus į atitinkamus skirtingus užsakymus. 3. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | - Tiekėjas turi užtikrinti sistemos įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie Sistemos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės prisijungti prie Sistemos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti Sistemos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu per 60 min., ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir 4 valandų laikotarpyje pašalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti Sistemos veikimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Nuomotojas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Visiškai pašalinti gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). - Einamojo planinio ir/arba kapitalinio Sistemos remonto bei techninės priežiūros darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija datą ir laiką. Šių darbų vykdymo laikotarpiu Tiekėjas privalo kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti tyrimų atlikimą. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.14. | Nutolusio valdymo sistemos reikalavimai | - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi Sistemos analizatoriai ir kita įranga (hematologiniai analizatoriai, tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga, tepinėlių mikroskopijos įranga, eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius (jei pateikiamas atskiras ENG tyrimų analizatorius, o ne hematologiniai analizatoriai, turintys ENG tyrimų funkciją), tarpinė programinė įranga) būtų tiekėjo aptarnaujami nuotoliniu būdu. Visos nutolusio valdymo sesijos turi būti koduotos ir apsaugotos ne prasčiau nei “Transport Layer Security (TLS)” protokolu. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą kur būtų aprašytas tiekėjo nuotolinio aptarnavimo sprendimas. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs). - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įgyvendinti VPN sujungimą tarp Perkančiosios ir tiekėjo organizacijų. VPN sujungimą turi diegti, konfigūruoti ir palaikyti Tiekėjas. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą kur būtų aprašytas VPN funkcionalumas. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs.) - Prieiga. Tiekėjas turi užtikrinti, kad prie nutolusio valdymo sistemos galėtų prieiti tik tiekėjo autorizuoti darbuotojai iš tiekėjo valdomų ir autorizuotų įrenginių. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą į specifikaciją. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs). - Audito žurnalai: Tiekėjas turi užtikrinti, kad nutolusio valdymo sistema generuotų įvykių žurnalą. Įvykių žurnalai turi registruoti visas prisijungimo sesijas ir registruoti ne mažiau kaip įrenginio informaciją, vartotojo informaciją ir sesijos pradžios ir pabaigos laikus. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą į specifikaciją. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs). - Fizinė ugniasienė. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi Sistemos analizatoriai ir kita įranga (hematologiniai analizatoriai, tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga, tepinėlių mikroskopijos įranga, eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimų analizatorius (jei pateikiamas atskiras ENG tyrimų analizatorius, o ne hematologiniai analizatoriai, turintys ENG tyrimų funkciją), tarpinė programinė įranga) būtų apsaugoti dedikuota fizine ugniasiene. Fizinė ugniasienė turi būti pateikta, diegiama, konfigūruojama ir prižiūrima tiekėjo. (Tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą į ugniasienės gamintojo specifikaciją. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs.) - Ugniasienės reikalavimai. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pateikta ugniasienė palaikytų “Client-to-Gateway” ir “Gateway-to-Gateway” IPsec VPN tunelius. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti dokumentą arba nuorodą į specifikaciją. Nurodyti šaltiniai negali būti konfidencialūs.) - Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa Perkančiosios organizacijos patalpose diegiama nuotolinio aptarnavimo sprendimo įranga būtų nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje (-iose) gamintojo pakuotėje (-ėse). Pateikiama Įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“), tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). (Tiekėjas kartu su pasiūlymu (atskirame priede) turi pateikti visos nuotolinio sprendimo įrangos sprendimo komplektuojančių dalių kodus, modelius, kiekius bei reikalingas licencijas.) | įrašo tiekėjas |
| 1.15. | Duomenų apsaugos reikalavimai | - Kontaktai EU General Data Protection Regulation (“EU”) 2016/679 (“GDPR”) užklausoms. Tiekėjas turi turėti viešai prieinamus kontaktus kuriais galima kreiptis BDAR klausimais. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti nuorodą į tiekėjo internetinį puslapį su kontaktais.) 2. Reikalavimai laboratorijos Middleware sistemos atitikties standartams: 2.1. Sistema turi atitikti standartą EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonės. 2.2. Kokybės vadybos sistemos. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti atitiktį keliamiems reikalavimams įrodančius dokumentus). | įrašo tiekėjas |
| 1.16. | Kibernetinio saugumo reikalavimai | - Pažeidžiamumas ir incidentų valdymas. Kad užtikrinti atitiktį NIS ir NIS2 direktyvoms, tiekėjas turi turėti mechanizmą, leidžiantį nustatyti ir pašalinti savo produktų pažeidžiamumą bei reaguoti į klientų, pacientų ir valdžios institucijų reikalavimus. Tiekėjas turi turėti viešai prieinamą kontaktinį adresą, kad būtų galima pranešti apie galimą kibernetinio saugumo pažeidžiamumą. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti viešą nuorodą). - Automatizuotos laboratorinės sistemos analizatorių ir kitos įrangos, kuri aptarnaujama nuotoliniu būdu, MDS2 (arba MDS²) saugos gamintojo pareiškimas: Tiekėjas turi pateikti Sistemos analizatorių ir kitos įrangos, kuri aptarnaujama nuotoliniu būdu, MDS2 (arba MDS²) saugos gamintojo pareiškimą, kuriame nurodyta svarbi kibernetinio saugumo informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų įvertinti įrangos saugos galimybes. (Kaip įrodymą tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo dokumentą arba nuorodą. Dokumentai negali būti konfidencialūs). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

# REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS kūno skysčių ir hematologiniams kraujo tyrimams atlikti

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 60 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 60 mėn. laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 60 mėn. laikotarpiui | Gamintojas, prekės katalogo numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tyrimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma | 1 380 000 | x | x | x | X | x | x | x | x |
| 1.1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.1.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Išplėstinis retikulocitų automatizuotas tyrimas | 12 000 | x | x | x | X | x | x | x | x |
| 1.2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas, automatizuotas | 120 000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Kūno skysčio automatizuotas tyrimas | 15 000 | x | x | x | X | x | x | x | x |
| 1.4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Kūno skysčių citomorfologinis tyrimas, automatizuotas | 3 000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.5.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas | 102 000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.6.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.6.2. | ... | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| Pasiūlymo kaina iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | x |