## sąrašas
Techninė specifikacija aortos stentavimo priemonėms kraujagyslių chirurgijai
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis
1 | 33184100-4 | Mažo profilio krūtininės aortos stentgraftas | Mažo profilio krūtininės aortos dalies stentgraftas (tiesaus arba siauręjančio dizaino). Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekacijų gydymui. Turi turėti galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus arba nedengtą konusinę stento dalį, išeinančią iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančius fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio arba lygiaverčio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertė medžiaga. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 115 iki 220 mm (±10mm). Diametras nuo 22 iki 46 mm (±2mm). Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introdiuserio diametras turi būti 16F-20F arba įvedimo sistema turi būti dengta hidrofiline danga, leidžiančia laikantis gamintojo instrukcijų, įvesti stentgraftą be introdiuserio. Šiuo atveju, tiekėjas turi papildomai pateikti 16 -20Fr diametro introdiuserį su hidrofiline danga skirtą po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 50
2 |  | Abdominalinės aortos stentgrafto komplektas įvairioms anatomijoms, tinkantis vingiuotoms klubinėms arterijoms
2.1 | 33184100-4 | Abdominalinės aortos stentgrafto kūnas | Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 100 iki 160mm. Aortinės dalies diametras proksimaliai nuo 23 iki 36mm; distaliai nuo 13 iki 19mm. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18, 20F. | vnt. | 20
2.2 | 33184100-4 | Abdominalinės aortos stentgrafto kontralateralinis prailgintojas | Kontralateralinės dalies diametras proksimaliai 15mm, distaliai 10- 25 mm; naudojamas ilgis 30 - 105 mm, bendras ilgis nuo 60 iki 135mm; įvedimo sistemos išorinis diametras 16F. | vnt. | 50
2.3 | 33141000-0 | Viela, skirta diagnostinėms ir intervencinėms procedūroms | Vientisa, kieta viela, dengta hidrofiline danga su lanksčiu ir lenktu galiuku. 0,035", vielos ilgis 190 ar 300cm pasirinktinai. Lankstaus galiuko ilgis 6mm. | vnt. | 40
2.4 | 33141000-0 | Balionas, skirtas stetngrafto išskleidimui | Balionas suderinamas su 0.035" viela. Baliono diametras nuo 10 iki 50 mm, naudojamas ilgis 100cm; 8F . Balioninių kateterių parametrai: ilgiai: ≥ 75 iki ≤ 135 cm; OTW sistema, naudojama su 0.035'' PTA vielomis; naudojami su ≤ 6 F introdiuseriais | vnt. | 20
3 | 33184100-4 | Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas | Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui. Diametras proksimaliai =distaliai nuo 23 iki 38mm. Dengtas ilgis 50mm. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18-20F. | vnt. | 5
4 | 33184100-4 | Abdominalinių stentgraftų klubinis prailgintojas | Klubinio prailgintojo diametras proksimaliai nuo 13 iki 27mm. Distaliai nuo 10 iki 27mm. Naudojimo ilgis 50mm. Bendras ilgis 80mm. Įvedimo sistemos išorinis diametras 16-18F. | vnt. | 30
5 | 33184100-4 | Aortos uni-iliac stentgraftas | Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis. Diametras proksimaliai 23-36mm. Diametras distaliai 13mm. Dengtas ilgis 105mm. Įvedimo sistemos išorinis diametras 18-20F. | vnt. | 5
6 | 33184100-4 | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinio) stentgrafto komplektas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms
6.1 | 33184100-4 | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms - pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms - bifurkacinis endoprotezo kamienas. Stentgrafto kūnui implantuoti infrarenalinio kaklelio fiksacijos vietos ilgis turi būti: 10 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui iki 60°, 15 mm ir daugiau esant aneurizmos kaklelio kampui 60° - 75°. •Kūnas distaliniame gale turi dvi atšakas ir gali prijungti proksimalinį ir du distalinius prailgintojus po vieną atskiroms klubinėms arterijoms •Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, fiksuojantį stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir kabliukus dengtoje dalyje žemiau inkstų arterijų, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 120 mm; pagal ilgąją atšaką visada 20 mm ilgesnis •Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; Distalinės dalies abiejų atšakų diametras 14 mm, skirtas distalinių klubinių prailgintojų sujungimui • Kūno abiejų atšakų priešpaskutinio stento struktūroje distalinio prailgintojo tvirtinimo vietoje turi būti specialūs kabliukai, papildomai fiksuojantys klubinę koja • Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi ir po kūno atpalaidavimo nuo sistemos lieka introdiuseris tolesniam naudojimui. • Įvedimo sistemos diametras 18-19 Fr. Suderinamas su 0.035” diametro viela-pravedėju. • Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama dvi kietos vielos ir balionas stentgrafto moduliacijai | vnt. | 10
6.2 | 33184100-4 | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms- stentgafto distalinis prailgintojas | Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas nestandartinėms ir sunkioms aortos anatomijoms - stentgrafto distalinis prailgintojas Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne daugiau 13-14F Koja skirta dvigubos fiksacijos kūno (suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu) distaliniam prailginimui | vnt. | 20
7 | 33184100-4 | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas | AAA stentgrafto proksimalinis prailgintojas Abdominalinių stentgraftų proksimalinis prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, nuo 40 iki 70 mm; • Privalo būti dvigubos fiksacijos - suprarenalinės ir infrarenalinės vienu metu - turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis ir kabliukus dengtoje dalyje, apsaugančiais nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; • Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 20 iki 36 mm; • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 19F | vnt. | 5
8 | 33184100-4 | AAA stentgafto distalinis prailgintojas | AAA stentgafto distalinis prailgintojas Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas: • Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 160 mm; • Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm; tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro): • Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 14F | vnt. | 20
9 | 33141000-0 | Padidinto stangrumo nitinolinė arba lygiavertė viela gidas | Storis: 0,025“, 0,035”, 0,038” Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) arba lygiavertės medžiagos užtikrinantis elastingumą; Šaftas sustiprintas dėl stangrumo; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano arba lygiaverčiu apvalkalu su hidrofiline danga užtikrinanti gerą slidimą bei mažinatis kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: kampu, “J”forma, tiesus; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm, 8 cm; Ilgis 80, 150, 180 ±5 cm; | vnt. | 200
10 | 33141000-0 | Padidinto lankstumo vielos pravedėjos (gidai) | Ilgis: nuo 50 cm iki 180 cm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių); Storis: nuo 0,018“ iki 0,038” (ne mažiau 2 skirtingų storių); Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) arba lygiaverčio užtikrinančio elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline arba lygiaverte danga, užtikrinančia gerą slidimą bei mažinančią kraujo adheziją; Tolygaus posūkio užtikrinimas; Struktūra: volframas poliuretano apvalkale arba lygiaverčių medžiagų, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“ arba lygiavertė; Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm | vnt. | 900
11 | 33141000-0 | Prailgintos nukreipiančios hidrofilinės nitinolinės arba lygiavertės vielos periferinei angioplastikai ir selektyviam kateterių bei mikrokateterių nukreipimui | Ilgiai nuo 220 cm iki 300 cm (ne mažiau 2 skirtingų ilgių); Diametrai: nuo 0,018” iki 0,038” (ne mažiau 2 skirtingų diametrų, tame tarpe turi būti 0,035") ; Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) arba lygiaverčio užtikrinančio elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su integruotu volframu arba lygiaverčiu; Padengta išorine specialia “M” hidrofiline danga arba lygiaverte; Tolygaus posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu; viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3cm. | vnt. | 500
12 | 33141000-0 | Periferinis sustiprinantis kateteris | Vienkartinis. Tinkamas vieloms 0.010" (0.26 mm) and 0.038" (0.97 mm) diametro. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio, kamienas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozėms; Didelis atsparumas linkiams; 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (1 mm; 40 mm ir 60 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio arba lygiaverčių; Kateterio ilgiai: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm; Tinkama viela – pravedėjas 0.035“ ir 0.018'' Dviejų tipų galiukas – tiesus ir 30° kampu; Naudojamas su 4Fr introdiuseriu; Distalinis kateterio galas (ne mažiau kaip 400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga; Atlaiko ne mažesnį nei 750 psi slėgį | vnt. | 200
13 | 33141000-0 | Hibridinė periferinė viela-pravedėja | Vienkartinė, sterili; storis: 0,014'', 0,018'', 0,035” Ypač kietas proksimalinis galas, pagamintas iš nitinolio bei dengtas specialia PTFE danga arba lygiaverčių (dangos ilgis 155 cm/235cm/275 ± 5 cm priklausomai nuo vielos ilgio), užtikrinančia gerą atramą ir manevringubą esant sudėtingoms anatomijoms; 25-30 cm distalinė dalis padengta hidrofiline danga, užtikrinančia gerą praeinamumą; Nitinolinė arba lygiavertė šerdis išlaiko vielos formą bei apsaugo nuo susisukimų. Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su hidrofiline ar lygiaverte užtikrinančia gerą slydimą bei mažinančia kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Viršūnės modifikacijos: tiesi arba lenkta; Lankstus galiukas,pasirinktinai: 1 cm ir 5 cm; Ilgis 180 cm; 260 cm; 300 cm ± 5 cm | vnt. | 300
14 | 33141000-0 | Ilgi a. renalis ir a. carotis introdiuseriai - nukreipėjai periferinėms procedūroms | Smailėjanti, atraumatinė dilatatoriaus viršūnėlė Distalinė sistemos dalis (nuo 5cm iki 60 cm atitinkamai nuo 45 cm iki 90 cm ilgio sistemoms) padengta spec. hidrofiline danga; Integruotas aukso arba lygiavertis rengtenokontrastinis markeris 5 mm nuo distalinio sistemos galo; PTFE arba lygiavertė vidinė sistemos danga; Nerūdijančio plieno vijų arba lygiaverčių vidurinė danga; Išorinė nailono arba lygiavertė danga; Hemostatinis vožtuvas su kryžminio pjovimo silikoniniu disku; Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja; Diametrai turi būti 5 Fr, 6 Fr, 7Fr, 8 Fr; Distalinio galo fomos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA ar lygiaverčiai. Ilgiai nuo 45 cm iki 90 cm. | vnt. | 100
15 | 33184100-4 | Periferiniai stentgraftai | Labai didelės radialinės jėgos periferiniai stengraftai. Sistema sudaryta iš dviejų kobalto-chromo L605 lydinio arba lygiaverčio stentų ir dviejų sluoksnių mikro porų ePTFE arba lygiaverčio, kurio storis 203±25µm; Vienas ePTFE arba lygiavertis sluoksnis yra tarp dviejų stentų, antras sluoksnis iš išorės pilnai dengia stentgraftą; Stentgraftas pasižymi labai didele radialine jėga (iki 7 N/mm); Stento sienelės storis 0,135-0,155x0,115 mm (priklausomai nuo stentgrafo diametro); Kateterio dydis 5F; Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Du platinos/iridžioarba lygiaverčiai rentgeno kontrastiniai markeriai; Naudojami su 7F introdiuseriu (5-8 mm diametro stentgraftams) ir su 8F introdiuseriu (9-10 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 11 atm (5-6 mm diametro stentgraftams), 9 atm (7-8 mm diametro stentgraftams) ir 8 atm (9-10 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentgraftams) ir 12 atm (7-10 mm diametro stentgraftams); Diametrai: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; Ilgiai: 27, 28, 37, 38, 57, 58 mm; Kateterio ilgis 120 cm. | vnt. | 60
16 | 33184100-4 | Aortiniai stentgraftai | Kobalto-chromo L605 arba lygiavertis lydinys, tik iš išorės pilnai padengtas mikro porų ePTFE arba lygiavertis; Stento konstrukcija susideda iš 12, 15 arba 18 žiedinių zigzago elementų (skaičius priklausomai nuo stentgrafto diametro); Stento sienelės storis 0,205x0,215 mm (12-18mm diametro stentgraftams) ir 0,205x0,265 mm (20-24mm diametro stentgraftams); Pasižyminti didele radialine jėga ir minimaliu strumpėjimu; Kateterio dydis 2,08 mm (12-18mm diametro stengraftams) ir 2,65 mm (20-24mm diametro stengraftams); Naudojamas su 0.035“ viela-pravedėja; Platinos/iridžio arba lygiaverčiai rentgeno kontrastiniai žymekliai; Naudojami su introdiuseriais: 9F (12 mm diametro stentgraftams), 11F (14-16 mm diametro stentgraftams) ir 14F (18-24 mm diametro stentgraftams); Nominalus slėgis 7 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 6 atm (16-18mm diametro stentgraftams), 4 atm (20-22 mm diametro stentgraftams) ir 5 atm (24 mm diametro stentgraftams); Baliono sprogimo slėgis (RBP) 10 atm (12-14 mm diametro stentgraftams), 9 atm (16 mm diametro stentgraftams), 8 atm (18 mm diametro stentgraftams) ir 6 atm (20-24 mm diametro stentgraftams); Užmautas ant OTW tipo arba lygiaverčio balioninio kateterio; Diametrai: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm; Ilgiai: 19, 27, 29, 37, 38, 39, 48, 49, 58, 59 mm; 12-14 mm diametro stentgraftus galima papildomai praplėsti iki 20 mm diametro, 16-18 mm diametro - iki 24 mm, 20-24 mm diametro - iki 30 mm; Kateterio ilgiai: 75 cm ir 120 cm. | vnt. | 5
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.