Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Mažo triukšmo CMOS kamera (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Mažo triukšmo CMOS kamera | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne daugiau kaip 10 savaičių |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Mažo triukšmo CMOS kamera. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Kameros sensoriaus tipas | CMOS |  |
| 2. | Spektrinė veikimo sritis (minimalios ribos) | Ne siauresnė kaip 400 nm – 1000 nm |  |
| 3. | Pikselio dydis | ≤ 6,5 μm x 6,5 μm |  |
| 4. | Efektinis pikselių skaičius | Ne mažiau nei 2300 x 2300 |  |
| 5. | Kameros sensoriaus efektinis plotas | Ne mažiau nei 14 mm x 14 mm |  |
| 6. | Dinaminis diapazonas | Ne prastesnis nei 21400 : 1 |  |
| 7. | Kvantinis efektyvumas | ≥72% @400 nm ≥95% @550 nm ≥83% @700 nm ≥58% @800 nm |  |
| 8. | Tamsinė srovė | ≤1 elektronas/ pikseliui, kai šaldymo temperatūra -5 °C |  |
| 9. | Tiesiškumo paklaida | ≤0,5% |  |
| 10. | Optinio atsako netolygumas (angl. k dark photo response non-uniformity) | ≤0,06% RMS @7500 elektronų |  |
| 11. | Sinchronizacinis įvadas ir išvadas | Būtini. Abu turi būti su SMA jungtimi |  |
| 12. | Skaitmeninis išvadas | 16-bit, 12-bit, 8-bit |  |
| 13. | Optinis įvadas | Turi būti bent vienas C-tipo lęšio laikiklis |  |
| 14. | Programinė įranga kamerai valdyti | Būtina |  |
| 15. | Kabeliai kameros prijungimui prie kompiuterio | Būtina |  |
| 16. | Elektromagnetinių trikdžių filtras (angl. k. clamp filter) USB jungčiai | Būtina |  |
| 17. | Su kamera suderinta USB 3.0 kompiuterinė plokštė sparčiajai duomenų sąsajai | Būtina |  |
| 18. | Garantija * | Ne mažiau nei 12 mėn. |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.