## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
1 pirkimo objekto dalis. Gerklų minkrochirurgijos instrumentų rinkinys
2 pirkimo objekto dalis. Laparoskopinių kabučių aplikatorius
3 pirkimo objekto dalis. Varpos protezavimo instrumentų rinkinys
4 pirkimo obejkto dalis. Laparotominių chirurginių instrumentų rinkinys
5 pirkimo objekto dalis. Laparoskopinių chirurginių instrumentų rinkinys
6 pirkimo objekto dalis. Smulkių kaulų kompresorius – distraktorius
7 pirkimo obejkto dalis. Chirurginių instrumentų rinkinys urologijai

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas tiekti ir remontuoti siūlomus instrumentus. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę tiekti ir remontuoti, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis, t .y. darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 15 val.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Gerklų minkrochirurgijos instrumentų rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Dantų apsauga (5 vnt.) | 1. Silikoninė
2. Autoklavuojama
3 | Injekcinė adata (3 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo
2. Galiuko išorinis skersmuo 1 mm ± 0,2 mm
3. Darbinis ilgis 180 mm ± 10 mm
4 | Šviesolaidžio adapteris (4 vnt.) | 1. Trumpas
2. Skirtas proksimalinei iliuminacijai
5 | Fibrooptinis šviesolaidis (3 vnt.) | 1. Su tiesia jungtimi
2. Skersmuo 3,5 mm ± 0,5 mm
3. Ilgis 180 cm ± 10 cm
6 | Laringoskopas gerkloms (1 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertis
2. Skirtas suaugusiems
3. Bendras ilgis 20 cm ± 2 cm
7 | Mikrolaringoskopinės žirklės (2 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Tiesios
3. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
4. Su jungtimi instrumento valymui
8 | Griebiančios žnyplės (3 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Rankena be užrakto
3. Dantytos
4. Lenktos į dešinę
5. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
6. Su jungtimi instrumento valymui
9 | Griebiančios žnyplės (3 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Rankena be užrakto
3. Dantytos
4. Lenktos į kairę
5. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
6. Su jungtimi instrumento valymui
10 | Žnyplės (2 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Lenktos į viršų
3. Griebiančios dalies galiukai šaukštelio formos
4. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
5. Su jungtimi instrumento valymui
11 | Operacinis laringoskopas gerkloms (1 vnt.) | 1. STEINER tipo arba lygiavertis
2. Skirtas suaugusiems
3. Padengtas neatspindinčia danga
4. Su integruotu kanalu garų pašalinimui
5. Išorinis skersmuo 20 x 15 mm ± 0,5 mm
6. Bendras ilgis 20 cm ± 5 cm
12 | Lenkta injekcinė kaniulė (2 vnt.) | 1. Kampinė
2. Su Luer-Lock jungtimi
3. Galiuko išorinis skersmuo 1,2 mm ± 0,2 mm
4. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
13 | Žnyplės arterijoms (3 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Su užraktu
3. Su jungtimi instrumento valymui
4. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
14 | Žirklutės lenktos į dešinę (3 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Lenktos į dešinę
3. Su jungtimi instrumento valymui
4. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
15 | Žirklutės lenktos į kairę (3 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Lenktos į kairę
3. Su jungtimi instrumento valymui
4. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
16 | Laringoskopo laikiklis (1 vnt.) | 1. GOETTINGEN tipo arba lygiavertis
2. Sudarytas iš laikiklio su žiedu ir atraminio strypo
17 | Žnyplės (1 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Tiesios
3. Šaukštelio formos darbinė dalis
4. Darbinės (žnypiančios) dalies dydis 2 mm ± 0,5 mm
5. Su jungtimi instrumento valymui
6. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
18 | Balso klosčių siurblys (2 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Išorinis skersmuo 3 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
19 | Balso klosčių siurblys (1 vnt.) | 1. KLEINSASSER tipo arba lygiavertės
2. Išorinis skersmuo 4 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 20 cm ± 5 cm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Laparoskopinių kabučių aplikatorius
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Laparoskopinių kabučių aplikatorius | 1. Tinkamas naudoti su XL dydžio polimerinėmis kabutėmis
2. Rotuojamas ne mažiau kaip 360 laipsniu kampu
3. Turi būti galimybė išardyti įrenginį
4. Užtaisomas
5. Instrumento darbinis ilgis 30 cm ± 5 cm
6. Lenktas 20° ± 2° kampu
7. Skirtas ne mažiau kaip 10 mm angai
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Varpos protezavimo instrumentų rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Rinkinį sudaro | 1. Dilatatorių rinkinys
2. Varpo protezo įvedimo instrumentas
3 | Reikalavimai dilatatorių rinkiniui | 1. Skirti laipsniškam varpos išplėtimui prieš implantuojant varpos protezą
2. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
3. Daugkartinio naudojimo
4. Rinkinį sudaro dilatatoriai, kuriais galime plėsti šiais diametrais: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm ± 1 mm
4 | Reikalavimai varpos protezo įvedimo instrumentui | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno
2. Sugraduotas nuo 8 cm iki 18 cm kas centimetrą iš abiejų įrankio pusių
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo obejkto dalis. Laparotominių chirurginių instrumentų rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Adatkotis (38 vnt.) | 1. De Bakey tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Paviršius kryžmiškai dantytas
4. Darbinės dalys su volframo karbidu
5. Dantytos dalies ilgis 10,5 mm ± 0,5 mm
6. Tinkamas 4/0-6/0 chirurginėm siuvimo priemonėms
7. Žiedai spalviškai pažymėti
8. Ilgis 210 mm ± 10 mm
3 | Adatkotis (20 vnt.) | 1. Hegar-Mayo-Seeley tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Paviršius kryžmiškai dantytas
4. Darbinės dalys su volframo karbidu
5. Dantytos dalies ilgis 19 mm ± 1 mm
6. Tinkamas 4/0-6/0 chirurginėm siuvimo priemonėms
7. Žiedai spalviškai pažymėti
8. Ilgis 210 mm ± 10 mm
4 | Anatominis pincetas (47 vnt.) | 1. Standartinio modelio
2. Tiesus
3. Instrumento ilgis 200 mm ± 10 mm
5 | Preparacinės žirklės (20 vnt.) | 1. Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės
2. Lenktos
3. Distaliniai/darbiniai galiukai užapvalinti
4. Bendras ilgis 165 mm ± 10 mm
6 | Preparacinės žirklės (20 vnt.) | 1. Lexer tipo arba lygiavertės
2. Tiesios
3. Distaliniai/darbiniai galiukai užapvalinti
4. Bendras ilgis 165 mm ± 10 mm
7 | Preparacinės žirklės (20 vnt.) | 1. Metzenbaum tipo arba lygiavertės
2. Darbinės dalys su volframo karbidu
3. Tiesios
4. Bendras ilgis 200 mm ± 10 mm
8 | Žirklės siūlų kirpimui (20 vnt.) | 1. Lenktos
2. Darbinės dalys su volframo karbidu
3. Bendras ilgis 180 mm ± 10 mm
9 | Žirklės (20 vnt.) | 1. Tonnis-Adson tipo arba lygiavertės
2. Lenktos
3. Darbinės dalys su volframo karbidu
4. Bendras ilgis 180 mm ± 10 mm
10 | Spaustukas (90 vnt.) | 1. Pean tipo arba lygiavertis
2. Lenktas
3. Bendras ilgis 140 mm ± 10 mm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Laparoskopinių chirurginių instrumentų rinkinys
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Griebiančios žnyplės (6 vnt.) | 1. Monopolinės, universalios, perforuotos
2. JOHANN tipo arba lygiavertės
3. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
4. Žiočių galų ilgis 21 mm ± 0,5 mm
5. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
3 | Mova (6 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
4 | Rankena (6 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Su deaktyvuojamu užraktu
5 | Griebiančios žnyplės (2 vnt.) | 1. FLAT tipo arba lygiavertės
2. Monopolinės, universalios, fenestruotos
3. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
4. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
5. Žiočių galų ilgis 19 mm ± 0,5 mm
6 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
7 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Su deaktyvuojamu užraktu
8 | Žnyplės tiksliai disekcijai (4 vnt.) | 1. Monopolinės
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
4. Žiočių galų ilgis 25 mm ± 0,5 mm
9 | Mova (4 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
10 | Rankena (4 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Monopolinė, be užrakto
11 | Žnyplės suėmimui ir atraumatinei disekcijai (2 vnt.) | 1. JOHANN tipo arba lygiavertės
2. Bipolinės, universalios, perforuotos
3. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
4. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
5. Žiočių galų ilgis 17 mm ± 0,5 mm
12 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
13 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Bipolinė, be užrakto
14 | Atraumatinės griebiančios žnyplės (2 vnt.) | 1. JOHANN tipo arba lygiavertės
2. Monopolinės, ilgos, perforuotos
3. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
4. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
5. Žiočių galų ilgis 40 mm ± 0,5 mm
15 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
16 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Su deaktyvuojamu užraktu
17 | Monopolinės universalios žirklės (2 vnt.) | 1. METZENBAUM tipo arba lygiavertės
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
5. Žiočių galų ilgis 19 mm ± 0,5 mm
18 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
19 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Monopolinė, be užrakto
20 | Elektrodas (5 vnt.) | 1. L formos
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
21 | Vamzdelis siurbimui ir irigacijai (2 vnt.) | 1. Su skylutėmis distaliniame gale
2. Diametras 3,0 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 350 mm ± 10 mm
22 | Rankenos su siurbimo valdymo svirtimi komplektas (3 vnt.) | Dydis 5 mm ± 1 mm
23 | Vožtuvo vamzdelis (2 vnt.) | Siurbimo kanalo dydis 8 mm ± 1 mm
24 | Bipolinis aukšto dažnio laidas (2 vnt.) | Ne trumpesnio ilgio kaip 3,5 m
25 | Monopolinis aukšto dažnio laidas (2 vnt.) | 1. Ne trumpesnio ilgio kaip 3,5 m
2. Jungtis 4 mm
26 | Trokaras (2 vnt.) | 1. Tiesus
2. Dydis 5,5 mm ± 0,5 mm
3. Ilgis 110 mm ± 5 mm
4. Smaigas - pjaunantis
27 | Trokaras (2 vnt.) | 1. Įsriegiamas
2. Dydis 5,5 mm ± 0,5 mm
3. Ilgis 110 mm ± 5 mm
4. Smaigas - pjaunantis
28 | Trokaras (2 vnt.) | 1. Tiesus
2. Dydis 10 mm ± 0,5 mm
3. Ilgis 110 mm ± 5 mm
4. Smaigas - pjaunantis
29 | Trokaras (2 vnt.) | 1. Įsriegiamas
2. Dydis 10 mm ± 0,5 mm
3. Ilgis 110 mm ± 5 mm
4. Smaigas - pjaunantis
30 | Reduktorius (2 vnt.) | Dydis 5 mm
31 | Adata (2 vnt.) | 1. VERESS tipo arba lygiavertė
2. Ilgis 150 mm ± 5 mm
3. Diametras: 2 mm ± 0,5 mm
32 | Trokaro kepurėlė (1 pak.) | 7 mm
33 | Trokaro kepurėlė (1 pak.) | 3 mm
34 | Atsarginė sklendė trokarui (1 vnt.) | Skirta 11 mm trokarui
35 | Žnyplės disekcijai (2 vnt.) | 1. MARYLAND tipo arba lygiavertės
2. Monopolinės
3. Distalinis galas lenktas 90° kampu
4. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
5. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
6. Žiočių galų ilgis 15 mm ± 0,5 mm
36 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
37 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Monopolinė, be užrakto
38 | Žnyplės disekcijai (2 vnt.) | 1. MARYLAND tipo arba lygiavertės
2. Monopolinės
3. Lenktos
4. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
5. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
6. Žiočių galų ilgis 15 mm ± 0,5 mm
39 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
40 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Monopolinė, be užrakto
41 | Žnyplės biopsijai (2 vnt.) | 1. Monopolinės su spygliu
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
4. Žiočių galų ilgis 15 mm ± 0,5 mm
42 | Mova (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. Diametras 5 mm ± 0,5 mm
3. Darbinis ilgis 330 mm ± 10 mm
43 | Rankena (2 vnt.) | 1. HICURA tipo arba lygiavertė
2. M dydžio
3. Monopolinė, be užrakto
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Smulkių kaulų kompresorius – distraktorius
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Bendras instrumento ilgis | 22 cm ± 1 cm
3 | Su kiaurymėmis darbinėse dalyse Kiršnerio vielų pravedimui | Kiaurymių diametrai: 1. 1,5 mm ± 0,2 mm 2. 2,5 mm ± 0,2 mm
4 | Distraktoriaus rankenos turi turėti sugraduotą užrakinimo mechanizmą | Būtina
5 | Instrumentas turi turėti specialią svirtelę instrumento funkcijos perjungimui iš kompresijos į distrakciją ir atvirkščiai | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo obejkto dalis. Chirurginių instrumentų rinkinys urologijai
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Chirurginis pincetas (12 vnt.) | 1. Standartinio modelio
2. Dantukai 1x2
3. Tiesus
4. Rankenėlės plokščios, išoriškai rantytos
5. Bendras ilgis 145 mm ± 10 mm
3 | Anatominis pincetas (4 vnt.) | 1. Cushing tipo arba lygiavertis
2. Su volframo karbido darbinėmis dalimis
3. Tiesus
4. Rankenėlės plokščios, išoriškai rantytos
5. Bendras ilgis 180 mm ± 10 mm
4 | Atraumatinis pincetas (2 vnt.) | 1. De Bakey tipo arba lygiavertis
2. Dantukai 1x2
3. Rankenėlės plokščios, išoriškai rantytos
4. Bendras ilgis 240 mm ± 10 mm
5 | Apatinis kablys (2 vt.) | 1. Kristeller tipo arba lygiavertis
2. Darbinė dalis lovėta
3. Matmenys: (gylis x plotis): (70 x 27) ± 0,5 mm
4. Bendras ilgis 180 mm ± 10 mm
6 | Kablys (1 vnt.) | 1. Doyen tipo arba lygiavertis
2. Darbinė dalis išgaubta
3. Matmenys (gylis x plotis): (60 x 60) ± 0,5 mm
4. Bendras ilgis 245 mm ± 10 mm
7 | Kablys (1 vnt.) | 1. Doyen tipo arba lygiavertis
2. Darbinė dalis išgaubta
3. Matmenys (gylis x plotis): (60 x 45) ± 0,5 mm
4. Bendras ilgis 245 mm ± 10 mm
8 | Kablys (2 vnt.) | 1. Mikulicz tipo arba lygiavertis
2. Tolygiai išlenktas kampu žemyn
3. Neišgaubtas ir neįgaubtas
4. Išmatavimai (gylis x plotis): (120 x 50) ± 5 mm
5. Rankena su kiaurymėmis
6. Bendras ilgis 250 mm ± 10 mm
9 | Žaizdos plėtėjas (1 vnt.) | 1. Finochietto tipo arba lygiavertis
2. Rėmo matmenys (ilgis x plotis): (260 x 220) ± 5 mm
3. Darbinė eiga ne mažiau 210 mm
4. Mentelių matmenys: (65 x 65) ± 5 mm
5. Su sukama rankenėle
10 | Adatkotis (2 vnt.) | 1. Ryder tipo arba lygiavertis
2. Tiesus
3. Darbinės dalys susiaurintos
4. Paviršius kryžmiškai dantytas
5. Dantytos dalies ilgis 9 mm ± 0,5 mm
6. Tinkamas 6/0-10/0 chirurginiams siūlams
7. Bendras ilgis 175 mm ± 5 mm
11 | Adatkotis (2 vnt.) | 1. Tiesus
2. Paviršius kryžmiškai dantytas
3. Tinkamas 6/0-10/0 chirurginiams siūlams
4. Bendras ilgis 230 mm ± 5 mm
12 | Adatkotis (10 vnt.) | 1. Hegar-Mayo tipo arba lygiavertis
2. Darbinės dalys su volframo karbidu
3. Tiesus
4. Dantytos dalies ilgis 9 mm ± 0,5 mm
5. Tinkamas 3/0 ir storesniem chirurginiams siūlams
6. Bendras ilgis 185 mm ± 5 mm
13 | Adatkotis (2 vnt.) | 1. Tiesus
2. Paviršius kryžmiškai dantytas
3. Tinkamas 6/0-10/0 chirurginiams siūlams
4. Bendras ilgis 180 mm ± 5 mm
5. Paviršius kryžmiškai dantytas
14 | Kampinės žirklės (1 vnt.) | 1. Diethrich-Hegemann tipo arba lygiavertis
2. Darbinės dalys lenktos 45 ± 5º kampu
3. Darbinės dalies ilgis 15 ± 0,5 mm
4. Bendras ilgis 180 mm ± 5 mm
15 | Preparacinės žirklės (10 vnt.) | 1. Mayo supercut tipo arba lygiavertės
2. Preparacinės
3. Lenktos
4. Distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
5. Viena kerpančioji briauna su skersiniais dantukais
6. Bendras ilgis 165 mm ± 5 mm
16 | Preparacinės žirklės (10 vnt.) | 1. Stille tipo arba lygiavertės
2. Preparacinės
3. Lenktos
4. Distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
5. Bendras ilgis 150 mm ± 5 mm
17 | Chirurginės žirklės (5 vnt.) | 1. Tiesios
2. Bukais galais
3. Briaunos nusklembtos
4. Bendras ilgis 180 mm ± 5 mm
18 | Kraujagyslinis atraumatinis spaustukas (1 vnt.) | 1. Cooley tipo arba lygiavertis
2. Su De Bakey arba lygiaverčio tipo atraumatiniais dantukais
3. Darbinė dalis išlenkta atgal
4. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
5. Rankenos išlenktos atgal
6. Bendras ilgis 160 mm ± 5 mm
19 | Buldogas (1 vnt.) | 1. Glover tipo arba lygiavertis
2. Tolygiai išlenktas
3. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
4. Darbinės dalies ilgis 23 mm ± 3 mm
5. Bendras ilgis 65 mm ± 0,5 mm
20 | Spaustukas (10 vnt.) | 1. Nissen tipo arba lygiavertis
2. Galiukai tolygiai užapvalinti
3. Lenktas
4. Bendras ilgis 185 mm ± 5 mm
5. Dantytos dalies ilgis 20 mm ± 1 mm
21 | Spaustukas (10 vnt.) | 1. Crile tipo arba lygiavertis
2. Galiukai tolygiai užapvalinti
3. Lenktas
4. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
5. Bendras ilgis 160 mm ± 5 mm
22 | Spaustukas (20 vnt.) | 1. Leriche tipo arba lygiavertis
2. Galiukai tolygiai užapvalinti
3. Lenktas į vidų
4. Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
5. Bendras ilgis 150 mm ± 5 mm
23 | Apklotų spaustukas (10 vnt.) | 1. Lenktas kampu
2. Darbinės dalys - burbuliuko/piltuvėlio formos
3. Su užrakinimu
4. Bendras ilgis 140 mm ± 5 mm
24 | Laparoskopinis buldogas (1 vnt.) | 1. Tiesus
2. Atraumatinis su De Bakey arba lygiaverčio tipo dantukais
3. Žiaunų ilgis 25 mm ± 0,5 mm
25 | Priedai prie retraktorių rinkinio
25.1 | Mentelių laikikliai (2 vnt.) | 1. Laikiklis tvirtinasi prie rėmo
2. Mentelė laikiklyje tvirtinasi vieno užrakto pagalba
25.2 | Mentelė (1 vnt.) | 1. Mayo tipo arba lygiavertė
2. Mentelės matmenys: 7,0 x 8 cm ± 1 cm
25.3 | Mentelė (1 vnt.) | 1. Deaver tipo arba lygiavertė
2. Mentelės matmenys: 5 x 13 cm ± 1 cm
25.4 | Mentelė (1 vnt.) | 1. Deaver tipo arba lygiavertė
2. Mentelės matmenys: 7 x 20 cm ± 1 cm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | komp.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne