TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ULTRAGARSINIS DIAGNOSTINIS APARATAS SU 2 DAVIKLIAIS – 2 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; - Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000; |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | - Akušeriniai, - Ginekologiniai |  |
| 3. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ≥ 30 cm. ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Skaitinė - raidinė klaviatūra arba liečiama klaviatūra; - Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija; 4. Galimybė užsiprogramuoti pasirinktų klavišų funkcijas arba pilnai programuojama vartotojo sąsaja. |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | - Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; - Ekrano įstrižainė ≥ 54,0 cm; - Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų; 5. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
| 6. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 350 dB. |  |
| 7. | Darbo režimai | - Dvimatis režimas B; - Vienmatis režimas M; - Spalvinio doplerio režimas; - Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; |  |
| 8. | B režimas | - Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ≥ 40 cm; - Maksimalus kadrų dažnis ≥ 3000 Hz; - Dažnio reguliavimas ≥ 5 lygiai; - Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; - Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; - Trapecinis vaizdavimas; - Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais - Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 1.Tėkmės greičio doplerio režimas; 2.Galios doplerio režimas; |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 15 m/s; 4. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 vnt. |  |
| 12. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam davikliui: |  |  |
| 12.1. | Konvekcinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 MHz iki ≥ 5 MHz - Elementų skaičius: ≥ 192. |  |
| 12.2. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 MHz iki ≥ 9,5 MHz. 2. Elementų skaičius: ≥ 192; 3. Apžvalgos laukas: ≥ 150⁰ |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Automatizuoti akušeriniai matavimai apimantys sprando vaiskumos (NT), biparietalinio matmens (BPD), galvos apimties (HC), pilvo apimties (AC), žastikaulio ilgio (HL) ir šlaunikaulio ilgio (FL) matavimus. |  |
| 14. | Aparato vidinė atmintis, SSD „Solid-state drive“ tipo | ≥ 500GB. |  |
| 15. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |
| 16. | Aparato jungtys/sąsajos | - Ethernet jungtis; - HDMI jungtis arba Display Port; 3. ≥4 USB jungtys. |  |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send - vaizdų spausdinimo - DICOM Print - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM |  |
| 18. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 60;

2) Kokybės kriterijai (Q) – 40.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 40 |
| 2.1. | Maksimalus sistemos skenavimo gylis: ≥ 55 cm | 0 arba 10 balų |
| 2.2. | Sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB | 0 arba 10 balų |
| 2.3. | Konvekcinio daviklio matymo kampas ≥ 100⁰ | 0 arba 10 balų |
| 2.4. | Automatiniai matavimai apimantys vaisiaus kakto ir pakaušio atstumą (OFD), vaisiaus ilgio (CRL), vaisiaus vandenų (AFI), Didžiosios cisternos (CM) intrakranijinės vaiskumos (IT), smegenėlių (CEREB) matavimus. | 0 arba 10 balų |