1 priedas

techninė specifikacija (Projektas)

Bendrieji reikalavimai:

1. Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu į Kauno technologijos universiteto patalpas, Radvilėnų pl. 19 C korpusas, 433 laboratorija, Kaunas arba į kitą atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytą KTU padalinį Kaune.

2. Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.

3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai suderinta ir veikti kaip vieninga sistema.

4. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai“, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 punkto 4.4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų 11 priede „Sutarties projektas“ specialiosios sąlygos.

Jonų mainų chromatografijos sistema, 1 kompl.

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai (techniniai reikalavimai)

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jonų chromatografijos sistema ir jos paskirtis | Skysčių chromatografas (chromatografinė sistema) skirtas organinių ir neorganinių anijonų analizei maisto ir vandens mėginiuose. |  |
|  | Sistemos komplektacija ir savybės | Sistema turi būti sudaryta bent iš šių pagrindinių dalių: - Mobilios fazės siurblio - Mobilių fazių nudujinimo modulio - Automatinių mėginių įvedimo įrenginio - Chromatografinių kolonėlių termostato - Elektrinio laidumo detektoriaus su supresoriumi |  |
|  | Praplėtimo galimybės | Įsigyjama chromatografinė sistema, turi būti tokios konstrukcijos, kad vėliau būtų galima praplėsti pilnai atskiru katijonų analizės kanalu naudojant tą patį automatinį mėginių įvedimo įrenginį, kai perjungimas tarp kanalų vyktų programiškai, automatiškai. |  |
|  | Mobilios fazės siurblys | Inertinis, dviejų stūmoklių |  |
|  | Maksimalus palaikomas slėgis | Ne mažiau 300 bar |  |
|  | Stūmoklių apiplovimas | Integruotas, automatinis |  |
|  | Srauto intervalas | Ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min. iki 5,000 ml/min. Diskretiškumas 0,001 ml/min. |  |
|  | Srauto preciziškumas | Ne daugiau nei ±0,075 % RSD |  |
|  | Mobilios fazės talpa | Tinkanti jonų chromatografijai, talpa 1 litras, su specialiu chromatografiniu kamščiu, ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Nudujinimo modulis | Privalomas |  |
|  | Saugumo sistema | Privalomos saugumo funkcijos įspėjančios, apie nepasiekiamą minimalų slėgį, viršijamą maksimalų slėgį ar nuotėkius. |  |
|  | Siurblio valdymas | Integruotos klaviatūros pagalba ir programinis valdymas iš kompiuterizuotos darbo stoties |  |
|  | Automatinis mėginių injektorius | Privalomas, automatinis, inertinis, gebantis atlikti injekcijas iš užsukamų talpų su tarpine (septa), leidžiantis atlikti analizę turint mažą mėginio kiekį ≤ 100 µl. |  |
|  | Injektoriaus talpa | Ne mažiau nei 100 pozicijų 1,5/2 ml talpoms su praduriamais kamšteliais ir ne mažiau 50 pozicijų 4 ml talpoms su praduriamais kamšteliais. |  |
|  | Injekcijos tūris | Keičiamas reguliuojamas tūris, laisvai pasirenkamas programinės įrangos pagalba. Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 500 µl. Rezoliucija ne daugiau nei 1 µl intervalui 1 µl – 500 µl. |  |
|  | Injekcijos pakartojamumas | Ne daugiau nei ±0,3 % RSD |  |
|  | Pernešimas tarp injekcijų | Pernešimas tarp injekcijų ne didesnis nei 0,005 % |  |
|  | Injektoriaus valdymas | Integruotos klaviatūros pagalba ir programinis valdymas iš kompiuterizuotos darbo stoties |  |
|  | Mėginių talpų termostatavimas | Privalomas, palaikoma temperatūra programiškai pasirenkama intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C |  |
|  | Kolonų termostatas | Privalomas. Temperatūros diapazonas ne siauresnis nei nuo 10 laipsnių žemiau kambario temperatūros iki 85 oC |  |
|  | Termostatavimo tipas | Aktyvus termoelektrinis kaitinimas ir aušinimas, su priverstine oro cirkuliacija. |  |
|  | Termostato valdymas | Integruotos klaviatūros pagalba ir programinis valdymas iš kompiuterizuotos darbo stoties |  |
|  | Laidumo detektorius |  |  |
|  | Celės termostatavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 20 iki 55 oC |  |
|  | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 0,01 iki 51000 µS/cm |  |
|  | Slopintuvas (angl. suppressor) | Privalomas elektrodializės tipo slopintuvas, nepertraukiamos regeneracijos, nereikalaujantis regeneracijos reagentais. |  |
|  | Anijonų kanalo kolonėlė | Analitinės kolonėlė tinkanti darbui su supresoriumi anijonų atskyrimui kartu su prieškoloniu; |  |
|  | Taikomoji programa | Visų komplektuojamų sistemos modulių ir funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir spektrometrijos duomenų kaupimas. Duomenų surinkimas, analizė ir ataskaitų generavimas. Leidžianti praplėtimą katijonų kanalu |  |
|  | Automatinis sistemos valdymas | Programuojamas automatinis sistemos paruošimas darbui ir darbingumo įvertinimas: programuojamas automatinis įsijungimas, bazinės linijos įvertinimas (triukšmas, dreifas) ir sistemos darbo užbaigimas (kolonėlės nuplovimas, perėjimas į budėjimo režimą). |  |
|  | Kompiuterinė darbo stotis | Šiuolaikiška, lengvai modifikuojama, darbo stotis su 27 colių istrižainės monitoriumi, ne mežesne nei 16 Gb standžiąja atmintimi, Ne mažesniu nei 512 Gb SSD kietuoju disku, operacinė sistema suderinama su sistemos programine įranga. |  |
|  | Sistemos priedai: | - Polipropileniniai, 1,5/2 ml talpos tinkamos siūlomos sistemos autoinjektoriams, ne mažiau 600 vnt. su kamšteliais - Susivartojančių dalių ir priežiūros rinkinys - Reikalingų įrankių priežiūrai rinkinys - Mobilių fazių talpų laikikliai atskiriems moduliams - Standartinis 100-2000 mg/L tipalas, turintis bent tris skirtingus anijonus. - Visų reikalingų druskų reikalingų mobiliai fazei ruošti bent po 100 g. |  |
|  | Tiekėjo kvalifikacija | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo arba jo atstovo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę instaliuoti siūlomą jonų mainų chromatografijos įrangą bei jai skirtą programinę įrangą. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. |  |
|  | Garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų garantija. |  |
|  | Apmokymai | Personalo apmokymas: apmokomi 2 darbuotojai darbo vietoje darbui su sistema ir programine įranga. Mokymai privalo įtraukti ir anijonų chromatografinio metodo įdiegimą, kalibracinių kreivių sudarymą. |  |
|  | Pagrindimas | Visi reikalaujami techninių specifikacijų rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais, pridėti įrodymai brošiūrų, techninių duomenų įrašais. Pridėtuose dokumentuose turi būti žymėjimas ir nurodytas techninių specifikacijų punkto numeris, bei prie atitikimo nurodant dokumentą ir jo puslapį. |  |