Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PACIENTŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORAVIMO SISTEMŲ, PACIENTŲ GYVYBINIŲ PARAMETRŲ MONITORAVIMO SISTEMŲ IR TRANSPORTINIŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 1 daliai)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 1 daliai) |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

III PIRKIMO DALIS

„Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 2 daliai)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 2 daliai) |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

IV PIRKIMO DALIS

„Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (IV aukštui)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (IV aukštui) |  | Vnt. | 2 |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

V PIRKIMO DALIS

„Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (V aukštui)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (V aukštui) |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

VI PIRKIMO DALIS

„Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius |  | Vnt. | 4 |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

VII PIRKIMO DALIS

„Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius (su vežimėliu)“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius (su vežimėliu) |  | Vnt. | 6 |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema – 1 vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema, susidedanti iš gyvybinių funkcijų monitorių (24 vnt.), centrinio stebėjimo stočių (6 vnt.) ir paciento terminalų (24 vnt.) |  |  |
| 1. |  | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius (išplėstinių funkcijų) | Kiekis - 24 vnt. |  |
| 1.1. |  | Paskirtis | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms |  |
| 1.2. |  | Elektros maitinimo šaltinis | ~230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 1.3. |  | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | 1. Medicininės paskirties monitorius; 2. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 3. Standartinės USB jungtys ≥ 4 vnt.; 4. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. |  |
| 1.4. |  | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1. Spalvoto vaizdo, ≥ 19 colių įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 3. Skiriamoji geba ≥ (1280x1024) taškų; 4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 5. Maksimalus galimas EKG kreivių (I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1-V6) skaičius ekrane vienu metu ≥6. |  |
| 1.5. |  | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas); 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Temperatūra; 4. Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas); 5. SpO2; 6. Perfuzijos indeksas; 7. Širdies minutinis tūris; 8. Pulsinio spaudimo variabilumas; 9. Invazinis kraujospūdis (4 kanalai). |  |
| 1.6. |  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos |  |
| 1.7. |  | Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius sukomplektuotas su mobiliu (transportiniu) gyvybinių funkcijų matavimo moduliu. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje. |  |
| 1.8. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), atsparus braižymui; 2. Įstrižainė ≥ 5,5 colio; 3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |
| 1.9. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai | 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. 2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame paciento monitoriuje. |  |
| 1.10. |  | Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas) su išplėstine aritmijų ir ST analize; 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2; 6. Temperatūra; 7. Invazinis kraujospūdis; 8. Perfuzijos indeksas. |  |
| 1.11. |  | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui: |  |  |
| 1.11.1. |  | ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-300 k/min |  |
| 1.11.2. | ST segmento matavimas |  | Yra ST segmento matavimo funkcija |  |
| 1.11.3. | Išplėstinis aritmijų monitoravimas |  | 1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Skilvelių virpėjimas; 7. Nereguliarus ritmas; 8. Priešlaikiniai susitraukimai; 9. Stimuliacijos aptikimas. |  |
| 1.11.4. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  | 5-100 k/min |  |
| 1.11.5. | Apnėjos aptikimas |  | Yra Apnėjos aptikimo funkcija su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą |  |
| 1.12. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |  |
| 1.12.1. | SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) |  | 30-100% |  |
| 1.12.2. |  | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 3% SpO2 (diapazone 80% - 100%) |  |
| 1.12.3. |  | Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 30-239 k/min. |  |
| 1.12.4. |  | Perfuzijos matavimas | Yra perfuzijos matavimo funkcija |  |
| 1.13. |  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 1.13.1 |  | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 1.13.2 |  | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 15-250 mm Hg |  |
| 1.13.3 |  | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 1.14. |  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: |  |  |
| 1.14.1. |  | Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 20-45°C |  |
| 1.14.2. |  | Temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau ± 0,1 °C (diapazone 25-45°C) |  |
| 1.15. |  | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui: |  |  |
| 1.15.1. |  | IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +300 mmHg |  |
| 1.15.2. |  | IKS matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg |  |
| 1.16. |  | Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių | Monitorius prie komplektuojamos centrinio stebėjimo stoties prijungiamas laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. |  |
| 2. |  | Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams) |  |  |
| 2.1. |  | Bispektrinio smegenų veiklos analizės indekso (BIS) sistema susidedanti iš modulio arba atskiro aparato ir daugkartinio naudojimo priedų | 4 vnt. |  |
| 2.2. |  | PICCO modulis arba atskiras tam skirtas (stand alone) aparatas su monitoravimo priedais | 8 vnt. |  |
| 2.3. |  | Minutinio širdies tūrio nustatymo, pagrįsto arterinės bangos analize, sistema | 2 vnt. |  |
| 2.4. |  | Intrakranijinio slėgio matavimo modulis (arba tam skirtas atskiras (stand alone) aparatas) | 1 vnt. |  |
| 2.5. |  | Minutinio širdies tūrio nustatymo, pagrįsto impedanso signalu, sistema (tam skirtas modulis arba atskiras (stand alone) aparatas) | 2 vnt. |  |
| 2.6. |  | EKG elektrodų kabelis, 5 elektrodų | 24 vnt. |  |
| 2.7. |  | EKG elektrodai (vienkartiniai) | 24 kompl. |  |
| 2.8. |  | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems | 24 vnt. (daugkartinio naudojimo, pirštinis) |  |
| 2.9. |  | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems | 24 kompl. (komplekte mažiausiai 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |  |
| 2.10. |  | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | 24 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms) |  |
| 2.11. |  | Stemplinis/rektalinis/ temperatūros matavimo daviklis | 24 vnt. (daugkartinio naudojimo) |  |
| 2.12. |  | Odos temperatūros matavimo daviklis | 24 vnt. (daugkartinio naudojimo) |  |
| 2.13. |  | Kabelis invazinio kraujospūdžio matavimo daviklio prijungimui prie monitoriaus | 48 vnt. (daugkartinio naudojimo). |  |
| 2.14. |  | Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė (jei mobilaus gyvybinių funkcijų matavimo modulis integruotas į paciento monitorių, pateikti tvirtinimo stotelę neprivaloma) | 24 vnt. |  |
| 3. |  | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) | Kiekis - 6 vnt. |  |
| 3.1. |  | Paskirtis | Centrinio stebėjimo stotis, pajėgi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą. Į siūlomos monitoravimo sistemos kainą turi būti įskaičiuotas toks licencijų kiekis, kad prie kiekvienos centrinio stebėjimo stoties būtų galima prijungti imtinai iki šešių paciento monitorių (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 3.2. |  | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties displėjų prijungimui ir duomenų pateikimui displėjuje | 1.Yra galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų; 2. Yra galimybė pasirinkti (stebėti displėjuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui. |  |
| 3.3. |  | Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties funkcionalumui (gali būti siūloma ir tokia monitoravimo sistema, kuri šio punkto 5, 6 ir 7 dalyse reikalaujamas funkcijas užtikrina ne centrinio stebėjimo stotis, o paciento monitorių tinklas) | 1. Nuotolinis gyvybinių funkcijų monitorių valdymas: naujų pacientų prijungimas, administravimas. 2. Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje, sutalpinant ne mažiau kaip 72 val. monitoravimo duomenis. 3. Perspėjimo signalai centriniame pulte (garsiniai ir vizualūs) dubliuoja paciento monitorių perspėjimo signalus. 4. Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu (perkančiosios organizacijos įsigytu atskirai nuo monitoravimo sistemos). 5. Prisijungimas per naršyklę nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui. Stebimi pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyviniai duomenys. 6. Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo protokolo palaikymas pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių ir retrospektyvinių duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą. 7. Yra galimybė monitoruojamų parametrų duomenis belaidžiu ryšiu perduoti į išmaniuosius įrenginius (planšetes, telefonus) (jei šios funkcijos veikimui užtikrinti reikalinga į centrinio stebėjimo stotį ir/arba paciento monitorių tinklą (serverį) įdiegiama speciali programinė įranga, ši programinė įranga turi būti įskaičiuota į siūlomos monitoravimo sistemos kainą (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas)); 8. Centrinio stebėjimo stoties displėjuje rodomas vaizdas perduodamas (dubliuojamas) į kartu su centrinio stebėjimo stotimis pateikiamus papildomus ekranus - LED arba lygiavertės technologijos televizorius, kurių ekrano įstrižainė ≥ 60 colių. Visam centrinio stebėjimo stočių kiekiui būtina pateikti 4 vnt. papildomų ekranų, juos sieninių laikiklių pagalba pritvirtinti dviejuose skyriuose (kiekviename po 2 vnt. – gydytojų ir slaugytojų kabinetuose) bei pajungti taip, kad kiekvienos iš atitinkamam skyriui priskirtų trijų centrinio stebėjimo stočių rodomas vaizdas būtų perduodamas į abu to paties skyriaus gydytojų ir slaugytojų kabinetuose sumontuotus papildomus ekranus. (būtini atitinkami tiekėjo įsipareigojimai) |  |
| 3.4. |  | Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija | 1. Kompiuteris; 2. Displėjus, kurio skiriamoji geba ≥ (1280x1024) taškų, ekrano įstrižainė ≥19", integruoti garsiakalbiai). |  |
| 4. |  | Paciento terminalas | Kiekis - 24 vnt. |  |
| 4.1. |  | Elektros maitinimo šaltinis | ~230 V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 4.2. |  | Terminalo savybės | 1. Ekranas su į jį integruotu vidiniu kompiuteriu (ekrane integruotas procesorinis modulis ir kitos kompiuterio dalys); 2. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 20‘‘ (50 cm) įstrižainės, plačiaformatis (widescreen) ekranas; 3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen); 4. Skiriamoji ekrano geba ≥ (1280x768 taškų); 5. Ekrano apžiūros kampas ≥ 120° ; 6. Ekranas ir paviršiai pritaikyti valymui dezinfekcinėmis medžiagomis; 7. Klaviatūros ir kompiuterinės pelytės pajungimo galimybė; 8. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė - ≥ 2 jungtys; 9. Standartinės USB jungtys - ≥ 4 |  |
| 5. |  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. |  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 9. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - Įrangai - ≥ 60 mėn. - Įrangos priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus) - ≥ 12 mėn. |  |
| 10. |  | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 11. |  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Antra pirkimo dalis. Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 1 daliai) – 1 vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema, susidedanti iš paciento monitorių (12 vnt.) ir centrinio stebėjimo stoties (1 vnt.) |  |  |
| 1. |  | Paciento gyvybinių parametrų monitorius | Kiekis - 12 vnt. |  |
| 1.1. |  | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniui ir fiziniams parametrams: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min.; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris ≤ 5,1 kg. |  |
| 1.2. |  | Reikalavimai monitoriaus ekranui ir valdymui: | 1. Spalvotas, 30-40 cm įstrižainės liečiamasis (angl. touch screen) ekranas; 2. Greitos prieigos klavišai. |  |
| 1.3. |  | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 96 val.; 2. Atminties talpa ≥ 50 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 50 aliarmų ir įvykių; 4. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali. |  |
| 1.4. |  | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Matuojamų parametrų reikšmių stebėjimui iš didesnio atstumo galima pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane arba padidinti ekrane rodomas skaitines matuojamų parametrų vertes; 3. Monitorius pritaikytas prijungti prie suderinamos centrinio stebėjimo stoties tiek laidiniu, tiek belaidžiu būdu (kuriuo iš šių būdų prijungti sistemos instaliavimo metu nurodo perkančioji organizacija); 4. Prie monitoriaus galima prijungti kitus medicininius prietaisus jų matuojamų parametrų skaitinių verčių, kreivių, kilpinių kreivių ir aliarmų pranešimų atvaizdavimui monitoriaus ekrane bei šių duomenų perdavimui į centrinio stebėjimo stotį; 5. Iš monitoriaus galima jungtis prie kito tame pačiame tinkle veikiančio paciento monitoriaus nuotolinei monitoruojamų parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir aliarmų pranešimų peržiūrai. |  |
| 1.5. |  | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Respiracinis kanalas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra - ≥ 1 kanalas; 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas; 6. SpO2 - 1 kanalas. |  |
| 1.6. |  | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V; 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s; 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas; 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu. |  |
| 1.7. |  | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Kvėpavimo dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min.; 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ne didesnė kaip ± 2 k/min. |  |
| 1.8. |  | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C; 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C. |  |
| 1.9. |  | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Intervalo tarp automatiniame režime atliekamų matavimų nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 1 - 120 min; 5. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |  |
| 1.10. |  | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100, su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo pagal SpO2 diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 300 k/min. |  |
| 1.11. |  | Monitoriaus komplektacija: | 1. Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2. Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. (jei tiekėjas negali pateikti vienkartinio naudojimo laidų, vietoj vienkartinių laidų gali būti pateikiamas vienas daugkartinio naudojimo laidas) 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nelcor arba Masimo arba lygiavertės technologijos) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiam – 3 vnt. (skirtingo dydžio) 7. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8. Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų 1.11.6 ir 1.11.7 p. nurodytų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. 9. Alkūninė sistema, pritaikyta tvirtinti prie standartinio medicininio bėgelio, įrengto sieninės konsolės apatinėje dalyje (turinti reguliuojamo ilgio atramą į sieną), skirta monitoriaus pritvirtinimui, leidžianti reguliuoti monitoriaus pasukimo į šonus bei palenkimo aukštyn/žemyn kampus – 1 vnt. |  |
| 2. |  | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) | Kiekis - 1 vnt. |  |
| 2.1. | Maksimalus vienu metu į bendrą tinklą apjungiamų paciento monitorių kiekis |  | ≥ 16 paciento monitorių |  |
| 2.2. | Centrinės stoties ekrane pateikiama informacija |  | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku |  |
| 2.3. | Abipusis valdymas |  | Vartotojas gali konfigūruoti aliarmų signalų ribas bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties |  |
| 2.4. | Centrinės stoties atmintyje išsaugomos pilnos monitoruojamų duomenų (skaitinių reikšmių ir kreivių) išklotinės trukmė |  | ≥ 168 val. kiekvienam monitoruojamam pacientui |  |
| 2.5. | Maksimalus centrinės stoties ekrane vienu metu stebimų monitoruojamų parametrų kreivių ir skaitinių reikšmių skaičius |  | ≥ 4-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių kiekvienam pacientui |  |
| 2.6. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą |  | Yra galimybė, esant poreikiui, iš ligoninės tinkle esančių kompiuterių stebėti pasirinkto paciento monitoravimo duomenis |  |
| 2.7. |  | Pritaikymas monitoravimo duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą | Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo protokolo palaikymas |  |
| 2.8. |  | Centrinės stoties ryšys su paciento monitoriais | Pagal ligoninės poreikį centrinė stotis pritaikoma duomenų iš paciento monitorių priėmimui laidiniu arba belaidžiu būdu (būtini abu pasirinkimai). Centrinei stočiai duomenis gaunant belaidžiu būdu, stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšio signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis. |  |
| 2.9. |  | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: | 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinio stebėjimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. 24” įstrižainės, ≥ (1920x1200) taškų raiškos ekranas – ≥ 1 vnt.; 3. Išoriniai arba ekrane integruoti garsiakalbiai. |  |
| 3. |  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. |  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 7. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 1. ≥ 60 mėnesių paciento monitoriams ir centrinio stebėjimo stočiai; 2. ≥ 12 mėn. su paciento monitoriais pateikiamiems priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus). |  |
| 8. |  | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 9. |  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Trečia pirkimo dalis. Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (III aukšto 2 daliai) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema, susidedanti iš paciento monitorių (15 vnt.) ir centrinio stebėjimo stoties (1 vnt.) |  |  |  |
| 1. | Paciento gyvybinių parametrų monitorius | Kiekis - 15 vnt. |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniui ir fiziniams parametrams: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min.; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris ≤ 5,1 kg. |  |  |
| 1.2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui ir valdymui: | 1. Spalvotas, 30-40 cm įstrižainės liečiamasis (angl. touch screen) ekranas; 2. Greitos prieigos klavišai. |  |  |
| 1.3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 96 val.; 2. Atminties talpa ≥ 50 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 50 aliarmų ir įvykių; 4. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali. |  |  |
| 1.4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Matuojamų parametrų reikšmių stebėjimui iš didesnio atstumo galima pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane arba padidinti ekrane rodomas skaitines matuojamų parametrų vertes; 3. Monitorius pritaikytas prijungti prie suderinamos centrinio stebėjimo stoties tiek laidiniu, tiek belaidžiu būdu (kuriuo iš šių būdų prijungti sistemos instaliavimo metu nurodo perkančioji organizacija); 4. Prie monitoriaus galima prijungti kitus medicininius prietaisus jų matuojamų parametrų skaitinių verčių, kreivių, kilpinių kreivių ir aliarmų pranešimų atvaizdavimui monitoriaus ekrane bei šių duomenų perdavimui į centrinio stebėjimo stotį; 5. Iš monitoriaus galima jungtis prie kito tame pačiame tinkle veikiančio paciento monitoriaus nuotolinei monitoruojamų parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir aliarmų pranešimų peržiūrai. |  |  |
| 1.5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Respiracinis kanalas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra - ≥ 1 kanalas; 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas; 6. SpO2 - 1 kanalas. |  |  |
| 1.6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V; 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s; 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas; 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu. |  |  |
| 1.7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Kvėpavimo dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min.; 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ne didesnė kaip ± 2 k/min. |  |  |
| 1.8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C; 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C. |  |  |
| 1.9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Intervalo tarp automatiniame režime atliekamų matavimų nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 1 - 120 min; 5. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |  |  |
| 1.10. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100, su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo pagal SpO2 diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 300 k/min. |  |  |
| 1.11. | Monitoriaus komplektacija: | 1. Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2. Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. (jei tiekėjas negali pateikti vienkartinio naudojimo laidų, vietoj vienkartinių laidų gali būti pateikiamas vienas daugkartinio naudojimo laidas) 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nelcor arba Masimo arba lygiavertės technologijos) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiam – 3 vnt. (skirtingo dydžio) 7. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8. Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų 1.11.6 ir 1.11.7 p. nurodytų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. 9. Alkūninė sistema, pritaikyta tvirtinti prie standartinio medicininio bėgelio, įrengto sieninės konsolės apatinėje dalyje (turinti reguliuojamo ilgio atramą į sieną), skirta monitoriaus pritvirtinimui, leidžianti reguliuoti monitoriaus pasukimo į šonus bei palenkimo aukštyn/žemyn kampus – 1 vnt. |  |  |
| 2. | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) | Kiekis - 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Maksimalus vienu metu į bendrą tinklą apjungiamų paciento monitorių kiekis | ≥ 16 paciento monitorių |  |  |
| 2.2. | Centrinės stoties ekrane pateikiama informacija | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku |  |  |
| 2.3. | Abipusis valdymas | Vartotojas gali konfigūruoti aliarmų signalų ribas bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties |  |  |
| 2.4. | Centrinės stoties atmintyje išsaugomos pilnos monitoruojamų duomenų (skaitinių reikšmių ir kreivių) išklotinės trukmė | ≥ 168 val. kiekvienam monitoruojamam pacientui |  |  |
| 2.5. | Maksimalus centrinės stoties ekrane vienu metu stebimų monitoruojamų parametrų kreivių ir skaitinių reikšmių skaičius | ≥ 4-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių kiekvienam pacientui |  |  |
| 2.6. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą | Yra galimybė, esant poreikiui, iš ligoninės tinkle esančių kompiuterių stebėti pasirinkto paciento monitoravimo duomenis |  |  |
| 2.7. | Pritaikymas monitoravimo duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą | Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo protokolo palaikymas |  |  |
| 2.8. | Centrinės stoties ryšys su paciento monitoriais | Pagal ligoninės poreikį centrinė stotis pritaikoma duomenų iš paciento monitorių priėmimui laidiniu arba belaidžiu būdu (būtini abu pasirinkimai). Centrinei stočiai duomenis gaunant belaidžiu būdu, stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšio signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis. |  |  |
| 2.9. | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: | 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinio stebėjimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. 24” įstrižainės, ≥ (1920x1200) taškų raiškos ekranas – ≥ 1 vnt.; 3. Išoriniai arba ekrane integruoti garsiakalbiai. |  |  |
| 3. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 1. ≥ 60 mėnesių paciento monitoriams ir centrinio stebėjimo stočiai; 2. ≥ 12 mėn. su paciento monitoriais pateikiamiems priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus). |  |
| 8. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Ketvirta pirkimo dalis. Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (IV aukštui) – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema, susidedanti iš paciento monitorių (12 vnt.) ir centrinio stebėjimo stoties (1 vnt.) |  |  |
| 1. | Paciento gyvybinių parametrų monitorius | Kiekis - 12 vnt. |  |
| 1.1. | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniui ir fiziniams parametrams: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min.; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris ≤ 5,1 kg. |  |
| 1.2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui ir valdymui: | 1. Spalvotas, 30-40 cm įstrižainės liečiamasis (angl. touch screen) ekranas; 2. Greitos prieigos klavišai. |  |
| 1.3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 96 val.; 2. Atminties talpa ≥ 50 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 50 aliarmų ir įvykių; 4. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali. |  |
| 1.4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Matuojamų parametrų reikšmių stebėjimui iš didesnio atstumo galima pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane arba padidinti ekrane rodomas skaitines matuojamų parametrų vertes; 3. Monitorius pritaikytas prijungti prie suderinamos centrinio stebėjimo stoties tiek laidiniu, tiek belaidžiu būdu (kuriuo iš šių būdų prijungti sistemos instaliavimo metu nurodo perkančioji organizacija); 4. Prie monitoriaus galima prijungti kitus medicininius prietaisus jų matuojamų parametrų skaitinių verčių, kreivių, kilpinių kreivių ir aliarmų pranešimų atvaizdavimui monitoriaus ekrane bei šių duomenų perdavimui į centrinio stebėjimo stotį; 5. Iš monitoriaus galima jungtis prie kito tame pačiame tinkle veikiančio paciento monitoriaus nuotolinei monitoruojamų parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir aliarmų pranešimų peržiūrai. |  |
| 1.5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Respiracinis kanalas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra - ≥ 1 kanalas; 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas; 6. SpO2 - 1 kanalas. |  |
| 1.6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V; 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s; 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas; 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu. |  |
| 1.7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Kvėpavimo dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min.; 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ne didesnė kaip ± 2 k/min. |  |
| 1.8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C; 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C. |  |
| 1.9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Intervalo tarp automatiniame režime atliekamų matavimų nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 1 - 120 min; 5. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |  |
| 1.10. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100, su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo pagal SpO2 diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 300 k/min. |  |
| 1.11. | Monitoriaus komplektacija: | 1. Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2. Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. (jei tiekėjas negali pateikti vienkartinio naudojimo laidų, vietoj vienkartinių laidų gali būti pateikiamas vienas daugkartinio naudojimo laidas) 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nelcor arba Masimo arba lygiavertės technologijos) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiam – 3 vnt. (skirtingo dydžio) 7. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8. Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų 1.11.6 ir 1.11.7 p. nurodytų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. 9. Alkūninė sistema, pritaikyta tvirtinti prie standartinio medicininio bėgelio, įrengto sieninės konsolės apatinėje dalyje (turinti reguliuojamo ilgio atramą į sieną), skirta monitoriaus pritvirtinimui, leidžianti reguliuoti monitoriaus pasukimo į šonus bei palenkimo aukštyn/žemyn kampus – 1 vnt. |  |
| 2. | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) | Kiekis - 1 vnt. |  |
| 2.1. | Maksimalus vienu metu į bendrą tinklą apjungiamų paciento monitorių kiekis | ≥ 16 paciento monitorių |  |
| 2.2. | Centrinės stoties ekrane pateikiama informacija | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku |  |
| 2.3. | Abipusis valdymas | Vartotojas gali konfigūruoti aliarmų signalų ribas bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties |  |
| 2.4. | Centrinės stoties atmintyje išsaugomos pilnos monitoruojamų duomenų (skaitinių reikšmių ir kreivių) išklotinės trukmė | ≥ 168 val. kiekvienam monitoruojamam pacientui |  |
| 2.5. | Maksimalus centrinės stoties ekrane vienu metu stebimų monitoruojamų parametrų kreivių ir skaitinių reikšmių skaičius | ≥ 4-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių kiekvienam pacientui |  |
| 2.6. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą | Yra galimybė, esant poreikiui, iš ligoninės tinkle esančių kompiuterių stebėti pasirinkto paciento monitoravimo duomenis |  |
| 2.7. | Pritaikymas monitoravimo duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą | Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo protokolo palaikymas |  |
| 2.8. | Centrinės stoties ryšys su paciento monitoriais | Pagal ligoninės poreikį centrinė stotis pritaikoma duomenų iš paciento monitorių priėmimui laidiniu arba belaidžiu būdu (būtini abu pasirinkimai). Centrinei stočiai duomenis gaunant belaidžiu būdu, stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšio signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis. |  |
| 2.9. | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: | 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinio stebėjimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. 24” įstrižainės, ≥ (1920x1200) taškų raiškos ekranas – ≥ 1 vnt.; 3. Išoriniai arba ekrane integruoti garsiakalbiai. |  |
| 3. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 1. ≥ 60 mėnesių paciento monitoriams ir centrinio stebėjimo stočiai; 2. ≥ 12 mėn. su paciento monitoriais pateikiamiems priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus). |  |
| 8. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Penkta pirkimo dalis. Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema (V aukštui) – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Pacientų gyvybinių parametrų monitoravimo sistema, susidedanti iš paciento monitorių (12 vnt.) ir centrinio stebėjimo stoties (1 vnt.) |  |  |
| 1. | Paciento gyvybinių parametrų monitorius | Kiekis - 12 vnt. |  |
| 1.1. | Reikalavimai monitoriaus maitinimo šaltiniui ir fiziniams parametrams: | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min.; 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10; 4. Monitoriaus svoris ≤ 5,1 kg. |  |
| 1.2. | Reikalavimai monitoriaus ekranui ir valdymui: | 1. Spalvotas, 30-40 cm įstrižainės liečiamasis (angl. touch screen) ekranas; 2. Greitos prieigos klavišai. |  |
| 1.3. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 96 val.; 2. Atminties talpa ≥ 50 neinvazinio kraujospūdžio matavimų ir ≥ 50 aliarmų ir įvykių; 4. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali. |  |
| 1.4. | Monitoriaus funkcinės savybės | 1. Integruota rankena monitoriaus pernešimui; 2. Matuojamų parametrų reikšmių stebėjimui iš didesnio atstumo galima pasirinkti tiktai skaitinę matuojamų parametrų išraišką ekrane arba padidinti ekrane rodomas skaitines matuojamų parametrų vertes; 3. Monitorius pritaikytas prijungti prie suderinamos centrinio stebėjimo stoties tiek laidiniu, tiek belaidžiu būdu (kuriuo iš šių būdų prijungti sistemos instaliavimo metu nurodo perkančioji organizacija); 4. Prie monitoriaus galima prijungti kitus medicininius prietaisus jų matuojamų parametrų skaitinių verčių, kreivių, kilpinių kreivių ir aliarmų pranešimų atvaizdavimui monitoriaus ekrane bei šių duomenų perdavimui į centrinio stebėjimo stotį; 5. Iš monitoriaus galima jungtis prie kito tame pačiame tinkle veikiančio paciento monitoriaus nuotolinei monitoruojamų parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir aliarmų pranešimų peržiūrai. |  |
| 1.5. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Respiracinis kanalas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra - ≥ 1 kanalas; 5. Neinvazinis kraujospūdis -1 kanalas; 6. SpO2 - 1 kanalas. |  |
| 1.6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V; 2. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s; 3. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 15 - 350 k/min; 4. Pasirenkamas EKG kreivės slinkimo greitis: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s; 5. ≥ 15 tipų aritmijų atpažinimas; 6. ≥ 7 EKG kreivių stebėjimas vienu metu. |  |
| 1.7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Kvėpavimo dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 5 - 120 k/min.; 2. Matavimo paklaida 6 - 120 k/min diapazone ne didesnė kaip ± 2 k/min. |  |
| 1.8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo diapazonas (ne siaurenis už nurodytą) 20 – 45C; 2. Matavimo paklaida, neįskaitant jutiklio paklaidos, ne didesnė kaip 0,1C. |  |
| 1.9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos; 2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems (ne siauresnis už nurodytą) 10-270 mmHg; 3. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 4. Intervalo tarp automatiniame režime atliekamų matavimų nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 1 - 120 min; 5. Kraujospūdžio matavimo duomenys pateikiami atskirai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis kraujospūdis. |  |
| 1.10. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 3,0 diapazone 70-100, su komplektuojamu SpO2 jutikliu; 3. ŠSD matavimo pagal SpO2 diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 30 – 300 k/min. |  |
| 1.11. | Monitoriaus komplektacija: | 1. Daugkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 1 vnt. 2. Vienkartinio naudojimo laidas 5-iems EKG elektrodams prijungti – 5 vnt. (jei tiekėjas negali pateikti vienkartinio naudojimo laidų, vietoj vienkartinių laidų gali būti pateikiamas vienas daugkartinio naudojimo laidas) 3. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (Nelcor arba Masimo arba lygiavertės technologijos) – 1 vnt. 4. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis suaugusiam – 1 vnt. 5. Daugkartinio naudojimo temperatūros matavimo daviklis vaikui – 1 vnt. 6. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiam – 3 vnt. (skirtingo dydžio) 7. Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos vaikams – 2 vnt. (skirtingo dydžio) 8. Daugkartinio naudojimo žarnelė, tinkama visų 1.11.6 ir 1.11.7 p. nurodytų manžečių prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. 9. Alkūninė sistema, pritaikyta tvirtinti prie standartinio medicininio bėgelio, įrengto sieninės konsolės apatinėje dalyje (turinti reguliuojamo ilgio atramą į sieną), skirta monitoriaus pritvirtinimui, leidžianti reguliuoti monitoriaus pasukimo į šonus bei palenkimo aukštyn/žemyn kampus – 1 vnt. |  |
| 2. | Centrinio stebėjimo stotis (konsolė) | Kiekis - 1 vnt. |  |
| 2.1. | Maksimalus vienu metu į bendrą tinklą apjungiamų paciento monitorių kiekis | ≥ 16 paciento monitorių |  |
| 2.2. | Centrinės stoties ekrane pateikiama informacija | Visų prie centrinės stoties prijungtų paciento monitorių matuojamų parametrų, kreivių ir perspėjimo signalų atvaizdavimas realiuoju laiku |  |
| 2.3. | Abipusis valdymas | Vartotojas gali konfigūruoti aliarmų signalų ribas bei inicijuoti kraujospūdžio matavimą pasirinktam pacientui iš centrinės stoties |  |
| 2.4. | Centrinės stoties atmintyje išsaugomos pilnos monitoruojamų duomenų (skaitinių reikšmių ir kreivių) išklotinės trukmė | ≥ 168 val. kiekvienam monitoruojamam pacientui |  |
| 2.5. | Maksimalus centrinės stoties ekrane vienu metu stebimų monitoruojamų parametrų kreivių ir skaitinių reikšmių skaičius | ≥ 4-ių monitoruojamų parametrų kreivių ir ≥ 4-ių skaitinių parametrų reikšmių kiekvienam pacientui |  |
| 2.6. | Prieiga prie centrinės stoties per ligoninės kompiuterinį tinklą | Yra galimybė, esant poreikiui, iš ligoninės tinkle esančių kompiuterių stebėti pasirinkto paciento monitoravimo duomenis |  |
| 2.7. | Pritaikymas monitoravimo duomenų integravimui į ligoninės informacinę sistemą | Įdiegtas HL7 duomenų perdavimo protokolo palaikymas |  |
| 2.8. | Centrinės stoties ryšys su paciento monitoriais | Pagal ligoninės poreikį centrinė stotis pritaikoma duomenų iš paciento monitorių priėmimui laidiniu arba belaidžiu būdu (būtini abu pasirinkimai). Centrinei stočiai duomenis gaunant belaidžiu būdu, stoties ekrane turi būti matomas paciento monitoriaus bevielio ryšio signalo stiprumas ir akumuliatoriaus įkrovos lygis. |  |
| 2.9. | Su centrine stotimi komplektuojamo kompiuterio ir priedų charakteristikos: | 1. Procesoriaus, atminties ir vaizdo plokštės parametrai privalo atitikti siūlomos centrinio stebėjimo stoties programinės įrangos reikalavimus; 2. 24” įstrižainės, ≥ (1920x1200) taškų raiškos ekranas – ≥ 1 vnt.; 3. Išoriniai arba ekrane integruoti garsiakalbiai. |  |
| 3. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą bei sukonfigūravimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 5. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 1. ≥ 60 mėnesių paciento monitoriams ir centrinio stebėjimo stočiai; 2. ≥ 12 mėn. su paciento monitoriais pateikiamiems priedams (išskyrus vienkartinio naudojimo priedus). |  |
| 8. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Šešta pirkimo dalis. Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius – 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoriaus tvirtinimas ir pritaikymas nešiojimui | 1. Gali būti siūlomas monitorius, tvirtinamas komplekte pateikiamoje išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi su greito tvirtinimo sistema, kuri leidžia nuimti paciento monitorių ne daugiau nei dviem veiksmais arba monitorius, skirtas naudoti be išorinės tvirtinimo stotelės; 2. Monitorius turi rankeną nešimui; 3. Monitoriaus svoris (su vidine baterija, be išorinių priedų) - ne daugiau 3,5 kg. |  |
| 2. | Monitoriaus ekranas | - Spalvotas; - Įstrižainė 5,5-10,5 colio; - Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3. |  |
| 3. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - Iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min.; - Monitoriaus akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės (reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jei siūlomas su tvirtinimo stotele komplektuojamas monitorius). |  |
| 4. | Monitoriaus atsparumas | - Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio (atitinkamai testuotas); - Atsparumas skysčiams - IPX2 klasės (arba lygiavertis). |  |
| 5. | Naudojant monitorių monitoruojami parametrai: | - EKG; - Kvėpavimas; - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Temperatūra. |  |
| 6. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 20-300 kartų/min; 2. Ne mažiau kaip 10 tipų aritmijų atpažinimas; 3. EKG kreivės užrašymo greičiai (ne mažiau kaip): 12,5, 25, 50 mm/s; 4. Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s. |  |
| 7. | Reikalavimai respiraciniam kanalui: | 1. Matuojamas kvėpavimo dažnis (ne siauresnis už nurodytą) 5 – 120 k/min; 2. Matavimo paklaida ne didesnė kaip 2 k/min. arba ± 2%. |  |
| 8. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 8.1. | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30-100% |  |
| 8.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
| 8.3. | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 240 kartų/min. |  |
| 9. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 9.1. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 9.2. | Slėgis manžetėje | Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos |  |
| 9.3. | Matavimo ribos (nuo mažiausio išmatuojamo diastolinio kraujo spaudimo iki didžiausio sistolinio) | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 250 mm Hg |  |
| 9.4. | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 9.5. | Kraujospūdžio matavimo duomenų pateikimas | Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis |  |
| 10. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos 30 – 42°C (ne siauresnės už nurodytas); 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,3 °C; 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų indikacija ekrane. |  |
| 11. | Duomenų perdavimas | Yra galimybė monitorių prijungti prie bevielio tinklo pagal 802.11a standartą (arba lygiavertį) |  |
| 12. | Komplekte su monitoriumi pateikiami priedai: | 1. EKG elektrodų kabelis – 1 vnt.; 2. EKG elektrodai (vienkartiniai) – 1 kompl.; 3. SpO2 matavimo daviklis – 1 vnt. (skirtas suaugusiems, daugkartinio naudojimo, pirštinis, su jungiamuoju kabeliu); 4. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems – 1 kompl. (daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems, 2-jų skirtingų dydžių: suaugusiems maža – 1 vnt., suaugusiems vidutinė – 1 vnt.) 5. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. (daugkartinio naudojimo, techniškai suderinama su komplektuojamomis manžetėmis); 6. Monitoriaus tvirtinimo stotelė su įkrovimu ir tinklo jungtimi – 1 vnt. (nebūtina tuo atveju, jei siūlomas baterijos įkrovimui skirtus priedus bei tinklo jungtį turintis monitorius, skirtas naudoti be išorinės tvirtinimo stotelės); 7. Temperatūros matavimo daviklis su jungiamuoju laidu – 1 vnt. (daugkartinio naudojimo). |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Septinta pirkimo dalis. Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius (su vežimėliu) – 6 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitoriaus tvirtinimas ir pritaikymas nešiojimui | 1. Monitorius tvirtinamas prie komplekte pateikiamo vežimėlio – specialaus stovo su ratukais, turinčio krepšelį monitoriaus priedams sudėti; 2. Monitorius turi korpuse integruotą rankeną nešimui; 3. Monitoriaus svoris (su vidine baterija, be išorinių priedų) - ne daugiau 4 kg |  |
| 2. | Monitoriaus ekranas | - Spalvotas; - Įstrižainė 10-10,5 colio; - Raiška ne mažiau kaip 1280 x 800 pikselių; - Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 2 |  |
| 3. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | - Iš 230V/50Hz elektros tinklo; - Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 240 min. |  |
| 4. | Monitoriaus atsparumas | Atsparumas skysčiams – IPX1 klasės (arba lygiavertis) |  |
| 5. | Naudojant monitorių monitoruojami parametrai: | - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Neinvazinis kraujospūdis; - SpO2; - Temperatūra. |  |
| 6. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui: |  |  |
| 6.1. | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės kaip 30-100% |  |
| 6.2. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu | Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |
| 6.3. | Pulso matavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 240 kartų/min. |  |
| 7. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: |  |  |
| 7.1. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |
| 7.2. | Slėgis manžetėje | Maksimalus slėgis manžetėje automatiškai apribojamas priklausomai nuo pasirinktos paciento amžiaus kategorijos |  |
| 7.3. | Matavimo ribos (nuo mažiausio išmatuojamo diastolinio kraujo spaudimo iki didžiausio sistolinio) | Ne siauresnės kaip nuo 20 iki 250 mm Hg |  |
| 7.4. | Darbo režimai | Rankinis, periodinis, STAT |  |
| 7.5. | Kraujospūdžio matavimo duomenų pateikimas | Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis |  |
| 8. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos 30 – 42°C (ne siauresnės už nurodytas); 2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,3 °C; 3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų indikacija ekrane. |  |
| 9. | Duomenų perdavimas | Yra galimybė monitorių prijungti prie bevielio tinklo pagal 802.11a standartą (arba lygiavertį) |  |
| 10. | Komplekte su monitoriumi pateikiami priedai: | 1. SpO2 matavimo daviklis – 1 vnt. (skirtas suaugusiems, daugkartinio naudojimo, pirštinis, su jungiamuoju kabeliu); 2. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems – 1 kompl. (daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems, 2-jų skirtingų dydžių: suaugusiems maža – 1 vnt., suaugusiems vidutinė – 1 vnt.) 3. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt. ( daugkartinio naudojimo, techniškai suderinama su komplektuojamomis manžetėmis); 4. Temperatūros matavimo daviklis su jungiamuoju laidu – 1 vnt. (daugkartinio naudojimo). |  |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos:

- Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.8 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).