TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICININEI ĮRANGAI ĮSIGYTI

Bendrieji reikalavimai:

            - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

            - Visos prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Kartu su prekėmis Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

            - Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

            - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus).

            - Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

| Pirkimo objekto dalis | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą gamintojo dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Mobilus odontologinis įrenginys, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga susidedanti iš 2 dalių: lagamino ir karučio | Būtina | Pavadinimas , modelis, gamintojas |
| 1.2 | Lagaminas pritaikytas transportavimui ant karučio ir darbui tvirtinant ant karučio | Būtina |  |
| 1.3 | Lagaminas pritaikytas nešimui ne mažiau 2-iejų rankenų pagalba | Būtina |  |
| 1.4 | Lagamino svoris | Ne daugiau 13 kg |  |
| 1.5 | Lagamine integruoti gydytojo instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema, kojinis instrumentų valdymo pedalas, švaraus vandens butelis | Būtina |  |
| 1.6 | Gydytojo instrumentai | 1) 3 -jų funkcijų švirkštas; 2) Elektrinis mikrovariklis; 3) Nusiurbimo žarna. |  |
| 1.7 | Mikrovariklio tipas | elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED pašvietimu |  |
| 1.8 | Maksimalūs sūkiai | ne mažiau 40000 aps./min |  |
| 1.9 | Maksimalus sukimo momentas | ne mažiau 3,0 Ncm |  |
| 1.10 | Sūkių valdymas | Būtina |  |
| 1.11 | Nusiurbimo sistemos našumas | Ne mažiau 300 ltr/min |  |
| 1.12 | Skysčių surinkimo talpa | Ne mažiau 1 ltr |  |
| 1.13 | Nusiurbimo sistemos apsauga nuo perpildymo | Būtina |  |
| 1.14 | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0.7 ltr |  |
| 1.15 | Kompresoriaus triukšmingumas | Ne daugiau 50dB |  |
| 1.16 | Darbinis slėgis | 3,0 - 4,0 bar ribose su galimybe reguliuoti |  |
| 1.17 | Karutis su daiktadėže, ne mažiau kaip ant 4 ratukų | Būtina |  |
| 1.18 | Karučio su daiktadėže svoris | Ne daugiau 10 kg |  |
| 1.2. | Kampinis greitinantis antgalis mikrovarikliui (1 vnt): |  |  |
| 1.2.1 | Su vidiniu oro/vandens aušinimu. | būtina |  |
| 1.2.2 | Sūkių perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.2.3 | Grąžto fiksacija mygtuku. | būtina |  |
| 1.2.4 | Su šviesos perdavimu. | būtina |  |
| 1.2.5 | Galvutės diametras | Ne daugiau 9,5 mm |  |
| 1.2.6 | Apsauga nuo per didelio antgalio kaitimo | Būtina |  |
| 1.2.7 | Sterilizuojamas | būtina |  |
| 1.2.8 | Grąžto aušinimas vandeniu ne mažiau kaip iš 4-ių taškų. | būtina |  |
| 2. | Polimerizavimo lempa – 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Paskirtis | kompozitinių medžiagų ir surišiklių kietinimas |  |
| 2.2 | LED arba lygiavertė | Būtina |  |
| 2.3 | Šviesolaidis | Ne mažiau 7.5 mm skersmens |  |
| 2.4 | Galingumas | Ne mažiau 2000 mW/cm2 |  |
| 2.5 | Bangos ilgis | ne siauresnėse ribose 420 - 480 nm |  |
| 2.6 | Ekranas su meniu nustatymų parodymais | Būtina |  |
| 2.7 | Korpusas | Metalinis arba lygiavertis |  |
| 2.8 | Galingumo režimai | Ne mažiau 3 (trys) galingumo režimai: (visas galingumas, pulsuojantis galingumas, kylantis galingumas) |  |
| 2.9 | Paskutinio darbinio režimo išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 2.10 | Integruotas radiometras su pakrovimo lygio išmatavimo funkcija | Būtina |  |
| 2.11 | Akumuliatorius | Talpa ne mažiau 2000 mAh |  |
| 2.12 | Komplekte | kroviklis su integruotu radiometru, šviesolaidis, apsauga nuo šviesos |  |
| 3. | Intraoralinė kamera – 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Vaizdo raiška | Ne žemiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 3.2 | Fokusavimas | Automatinis |  |
| 3.3 | Apšvietimas | Ne mažiau kaip 6 LED šviesos šaltiniai |  |
| 3.4 | Apžvalgos kampas | Ne mažiau kaip 75o |  |
| 3.5 | Kameros antgalio svoris | Ne daugiau kaip 110g |  |
| 3.6 | Komplekte vaizdų apdorojimo programa lietuvių kalba | Būtina |  |
| 4. | Mobilioji odontologo kėdė – 1 vnt. |  |  |
| 4.1 | Kėdė transportuojama ant ratukų kaip lagaminas arba vežimėlis | Būtina |  |
| 4.2 | Nugaros atlošas reguliuojamas ir sinchronizuotas su kojų atrama | Būtina |  |
| 4.3 | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina |  |
| 4.4 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 145 kg. |  |
| 4.5 | Paciento kėdės svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |  |
| 4.6 | Galimybė pasirinkti dangos spalvą iš kelių variantų | Būtina |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė – 1 vnt. |  |  |
| 5.1 | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų | Būtina |  |
| 5.2 | Lengvai į tris dalis išrenkama transportavimui – kryžmė su ratukais, stūmoklis ir sėdima dalis | Būtina |  |
| 5.3 | Kėdutės kėlimo aukštis | Ne siauresnis intervalas kaip 550-660 mm |  |
| 5.4 | Kėdutės kilimo viršutinė riba | Ne žemiau 668 mm |  |
| 5.5 | Kėdutės svoris | Ne daugiau kaip 6 kg. |  |
| 5.6 | Krepšys transportavimui | Būtina |  |
| 6 | Didinamieji akiniai su apšvietimu – 2 vnt. |  |  |
| 6.1 | Keičiamo didinimo teleskopai | Būtina |  |
| 6.2 | Ne mažiau kaip 3 didinimo diapazonai - 3 ; 4 ir 5 kartu didinimas | Būtina |  |
| 6.3 | TTL tipo – teleskopai iklijuoti į akiniu stiklus. | Būtina |  |
| 6.4 | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui | Būtina |  |
| 6.5 | Keičiamas šviesos srautas | Ne mažiau kaip 3-jų lygių |  |
| 6.6 | Maksimalus šviesos srautas | Ne mažiau kaip 85 Lm |  |
| 6.7 | Veikimo trukmė be pakrovimo esant maksimaliam šviesos intensyvumui | Ne mažiau kaip 6 valandos |  |
| 6.8 | Spalvos atkurimo indeksas | Ne mažiau kaip 90 CRI |  |
| 6.9 | Akumuliatoriaus svoris | Ne daugiau kaip 150 g. |  |
| 6.10 | LED lemputės svoris | Ne daugiau kaip 10 g. |  |
| 7 | Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga – 1 kompl. |  |  |
| 7.1 | Kėlimo aukstis maksimalus | Ne mažiau 165 cm |  |
| 7.2 | Važiuoklės išplatinimas | Ne mažiau 103 cm |  |
| 7.3 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 150 kg |  |
| 7.4 | Keltuvo svoris | Ne daugiau 30 kg |  |
| 7.5 | Avarinis nuleidimas | Būtina |  |
| 7.6 | Diržo laikikliai | Ne mažiau 4 vnt |  |
| 7.7 | Diržai | Ne mažiau 4 taškų |  |
| 7.8 | Keltuvo valdymas elektrinis | Būtina |  |
| 7.9 | CE žymejimas | Būtina |  |
| 8 | Arterinis kraujospūdžio – 1 vnt. |  |  |
| 8.1 | Kraujospūdžio aparatas turi atlikti kraujospūdžio ir pulso matavimus | Būtina |  |
| 8.2 | Turi turėti aritmijų aptikimo funkciją | Būtina |  |
| 8.3 | Turi turėti galimybę automatiškai atlikti tris matavimus iš eilės ir parodyti jų vidurkį | Būtina |  |
| 8.4 | Turi turėti hipertenzijos indikatorių - įspėjantį apie padidėjusį kraujo spaudimą | Būtina |  |
| 8.5 | Turi turėti teisingo manžetės uždėjimo sistemą | Būtina |  |
| 8.6 | Komplekte turi būti universalaus ilgio manžetė skirta žastui, kurio apimtis 22-42 cm ±2 cm | Būtina |  |
| 9 | Skaitmenininė rentgenografijos sistema – 1 kompl. |  |  |
| 9.1. | Skaitmenininė rentgenografijos sistema 1 vnt. |  |  |
| 9.1.1 | Daviklis: |  |  |
| 9.1.2 | Technologija | CMOS su optinio pluošto pagrindu |  |
| 9.1.3 | Pikselio dydis | Ne blogiau 20 × 20 µm |  |
| 9.1.4 | Aktyvių pikselių skaičius | Ne mažiau 1.5 milijonų pikselių |  |
| 9.1.5 | Aktyvus plotas | Ne daugiau 600 mm² (20 x 30 mm) |  |
| 9.1.6 | Daviklio išoriniai matmenys | Ne daugiau 25 mm × 39 mm x 6 mm |  |
| 9.1.7 | Daviklis jungiamas tiesiai į personalinį kompiuterį per USB2 laidą | Būtina |  |
| 9.1.8 | USB2 laido ilgis | Ne trumpesnis nei 3 m |  |
| 9.1.9 | Programinė įranga: |  |  |
| 9.1.10 | Programinė įranga lietuvių kalba | Būtina |  |
| 9.1.11 | Suderinama su Windows programine įranga | Būtina |  |
| 9.1.12 | Neturi būti papildomų gamintojo mokesčių programos atnaujinimui ar instaliuojant naujai darbo vietai | Būtina |  |
| 9.2 | Mobilus (nešiojamas) dentalinis rentgeno apartas 1 vnt. |  |  |
| 9.2.1 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne didesnis kaip 0,3 mm |  |
| 9.2.2 | Ekspozicijos laikas | Pasirenkamas intervalas ne siauresnis 0,02-0,5 s |  |
| 9.2.3 | Anodinė srovė | Ne daugiau kaip 3mA |  |
| 9.2.4 | Svoris | Ne daugiau kaip 2,00 kg. |  |
| 9.2.5 | Ekspozijų skaičius per dieną be papildomo pakrovimo | Ne mažiau kaip 29 ekspozicijos |  |
| 9.2.6 | Komplekte apsauginė apykaklė pacientui | Ne mažiau kaip 0,30 mm švino ekvivalento |  |
| 10 | Apekso lokatorius – 1 vnt. |  |  |
| 10.1 | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas | Būtina |  |
| 10.2 | Ekrane rodoma: - Skirtingomis ne mažiau kaip trimis spalvomis žymima failo padėtis kanale. - Failo viršūnės vieta. - Esama failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais. - Praėjus apekso tašką, uždegamas aiškus ryškios spalvos informacinis ženklas. - Likęs baterijų energijos lygis. Garsinio signalo stiprumas | Būtina |  |
| 10.3 | Automatinis kalibravimas | Būtina |  |
| 10.4 | Besikeičiantis garsinis signalas failui judant kanale link apekso | Būtina |  |
| 10.5 | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 10.6 | Endodontinės adatėlės laikiklis | Ne mažiau 3 vnt. |  |
| 10.7 | Įrenginio svoris be baterijų | Ne daugiau 400 g |  |