Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo tiekėjo siūlomos įrangos techninius parametrus. Nurodomi konkretūs siūlomos įrangos techniniai parametrai, nepaliekant „ne mažiau“, „ne daugiau“, „≥“, „≤“ ir pan. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video endoskopinė sistema. Reikalavimai šioje lentelėje pateikti 1 įrangos komplektui. Perkami 2 identiški įrangos komplektai. |  |  |
| 1.1. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.1.1. | Vaizdo sistema skirta: | naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.2. | Integruotas arba atskiras šviesos šaltinis su: | ≥ 4 LED lempomis. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.3. | Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.4. | Skaitmeninės vaizdo signalų išvestys | DVI-D arba 12G-SDI. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.5. | Vaizdų išsaugojimas ir perdavimas | - USB laikmenos jungtis; - Vidinė atmintis. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.6. | Spalviniai režimai | - Baltos spalvos režimas. - Spalvinis režimas, padedantis diagnozuoti pažeidimus ir uždegimus, arba vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba lygiavertis). - Mėlynos spalvos režimas arba siauro spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas, arba lygiavertis (skirtas kraujagyslių tinklo išryškinimui). | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.7. | Vaizdo ekrane funkcija | Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP), arba lygiavertė. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.8. | Skydelis | Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.9. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai, su galimybe užprogramuoti: | - ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus; - ne mažiau kaip 1 programuojamą skydelio mygtuką. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.10. | Šviesos šaltinio intensyvumas (ryškumas) valdomas automatiškai | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.11. | Diafragmos rėžimas: | - Automatinis; - Didžiausios reikšmės (maksimalus); - Vidutinis. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.1.12. | Suderinamumas | 1. Gastroskopai su „zoom“ funkcija arba „dual focus“ funkcija. 2. Kolonoskopai su „zoom“ funkcija arba „dual focus“ funkcija. 3. Enteroskopai su balionu. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2. | Aukštos raiškos medicininis monitorius – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.2.1. | LED | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31 coliai. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.3. | Skirtas naudoti medicinai | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.4. | Raiška | - 4K raiškos; - ≥ 3840 x 2160. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.5. | Signalų įvestys | - ≥ 1 x DVI arba HDMI; - ≥ 1 x 3G-SDI, 12G-SDI arba lygiavertė. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.6. | Signalų išvestys | - ≥ 1 x DVI arba HDMI, arba 3G-SDI; - ≥ 1 x (12G-SDI) arba lygiavertė. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.7. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | - Vaizdas vaizde (angl. Picture-in-picture) režimas; - Vaizdas šalia vaizdo (angl. Picture-by-picture) režimas. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.2.8. | Apšviestumas | ≥ 450 cd/m2. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | Artikuliuojama alkūnė, tvirtinamas prie endoskopinės įrangos vežimėlio. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis endoskopams | ≥ 2 endoskopams. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3.3. | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Ne mažiau kaip 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3.5. | Centrinis el. įtampos įjungimo / išjungimo mygtukas | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.3.6. | CO2 balionų laikiklis | Tvirtinamas prie endoskopinio vežimėlio. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.4. | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.4.1. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 40 L/min. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.4.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.4.3. | Komplektuojamas: | 1. Su daugkartinėmis silikoninėmis žarnelėmis ≥ 2 kompl. arba vienkartinėmis ≥ 20 vnt., 2. 2 l indai, autoklavuojami, ≥ 2 vnt.; 3. Filtrai ≥ 20 vnt. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.5. | Apiplovimo (irigacinė) pompa – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.5.1. | Prietaiso taikymo sritys | Plovimo siurblys, skirtas skysčiui tiekti endoskopijos metu. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.5.2. | Reguliuojamas vandens srautas: | - per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; - per instrumento kanalą: ≥ 500 ml/min. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.5.3. | Naudojimui su daugkartiniais ir / arba vienkartiniais žarnelių rinkiniais | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.5.4. | Komplektuojamas | 1. ≥ 1 litrų talpos daugkartinis vandens konteineris, autoklavuojamas; 2. ≥ 1 vnt. kojinis jungiklis. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.6. | Endoskopo dujų / vandens kanalui CO2 įputimo įrenginys (insufliatorius) – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.6.1. | Jungiasi tiesiai į centrinę ligoninės CO2 tiekimo sistemą arba CO2 cilindrą | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.6.2. | Vamzdelių komplektas | ≥ 2 vnt. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7. | Elektrochirurginis įrenginys su Endo-cut režimu – 1 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.7.1. | Prietaiso taikymo sritys | Elektrochirurginis generatorius, skirtas audiniams pjauti ir koaguliuoti, atliekant endoskopinę chirurgiją. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.2. | Monopolinio pjovimo režimas | - Ne mažiau 3 (trijų) hemostazės efektų; - Maksimali galia – ne mažiau 120 W; - Su pikine galios sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.3. | Monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms intervencijoms | - Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; - Su automatine pikinės įtampos reguliavimo sistema arba greitąja kibirkščių kontrolės sistema, arba lygiaverte sistema. - Maksimali galia – ne mažiau 120 W. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.4. | Monopolinis „minkšto” koaguliavimo režimas | - Ne mažiau 3 hemostazės efektų; - Maksimali galia: ne mažiau 120 W; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu arba monopolinė koaguliacija, negeneruojant kibirkščių, galinčių paveikti giliuosius audinius. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.5. | Bipolinis „minkšto” koaguliavimo režimas | - Ne mažiau 3 hemostazės efektų; - Maksimali galia – ne mažiau 120 W. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.6. | Galimybė išsaugoti vartotojo nustatytas programas | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.7. | Paciento neutralaus elektrodo (NE) kontrolės sistema | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.7.8. | Komplektacija | 1. Kojinis jungiklis ≥ 1 vnt.; 2. Vienkartinis neutralus paciento elektrodas ≥ 100 vnt.; 3. Laidas neutralaus paciento elektrodo pajungimui ≥ 1 vnt.; 4. Monopolinis laidas endoskopinių priedų pajungimui ≥ 2 vnt. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8. | Vaizdo gastroskopas – 2 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.8.1. | Matymo kampas | ≥ 140°. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.2. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.3. | Lenkimo kampai | - Aukštyn / žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; - Dešinėn / kairėn ≥ 90°/ ≥ 90°. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.4. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.5. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.6. | Darbinis ilgis | 1050 mm (± 50 mm). | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.7. | Su oro / vandens kanalu | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.8. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio. |  |
| 1.8.9. | Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu. | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.8.10. | Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9. | Vaizdo kolonoskopas – 2 vnt. Gamintojas, modelis: /pildo tiekėjas/. |  |  |
| 1.9.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis, nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.2. | Matymo kampas | ≥ 160°. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.4. | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn / žemyn ≥ 180° / ≥ 180°; 2. Dešinėn / kairėn ≥160°/ ≥ 160°. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 13,2 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.6. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.7. | Darbinis ilgis | 1690 mm (± 100 mm). | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.8. | Su oro / vandens kanalu | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.9. | Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.9.10. | Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.10. | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 1.10.1 | Garantija visai siūlomai įrangai | ≥ 24 mėnesių. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.10.2. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau nei 12 mėnesių pristatymo dieną | Būtina. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.11. | Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |
| 1.11.1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę perkančiajai organizacijai per garantinį prekių naudojimo laikotarpį ir ne trumpiau nei 5 (penkerius) metus nuo garantinio laikotarpio pabaigos (tiekėjas šios eilutės stulpelyje Nr. 4 turi nurodyti konkrečią siūlomą metų trukmę) įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (užtikrinti jų tiekimą rinkai). Pastaba: reikalavimas taikomas kaip aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu. | /pildo tiekėjas/ |
| 1.12. | TECHNINIŲ PARAMETRŲ PRANAŠUMAI, KURIE BUS VERTINAMI, TAIKANT KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKĮ: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus šios lentelės punktuose Nr. 1.1-1.11 (imtinai), pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Kokybės kriterijai ir jų vertinimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  |  |
| 1.12.1. | Vaizdo procesorius: raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimo stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą (T1). |  | /pildo tiekėjas/ |
| 1.12.2. | Vaizdo gastroskopas ir vaizdo kolonoskopas turi išplėstinio lauko gylio technologiją – sujungia vaizdus, užfiksuotus artimu židiniu, ir tolimus vaizdus, kad būtų sugeneruotas platesnio lauko gylio vaizdas (T2). |  | /pildo tiekėjas/ |
| 1.12.3. | Vaizdo procesoriaus LED šviesos diodų (skleidžiančių skirtingas spalvas) skaičius ≥ 5 (T3). |  | /pildo tiekėjas/ |
| 1.12.4. | Endoskopai prijungiami prie vaizdo procesoriaus, naudojantis bekontakte technologija (T4). |  | /pildo tiekėjas/ |
| 1.12.5. | Vaizdo gastroskopo ir vaizdo kolonoskopo vaizdo sensoriaus tipas – ne prasčiau kaip CMOS (T5). |  | /pildo tiekėjas/ |