## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | PAVADINIMAS | Specifikacija | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24mėn. | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Gaminio kodas | Gamintojas | Vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM
1 | Vienkartiniai apklotai endoprotezavino operacijoms | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
1.1 | Apklotų rinkinys klubo sąnario protezavimo operacijai su U formos plyšiu | Rinkinio apklotai pagaminti iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklotai gali turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį, specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Rinkinį sudaro: U-formos apklotas 200÷250x250÷300cm su plyšiu lipniais kraštais 18÷22x95÷105cm, padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 70x120cm; 1 apklotas lipniu kaštu 175÷185x175÷185cm, padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 10x40cm; 1 apklotas lipniu kraštu 140÷180x230÷260cm; 2 apklotai lipniu kraštu 70÷80x90÷100cm; 1 apklotas instrumentiniam staliukui, ne mažiau dviejų sluoksnių 140÷170x180÷200cm; 1 sustiprintas maišas Mayo staliukui ne mažiau dviejų sluoksnių 77÷80x145÷150cm; ne mažiau 4 servetelių; 2 lipnios juostos 9÷10x48÷50cm; elastinis bintas 12cmx6m; 1 kojinė 30÷32x115÷125cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 320
1.2 | Apklotų rinkinys kelio sąnario protezavimo operacijai | Rinkinio apklotai pagaminti iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklotai gali turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį, specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Rinkinio sudėtis: 1 apklotas 220÷250x300÷320cm su elastine anga 6÷8cm, padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 50x90cm; 2 apklotai instrumentiniam staliukui, ne mažiau dviejų sluoksnių 140÷170x180÷200cm; 1 sustiprintas maišas Mayo staliukui ne mažiau dviejų sluoksnių 77÷80x145÷150cm; ne mažiau 4 servetelių, 2 lipnios juostos 9÷10x48÷50cm. Gali būti kojinė 20÷25x70÷80cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 460
1.3 | Apklotas galūnių operacijai su elastine anga | Apklotas pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklotas gali turėti specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Apklotas 220÷250x300÷320cm su apvalia elastine anga 6÷10cm. Padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 50x90cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 750
1.4 | U formos apklotas | Apklotas pagamintas iš ne mažiau trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, tvirtas, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Apklotų paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklotas gali turėti specialias angas vamzdeliams tvirtinti. Apklotas 200÷250x250÷300cm su U formos plyšiu lipniais kraštais 18÷22x95÷105cm. Padidintos apsaugos dalis ne mažesnė 70x120cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Pakuotė turi turėti ne mažiau 2-jų nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 600
Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma
2 | Universalūs vienkartiniai apklotai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
2.1 | Universalus apklotų rinkinys | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Apklotai pagaminti iš trijų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Sudėtyje nėra latekso. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: apklotai lipniu kraštu su skysčius sugeriančia dalimi 90x75cm – 2 vnt.; apklotas 180x180cm su lipniu kraštu su skysčius sugeriančia dalimi – 1vnt.; apklotas 150x240cm su lipniu kraštu su skysčius sugeriančia dalimi – 1vnt.; apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm – 1 vnt.; maišas Mayo staliukui sustiprintos apsaugos 77÷80x145÷150cm, , absorbuojanti dalis ne mažiau 60x8cm – 1 vnt.; lipni juosta 9x50cm –1 vnt.; ne mažiau 4 servetelių. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 50
2.2 | Apklotas 75 x 90÷100cm, su anga 6 x 8cm | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Dydis 75x90÷100cm. Angos dydis 6x8cm. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 1000
2.3 | Apklotas 150 x 180cm, su anga 5÷6cm x 15cm | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš 2 sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis - iš polietileno, nepralaidus skysčiams. Su anga apkloto centre. Angos kraštai lipnūs. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Apklota dydis 150x180cm. Angos dydis 5÷6x15cm. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 1500
2.4 | Vertikalios izoliacijos apklotas 330 x 240cm, su incizine plėvele 26-30 x 38-40cm. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš tvirto, skaidraus polietileno, su kūgio formos skysčių surinkimo kolektoriumi su sieteliu, ir žemiausiame taške vožtuvėliu, susikaupusių skysčiu išleidimui. Skysčių surinkimo kolektorius išlaiko stabilią savo formą. Apklotas turi specialius lipdukus vertikaliam tvirtinimui. Dydis 330x240cm, Incizinės plėvelės plotas 26÷30x38÷40cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 100
Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma
3 | Apklotai "Cezario" pjūvio operacijai | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš tvirtos mikroorganizmų nepralaidžios medžiagos. Sudaryta iš ne mažiau dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos. Gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: paklodė kūdikiui 90x120cm arba 75x120cm, apklotas sekcijai 250x300cm arba 230x330cm su incizine plėvele, kurios dydis 38x32cm arba 36x36cm (apklotas turi skysčių surinkimo maišą su integruotais vamzdelių laikiliais, maišo krašte integruota poroloninė juosta maišo formos palaikimui), apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm, ne mažiau 4 servetelių, gali būti lipni juosta 9x49cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Leistinas matmenų nuokrypis ± 5%. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 250
4 | Vienkartiniai apklotai | Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
4.1 | Apklotas 75x90÷100cm lipniu kraštu | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Pagaminta iš ne mažiau dviejų sluoksnių medžiagos: viršutinis iš neaustinės medžiagos - gerai sugeria skysčius, apatinis iš polietileno, nepralaidus skysčiams. Apklotas 75x90÷100cm lipniu kraštu. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 10% | vnt | 1900
4.2 | Apklotas 50x50÷60cm lipniu kraštu | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, apatinis iš polietileno, nepralaidus skysčiams. Apklotas 50x50÷70cm lipniu kraštu. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 10% | vnt | 2600
4.3 | Apklotas staliukams. Dydis 90÷100x150cm. | Sterilus. Medžiaga vienkartinio naudojimo, pagaminta iš dviejų sluoksnių: viršutinis sluoksnis gerai sugeria skysčius ir pagamintas iš neaustinės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 30g/kvm apatinis iš polietileno, ,kurio storis ne mažiau kaip 60μm, nepralaidus skysčiams. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 3300
4.4 | Apklotas Mayo staliukui. | Sterilus. Maišo tipo, pagamintas iš tvirtos mikroorganizmams nepralaidžios medžiagos. Darbinis paviršius turi sugeriamąjį sluoksnį. Paviršius neslidus gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Dydis 77÷80x145÷150cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė kaip 60x80cm.. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | vnt | 1800
Bendra 4 pirkimo objekto dalies įkainių suma
5 | Diaterm.koag.maišas 40x30÷35cm su kišenėmis | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili. Sudėtyje nėra latekso. Pagaminta iš polietileno ar analogiškos medžiagos. Diaterminės koaguliacijos maišas 40÷45x30÷35cm su dviem kišenėmis. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Leistinas nuokrypis ± 5%. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 1000
6 | Ginekologinis rinkinys | Sterilu. Medžiaga vienkartinio naudojimo, pagaminta pagal zoninę sistemą - arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių: viršutinis sluoksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis iš polietileno, nepralaidus skysčiams, apatinis - apsauginis, neaustinės medžiagos. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės. Rinkinio sudėtis: Mayo staliukui 78x145cm, absorbuojanti sluoksnis ne mažesnis kaip 65x85cm, priklijuojamas vamzdelių laikiklis 30 cm, ginekologinis apklotas 60x120cm su anga 9x12cm, apklotas 270/230x260cm su elastine anga 24x21cm, apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm, absorbuojanti sluoksnis ne mažesnis kaip 70x180cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama - su laisvu nepriklijuotu kraštu. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 50
7 | Vienkartinės priemonės galūnėms | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
7.1 | Maišai kojoms 75x120cm | Sterilūs. Dviejų sluoksnių: viršutinis nepralaidus skysčiams, apatinis - sugeriantis. Maišo tipo 75x120cm dydžio. Sterilioje pakuotėje du vienetai. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Leistinas nuokrypis ± 5% | pora | 1400
7.2 | Cirurginės kojinės pacientui 32x120cm | Neperšlampamos, pagamintos iš sterilios, tvirtos medžiagos. Dydis 32±2x120±5cm. Dviejų sluoksnių, vidinis sluoksnis pagamintas iš minkštos medžiagos, sugeriančios prakaitą. Sterilus gamyklinis įpakavimas. Produktas turi trijų lygių pakuotę. | vnt | 1000
Bendra 7 pirkimo objekto dalies įkainių suma
8 | Apklotas po sėdmenimis | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, dydis 75÷80x90÷100cm, turi turėti kišene(s) 15÷20cm gylio, slaugytojos rankų ikišimui. Pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos, viršutinis sluoksnis gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, apatinis iš polietileno, nepralaidus skysčiams. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis be instrumento pagalbos. Produktas turi trijų lygių pakuotę. Rinkinys įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime. Leistinas nuokrypis ± 10%. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | vnt | 700
9 | Lipni juosta 9x49cm | Sterili. Lipni juosta 1vnt pakuotėje, steriliame įpakavime. Leistinas nuokrypis ± 2cm. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 1300
10 | Gimdymo rinkinys | Sterilu. Sudėtis: apklotas nepralaidus skysčiams 75÷150x120÷150cm su 60÷75x100÷150cm absorbuojančiu sluoksniu. Paklotai nepralaidūs skysčiams su viršutiniu absorbuojančiu sluoksniu: 75÷90x120÷150cm 1vnt.; 55÷60x85÷100cm 1vnt.; 55÷75x55÷75cm 1vnt.; balto audinio paklodė kūdikiui 55÷60x60÷90cm 1vnt.; sustiprintų servetėlių baltos spalvos ne mažiau 4vnt.; Rinkinys lengvai praplėšiamas rankomis, įpakuotas viename gamykliniame steriliame įpakavime su sterilumo kontrolės sistema, t.y lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Leistinas nuokrypis ± 5%. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 600
11 | Antbačiai sterilūs | Sterilūs neaustinės polipropileno medžiagos antbačiai. Pakuotėje 2 vnt. Ant pakuotės ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su gamybos ir sterilumo kontrolės duomenimis. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. | pora | 1000
12 | Apvalkalas vamzdelio 15x250cm (optikai) | Vienkartinis, sterilus, pagamintas iš skaidraus, tvirto ir skysčiams atsparaus polietileno, kurio storis ne mažiau kaip 50µm; turi tvirtinamąsias lipnias juosteles ir gumeles aparatūrai fiksuoti; pločio paklaida ±1 cm, ilgio paklaida ± 10 cm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | vnt | 2000
13 | Nosies tamponai pripučiami | 5,5cm ir 7,5cm ±0,5cm dydžių. Tamponas pagamintas iš kempinės medžiagos, su lateksine pūslele, skirta pripūsti oro ir pripūtimo vožtuvu. Pateikti siulomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų dokumentus. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 60
14 | Kepuraitė med. personalui nesterili, beretės tipo su gumele | Kepuraitė med. personalui nesterili, ovali beretės tipo su gumele. Negofruota ir pakuotėje nesuglamžyta. Audinio (pluošto) savybės: neausto pluošto medžiaga pralaidi orui, ilgą laiką dirbant neskatina prakaitavimo, nedirgina veido ir kaklo odos, nesukelia alerginių reakcijų. Medžiaga turi būti be formaldehido, latekso. Supakuota 50-100vnt. pakuotėmis. Pateikti siulomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų dokumentus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. | vnt | 10000
15 | Kaukė su skydeliu su raišteliais | Kaukė anti - fog, visor, anti - reflection /Kaukė su akių apsauga, prakaitą sugeriančiai juostele, su antirefleksine danga, /filtracijos koeficientas bakterijų filtracijos efektyvumas >94%. Pilnai uždengia viršutinę veido dalį (smilkinius, užlinksta link ausų, nelimpa prie kaktos) , švelnus vidinis sluoksnis, skydas yra lengvas, nevargina dirbant ilgesnį laiką, tinka nešiojantiems akinius, netrukdo regėjimui, nerasoja. Užrišama raištelių pagalba. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | vnt | 500
16 | Vienkartinės kelnaitės kolonoskopijai | Nesterilios, MEDI/MAX dydžio, medžiagos tankis ne mažiau 35g/kvm. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu. | vnt | 2600
17 | Prijuostės vienkartinės 80x160cm (ilgos) | Neperšlampamos, nesterilios. Pagamintos iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Prijuostės storis ne mažiau 25mkr., plotis 75÷100cm, ilgis 160÷170cm. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu. | vnt | 6000
18 | Apsauginiai akinukai naujagimiams fototerapijos metu | Tinkami kūdikio galvos apimčiai nuo 25cm iki 35cm. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 100
19 | Deguonies kaukė aukštos koncentracijos su vamzdeliu ir maišu suaugusiems L-XL dydžio | Vienkartinės, kliniškai švarios. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti neaštrūs. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leistų hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Deguonies kaukė turi būti su nosies spaustuku, 1 litro talpos permatomu rezervuaru. Kaukė turi būti pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota. Kaukės dydžiai atitinkamai turi atitikti europietišką veido anatomiją, L-XL dydžio. Deguonies vamzdelis turi būti ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Rinkinį turi sudaryti: aukštos koncentracijos deguonies kaukė ir 160÷220cm deguonies vamzdelis. Turi būti supakuotos į maiš. po 1 komplektą. Priemonės turi turėti CE ženklinimą ir atitikti 2017/745 EEB (93/42 EEB) direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 1800
20 | Ureterinių stentų rinkiniai | Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
20.1 | Ureterinis stentų rinkinys CH6 26cm. 12 mėn | Sterilus, stentas pagamintas iš poliuretano, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės per visą ilgį, rentgeno kontrastinis. Rinkinyje turi būti: standi PTFE dengta, 0.034“ - 0.036“diametro , 100-150cm ilgio styga lanksčiu galiuku; nustūmėjas 45-50 cm. Pasižymintis žemo lygio inkrustacijos savybėmis. Tinkantis stentavimui 12 mėn. Diametras 6 Fr, ilgis 26 cm. | vnt | 3
20.2 | Ureterinis stentų rinkinys CH6 28cm. 12 mėn | Sterilus, stentas pagamintas iš poliuretano, abiem užlenktais ir atvirais galais, šoninės skylutės per visą ilgį, rentgeno kontrastinis. Rinkinyje turi būti: standi PTFE dengta, 0.034“ - 0.036“diametro , 100-150cm ilgio styga lanksčiu galiuku; nustūmėjas 45-50 cm. Pasižymintis žemo lygio inkrustacijos savybėmis. Tinkantis stentavimui 12 mėn. Diametras 6 Fr, ilgis 28 cm. | vnt | 2
Bendra 20 pirkimo objekto dalies įkainių suma
21 | Urologiniai rinkiniai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
21.1 | Perkutaninės nefrostomijos trijų žingsnių tiesioginio drenavimo rinkinys 8÷12Fr | Sterilus. Nefrostominis rinkinys trijų žingsnių nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką. Rinkinį sudaro: 8÷12Fr poliuretaninis „pigtail“ tipo kateteris 30÷40±2 cm.; standi 0.035“ Sghueller tipo 90±2cm ilgio, lanksčiu (10±1cm) galiuku pravedimo viela; 17÷18G 200±10mm ultragarsui jautri punkcinė kaniulė, ne mažiau 1 rentgeno kontrastinio praplėtėjo 200±10mm su kateterio įvedimo mova, silikoninė jungtis su šlapimo maišeliu. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | vnt | 2
21.2 | Perkutaninės nefrostomijos vieno žingsnio tiesioginio drenavimo rinkinys 8÷12Fr | Sterilus. Rinkinys pritaikytas vieno žingsnio nefrostomijai su fiksacija. Rinkinį sudaro: 8÷12Fr poliuretaninis „pigtail“ tipo kateteris su ištiesintoju; Trocar adata 17÷18G su obturatoriumi ir kaniule. Silikoninė jungtis su šlapimo maišeliu. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | vnt | 2
Bendra 21 pirkimo objekto dalies įkainių suma
22 | Urologiniai pravedėjai ir akmenų šalinimo kilpa | Priemonės turi turėti CE ženklinimą ir atitikti 2017/745 EEB (93/42 EEB) direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
22.1 | Pravedimo viela 90cm tiesi, su 5÷7cm lanksčiu galu | Sterili, Lunderquist tipo, nedengta PTFE, 0.035“, 90±10cm, tiesus 5÷7cm netraumuojantis, lankstus galiukas , įvedimo gidas-viela. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | vnt | 2
22.2 | Hidrofilinė 150cm pravedimo nitinolio viela su lanksčiu galiuku | Sterili, nitinolinė viela, dengta hidrofiliniu polimeru, ištisinės konstrukcijos, tiesi, 3cm netraumuojantis, lankstus galiukas, diametras nuo 0,032” iki 0,038”, ilgis 150±10 cm. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | vnt | 2
22.3 | Hidrofilinė 150cm pravedimo nitinolio viela su dviem lanksčiais galiukais | Sterili, nitinolinė viela, dengta hidrofiliniu polimeru, nuo 0,035” iki 0,038”, ilgis 145±10cm, su dviem lanksčiais netraumuojančiais galiukais, su rentgenokontrastiniu žymėjimu kas 5cm. | vnt | 2
22.4 | Hidrofilinė 150cm pravedimo nitinolio viela su lanksčiu platininiu galiuku | Sterili, standi, nitinolinė viela, dengta hidrofiliniu polimeru, nuo 0,035” iki 0,038”, ilgis 145±10cm, tiesus arba lenktas 8±1cm platininis netraumuojantis, lankstus galiukas. | vnt | 2
22.5 | Universali nitinolio kilpa akmenų ekstrakcijai | Sterili. Nitinolio kilpą sudaro: krepšelis, kurio diametras 12±1mm ir 15±1 mm , makštis ir valdymo rankena; kilpos įvedimo vielos ilgis ne mažiau 90cm. Kilpa turi būti lengvai valdoma, pasižymėti puikiomis įvedimo ir sukimo (1:1) savybėmis, leidžiančiomis manipuliacijas atlikti viena ranka. Patikima krepšelio ekspansija nuimama valdymo rankena/makštis. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | vnt | 2
Bendra 22 pirkimo objekto dalies įkainių suma
23 | Ureterinis kateteris Tiemann tipo galu 4-6Fr | Sterilūs, pagaminti iš poliamido PEBAX, rentgenokontrastiniai, su metaliniu stiletu, sugraduotas, 70cm ilgio. Vienas kateterio galas atviras konuso formos, kitas galas atviras Tiemann tipo. Adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui, diametrų intervalas 4-6Fr. Sterili pakuotė lengvai atplėšiama rankomis, turinti sterilumo kontrolės sistemą t.y. lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 4
24 | Epidūrinis rinkinys 18G | Sterilūs. Sudėtyje neturintys laktekso. Komplekatą sudaro: 18G x 90mm Tuohy epidūrinė adata; Epidūrinis kateteris su 3 šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, 90±2cm ilgio; 10ml automatinis švirkštas su spyruokle ir 2 tūrio padėtimis; Epidūrinis ovalus filtras 0,2 mikrono; Lipnus kateterio ir filtro fiksatorius su tvirtinimo plokštele; Tuohy Brost adapteris. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 300
25 | Prailginimo linijos | Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
25.1 | Prailginimo linija 90cm | Sterili, vamzdelio diametras 1,3-1,6 x 2,5-2,7mm | vnt | 9000
25.2 | Prailginimo linija 150cm | Sterili, vamzdelio diametras 1,3-1,6 x 2,5-2,7mm | vnt | 7500
25.3 | Prailginimo linija tamsi 150cm | Sterili, vamzdelio diametras 1,3-1,6 x 2,5-2,7mm | vnt | 100
Bendra 25 pirkimo objekto dalies įkainių suma
26 | Kasetė su kabutėmis (ligatūriniais veržtukais) automatiniam klipatoriui Micro line PENTAX | Sterilioje kasetėje turi būti 20±1 kabučių. Kabutės skliauto aukštis 7,39mm, kabutės apžiotis 4,24mm. Kabutės turi būti titaninės, su rėveliais. Kasetė su kabutėmis tinka Micro line PENTAX klipatoriui. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | kasetė | 200
27 | Zondas Blekmoro CH14-16 | Sterilūs. Kraujavimui iš stemplės venų stabdyti. Be ftalatų. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus. | vnt | 2
28 | Drenažinės sistemos | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus
28.1 | Rinkinys, skirtas krūtinės lastos drenažinei sistemai su 2000ml plastikine talpa ir vamzdeliais | 2000ml talpa pagaminta iš polivinilchlorido; vamzdelių ilgis 140-150cm, spec.smailėjantis galas skirtas sujungimui su torokaliniu kateteriu, sterilus. | vnt | 70
28.2 | Drenažo sistema žemo vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir drenu CH14 200ml | Talpa gofruota per visą ilgį, su prailginimo vamzd.,bei drenu CH14. Sterili, vienetiniame įpakavime. | vnt | 200
28.3 | Drenažo sistema žemo vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir drenu CH16 500ml | Talpa gofruota per visą ilgį, su prailginimo vamzd., bei drenu CH16(18). Sterili, vienetiniame įpakavime. | vnt | 650
28.4 | Drenažo sistema aukšto vakuumo su prailginimo vamzdeliu ir 450ml talpa | Talpa kieta 400-450ml, su prailginimo vamzd., bei drenu CH16(18). Sterili, vienetiniame įpakavime. | vnt | 300
28.5 | Drenažo aukšto sistemos vakuumo 450ml talpa | Talpa kieta 400-450ml. Sterili, vienetiniame įpakavime. | vnt | 350
Bendra 28 pirkimo objekto dalies įkainių suma
29 | Atsiurbimo sistemos | Priemonės turi būti paženklinta CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
29.1 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis (Yankauer) CH24-CH25 su antgaliu "Bulb" tipo galu (apvalus) ir su vakuumo kontrole | Sterilus. Vamzdelio ilgis 180÷220cm. (Vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm) Vazdelio galuose piltuvėlio tipo konektoriai (jungtys). Antgalio diametras Ø9,5/4,0mm± 1mm, ilgis 24-26cm. Antgalis su vakuumo kontrole,antgalio galas su bumbuliuku. Antgalio sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. | vnt | 3500
29.2 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis (Yankaue)r CH24-CH25 su antgaliu CH20 | Sterilūs. Vamzdelio ilgis 180÷220cm. (Vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm) Vamzdelio galuose piltuvėlio tipo konektoriai (jungtys). Antgalio sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø6,7/4,3mm± 1mm. Antgalio galas be bumbuliuko. | vnt | 1000
29.3 | Atsiurbimo sujungimo vamzdelis (Yankauer) CH24-CH25 | Sterilus. Ilgis 180÷230cm (vamzdelio diametras Ø8,0/5,6mm± 1mm). Viename vamzdelio gale vienpakopė piltuvėlio tipo jungtis, kitame gale - trijų pakopų piltuvėlio tipo jungtis įgalinanti pajungti įvairaus diametro antgalius. | vnt | 5800
29.4 | Antgalis "Bulb" tipo (apvalus) atsiurbimo vamzdeliui su vakuumo kontrole | Sterilus. Antgalio ilgis 24-26cm, sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø9,5/4,0mm± 1mm. Antgalis su vakuumo kontrole, atsiurbėjo galas su bumbuliuku. | vnt | 1000
29.5 | Antgalis CH20 (Ø6,7/4,3mm) sujungimo vamzdeliui | Sterilus. Antgalio ilgis 24-26cm, sujungimo su vamzdeliu dalis - "eglutės" tipo. Antgalio diametras Ø6,7/4,3mm± 1mm. Antgalio galas be bumbuliuko. | vnt | 200
Bendra 29 pirkimo objekto dalies įkainių suma
30 | Vienkartiniai kandikliai medicininiam spirometrui Ø32mm | Nesterilus, kliniškai švarus, vienkartinis. Cilindro formos. Išorinis diametras 32±0,5mm. Sienelės storis 1÷3mm. Ilgis 55-70mm. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu. | vnt | 2000
31 | Vienkartiniai kandikliai medicininiam spirometrui Ø22mm | Nesterilus, kliniškai švarus, vienkartinis. Cilindro formos. Išorinis diametras 22mm. Sienelės storis 1÷3mm. Ilgis 55-70mm. Priemonė turi būti paženklinta CE ženklu. | vnt | 2000
32 | Medicininė klijuotė | Kliniškai švari. Rulonas 80÷110cm pločio. | m | 300
33 | Laboratoriniai indeliai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/746 (98/79) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
33.1 | Sterilūs indeliai 60ml, su užsukamu dangteliu individualiai supakuoti | Sterilūs, sudedamoji medžiaga polipropilenas, graduoti, individualiai supakuoti. | vnt | 2500
33.2 | Indeliai 60ml, su užsukamu dangteliu | Aseptiški, sudedamoji medžiaga polipropilenas, graduoti. | vnt | 16000
33.3 | Indeliai 120-150ml, su užsukamu dangteliu | Aseptiški, sudedamoji medžiaga polipropilenas, graduoti. | vnt | 16000
33.4 | Indeliai kaprologiniam tyrimui 25-60ml su dangteliu ir šaukšteliu | Aseptiški, graduoti, sudedamoji medžiaga polipropilenas. | vnt | 3000
Bendra 33 pirkimo objekto dalies įkainių suma
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
* - Gaminio kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.
Pastaba: Visos pasiūlyme nurodytos įkainių sumos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).