Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

KRAUJO DUJŲ TYRIMAMS  KASETINIO KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIAUS

PANAUDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametron reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama) | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas | Portatyvus, nešiojamas, kasetinis, jungiamas į tinklą ir turi bateriją |  |  |
| 2 | Analizatoriaus pagaminimo metai | ne senesnis kaip 2025 m., nenaudotas, nebuvęs demonstracijoje |  |  |
| 3 | Kasetinis analizatorius turi nenaudoti kalibracinių dujų, keičiamų elektrodų | Būtina |  |  |
| 4 | Analizatoriaus kasetės turi būti vienkartinės, į analizatorių dedamos po vieną. | Būtina |  |  |
| 5 | Elektrocheminis, sensorinis kasečių veikimo principas | Būtina |  |  |
| 6 | Parametrai | Reagento pakuotė pilnai paruošta naudojimui (Viena kasetė turi matuoti: pH, pCO2, pO2. Turi apskaičiuoti ne mažiau: cH+, HCO3-act, HCO3-std, BE(ecf), BE(B), BB(B), ctCO2, sO2(est), pO2(A-a), pO2(a/A), RI, pO2/FIO2, cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 |  |  |
| 7 | Analizatoriaus ekranas lietimui jautrus, skystų kristalų. | Būtinas |  |  |
| 8 | Integruotas vidinis terminis spausdintuvas | Būtinas |  |  |
| 9 | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai | Būtina |  |  |
| 10 | Duomenų valdymo sistema. Būtina pilna sistema: | 1. Informacija pagal paciento vardą arba ID; 2. Informacija pagal mėginio tipą ir atlikimo datą; 3. Kokybės kontroliniai rezultatai; 4. Kasečių pasirinkimas pagal tipą; 5.Paciento lyties, temperatūros, FIO2 įvedimo galimybė. 6. Turi būti pateiktos normos reikšmės arterinio, veninio ir kapiliarinio kraujo mėginiams |  |  |
| 11 | Galimybė tiesiogiai jungtis į LIS sistemą per LAN jungtį | Būtina |  |  |
| 12 | Instaliuota prietaise mokomoji demonstracinė programa arba pateikiama trumpa ir aiški animuota instrukcija | Būtina |  |  |
| 13 | Kalibracija atliekama skystu kalibraciniu tirpalu | Būtina-atliekama kiekvienam mėginiui, kalibracinis tirpalas įsiurbiamas automatiškai iš kalibratoriaus pako, esančio analizatoriuje, į kiekvieną kasetę kiekvieno tyrimo metu |  |  |
| 14 | Galimybė pasirinkti ne mažiau 3 tiriamo mėginio tipus: arterinis, veninis, kapiliarinis | Būtina |  |  |
| 15 | Matavimo laikas | Turi išmatuoti ne ilgiau kaip per 60 sek.(±5sek.) |  |  |
| 16 | Tyrimų duomenų išsaugojimas | Ne mažiau 10 000 tyrimų |  |  |
| 17 | Vaizdinis pranešimas ekrane ir kasetės išstūmimas iš analizatoriaus iš karto, įdėjus negaliojančią kasetę | Būtina |  |  |
| 18 | Kokybės kontrolė | Skysta, ne mažiau dviejų lygių, atliekama ne rečiau, kaip naujai keičiantis reagentų kasečių partijai |  |  |
| 19 | Automatinė elektroninė kokybės kontrolė | Būtina, integruota analizatoriuje |  |  |
| 20 | Reagentai, papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 2017/746 nuostatas | Būtina |  |  |

Bendrieji reikalavimai analizatorių panaudai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose medicinos įranga bus naudojama panaudos pagrindais):

1. Analizatorius turi būti pažymėtas CE ženklu. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai teikiamo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.

2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti Perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.

3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su panaudai suteikto analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti

analizatoriaus naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), Perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo

prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis panaudai suteiktu analizatoriumi.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje  techninėje specifikacijoje.

5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad analizatorius bus pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas Perkančiosios organizacijos adresu: VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos.

Bendrieji reikalavimai medicinos įrangos techninei priežiūrai (taikoma tose pirkimo dalyse, kuriose vykdoma medicinos įrangos techninė priežiūra):

1. Medicininės įrangos techninė priežiūra vykdoma adresu: VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija.

2. Tiekėjas įsipareigoja paslaugas suteikti ne vėliau kaip per 24 valandas po Perkančiosios organizacijos užsakymo, pateikto el. paštu, telefonu, faksu arba suderinus tikslinį laiką su Klinikinės laboratorijos vedėja. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų suremontuoti medicininę įrangą iš karto, Tiekėjas informuoja Perkančiąją organizaciją apie numatomus paslaugų užbaigimo terminus.

3. Medicinos įrangos techninę priežiūrą Tiekėjas teikia laikantis gamintojo nustatyto paslaugų periodiškumo.

4. Paslaugų kokybė turi atitikti medicinos įrangos saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Pakeistų detalių  garantija turi būti ne mažesnė nei gamintojo.

5. Perkamų paslaugų kiekis nurodytas šioje techninėje specifikacijoje yra numatomas paslaugų kiekis 36 mėn. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo poreikius, gali įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje arba įsigyti didesnį paslaugų kiekį, tačiau tokiu atveju sutarties vertė negali būti daugiau kaip 30 proc. didesnė nei sutartyje nurodyta numatoma sutarties kaina. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų paslaugų rūšių.

6. Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju privalo savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią analizatoriaus (-ių) detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (VšĮ Širvintų r. savivaldybės sveikatos centras, Parko g. 13, LT-19121 Širvintos, klinikinė laboratorija) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo analizatorių (-ius) savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisytas (-i) ir veikiantis (-ys) analizatorius (-iai) pristatomas (-i) perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką (-us) veikiantį (-čius) analizatorių (-ius) arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas, išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.

____________________________________________	______________________              ___________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Parašas)			(Vardas ir pavardė)