Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MOLEKULINEI DIAGNOSTIKAI BEI AUTOMATIZUOTOS PGR SISTEMOS SU AUTOMATINE DUOMENŲ ANALIZĖS PROGRAMA ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Perkančioji organizacija numato pagal poreikį įsigyti reagentus ir papildomas priemones molekulinės diagnostikos laboratorinių tyrimų atlikimui, atsižvelgiant į Tiekėjo nurodytus jų kiekius bei panaudos būdu įsigyti automatizuotą sistemą, apjungiančią mėginių ir reagentų išpilstymą, nukleorūgščių išskyrimą ir tikro laiko PGR atlikimą (toliau – Analizatorius /Įranga) (įskaitant, bet neapsiribojant montavimą, diegimą, instaliavimą, integravimą, derinimą, paleidimą, priežiūrą, remontą, atnaujinimą ir aptarnavimą, bei Analizatoriaus veikimą užtikrinančių medžiagų ir detalių tiekimą). BVPŽ kodas: 38434000-6, 33696000-5, 33197000-7.

- Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

  - Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus Analizatoriaus darbas. Jeigu Tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir Perkančioji organizacija (Pirkėjas) įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.

  - Tyrimo atlikimui turi būti pateiktos ir įskaičiuotos į tyrimo kainą visos pagal gamintojo rekomendacijas tyrimo atlikimui reikalingos sudedamosios priemonės: reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos (ne mažiau kaip 2 lygių), plovikliai, specialūs valikliai, specialūs antgaliai, ar bet kokios kitos gamintojo nurodytos priemonės.

  - Vidiniai kontroliniai tyrimai atliekami po vieną kartą kiekvieną darbo dieną, reagentai, kalibratoriai ir kt., priemonės bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo, galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus.

  - Visi reagentai, kalibratoriai, kontrolinės medžiagos turi būti suderinami. Tiekėjai gali siūlyti skirtingų gamintojų prekes tik tuo atveju, jei kartu su pasiūlymu pateikia objektyvius ir oficialius dokumentus (pvz., metodinius aprašus, sertifikatus ar tyrimų rezultatus), patvirtinančius, kad siūlomos prekės yra suderinamos ir tinkamai veikia kartu.

  - Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

  - Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.

  - Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai turi būti vieno gamintojo, originalūs, tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi. Kontrolinės medžiagos gali būti siūlomos trečiųjų šalių ir nebūtinai to paties gamintojo kaip reagentai ir kalibratoriai. Dalyvis gali siūlyti skirtingų gamintojų reagentus ir kalibratorius tik tokiu atveju, jeigu dalyvio su pasiūlymu teikiama medžiaga objektyviai patvirtina, kad dalyvio siūlomos skirtingų gamintojų prekės tinkamai funkcionuos (derės) tarpusavyje ir yra tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu šio reikalavimo atitikimui įrodymui turi būti pateiktos reagentų naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis, o kai reagentų ir įrangos gamintojai yra skirtingi, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją ir įrangos gamintojo parengtą dokumentaciją, kurioje turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.

  - Siūlomi reagentai ir (ar) įranga turi būti paženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių arba, pereinamuoju laikotarpiu, pagal Direktyvą 98/79/EC, arba lygiaverčiu ženklu. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu.

- Automatizuotu Analizatoriumi atliekamų tyrimų specifikacija:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų bakterinių patogenų Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila pneumoniae; Legionella pneumophila; Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Bordetella pertussis; Bordetella parapertussis nustatymas | 17000 | Siūlomas rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. Reagentų rinkinys turi būti suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti: infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, PGR reakcijos mišinys, vanduo be RNA'zių, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. Kartu siūlomos visos reikalingos papildomos priemonės. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Skrandžio ir žarnyno bakterinių infekcijų sukėlėjų (Shigella spp., Escherichia coli (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Aeromonas spp., Salmonella spp; Escherichia coli (EPEC), Escherichia coli (ETEC), Esherichia coli O157, ir Clostridium difficile) nustatymas išmatų mėginiuose | 1200 | Siūlomas multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys su papildomomis visomis reikalingomis priemonėmis. Reagentų rinkinys turi būti suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti: infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, PGR reakcijos mišinys, vanduo be RNA'zių, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Skrandžio ir žarnyno virusinių infekcijų sukėlėjų Noroviruso, Rotaviruso, Adenoviruso (serotipas 40/41), Astroviruso ir Sapoviruso (genogrupės G1, 2, 4, 5) nustatymas žmogaus išmatų mėginiuose. | 1200 | Siūlomas multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys su papildomomis visomis reikalingomis priemonėmis. Reagentų rinkinys turi būti suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti: infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, PGR reakcijos mišinys, vanduo be RNA'zių, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Skrandžio ir žarnyno parazitinių infekcijų sukėlėjų Gardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis ir Cyclospora cayetanensis nustatymas | 1200 | Siūlomas multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys su papildomomis visomis reikalingomis priemonėmis. Reagentų rinkinys turi būti suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti: infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, PGR reakcijos mišinys, vanduo be RNA'zių, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų virusinių patogenų Gripas A, Gripas B, Respiratorinis sincitinis virusas, Koronavirusas, Paragripo virusas, Žmogaus rinovirusas, Metapneumovirusas, Adenovirusas nustatymas | 1200 | Siūlomas multipleksinis tikro laiko vieno žingsnio in-vitro diagnostinis rinkinys su papildomomis visomis reikalingomis priemonėmis. Rinkinys turi būti validuotas minėtiems patogenams nustatyti iš nosiaryklės aspiratų, nosiaryklės tepinėlių, bronchoalveolinio lavažo bei skreplių mėginių. Reagentų rinkinys turi būti suderintas su automatine nukleino rūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti: infekcijų sukėlėjų pradmenų/zondų mišinys, PGR reakcijos mišinys, vanduo be RNA'zių, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 reakcijų. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

- Perkančioji organizacija nurodo, kad Analizatoriaus įsigijimas panaudos būdu apima:

  - Analizatoriaus sukomplektavimą;

  - Analizatoriaus atvežimą ir sumontavimą Perkančiosios organizacijos patalpose;

  - Analizatoriaus veikimui reikalingų funkcinių sistemų įdiegimą;

  - Analizatoriaus nenutrūkstamą aprūpinimą visomis tinkamai jų eksploatacijai ir naudojimui pagal tikslinę paskirtį reikalingomis medžiagomis, priedais (įskaitant, bet neapsiribojant, reagentais, kontrolinėmis medžiagomis, kalibratoriais, skiedimo ir plovimo tirpalais, specialiais antgaliais, terminiu popieriumi rezultatų spausdinimui ir kt. priemonėmis);

  - Analizatoriaus ir jo programinės įrangos galimybę keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema (toliau — LIS);

  - Analizatoriaus veikimo testavimą prieš faktiškai perduodant naudoti Perkančiajai organizacijai.

Testavimas atliekamas tokiomis esminėmis sąlygomis:

    - apie numatomą Analizatorių veikimo testavimą ir jo datą tiekėjas turės pranešti Perkančiajai organizacijai rašytiniu pranešimu ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas;

    - testavimas bus laikomas sėkmingu, jei testavimo rezultatai atitiks šios technines specifikacijos bendrąsias nuostatas, aparatūros specialiuosius reikalavimus bei šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcines galimybes. Jei analizatoriaus veikimo testavimas nebus sėkmingas, tiekėjas turės nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinti testavimo metu paaiškėjusius analizatoriaus trūkumus, neatitikimus ir atlikti pakartotinį analizatoriaus veikimo testavimą. Jei pakartotinis analizatoriaus veikimo testavimas nėra sėkmingas, tiekėjas turės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pakartotinio analizatoriaus veikimo testavimo išmontuoti analizatorių ir jį išvežti iš Perkančiosios organizacijos patalpų;

  - Analizatoriaus defektų, gedimo ir (ar) netinkamo (ne)veikimo šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Analizatoriaus remontą (tiek einamąjį, tiek kapitalinį), gedimų šalinimą techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Analizatoriaus atsarginių dalių sandėlio valdymą ir atsarginių detalių tiekimą, keitimą šioje techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

  - Perkančiosios organizacijos laboratorijos personalo (ne mažiau kaip 3 (trys) darbuotojai) apmokymą dirbti su Analizatoriumi;

  - Analizatoriaus apdraudimą turto draudimu nuo visų rizikų;

  - kitų veiksmų, kurie yra reikalingi, siekiant užtikrinti Perkančiosios organizacijos galimybę nepertraukiamai gauti laboratorinės diagnostikos tyrimų rezultatus pagal faktinį Perkančiosios organizacijos tyrimų poreikį bei tyrimų rezultatų perdavimą į Perkančiosios organizacijos informacinę sistemą, atlikimą.

- Analizatoriaus komplektacija ir techniniai reikalavimai, susiję su Analizatoriumi:

  - Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių molekulinės diagnostikos laboratorinių tyrimų atlikimo laikotarpiui Perkančiajai organizacijai (Pirkėjui) neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia Įranga, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Analizatorius privalo būti pristatytas, surinktas, sumontuotas/instaliuotas/įdiegtas Perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, paruoštas darbui ir suderintas/išbandytas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose ir gebantis perduoti duomenis į LIS.

  - Analizatorius turi būti naujas, nenaudotas, turėti CE/ IVD ženklinimus, skirti naudoti Medicinos diagnostikos laboratorijose in vitro diagnostikai ir turėti galimybę keistis duomenimis su LIS.

  - Tiekėjas privalės užtikrinti perduoto Analizatoriaus nepertraukiamą veikimą techninėje specifikacijoje numatytais terminais, tvarka ir pajėgumais, pats dengdamas visas analizatoriaus išlaikymo, naudojamų medžiagų ir kitas susijusias išlaidas. Analizatorius privalo būti techniškai pajėgus atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus laboratorinės diagnostikos tyrimus.

  - Tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, reikalingą sistemų veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, vandens gryninimo įrenginius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (srovės/įtampos stabilizatorius), spausdintuvą ir kt. ir ši įranga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

  - Integruotos biocheminių ir imunocheminių tyrimų sistemos, įskaitant papildomą įrangą, turi būti išdėstytos laboratorijos patalpoje taip, kad nebūtų trikdomas darbo srautas, būtų išlaikytos ergonomiškos darbo sąlygos personalui ir užtikrintas sklandus laboratorijos darbas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti tokią įrangą, kuri tilptų į patalpą, kurios matmenys: 5 m. ilgio x 6 m pločio, viso kabineto išmatavimai 35 kv.m2.

  - Analizatorius privalo turėti brūkšninių kodų skaitytuvą, skirtą mėginio, reagentų, identifikacinio kodo nuskaitymui. Pagal šį kodą aparatas automatiškai turi nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie reikalingus iš mėginio padaryti konkrečius tyrimus, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS.

  - Analizatorius turi būti pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais).

  - Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ar lygiaverčio ženklinimo galiojantį sertifikatą originalo ir lietuvių kalbomis.

  - Reikalaujamų techninių parametrų įrodymui kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos naudojimo instrukciją ir (ar) katalogą/ bukletą/brošiūrą ar kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas. Gamintojo deklaracijos dėl techninių parametrų, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

  - Tiekėjas analizatoriaus programinės įrangos suderinimą turi atlikti savo jėgomis ir lėšomis.

  - Tiekėjas turės užtikrinti analizatorių nepertraukiamą darbą 5 dienas per savaitę, 13 val. per parą, darbą organizuojant dviem pamainomis 36 mėn. laikotarpiui.

  - Tiekėjas turės paskirti atsakingą asmenį, kuris kompetentingai atliks analizatorių techninės priežiūros, atnaujinimo, kalibravimo, aptarnavimo ir remonto darbus. Tiekėjas turės užtikrinti, jog jo paskirti specialistai nurodytais telefono numeriais būtų pasiekiami darbo dienomis Perkančiosios organizacijos darbo metu visą sutarties laikotarpį.

  - Einamasis planinis ir/ar kapitalinis analizatorių remontas, techninė priežiūra, atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija konkrečią datą ir laiką.

- Automatizuota sistema, apjungianti mėginių ir reagentų išpilstymą, nukleorūgščių išskyrimą ir tikro laiko PGR atlikimą (1 vnt.):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama) | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Automatizuota sistema (Nukleorūgščių išskyrimo, PGR reakcijos mišinio paruošimo ir išpilstymo automatas bei tikro laiko PGR analizatoriaus sistema su automatine duomenų analizės programa). | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | įrašyti | įrašyti |
| 1.2. | Sistemos paskirtis | Sistema privalo būti skirta automatizuotam mėginių išpilstymui, nukleorūgščių išskyrimui, PGR mišinių paruošimui, reakcijos reagentų, išskirtų nukleorūgščių paskirstymui iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles, taip pat tikralaikės PGR analizatoriaus sistema su automatine duomenų analizės sistema molekulinių tyrimų atlikimui bei automatiniam gautų rezultatų apdorojimui ir interpretavimui. | įrašyti | įrašyti |
| 1.3. | Sistemos automatizacija | Automatizuotas pirminių mėginių išpilstymas į plokšteles, nukleorūgščių išskyrimas, PGR reakcijos mišinių paruošimas, paruoštų reakcijos mišinių ir išskirtų nukleorūgščių išpilstymas į reakcijos mėgintuvėlius ar plokšteles. | įrašyti | įrašyti |
| 1.4. | Išskirtų nukleorūgščių archyvavimas | Sistema turi turėti galimybę leisti archyvuoti išskirtas mėginių nukleorūgštis (DNR). Sistema privalo turėti funkciją automatizuotai išpilstyti išskirtas nukleorūgštis iš plokštelių į archyvavimo mėgintuvėlius, iš plokštelių į archyvavimo plokšteles, iš mėgintuvėlių į archyvavimo mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į archyvavimo plokšteles. | įrašyti | įrašyti |
| 1.5. | Skirtingų tyrimų atlikimo vienu metu galimybė | Sistema turi turėti galimybę vienu metu iš tiriamojo mėginio atlikti skirtingus tyrimus, tokius kaip 1) gastroenteritų sukėlėjų ir atsparumo genams protokolai; 2) bakteriniai ir virusiniai respiratoriniai sukėlėjai. | įrašyti | įrašyti |
| 1.6. | Sistemos trikdžių stebėsena | Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema privalo tiksliai nustatyti skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. | įrašyti | įrašyti |
| 1.7. | Sistemos darbo aplinka | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa, skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | įrašyti | įrašyti |
| 1.8. | Identifikacijos metodas | Tikralaikė polimerazės grandininė reakcija (RL-PGR). | įrašyti | įrašyti |
| 1.9. | RL-PGR formatas | 96 šulinėlių reakcijų lėkštelė ir mėgintuvėlių strypeliai. | įrašyti | įrašyti |
| 1.10. | RL-PGR temperatūrinis režimas | Temperatūros kėlimo greitis – ne mažesnis nei 5°C/s; Vidutinis temperatūros keitimo greitis – ne mažiau 3°C/s; greito PGR režimo galimybė. | įrašyti | įrašyti |
| 1.11. | RL-PGR detekcija | Ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybinės detekcijos galimybe (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose). | įrašyti | įrašyti |
| 1.12. | Programinė įranga | Būtina su duomenų, procesų, kokybės kontrolės valdymo ir automatinio rezultatų apdorojimo bei archyvavimo funkcijomis. | įrašyti | įrašyti |
| 1.13. | RL-PGR rezultatų analizė | Galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, galimybė analizuoti pagausinimo kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, galimybė peržiūrėti skaitines vertes (visiems detekcijos formatams). Galimybė integruotos programos pagalba atlikti automatinę gautų rezultatų analizę, rezultatų eksportavimą į Microsoft Excel Worksheet (.xlsx) formato lenteles. | įrašyti | įrašyti |
| 1.14. | Bendrieji reikalavimai sistemai, priemonėms ir reagentams | Tyrimas atliekamas tikralaikės PGR metodu amplifikuojant specifinę tiriamo taikinio DNR. | įrašyti | įrašyti |
| 1.15. | Nukleorūgščių išskyrimo reagentų rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nukleorūgščių išskyrimui iš skirtingų mėginių, tokių kaip nosiaryklės, išmatų, kraujo ir kitų. Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių. Privalo būti galimybė sistemos pagalba išskirti nukleino rūgštis tiesiogiai iš pirminių medžiagos surinkimo ar saugojimo mėgintuvėlių (mikromėgintuvėlių, mėgintuvėlių su transportinėmis terpėmis, indelių su skystos citologijos mėginiais). | įrašyti | įrašyti |
| 1.16. | Sistemos našumas | Užtikrinama galimybė pasiūlyta viena sistema vienu metu tirti ne mažiau nei 96 mėginius (įskaitant kontroles). Sistema turi užtikrinti ne mažesnį nei 190 mėginių (įskaitant kontroles) ištyrimą per vieną darbo dieną. | įrašyti | įrašyti |
| 1.17. | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | įrašyti | įrašyti |
| 1.18. | Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus įstaigoje – code 39 arba 128c. | įrašyti | įrašyti |
| 1.19. | Rezultatų pateikimas | Siūlomos sistemos programa turi automatiškai išanalizuoti PGR rezultatus, įvertinti pagausinimo kreives ir pateikti tyrimo rezultatą su C (t) vertėmis ir „teigiamas“ arba „+“, „neigiamas“ arba „-“. | įrašyti | įrašyti |
| 1.20. | Sistemos priežiūra | Įtraukta nuotolinė sistemos priežiūros ir serviso galimybė. | įrašyti | įrašyti |
| 1.21. | Reikalavimai Analizatoriaus programinei įrangai: | Siūlomas Analizatorius ir jo programinė įranga turi turėti galimybę keistis informacija su perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM standarto protokolu arba lygiaverčiais: ABX, CSV, MCSV, HL7, REST. Tyrimų užsakymai turi būti automatiškai nuskaitomi, o tyrimų atlikimo rezultatai automatiškai perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu siūlomas analizatorius neturi galimybės keistis informacija ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST, standartų protokolais, pasiūlyme turi būti pateikiamas kompiuteris su atitinkama programine įranga įgalinančia keistis informacija su Perkančiosios organizacijos laboratorine informacine sistema ASTM, ABX, CSV, MCSV, HL7, REST standartų protokolais, kurių pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami laboratorijos informacinei sistemai Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX) naudojant TCP/IP protokolą. | įrašyti | įrašyti |
|  |  | Su Perkančiosios organizacijos LIS turi būti galimybė keistis šiais duomenimis: - automatiškai gauti tyrimų užsakymus; - automatiškai perduoti tyrimų rezultatus. | įrašyti | įrašyti |