
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ar kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) patvirtinti gamintojo su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
2. Siūloma medicinos įranga privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. CE sertifikato ir/arba atitikties deklaracijos kopiją tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu.
3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. 
4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
5. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų medicinos įrangą.

1 pirkimo objekto dalis: – Optinis koherentinis tomografas VšĮ VRP
	[bookmark: _Hlk183438587]Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu
	(įrašyti modelį ir gamintoją)
	

	2.
	OKT tipas
	Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (angl. swept source OCT)
	
	

	3.
	OKT skenavimo lazerio bangos ilgis
	Intervale nuo 840 nm iki 1050 nm
	
	

	4.
	OKT skenavimo greitis
	≥ 100000 A skenų per sekundę
	
	

	5.
	OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija
	≤ 8 µm
	
	

	6.
	OKT skenavimo skersinė rezoliucija
	≤ 20 µm
	
	

	7.
	A – skenavimo gylis
	≥ 2 mm
	
	

	8.
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje
	≥ 12 mm
	
	

	9.
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje
	≥ 12 mm
	
	

	10.
	OKT skenavimo šablonai
	1. 3D tūrinis skenavimas;
2. Linijinis skenavimas (vertikali linija, horizontali linija, persikryžiuojančių linijų, radialinis).
	
	

	11.
	Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas
	Linijinio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu.
	
	

	12.
	Akies dugno atvaizdavimo apžvalgos kampas
	≥ 30º
	
	

	13.
	Akies sekimo sistema
	Užtikrinanti artefaktų išvengimą skanavimo metu bei tikslų tos pačios skenuojamos vietos nustatymą vėlesnių vizitų metu
	
	

	14.
	Priekinio segmento skenavimas
	Būtina priekinio segmento kampo ir ragenos atvaizdo gavimo galimybė, kampo išmatavimas, bei galimybė išmatuoti centrinį ragenos storį.
	
	

	15.
	OKTA - optinės koherentinės tomografijos angiografija, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto
	Būtina galimybė įsigyti ateityje
	
	

	16.
	Glaukomos analizės galimybės
	Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių komplekso (angl. trumpinys GCC) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas
	
	

	17.
	Makulos analizės galimybės
	Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas, aukštos rezoliucijos skenavimas (su ≥ 100 skenų sudengimo funkcija)
	
	

	18.
	Integruotas arba papildomas to paties gamintojo kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui
	Procesorius ne blogesnis nei Intel Core i7,  kietas diskas ≥ 2 TB, operacinė sistema ne blogesnė nei Windows 10
	
	

	19.
	Ekranas
	≥ 22‘‘, ne blogesnės nei HD rezoliucijos
	
	

	20.
	Tinklo jungtis
	Būtina
	
	

	21.
	DICOM suderinamumas
	Būtina
	
	

	22.
	Specialus elektriškai keičiamo aukščio stalelis, skirtas įrangos sumontavimui
	Būtina
	
	

	23.
	Spalvotas lazerinis spausdintuvas, skirtas dokumentavimui
	Būtina
	
	

	24.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	
	

	25.
	Naudotojo instrukcija
	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą.
	
	

	26.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	



2 pirkimo objekto dalis: – Optinis koherentinis tomografas VšĮ VRNP
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės
(privaloma užpildyti)
	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)

	1.
	Prietaiso paskirtis
	Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu
	(įrašyti modelį ir gamintoją)
	

	2.
	OKT tipas
	Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (angl. swept source OCT)
	
	

	3.
	OKT skenavimo lazerio bangos ilgis
	Intervale nuo 840 nm iki 1050 nm
	
	

	4.
	OKT skenavimo greitis
	≥ 100000 A skenų per sekundę
	
	

	5.
	OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija
	≤ 8 µm
	
	

	6.
	OKT skenavimo skersinė rezoliucija
	≤ 20 µm
	
	

	7.
	A – skenavimo gylis
	≥ 2 mm
	
	

	8.
	OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje
	≥ 12 mm
	
	

	9.
	OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje
	≥ 12 mm
	
	

	10.
	OKT skenavimo šablonai
	1. 3D tūrinis skenavimas;
2. Linijinis skenavimas (vertikali linija, horizontali linija, persikryžiuojančių linijų, radialinis).
	
	

	11.
	Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas
	Linijinio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu.
	
	

	12.
	Akies dugno atvaizdavimo apžvalgos kampas
	≥ 30º
	
	

	13.
	Akies sekimo sistema
	Užtikrinanti artefaktų išvengimą skanavimo metu bei tikslų tos pačios skenuojamos vietos nustatymą vėlesnių vizitų metu
	
	

	14.
	Priekinio segmento skenavimas
	Būtina priekinio segmento kampo ir ragenos atvaizdo gavimo galimybė, kampo išmatavimas, bei galimybė išmatuoti centrinį ragenos storį.
	
	

	15.
	OKTA - optinės koherentinės tomografijos angiografija, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto
	Būtina galimybė įsigyti ateityje
	
	

	16.
	Glaukomos analizės galimybės
	Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje, ganglinių ląstelių komplekso (angl. trumpinys GCC) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas
	
	

	17.
	Makulos analizės galimybės
	Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, pokyčių tendencijų nustatymas, aukštos rezoliucijos skenavimas (su ≥ 100 skenų sudengimo funkcija)
	
	

	18.
	Integruotas arba papildomas to paties gamintojo kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui
	Procesorius ne blogesnis nei Intel Core i7,  kietas diskas ≥ 2 TB, operacinė sistema ne blogesnė nei Windows 10
	
	

	19.
	Ekranas
	≥ 22‘‘, ne blogesnės nei HD rezoliucijos
	
	

	20.
	Tinklo jungtis
	Būtina
	
	

	21.
	DICOM suderinamumas
	Būtina
	
	

	22.
	Specialus elektriškai keičiamo aukščio stalelis, skirtas įrangos sumontavimui
	Būtina
	
	

	23.
	Spalvotas lazerinis spausdintuvas, skirtas dokumentavimui
	Būtina
	
	

	24.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	
	

	25.
	Naudotojo instrukcija
	Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą.
	
	

	26.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	




