prekių techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu į Kauno technologijos universiteto patalpas, Radvilėnų pl. 19 C korpusas, 433 laboratorija, Kaunas arba į kitą atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytą KTU padalinį Kaune.

2. Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.

3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai suderinta ir veikti kaip vieninga sistema.

4. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai“, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiais.

Sistema, skirta kokybiniam ir kiekybiniam metalų ir kitų elementų nustatymui, 1 kompl.

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai (techniniai reikalavimai)

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Sistema skirta kokybiniam ir kiekybiniam metalų ir kitų elementų nustatymui. Turi būti siūloma indukuotai sužadintos plazmos kvadrupolio tipo masių spektrometrinė sistema (toliau – Sistema), tinkanti atlikti metalų ir kitų elementų izotopų nustatymą įvairiose maisto, gėrimų ir vandens matricose ir kitose organinės ir neorganinės kilmės objektuose. |  |
| - 2 | Sistema komplektacija | Sistema turi būti komplektuojama kartu su: - RF generatoriumi ; - Mėginių įvedimo mazgu su automatiniu mėginių įvedimo įrenginiu; - Dujas taupantis deglas ; - Plazminė sąsaja ; - kvadrupolio analizatoriumi su interferencijų šalinimo įranga ; - Kompiuterinė darbo vieta su programine įranga ; - Priedai ; |  |
| - 3 | Galimi mėginiai | Su sistema turi būti galima atlikti paruoštų ir/ar mineralizuotų tirpalų pilnai automatinę kokybinę ir kiekybinę metalų ir nurodytų elementų izotopų analizę. |  |
| - 6 | RF generatorius | Privalomas. Deglo RF ritė privalo būti chemiškai atspari, dengta PTFE (arba analogiškas sprendimas). |  |
| - 7 | Generatoriaus tipas ir galia | Kietojo kūno tipo RF generatorius. Programiškai automatiškai valdomas, 27 MHz laisvai besikeičiančiu dažniu (free-running) generatorius, dirbantis galios intervale iki ne mažiau kaip 1600 W. Plazmos uždegimas pilnai automatinis. |  |
| - 8 | Generatoriaus galios stabilumas | Reikšmė ne didesnė nei ±1.0% |  |
| - 9 | Mėginių įvedimo mazgas su automatiniu mėginių įvedimo įrenginiu | Privalomas. |  |
| - 10 | Persitaltinė pompa | Ne mažiau nei keturių kanalų peristaltinė pompa valdoma programiškai. Pompos kanalai neturi būti naudojami nuotekoms šalinti. |  |
| - 11 | Mėginių įvedimo mazgas | Sistemoje turi būti sumontuotas mėginių įvedimo mazgas sudarytas iš koncentrinio tipo purkštuko (arba analogiško), cikloninės išpurškimo kameros (arba analogiškos), kvarcinio deglo ir visų reikalingų jungčių. |  |
| - 12 | Išpurškimo kameros termostatavimas | Privalomas, su termoelektrinio šaldymo funkcionalumu. Apatinė riba ne mažiau nei 10°C žemiau kambario temperatūros. |  |
|  | Mėginio aerozolio skiedimo funkcija | Turi būti funkcionalumas ir galimybė atlikti automatinį mėginio aerosolio skiedimą dujomis (Ar). |  |
|  | Automatinis mėginių įvedimo prietaisas | Privalomas su dvigubu praplovimu ir ne mažiau kaip 60 vietų mėginių karusele. Privalomas integruotas sprendimas, kai mėginių talpos analizės metu yra apsaugotos/uždengtos nuo galimos išorinės taršos/dulkių patekimo. |  |
|  | Automatizacijos darbo efektyvumas | Automatinis mėginių įvedimo prietaisas privalo gebėti pradėti sekančios analizės praplovimo žingsnį, einamos analizės metu, taip taupant laiką ir resursus. |  |
|  | Automatinis pernašos valdymas | Automatinis mėginių įvedimo prietaisas privalo savarankiškai automatiškai atlikti numatytus papildomus išplėstinio praplovimo žingsnius sekoje tarp analizių po nustatytas ribas viršijančio koncentruoto mėginio. |  |
|  | Vidinio standarto padavimo priedas | Privalomas, sistemos gamintojo dedikuotas, leidžiantis nuolatinį papildomą vidinio standarto padavimą peristaltiniu siurbliu. |  |
|  | Padavimo srauto perjungimo vožtuvas | Vožtuvas ar vožtuvų sistema turinti dvi galvas po keturis padavimo kanalus (arba analogiškas sprendimas) leidžiantis automatiškai nekeičiant talpų paduoti ne mažiau nei 5 skirtingus srautus ir jų kombinacijas. Pilnas valdymas ir programavimas iš pagrindinės programinės įrangos, parametrų nustatymas viename darbiniame metode su kitais parametrais. Pvz. vidinis standartas gali būti automatiškai paduodamas kartu su mėginiu, optimizavimo tirpalu ir ne mažiau nei dviem praplovimo tirpalais, kai automatinio mėginių įrenginio kanalas naudojamas tik mėginių padavimui. |  |
|  | Sistemos automatizavimas | Leidžiantis automatizuotą ICPMS sistemos įsijungimą, optimizaciją ir matavimą naudojant vidinio standarto padavimą, bei kanalų praplovimą (įskaitant ir vidinio standarto), automatinį išjungimą, kai kalibravimo, vidinio standarto ir ne mažiau nei 2 praplovimo tirpalai paduodami iš atskirų talpų nenaudojant automatinio mėginių įrenginio kanalo. |  |
|  | Dujas Taupantis deglas | Privalomas, kvarcinis, užtikrinantis ekonomiškai mažesnes dujų sąnaudas. |  |
|  | Plazmos dujų grynumas | Konstrukcija privalo leisti naudoti mažo grynumo Ar dujas, kurių grynumo reikšmė ne daugiau nei 99,99%. |  |
| - 14 | Deglo pozicijos reguliavimas | Privalomas automatinis X, Y, Z krypčių deglo pozicijos reguliavimas |  |
| - is15 | Dujų srautų reguliavimas | Plazmos, pagalbinės, nešančios, skiedimo bei papildomos reikalingos dujos turi būti reguliuojamos automatiškai programiškai |  |
| - 16 | Darbinis ir ekonominis režimas | Rutininių standartinių matavimų metu turi būti užtikrinimas ne didesnis nei 10 (±10 %) L/min bendras Ar dujų srautas. Privalomas ir ekonominis budėjimo su degančia plazma režimas, kurio metu turi būti sunaudojama ne daugiau nei 6 (±10 %) L/min Ar dujų. |  |
| - 22 | Plazmos sąsaja | Privaloma |  |
| - 23 | Sąsajos kūgiai ir angos | Turi būti sukomplektuoti du Ni kūgiai. Greitai ir lengvai prieinami ir nuimami. Pirminio kūgio anga ne siauresnė nei 1,1 mm. Privalo būti galimybė naudoti Pt kūgius. |  |
| - 27 | Sąsajos efektyvumas | Sąsaja turi leisti pasiekti žemą СеО/Се <2.0% (oksidų) ir dvigubo krūvio Ce++/Ce (arba Ba++/Ba) <3.0% lygį, 107Ag/109Ag <0.1% RSD izotopų santykį, trumpalaikį stabilumą < 3% RSD matuojant ne trumpiau nei 20 min. ir ilgalaikį stabilumą < 4% RSD matuojant ne trumpiau nei 4 h. |  |
| - 28 | Kvadrupolio analizatorius su trikdžių šalinimo įranga ir detektavimas. | Privalomas |  |
| - 29 | Masių intervalas | turi būti ne siauresnis kaip 5 - 250 amu |  |
|  | Rezoliucija | Privaloma maksimali rezoliucija ne daugiau nei 0,3 amu. |  |
|  | Minimalus matavimo laikas | Ne daugiau nei 1 ms |  |
| - 30 | Dreifas (masių stabilumas) | Masių stabilumas - dreifas ne didesnis kaip 0.03 amu per 24 h. |  |
| - 31 | Matavimo dinaminis linijiškumo diapazonas | ne mažesnis nei 10 eilių |  |
|  | Neutralių jonų ir fotonų atskyrimas | Pilnam jonų atskyrimui nuo neutralių dalelių po kolizijos/reakcijos celės turi būti naudojamas pažangus jonų nukreipimo "Off-axis" mechanizmas. |  |
| - 33 | Trikdžių šalinimas | Privaloma oktapolinė poliatominių trikdžių šalinimo kamera leidžianti tris galimus veikimo mechanizmus – a) standartinio veikimo be dujų, b) susidūrimų kameros veikimo su KED (kinetinės energijos diskriminavimas) su He dujomis ir c) reakcinės kameros su H2 dujomis. |  |
| - 34 | Matavimo režimai | Perjungimas nuo vieno veikimo mechanizmo į kitą turi būti greitas, kad vieno matavimo metodo metu galima būtų panaudoti visus tris kameros veikimo mechanizmus – pvz.: standartinė be dujų, KED su He dujomis ir reakcinė su H2 dujomis. |  |
|  | Susidūrimų ir reakcijos celės dujų valdymas | Pilnai automatinis, valdomas programiškai, efektyvus: He ir H2 dujų pašalinimo laikas daugiau nei 1 s. |  |
|  | Sistemos jautrumas | Detekcijos riba 209Bi <0,1 ppt |  |
| - 37 | Kompiuterinė darbo vieta su programine įranga | Privaloma. Pilnai suderinta su sistemos reikalavimais, ekranas ne mažiau nei 27 colių. Programinė įranga skirta pilnam sistemos valdymui, duomenų rinkimui ir analizei, ataskaitų kūrimui. |  |
|  | Iš anksto įdiegti darbiniai metodai | Privalomi ne mažiau nei geriamam vandeniui, maistui (atskiri metodai su dideliu TDS ir mažu TDS) ir farmacijai. |  |
|  | Pusiau kiekybinė analizė | Privaloma visiems matuojamiems elementams, naudojant integruotas duomenų bazes. Privalomas duomenų bazių korekcinis optimizavimas pagal instrumento būklę. |  |
|  | Kiekybinė analizė | Privaloma, naudojant kalibracinę kreivę ir standartų pridėjimo metodus. Privalomas automatinis nustatymo ribos apskaičiavimas iš kalibravimo duomenų. |  |
|  | Kokybės kontrolės funkcijos | Kalibravimo kreivės įvertinimas ir pakartotinis kalibravimas Vidinio standarto elementų svyravimo įvertinimas Signalo dreifo matavimo metu įvertinimas ir pakartotinis kalibravimas / pakartotinis matavimas. Programinė įranga privalo gebėti iš rezultatų apskaičiuoti ir sekti atitikimą nustatymams matavimų metu – instrumento detekcijos ribą (IDL), metodo nustatymo ribą (MDL). |  |
|  | Korekcinės funkcijos | Programinė įranga privalo gebėti atlikti korekcijas pagal – vidinį standartą, tarp-elementinę korekciją (IEC), signalo dreifo ir praskiedimo korekciją. Galimybė naudoti didelės rezoliucijos matavimo režimą interferencijų korekcijai. Galimybė naudoti, kurti ir modifikuoti kalkuliacijos formulę korekcijos vertei. |  |
|  | Saugojamų duomenų perskaičiavimo funkcija (nepermatuojant mėginių) | Pakeitus kreivės matematinį modelį ar korekcijos sąlygas. |  |
| - 40 | Vidinio standarto atsako stebėjimas matavimų metu | Realaus laiko grafinis signalo atvaizdavimas atliekant sekos matavimus. Galimybė pasirinkti kelis vidinius standartus. Rodymas pagal absoliutų ir santykinį intensyvumą. |  |
| - 46 | Bendrų instrumento sąlygų optimizavimas | Privalomas automatinis funkcionalumas optimizuojant deglo poziciją, linzių, masių analizatoriaus, detektoriaus parametrus. |  |
|  | Instrumento būklės įvertinimo funkcionalumas | Privalomas, automatinis, įvertinimas naudojant parinktą validavimo mišinį. Privaloma galimybė įvertinti pasirinktus elementus pagal nustatytas ribas – minimalų intensyvumą, pakartojimų RSD, masės nuokrypį ir rezoliuciją. Pasirinktų oksidų ir poliatomų lygį, bei fono intensyvumą. |  |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |
|  | Sistemos saugumo funkcijos | Turi būti sukomplektuoti ištraukiamo oro srauto jutikliai užtikrinantys tinkamą karšto oro pašalinimą |  |
|  | Sistemos priežiūra | Priežiūros metu deglas ir mėginių įvedimo mazgo turi būti lengvai nuimami/uždedami rankomis be papildomų įrankių. Plazmos sąsajos abu kūgiai taip pat privalo būti lengvai prieinami ir numontuojami nuo prietaiso be įrankių. |  |
|  | Susiejimo su kitais prietaisais galimybės | Galimybė ICP-MS spektrometrą sujungti skysčių chromatografu bei įvesti mėginį iš skysčių chromatografo, tuo būdu analizuojant elementų formas esančias mėginyje |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| - 50 | Priedai |  |  |
|  | Cirkuliacinis aušintuvas | Privalomas. Pilnai suderintas su ICPMS įranga, įsijungimas/išjungimas valdomas iš pagrindinės programinės įrangos. |  |
|  | Mikrobangų mineralizatorius | Plieninis korpusas. Mikrobangų kameros vidiniai ir išoriniai paviršiai padengti rūgštims ir tirpikliams atsparia daugiasluoksne polimerine danga. Mikrobangų kameros tūris ne mažiau nei 70 L. Plieninių durų saugos sistema savaime užsidaranti, reaguojanti į slėgį durų konstrukcija. Automatinis užrakto blokavimas Dviejų vienu metu veikiančių magnetronų sistema su besisukančiu difuzoriumi, užtikrinanti vienodą spinduliavimo pasiskirstymą kameroje. Magnetronai apsaugoti nuo atspindėtos energijos, veikimo dažnis 2400 ± 50 MHz, kiekvieno galingumas ne mažiau nei 1000 ± 50 Watt. Mėginių rotorius – ne mažiau nei 15 pozicijų. TFM arba analogiškos medžiagos ne mažiau nei 100 ml Indeliai palaiko ne mažiau nei 1500 psi slėgį, ir 300°C temperatūrą. Temperatūra matuojama bekontakčiu būdu visuose indeliuose. Indeliai turi automatinį spyruoklinį saugos mechanizmą neleidžiantį viršyti leidžiamo darbinio slėgio ir apsaugantį pavyzdį nuo nuostolių. Atitikimas saugos reikalavimams - EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN61326-1. Valdymas lietimui jautriu intuityviu ekranu. Neribotas metodų skaičius. |  |
| - 52 | Instrukcija | Pristatant prekę tiekėjas turi pateikti instrukciją lietuvių arba anglų kalba (popierine arba skaitmenine forma). |  |
| - 53 | Instaliavimas ir apmokymas | Prietaisą turi instaliuoti ir apmokyti darbui su siūlomos serijos sistemomis gamintojo arba jo atstovo, tiekėjo paskirtas asmuo. (Galimas laimėtojas privalės pagrįsti dokumentais.) |  |
| - 54 | Garantija, aptarnavimas. | Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. |  |
| - 55 | Kiti reikalavimai | Siūlomos sistemos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Taip pat nurodyti dokumentą ir puslapį bei dokumente pažymėti reikiamą parametrą. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. |  |