PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:
1. Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu į Kauno technologijos universiteto patalpas, Radvilėnų pl. 19 C korpusas, 439 laboratorija, Kaunas arba į kitą atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytą KTU padalinį Kaune.
2. Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, su prekių tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.
3. Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai suderinta ir veikti kaip vieninga sistema.
4. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai“, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4 papunkčiais. 

Maistinių skaidulinių medžiagų nustatymo sistema , 1 kompl. 
Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai (techniniai reikalavimai)
	Eil.
Nr.
	Rodiklis
	Minimalūs reikalavimai rodikliui
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1. 
	Bendrieji reikalavimai ir paskirtis
	-Paskirtis: Prietaisas turi būti skirtas Netirpiųjų Maistinių Skaidulų (IDF), Tirpiųjų Maistinių Skaidulų (SDF) ir Bendrųjų Maistinių Skaidulų (TDF) likučių nustatymui maisto mėginiuose.

-Metodai: Prietaisas turi visiškai automatizuoti šiuos oficialius metodus: AOAC 985.29,
2001.03 ir 991.43

-Papildomi palaikomi metodai: Prietaisas turi turėti galimybę atlikti AOAC 2009.01, AOAC 2011.25 ir AOAC 2017.16 (RINTDF) metodus;

-Tyrimų spektras: Turi būti galima atlikti atskirą IDF, SDF analizę ir nustatyti TDF, taip pat surinkti filtratą tolimesnei analizei aukšto slėgio skysčių chromatografija.
	

	1.1. 
	Sistemos komplektacija ir savybės
	-Komplektacija: pagrindinis prietaisas, maišelius karščiu sandarinantis prietaisas, stovas skirtas filtravimo maišams fiksuoti, priemonių rinkinys profilaktinės priežiūros atlikimui.

-Priežiūra: Prietaisas turi turėti diagnostikos ir aptarnavimo funkcijas, leidžiančias patikrinti temperatūros jutiklių tikslumą, slėgio jutiklius ir vamzdelių vientisumą.

-Sistemos valdymas: Integruotu kompiuteriu valdoma sistema su jutikliniu ekranu, leidžianti tiksliai kontroliuoti ir keisti viso proceso (pvz. temperatūros, maišymo) parametrus.
	

	1.2. 
	Techniniai parametrai
	Prietaise privalo būti naudojama filtrinių maišelių technologija eliminuojanti stiklinių laboratorinių priemonių (vakuuminių kolbų ir tiglių) naudojimą
-Tirpalų ir fermentų tiekimas: Prietaisas turi naudoti siurblį automatizuotam cheminių tirpalų, fermentų ir skalavimo priemonių tiekimui.


	

	1.3. 
	Sistemos funkcionalumas
	-Pilnai integruota sistema:
a) fermentinis skaidymas;
b) nusodinimas;
c) skalavimas
d) filtravimas 
Visi etapai atliekami viename įrenginyje. 
	

	1.4. 
	Sistemos automatizavimas
	Prietaisas turi būti pilnai automatinis, eliminuojantis rankinius perkėlimo ir filtravimo etapus.
	

	1.5. 
	Sistemos talpa
	Ne mažiau nei 6 pozicijos mėginių tyrimams vienu metu
	

	1.6. 
	Komplektacija
	Instaliuotas prietaisas turi būti pilnai paruoštas darbui, su visais reikiamais priedais.
	

	1.7. 
	Papildomi priedai prie sistemos:
	-Dujų baliono reduktorius ir kitos priemonės, reikalingos azoto dujų pilnam prijungimui.
-Diatominė žemė, ne mažiau nei 125 g.
-Analizės maišeliai (viršutiniai), ne mažiau 100 vnt.
- Analizės maišeliai (apatiniai), ne mažiau 50 vnt.
-Proteazės koncentratas, ne mažiau 100 ml.
-AMG koncentratas, ne mažiau 100 ml;
-α-amilazės koncentratas, ne mažiau 100 ml.
	

	2. 
	Tiekėjo kvalifikacija
	Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo arba jo atstovo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę instaliuoti siūlomą skaidulinių medžiagų nustatymo įrangą bei jai skirtą programinę įrangą. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita.
	

	3. 
	Garantija
	Įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 1 metų garantija.
	

	4. 
	Apmokymai
	Personalo apmokymas: apmokomi 2 darbuotojai darbo vietoje darbui su sistema.
	

	5. 
	Pagrindimas
	Visi reikalaujami techninių specifikacijų rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais, pridėti įrodymai brošiūrų, techninių duomenų įrašais. Pridėtuose dokumentuose turi būti žymėjimas ir nurodytas techninių specifikacijų punkto numeris, bei prie atitikimo nurodant dokumentą ir jo puslapį.
	



