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Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „ULTRAGARSINIAI ECHOSKOPAI (10747)“ 
rinkos konsultacijos suvestinė

	
			RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS 

	Data 
	2025 09 04

	Rinkos konsultacijos tikslas 
	· pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams;  
· gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto  techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus.  

	Naudotos priemonės 
	CVP IS Nr. 4279468

	Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos 
	Paskelbimo CVP IS data: 2025-08-28; 
Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-09-04, 15:00 val.

	Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija 
	1. Techninės specifikacijos.
2. .....

	Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus 
	Atsakymus pateikė 2 rinkos dalyvis (-iai)* 
 *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). 






	
	RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamo parametro reikšmė
	Tiekėjų siūlymai/klausimai
	PO sprendimai
(nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta,
neatsižvelgta,
atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai)

	3.4
	Sistemos valdymo pultas
	2. Valdymo pulto pasukimas į šonus ±45°.
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome šį punktą pakeisti į: reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±30°;
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu. TS reikalavimas išdėstomas sekančiai: Valdymo pulto pasukimas į šonus ±30°

	3.11
	Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose
	≥ 30 kHz
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu. Reikalavimas šalinamas. 

	3.12
	Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo 1 iki 21 MHz
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome šį punktą pakeisti į: Nuo 1 iki 18 MHz
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.13
	Skenavimo režimai
	8. Realaus laiko elastografijos režimas paremtas ultragarsiniais impulsais
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.15
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai. Galimybė veikti 2D ir 3D režimuose,
	2 p. pateiktas reikalavimas, kad nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku, dinaminis stiprinimo kompensavimas kiekvienai skenavimo linijai veiktų 3D režime, prieštarauja kitiems šios Techninės specifikacijos punktams ir dirbtinai riboja konkurenciją. Techninėje specifikacijoje nėra reikalaujama, kad siūloma sistema veiktų 3D režimu. Parametro aprašyme nurodoma: tyrimų optimizavimas 2D ir Doplerio režimuose. Nėra reikalaujama, kad siūloma sistema būtų komplektuojama 3D davikliu. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.15
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	3. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu,
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.15
	Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose
	4. Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime vieno mygtuko paspaudimu.
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	4
	Reikalavimai linijiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas  (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz,
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome reikalavimą pakeisti į: nuo 4.0 iki 15 MHz
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	6
	Reikalavimai transezofaginiam davikliui
	1. Dažnio diapazonas  (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 2.3 iki 6.8 MHz,
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome reikalavimą pakeisti į: nuo 3 iki 6.8 MHz
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	6
	Reikalavimai transezofaginiam davikliui
	3. Matricinė arba lygiavertė technologija
	Reikalaujamas parametras riboja konkurenciją. Prašome pašalinti šį parametrą.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.1
	Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia)
	4. Kardiologiniams tyrimams atlikti.
	Kardiologinis daviklis nėra perkamas, patikslinkite kokiu tyrimus atlikinėsite
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.11
	Maksimalus pulsų dažnis spalvinio ir spektrinio doplerio režimuose
	≥ 30 kHz
	Pateikta reikalavimo formuluotė uždraudžia siūlyti mūsų atstovaujamo gamintojo įrangą. Visuotinai žinoma, kad maksimalus galimas Doplerio pulsų dažnis priklauso nuo tyrimo gylio. Kuo didesnis gylis, tuo mažesnį pulsų dažnį galima naudoti. Spalvinio Doplerio režime informacija turi būti surenkama iš didesnio ploto nei spektrinio Doplerio režime, todėl įprastai spalvinio Doplerio pulsų dažnis būna mažesnis nei spektrinio Doplerio. Realiose klinikinėse situacijose maksimalus spalvinio Doplerio pulsų dažnis neviršija 15 kHz tiriant paviršines arterijas, 10 kHz – tiriant inkstų arterijų stenozes, 8 kHz – tiriant kepenų arterijas. Akivaizdu, kad pateiktas reikalavimas neturi įtakos realiam įrangos panaudojimui ir dirbtinai riboja konkurenciją. Prašome pakeisti šį punktą, išdėstant jį taip:
1. Maksimalus pulsų dažnis spektrinio Doplerio režime ≥ 30 kHz;
2. Maksimalus pulsų dažnis spalvinio Doplerio režime ≥ 17 kHz.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.

	3.17
	Matavimai
	2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu,
	Aparatas perkamas su linijiniu ir koneksiniu davikliu, prašome patikslinti, kam reikalingi strain matavaimai, kurie yra atliekami TIK su sektoriniu davikliu.
	Reikalavimai šalinami iš TS

	3.17
	Matavimai
	2. Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai atliekami vieno mygtuko paspaudimu su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu,
	Aparatas perkamas su linijiniu ir koneksiniu davikliu, prašome patikslinti, kam reikalingi automatiniai kardiologiniai matavimai, kurie yra atliekami TIK su sektoriniu davikliu.
	Reikalavimai šalinami iš TS

	3.17
	Matavimai
	4. Automatiniai, vieno mygtuko paspaudimu kairiojo prieširdžio įtempių matavimai su 2D taškelių sekimo technologija.
	Aparatas perkamas su linijiniu ir koneksiniu davikliu, prašome patikslinti, kam reikalingi automatiniai kardiologiniai matavimai, kurie yra atliekami TIK su sektoriniu davikliu.
	Reikalavimai šalinami iš TS

	4
	Reikalavimai linijiniam davikliui
	1. Dažnio diapazonas  (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 3.5 iki 15 MHz,
	Keisti nuo 4,0 iki 15 MHz. Planuojamiems atlitki MSK, smulkiųjų struktūrų bei kraujagyslių tyrimams toks žemas dažnis nėra būtinas ir kliniškai nėra pagrindžiamas. Parametras dirbtinai riboja konkurenciją.
	Sutinkame su tiekėjo siūlymu.
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