TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas.

6. Siūloma įranga turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Prekės techninis pasas;

8.4. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

9. Specialistų mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1. Mokymai ≥ 2 specialistams. Mokymų trukmė ≥1 akademinė val.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
|  | Ultragarsinės diagnostikos įranga, 1 vnt. | (Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją) |  |  |
| 1. | Taikymo specializacija | Širdies ir kraujagyslių tyrimams skirtas ultragarsinės diagnostikos prietaisas. |  |  |
| 2. | Prietaiso architektūra | Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB. |  |  |
| 3. | Prietaiso ergonomika | 1. Skaitmeninė vaizdo gavimo technologija; 2. Vaizdo monitoriaus padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, palenkti bei pakelti ar nuleisti nepriklausomai nuo valdymo pulto; 3. Valdymo pulto padėtis reguliuojama – jį galima pasukti, pakelti ar nuleisti; |  |  |
| 4. | Dvimačio vaizdo savybės | 1. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija apimanti optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC, arba DGC, arba STC arba lygiavertis atitikimas) parinkimą; 2. Aukštesnių harmonikų registravimas. |  |  |
| 5. | Vienmatis vaizdinimas | 1. Audinių (pilkų spalvų skalėje); 2. Spalvinės tėkmės; 3. Anatominis (laisvos ašies) vienmatis vaizdinimas realiame laike. |  |  |
| 6. | Kraujotakos režimai |  |  |  |
| 6.1 | Spektrinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. PW (pulsinis dopleris); 2. HPRF (didelio impulsų pakartojimo dažnio dopleris); 3. CW (nuolatinės bangos dopleris); 4. Spektrinė (PW) audinių doplerografija; 5. Dupleksinis vaizdinimas realiame laike; 6. Automatinė skenavimo parametrų optimizacija. |  |  |
| 6.2 | Spalvinės doplerografijos režimai ir savybės | 1. Spalvinė tėkmės greičio doplerografija; 2. Spalvinė tėkmės galios doplerografija; 3. Tripleksinis vaizdavimas realiame laike, veikiantis su PW režimu; 4. Spalvinė audinių doplerografija spalvų skalėse koduojanti audinių judėjimo greitį. |  |  |
| 7. | Vaizdų išsaugojimas | 1. Statinių ir dinaminių vaizdų archyvavimas vidinėje prietaiso atmintyje, išsaugant visą pradinę informaciją apie signalą; 2. Statinių vaizdų konvertavimo galimybė į BMP, JPEG arba lygiaverčius formatus, dinaminių vaizdų konvertavimo galimybė į MPEG, AVI arba lygiaverčius formatus bei konvertuotų vaizdų eksportavimas; 3. Vaizdų išsaugojimo USB jungtimi prijungiamose išorinėse laikmenose galimybė. |  |  |
| 8 | Komplektuojamas ultragarsinis daviklis | Būtina |  |  |
| 8.1 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Matricinio tipo sektorinis daviklis, skirtas transtorakaliniams suaugusiųjų širdies tyrimams, kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,8 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 90°, kristalų kiekis ne mažesnis už 200; |  |  |
| 8.2 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Konveksinis daviklis skirtas pilvo tyrimams kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,5 iki 5,0 MHz, skenavimo kampas ne mažesnis už 70°, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |  |
| 8.3 | Komplektuojamo ultragarsinio daviklio savybės | Linijinis daviklis kurio dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 iki 13,0 MHz, kristalų kiekis ne mažesnis už 190 |  |  |
| 9. | Programinė įranga širdies vaizdų analizei ultragarsinės diagnostikos prietaise | 1. Standartiniams morfometriniams, funkciniams ir hemodinaminiams parametrams išmatuoti ir skaičiuoti; 2. Automatizuotam tėkmės parametrų matavimui ir skaičiavimui. |  |  |
| 10. | DICOM standarto programinė įranga | - DICOM send arba DICOM store; - DICOM query & retrieve; - DICOM worklist. |  |  |
| 11. | Vaizdo monitoriaus savybės | 1. Didelės raiškos (HD) skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 2. Ne mažesnė kaip 21 colio įstrižainė. |  |  |
| 12. | Nespalvotų nuotraukų spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 13. | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG. |  |  |
| 14. | Priedai ir jų savybės | EKG laidų ir daugkartinių elektrodų komplektas. |  |  |
| 15. | Išėjimo sąsajos | - Ethernet; - HDMI ir /arba DisplayPort ir/ arba DVI; - USB jungtis. |  |  |
| 16. | Ultragarsinio diagnostinio prietaiso apsauga nuo elektros energijos tiekimo iš elektros tinklo sutrikimų | Apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) arba prietaise integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius |  |  |
| 17. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |  |
| 18. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |