1 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 1 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K ne mažesnes kaip ( 3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K ne mažesnes kaip (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG) arba lygiavertį metodą; - Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Lanksčius vienkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis) arba lygiavertis metodas. |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius, 1 vnt. | - Maksimalus dujų padavimo greitis ne mažesnis kaip 45 l/min.; - Pasiekiamas slėgis ne mažesnis kaip 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui ne prastesnėse ribose kaip nuo 350C iki 39°; - Esamų ir siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai ne mažiau kaip 2 vnt. - Žarna insufliatoriaus pajungimui į dujų tiekimo šaltinį ne mažiau kaip 1 vnt. - CO2 dujų filtrai ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
|  | Plovimo įrenginio komplektas, 1 vnt. | - Ratukinio tipo; - Skirtas irigacijai; - Su programinės įrangos paketais (režimų nustatymais) šioms procedūroms: - Laparoskopija; - Rezektoskopija; - Histeroskopija; - Artroskopija; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: daugkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Elektrochirurginis generatorius, 1 vnt. | - Skirtas endoskopinėms ir atviroms operacijoms. - Valdomas lietimui jautriu ekranu. - Su vartotojo pasirenkamomis gamyklinėmis (arba užprogramuojamomis pagal gamintojo rekomendacijas) darbinėmis programomis. - Galimybė sukurti ir išsaugoti individualias darbines programas. - ≥ 5 monopolinio pjovimo režimų, kurių maksimali galia ≥ 300 W. - ≥ 4 monopolinės koaguliacijos režimų, kurių maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) koaguliacijos režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 200 W. - Bipolinis (-iai) pjovimo režimas (-ai) darbui NaCl tirpale: rezektoskopija, maksimali galia ≥ 250 W. - Komplekte: - ≥ 2 funkcijų kojinis jungiklis – 1 vnt.; - Daugkartinis paciento elektrodas su jungiamuoju laidu ne mažiau kaip 1 vnt.; - Vienkartiniai paciento elektrodai – ≥ 100 vnt.; - Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
|  | Vežimas endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - 4 antistatiniai ratai, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami; - Ne mažiau kaip 3 lentynos; - Ne mažiau kaip 1 stalčius; - Ne mažiau kaip 12 vežimėlyje integruotų elektros maitinimo lizdų; - Videokameros galvutės laikiklis; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - Ant vežimo turi būti centrinis elektros jungiklis; - Komplekte: - Prie vežimėlio tvirtinamas artikuliuojamas laikiklis (alkūnė) 1 p. aprašytam monitoriui pakabinti, leidžiantis šiuos judesius: pasukti monitorių į šonus, pakreipti monitorių aukštyn, pakreipti monitorių žemyn, pakelti monitorių aukštyn, nuleisti monitorių žemyn, patraukti monitorių nuo vežimėlio, priartinti monitorių prie vežimėlio. |  |
|  | Šeiverios konsolė, 1 vnt. | - Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose; - Automatinis instrumento atpažinimas; - Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas); - Kojinis valdymo pedalas. |  |
|  | Šeiverio rankena, 2 vnt. | - Artroskopinėms procedūroms; - Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min. - Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams - Autoklavuojama - Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio konsole. |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis ne mažesnė kaip 30°; - Suderinama su ne mažesne nei 4K raiškos video sistema; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 32 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 4,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 300 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi; - Autoklavuojamas. |  |
|  | Adata, 1 vnt. | - Veress tipo arba lygiavertė; - Su buka spyruokline vidine kaniule; - Su Luer-lock tipo (arba lygiaverte) jungtimi; - Ilgis 16±2 cm; - Autoklavuojama. |  |
|  | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 6,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis, atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
|  | Troakaras, 2 vnt. | - Skersmuo 11,5±1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11±1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Multifunkcinis (automatinis ir atidaromas ranka) arba silikoninis vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
|  | Reduktorius, 2 vnt. | - Kamštelio arba movos tipo; - Skirtas 5 mm skersmens instrumentų įvedimui į 10±1 mm skersmens troakarą. |  |
|  | Žnyplės, 2 vnt. | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - Kelly tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žnyplės,1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Žiaunų ilgis 25±3 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena su užraktu. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės, perforuotos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - DeBakey tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žnyplių žiaunos judančios, atraumatinės; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žirklės, 2 vnt. | - Metzenbaum tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 36±3 cm; - Su plastikine rankena be užrakto. |  |
|  | Žirklių įdėklas, 1 vnt. | Suderinamas su 21 punkte nurodytomis žirklėmis |  |
|  | Elektrodas, 2 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Tubusas cm žymėjimu; - Skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 35±2 cm. |  |
|  | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas monopoliniams instrumentams; - Ilgis 320±30 cm. |  |
|  | Laidas, 2 vnt. | - Skirtas bipoliniams instrumentams; - Ilgis 320±30 cm. |  |
|  | Elektrodas, 1 vnt. | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - U formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Su kanalu siurbimui; - Skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 35±2 cm. |  |
|  | Adatkotis, 1 vnt. | - Darbinės dalies skersmuo 5±0,5 mm; - Ilgis 32±2 cm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizavimui bei laikymui; - Plastikinis, perforuotas; - Su silikoniniais kilimėliais; - Dviejų aukštų; - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): (530x250x150) ± 130 mm. |  |
|  | Optika, 1 vnt. | - Matymo kampas 12-15˚; - Skersmuo 4 ± 0,2 mm; - Ilgis 30 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis; - Skersmuo 3,5 ± 0,7 mm; - Ilgis 250 ± 50 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
|  | Rezektoskopo darbinis elementas, 1 vnt. | - Bipolinis; - Ramybės būsenoje elektrodas išlindęs iš movos; - Komplekte: - Aukšto dažnio bipolinis laidas ≥ 2 vnt; - Bipolinė pjovimo kilpa ≥ 10 vnt.; - Bipolinis elektrodas koaguliacijai ≥ 10 vnt.. |  |
|  | Rezektoskopo mova, 1 vnt. | - Išorinis diametras 24-26 Fr. - Rotuojama; - Vidinė mova su keramikine arba lygiavertės medžiagos izoliacija; - Komplekte: - žarnelių rinkinys skysčių padavimui ir išleidimui; - standartinis obturatorius |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
|  | Artroskopinė optika 1 vnt. | - Matymo kryptis ne mažiau kaip 30° - Skersmuo 4 ± 0,5 mm; - Ilgis 18 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Mova, 1 vnt. | - Aukštos tėkmės mova; - Su greito užrakinimo mechanizmu; - Skersmuo 5,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 13 ± 0,5 cm; - Rotuojama; - Su dviem kraneliais; - Suderinama su 0°, 30° ir 70° optikomis; - Autoklavuojama; - Komplekte pusiau aštrus obturatorius. |  |
|  | Peilis, 1 vnt. | - Kabliuko formos; - Tiesus; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į kairę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų ir į dešinę; - Mova tiesi; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Tiesiomis žiaunomis; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kandiklis, 1 vnt. | - Ovalus; - Kiaurai kandantis; - Kandimo plotis 4,5 ± 0,5 mm; - Žiaunos lenktos į viršų; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kaltas, 1 vnt. | - Mikrofrakcinis; - Lenktas 70° ± 15°; - Darbinis ilgis 12 ± 0,5 cm. |  |
|  | Kiuretė, 1 vnt. | - Ovali; - Abi pusės pjaunančios; - Lenkta 25° ± 5° į viršų; - Darbinis ilgis 13 ± 0,5 cm. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 260 ± 40 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
|  | Zondas, 1 vnt. | - Bukas; - Sugraduotas; - Skersmuo 1,5 ± 0,3 mm; - Kabliuko ilgis 5 ± 0,5 mm; - Darbinis ilgis 13 ± 0,5 cm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
|  | Histeroskopinė optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis ne mažiau kaip 30° - Suderinama su histeroskopais; - Skersmuo 4 ± 0,5 mm; - Ilgis 30 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Šviesolaidis, 1 vnt. | - Fibrooptinis šviesolaidis; - Skersmuo 3,5 ± 0,5 mm; - Ilgis 260 ± 40 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
|  | Histeroskopo mova, 1 vnt. | - Vidinė mova; - Dydis 5,4 ± 0,3 mm; - Darbinio kanalo skersmuo 5 ± 0,5 Fr.; - Komplekte išorinė mova 6 mm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Skirtos sugriebimui ir biopsijai; - Pusiau lanksčios; - Abi judančios žiaunos; - Skirtos 5 ± 0,5 Fr. histeroskopų kanalams. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
|  | Cistoskopinė optika, 1 vnt. | - Matymo kryptis ne mažiau kaip 30° - Suderinama su cistoskopais; - Skersmuo 4 ± 0,5 mm; - Ilgis 30 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Pateikiama komplekte kartu su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
|  | Mova, 1 vnt. | - Cistoskopui; - Skersmuo 200,1 Fr; - Su standartiniu obturatoriumi; - Su dviem vožtuvais plovimui/atsiurbimui; - Distalinė dalis specialiai suformuota švelniam instrumento įvedimui, su įpjova apsaugančia nuo instrumento nukrypimo; - Autoklavuojama; - Komplekte teleskopinis tiltelis ≥ 1 vnt. |  |
|  | Žnyplės, 1 vnt. | - Žnyplės ištraukimui; - Abi žiaunos judančios; - Lanksčios; - Dydis 7 0,1 Fr; - Ilgis 39 1 cm. |  |
|  | Konteineris, 1 vnt. | - Perforuotas; - Su permatomu dangčiu; - Su silikoniniu arba lygiavertės medžiagos kilimėliu. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pristatyti įrangą išbandymui | Nustačius potencialų laimėtoją, prieš pasirašant sutartį. |  |

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

1. Pirmas kriterijus – Kaina (P). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime  yra 70.

2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (Q). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra 30.

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus

S= P+Q

P=PminPpxL

Formulės reikšmės:

P – suteikiamas ekonominio naudingumo balas pagal vertinimo kriterijų P

Pmin – mažiausia pasiūlyta kaina

Pp – vertinamo pasiūlymo kaina

L – P kriterijaus lyginamasis svoris (=70)

Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3 punktas) suderinamas su 4K (3840 x 2160 taškų) raiškos 3D vaizdo endoskopais su ICG funkcija. (Q1) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 8 balai |
| 2.2. | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą (Q2) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 6 balai |
| 2.3. | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai (Q3) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 6 balai |
| 2.4. | Šviesos šaltinio lempos (techninės specifikacijos 4 punktas) darbo resursas 30000 valandų (Q4) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 4 balai |
| 2.5. | Didžiausias šviesos šaltinio šviesos srautas 2100 lm (Q5) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 4 balai |
| 2.6. | Pjovimo kilpos (techninės specifikacijos 31.3.2. p.) aktyvus ir grįžtamasis elektrodai įmontuoti kilpos distaliniame gale (Q6 ) | Nėra | 0 balų |
|  |  | Yra | 2 balai |