## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Garų sterilizatorius (8 modulių) |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPS 1 priedas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 11 specialistų. Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.
9. | Intstaliacijos vieta ir apdailos darbai :
Tiekėjas įsipareigoja garinį sterilizatorių sumontuoti R5.3 patalpoje (pridedami brėžiniai). Tiekėjas savo lėšomis turi atlikti garinio sterilizatoriaus išorinės dalies padengimą baigiamąja nerūdijančio plieno apdaila. Apdailos iliustratyvus pavyzdys pateikiamas žemiau esančiojo nuotraukoje. Datalūs nerūdijančio plieno apdailos matmenys bus suderinti užsakymo metu.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Garų sterilizatorius (8-12 modulių)
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai
3 | Sterilizacijos temperatūros ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | nuo 121º C iki 134º C
4 | Sterilizatorius dvipusis | Būtina
5 | Sterilizavimo kamera įkraunama horizontaliai su išoriniu dangalu | Būtina
6 | Išoriniai matmenys | 1. Aukštis ne daugiau kaip 2500 mm,
2. Plotis ne daugiau kaip 1000 mm,
3. Gylis ne daugiau kaip 1800 mm.
7 | Kameros matmenys | 1. Aukštis: 700 mm ± 60 mm,
2. Plotis: 650 mm ± 50 mm,
3. Gylis: 1250 - 1500 mm.
8 | Kameros talpa | Ne mažiau 575 litrų
9 | Kameros talpina | Ne mažiau 8 STV
10 | Kameros durų tarpinė | Pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos
11 | Sterilizatoriaus durys | 1. Automatinės,
2. Valdomos elektra,
3. Atsidaro vertikaliai žemyn.
12 | Durų atidarymas | Durų atidarymo mechanizmas suveikia tik tada, kai slėgis sterilizatoriaus kameroje sumažėja iki atmosferinio +/- 100 mbar
13 | Duryse įmontuotas uždarymo jėgos ribojimo saugos įtaisas ne daugiau nei 150 N arba kliūties durų angoje aptikimas, aktyvuojantis durų atidarymą (galima siūlyti vieną iš nurodytų apsaugos spendinių) | Būtina
14 | Durų tarpinė prie durų prispaudžiama suspausto oro pagalba | Būtina
15 | Garų tiekimo vamzdynas termiškai izoliuotas, pagamintas iš 316L arba lygiaverčio plieno | Būtina
16 | Sterilizavimo kamera pagaminta is AISI 316L arba lygiaverčio plieno | Sienelės storis ne mažesnis kaip 5 mm
17 | Bėgeliai kameros viduje pagaminti iš nerūdijančio plieno | Būtina
18 | Kameros durys pagamintos iš 316L arba lygiaverčio plieno | Būtina
19 | Kameros apvalkalas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina
20 | Sterilizavimo kamera ir jos durys izoliuoti mineraline vata (arba lygiaverte), kurios sluoksnio storis ne mažesnis nei 80 mm | Būtina
21 | Kameros izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos lakštais | Būtina
22 | Sterilizatoriaus išorė paganimta iš 304 arba lygiaverčio plieno | Būtina
23 | Įkrovimo aukštis | Ne žemesnis kaip 750 mm ir ne aukštesnis kaip 890 mm nuo grindų
24 | Sterilizatorius valdomas mikroprocesoriumi (-iais) | Būtina
25 | Valdymo ekranas | ≥ 14 cm įstrižainės
26 | Įkrovimo pusės valdymo skydelyje turi būti galimos šios funkcijos (Lietuvių kalba) | 1. Programos pasirinkimas ir pradžia,
2. Sterilizacijos proceso realios eigos rodymas ekrane,
3. Išjungimas nakčiai ir ankstyva darbo pradžia,
4. Klaidų pranešimai ir instrukcijų tekstai su tekstine klaidos istorija,
5. Priežiūros pranešimai,
6. Sistemos ir sterilizatoriaus pagrindinių duomenų rodymas ir konfiguravimas,
7. Išmatuotų paramerų rodymas,
8. Serviso funkcijos.
27 | Aliarmas | Vizualinis ir / arba garsinis
28 | Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje turi būti valdymo skydelis arba LED lempučių indikacija informuojanti apie sterilizatoriaus būklę | Būtina
29 | Pakrovimo arba iškrovimo pusėje integruotas spausdintuvas | Būtina
30 | Integruoto garo generatoriaus kamera | Pagaminta iš 316L arba lygiaverčio plieno
31 | Iš generatorius automatiškai į sterilizatoriaus kamerą turi būti tiekiami aukšto slėgio garai pagal EN 285 arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Būtina
32 | Garo generatorius turi būti izoliuotas mineraline vata (vata be chlorofluorkarbonų) | Izoliacijos storis ne mažiau 25 mm
33 | Garo generatoriaus izoliacinė medžiaga padengta aliuminio, nerūdijančio plieno arba cinkuotomis plokštėmis arba lygiavertės medžiagos lakštais | Būtina
34 | Iš anksto suprogramuotos ne mažiau nei 6 sterilizacijos programos | Būtina
35 | Testų programos | 1. Bowie&Dick testas,
2. Nuotėkio arba vakuumo testas.
36 | Vieno sterilizacijos ciklo sąnaudos (pilnai pakrautos kameros, pateikti gamintojo deklaraciją, techninę dokumentaciją arba lygiavertę informaciją) | 1. Dimineralizuoto vandens: ne daugiau 30 litrų,
2. Elektros energijos: ne daugiau 15 kWh,
3. Šalto vandens: ne daugiau 260 litrų.
37 | Garo generatoriaus talpa | Ne mažiau 45 litrų
38 | Garo generatoriaus našumas | Ne mažiau 45 kg/val
39 | Garo generatorius galingumas | ≤ 47 kWh
40 | Demineralizuoto vandens lygio kontrolė garo generatoriuje | Būtina
41 | Garo generatoiuje turi būti integruotas dujų šalinimo prietaisas, mažnantis nesikondensuojančių dujų kiekį tiekiamame vandenyje (pagal EN 285 arba lygiavertį standartą) | Būtina
42 | Sterilizatoriuje naudojamas ≥ HEPA13 (arba lygiavertis) oro filtras | Būtina
43 | Avarinio išjjungimo mygtukas švarioje sterilizatoriaus pusėse | Būtina
44 | Termozondo lizdas validacaijai atlikti | Būtina
45 | Temperatūra kameroje matuojama ne mažiau nei dviem nepriklausomais PT1000 arba lygiaverčiais jutikliais, kurių vienas sujungtas su valdymo mikroprocesoriumi, o kitas su spausdintuvo sąsaja dokumentavimui | Būtina
46 | Slėgis kameroje matuojamas ne mažiau nei dviem nepriklausomais jutikliais, kurių vienas sujungtas su valdymo mikroprocesoriumi, o kitas su spausdintuvo sąsaja dokumentavimui | Būtina
47 | Durų tarpinės sąlyčio slėgis turi būti matuojamas viso sterilizacijos ciklo metu | Būtina
48 | Sterilizatorius montuojamas ant rėmo su reguliuiojamo aukščio kojelėmis | Būtina
49 | Demineralizuotas vanduo garų generatoriui ir minkštintas vanduo vakuumo siurbliui turi būti tiekiami iš skirtingų įvadų | Būtina
50 | Jungtis | RJ45 arba lygiaverčio tipo
51 | Elektros mainimas | 400 V, 3 fazės, 50 Hz
52 | Triukšmo lygis | ≤ 80 dB
53 | Komplektuojamas su transportavimo vežimėliu | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Pagamintas iš nerdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos,
3. Išmatavimai atitinka siūlomo sterilizatoriaus darbinius matmenis.
54 | Komplektuojamas su įkrovimo rėmu | 1. Kiekis - 2 vnt,
2. Pagamintas iš nerdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos,
3. Išmatavimai atitinka siūlomo sterilizatoriaus darbinius matmenis.
55 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 1 | 1. Kiekis - 15 vnt,
2. Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, medicinos prietaisų transportavimui bei laikymui,
3. Konteinerį sudaro dėžė, instrumentų krepšelis ir dangtis. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito,
4. Konteinerio dėžė ir dangtis pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos,
5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo filtras arba analogiška mikrobinį barjerą sudaranti sistema ir keičiama silikoninė tarpinė,
7. Konteinerio ilgis: 600 mm +/- 100 mm.
56 | Komplektuojamas su sterilizacijos konteineriu ir daugkartinio naudojimo filtrais Nr. 2 | 1. Kiekis - 15 vnt,
2. Skirtas instrumentų sterilizavimui didžiuosiuose gariniuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose, medicinos prietaisų transportavimui bei laikymui,
3. Konteinerį sudaro dėžė, instrumentų krepšelis ir dangtis. Sterilizuojant ir sandėliuojant konteinerius galima dėti vieną ant kito,
4. Konteinerio dėžė ir dangtisi pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos,
5. Dangtyje turi būti įmontuotas ne mažiau kaip 1 daugkartinio naudojimo filtras arba analogiška mikrobinį barjerą sudaranti sistema ir keičiama silikoninė tarpinė,
7. Konteinerio ilgis: 300 mm +/- 100 mm.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne