# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Horizontalaus reaktoriaus rotacinė vamzdinė krosnis

BENDRI REIKALAVIMAI

Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (toliau- perkančioji organizacija).

Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 išmanių ir klimatui neutralių gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kompetencijų centras.

- Perkama horizontalaus reaktoriaus rotacinė vamzdinė krosnis (toliau – Įranga), skirta apdoroti miltelius ir granuliuotas medžiagas, keičiamoje temperatūrinėje aplinkoje.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, Lietuva;

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas Įrangos paruošimas darbui (montavimas, diegimas, paleidimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas).

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, sumontuoti, patikrinti Įrangos funkcionalumą.

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos).

- Įrangai turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas turi apmokyti tris perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su Įranga darbo vietoje. Mokymai turi vykti perkančiosios organizacijos patalpose, kontaktiniu būdu ir pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą grafiką. Mokymai turi trukti ne trumpiau kaip 8 akad. val.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Įrangos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”. Nustatomas konkretus kriterijus - perkama įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalentio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

- Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Įranga turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krosnies reaktorius turi būti izoliuotas šilumos izoliacija. |  |
| 2 | Abiejuose kameros galuose turi būti integruota pneumatinių amortizatorių sistema. |  |
| 3 | Kameros atidarymas / gaubto atvertimas per viršutinę plokštumą integruotas šarnyrais. |  |
| 4 | Reaktorius indas turi būti pagamintas iš kvarco. |  |
| 5 | Kintamo greičio pavaros sistema turi sukti reaktorių šildomoje zonoje ne siauresniame intervale kaip ±310°, bet neviršijant ±330o, kad sukurtų svyruojantį judesį. |  |
| 6 | Gamintojo numatyta galimybė dirbti dujų modifikuotoje aplinkoje. |  |
| 7 | Palaikoma tęstinio proceso metu maksimali temperatūra ≥+1100oC. |  |
| 8 | Įrenginyje turi būti naudojamos N tipo termoporos. |  |
| 9 | Kaitinimo zonų skaičius ≥3. |  |
| 10 | Reaktoriaus darbinio vamzdžio diametras ≥120 mm. |  |
| 11 | Reaktoriaus ilgis ≥900 mm. |  |
| 12 | Reaktoriaus naudingas tūris ≥1700 ml. |  |
| 13 | Reaktoriaus sūkių kiekis per minutę (valdomas, nustatomas)) nuo 1 iki ≥ 8 aps/min. |  |
| 14 | Turi būti talpinis jutimui jautrus ekranas - valdiklis parametrų atvaizdavimui ir nustatymui. Turi būti programuojamas. |  |
| 15 | Konstrukcija: vamzdinė krosnis turi būti nuimama nuo pjedistalo – valdymo konsolės. Turi būti atskirų sumontuojamų korpusų išpildymas, elektronikos apsaugai nuo temperatūros ir operatoriaus ergonomikai. |  |
| 16 | Reaktorius turi būti išimamas iš krosnies, aptarnavimui ir keitimui. |  |
| 17 | Krosnis pastatoma ant stalo (angliškai tabletop). |  |
| 18 | Maksimali galia ≥3800 W. |  |
| 19 | Masė ≤ 140 kg |  |
| 20 | Išoriniai matmenys P x A x G ne daugiau kaip 1800 x 500 x 600 mm |  |
| 21 | Maitinimas 230V/50Hz arba 380V/50Hz. |  |
| 22 | Stalas suderinamas su perkama laboratorine įranga. |  |
| 23 | Prekė turi būti paženklinta CE ženklu. |  |
| 24 | Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalentio chromo, PBB ir PBDE) naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. |  |

Pastaba. Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją lietuvių kalba, kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.