Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI OSTEOSINTEZEI, PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 437386)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 pirkimo dalis „Traumatologiniai implantai osteosintezei I" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 47 300,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 47 300,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai |  |  |  |  |  |
| Sraigtai, plokštelės, vielos ir instrumentai kaulų sintezei |  |  | x |  | x |
|  | Kortikaliniai, ø 4,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm (+ 0,01 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 12 ÷ 80 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Kortikaliniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,25 mm (+ 0,01 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 2,75 mm (+ 0,01 mm), įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 40 ÷ 150 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 2,75 mm (+ 0,01 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 25 ÷ 140 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Navikuliariniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm (+ 0,01 mm), pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 100 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Navikuliariniai, ø 4,0 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1,75 mm, daliniu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 70 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 2,7 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 1 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 6 ÷ 44 mm (kas 2mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 2,0 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,75 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 mm (+ 0,1 mm), 6 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 ÷ 11 mm (kas 1 mm), 12 ÷ 22 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 1,2 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,6 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 4 ÷ 10 mm (kas 1mm) |  |  |  |  |
|  | Sraigtai, Ø 2,4 mm (+ 0,1 mm), kaniuliuoti, savigręžiai, sriegis 1,2 mm (+ 0,1 mm), kaniulė Ø 0,9 mm (+ 0,1 mm), galvutės plotis 5 mm (+ 0,1 mm), sukami T8 žvaigždutės formos kanuliuotu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 20 mm (kas 1 mm), 22 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 2,3 mm (±0,1 mm), sraigto galvutė konuso formos. Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu. Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 34 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 2,6 mm (±0,1 mm), sraigto galvutė konuso formos. Sraigtas sukamas žvaigždutės formos atsuktuvu. Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 34 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Distalinės dalies Ø 3,0 mm (±0,1 mm), proksimalinės – Ø 4,0 mm (±0,1 mm). Savisriegiai. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Pagaminti iš titano. 12 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Sraigtai Ø 7,0 mm (+ 0,1 mm), kainuliuoti, savisriegiai, sriegis 2,75 mm (+ 0,01 mm), kaniulė Ø 2,1 mm (+ 0,1 mm), galvutės plotis 9,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu Ø 5,0 mm (+ 0,1 mm)su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm). Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 40 ÷ 130 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | ŠANCO STRYPAI. Sraigto ilgis mm 40÷300. Ø (+ 0,1 mm): 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm |  |  |  |  |
|  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5&4,0 mm sraigtams. Plokštelės storis 1 mm (+ 0,1 mm), plotis 9 mm (+ 0,1 mm). Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 2/25, 3/37 |  |  |  |  |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 4/49, 5/61 |  |  |  |  |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/73, 7/85, 8/97 |  |  |  |  |
| 17.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/109, 10/121, 11/133 |  |  |  |  |
|  | Mažos plokštelės, 11 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 2,5 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 18.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 2/25, 3/37, 4/49, 5/61 |  |  |  |  |
| 18.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/73, 6/77, 7/85 |  |  |  |  |
| 18.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 8/97, 9/109, 10/121 |  |  |  |  |
| 18.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 11/133, 12/145 |  |  |  |  |
|  | Siauros storos plokštelės, 12 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 4 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 19.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 8/135, 9/151 |  |  |  |  |
| 19.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 10/167, 11/183 |  |  |  |  |
| 19.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 12/199, 13/215 |  |  |  |  |
| 19.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 14/231, 15/247 |  |  |  |  |
| 19.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 16/263, 17/279, 18/295 |  |  |  |  |
|  | Plačios storos plokštelės, 16 mm (+ 0,1 mm) storio ir 4,5-5,0 mm storio, tinkančios ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) ir ø 6,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 20.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/103, 7/119, 8/135 |  |  |  |  |
| 20.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/151, 10/167, 11/183 |  |  |  |  |
| 20.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 12/199, 13/215, 14/231 |  |  |  |  |
| 20.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 15/247, 16/263 |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcinė plokštelė, tiesi, 2,5 mm (+ 0,1 mm) storio, 10 mm (+ 0,1 mm) pločio, tinkanti ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) ir ø 4,0 mm (+ 0,1 mm) sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 21.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 5/60, 6/71 |  |  |  |  |
| 21.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 7/83, 8/95 |  |  |  |  |
| 21.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/107, 10/119 |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė su kabliu, 2,5 x 10 mm (+ 0,1 mm), universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei, fiksuojama su Ø 3.5 mm (+ 1 mm) ir Ø 4.0 mm (+ 1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±2,0 mm): 4/86, 6/110 |  |  |  |  |
| DHS/DCS plokštelės |  |  | X |  |  |
|  | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Kaklelio ilgis 25 mm (+ 1 mm). Tvirtinama Ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 23.1. | Kiaurymių skaičius 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 23.2. | Kiaurymių skaičius 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |
| 23.3. | Kiaurymių skaičius 14, 15, 16, 18, 20, 22 |  |  |  |  |
|  | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Galimi pasirinkimo kampai (+1°): 130°, 135°, 140°, 145°, 150°. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 135° (+1°) plokštelė, kaklelio ilgis 38 mm (+ 1 mm). |  | X |  |  |
| 24.1. | Kiaurymių skaičius 2, 3, 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 24.2. | Kiaurymių skaičius 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |  |  |  |
| 24.3. | Kiaurymių skaičius 13, 14, 15, 16 |  |  |  |  |
| 24.4. | Kiaurymių skaičius 18, 20, 22 |  |  |  |  |
|  | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto skersmuo: Ø 12,5 mm (+ 0,1 mm). Sraigto ilgis, (mm) 50 ÷ 145 (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio gūburio (DHS) fiksavimo plokštelė, adaptuota prie DHS sistemos. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Plokštelės ilgis (mm ±1,0 mm): 138, 142, 147 |  |  |  |  |
| Vielos |  |  | X |  |  |
|  | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo: nuo Ø 0,8 mm iki Ø 3,0 mm, ilgis: nuo 70 mm iki >300 mm. |  |  |  |  |
|  | Kiršnerio viela su atramine plokštele (Alyvuogės formos (lanceto ir trokaro formos)). Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo: nuo Ø 1,8 mm iki Ø 2,0 mm, ilgis: nuo 330 mm iki >380 mm. |  |  |  |  |
|  | Kiršnerio viela, su sriegiu viename gale. Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), ilgis nuo 210 mm iki >250 mm |  |  |  |  |
|  | Minkšta viela (lanksti), skersmuo: Ø >0,2 mm iki <1,5 mm, ilgis: > 5 m. Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
| Instrumentai darbui su implantais |  |  | X |  |  |
|  | Grąžtas: 150÷300mm; Ø (+ 0,1 mm): 2.5, 2.7, 3.2 |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas grąžtas Ø 4,5 mm (+ 0,05 mm), 200-250 mm |  |  |  |  |
|  | Kanuliuotas grąžtas Ø 2,2 mm (+ 0,05 mm), tinkamas Ø 3,0 - 4,0 mm (+ 0,05 mm) kanuliuotiems kompresiniams sraigtams, su gręžimo ribotuvu, ilgis 150 mm (+ 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), skirtas darbui su kaniuliuotais kompresiniais sraigtais |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø (+ 0,1 mm): 2.5, 3.5 |  |  |  |  |
|  | Gylio matuoklė Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 2 pirkimo dalis „Traumatologiniai implantai osteosintezei II" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 35 000,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 35 000,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai |  |  |  |  |  |
| Sraigtai, plokštelės, vielos ir instrumentai kaulų sintezei |  |  | x |  |  |
|  | Kortikaliniai, ø 4,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 12 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 50 ÷ 80 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Kortikaliniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. 8 ÷ 40 mm (kas 2 mm), 40 ÷ 50 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 40 ÷ 120 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Spongioziniai, ø 6,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 25 ÷ 120 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Navikuliariniai, ø 3,5 mm (+ 0,1 mm), pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 100 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Navikuliariniai, ø 4,0 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 8 ÷ 50 mm (kas 2 mm), 55 ÷ 70 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 2,7 mm (+ 0,1 mm), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 6 ÷ 30 mm (kas 2 mm), 35-40 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 2,0 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai.: 6 ÷ 14 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegio žingsnis 0,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno, titano ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai: 5 ÷ 10 mm (kas 1 mm), 12 ÷ 14 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Smulkūs, ø 1,5 mm (+ 0,1 mm), sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio ar kryžminiu formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno, titano ar lygiavertės medžiagos. Savisriegiai. 4 ÷ 10 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Sraigtai, Ø 2,4 mm (+ 0,1 mm), kaniuliuoti, galvutės plotis 4-5 mm (+ 0,1 mm), sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 10 ÷ 20 mm (kas 1-2 mm), 22 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Sraigtai Ø 7,0 mm, kanuliuoti, savisriegiai, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu, įsriegtos dalies ilgis 32 mm (+ 1 mm). Pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 45 ÷ 130 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | ŠANCO STRYPAI. Sraigto ilgis mm 40÷300. Ø (+ 0,1 mm): 2,5 mm, 3,5 / 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm |  |  |  |  |
|  | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5&4,0 mm sraigtams. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  |  |  |  |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius 5, 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius: 9, 10, 12 |  |  |  |  |
|  | Mažos plokštelės, 10 mm (+ 0,1 mm) pločio ir 3 mm (+ 0,1 mm) storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5 |  |  |  |  |
| 15.2. | Kiaurymių skaičius 6, 7 |  |  |  |  |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius 8, 9, 10 |  |  |  |  |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
|  | Siauros storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius 8, 9 |  |  |  |  |
| 16.2. | Kiaurymių skaičius 10, 11 |  |  |  |  |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius 12, 13 |  |  |  |  |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius 14 |  |  |  |  |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius 16 |  |  |  |  |
|  | Plačios storos plokštelės, tinkančios ø 4,5 mm ir ø 6,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius: 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius: 9, 10, 11 |  |  |  |  |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius: 12, 13 |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcinė plokštelė, tiesi, tinkanti ø 3,5 mm sraigtams. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 18.1. | Kiaurymių skaičius: 5, 6 |  |  |  |  |
| 18.2. | Kiaurymių skaičius: 7, 8 |  |  |  |  |
| 18.3. | Kiaurymių skaičius: 9, 10 |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcinė raktikaulio plokštelė su kabliu, universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei pusei, fiksuojama su Ø 3.5 mm (+ 1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius: 4, 6 |  |  |  |  |
| DHS/DCS plokštelės |  |  | X |  |  |
|  | DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Tvirtinama Ø 4,5 mm (+ 0,1 mm) sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  | X |  |  |
| 20.1. | Kiaurymių skaičius: 4, 5, 6, 7 |  |  |  |  |
| 20.2. | Kiaurymių skaičius: 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |
| 20.3. | Kiaurymių skaičius: 14, 16, 18, 20 |  |  |  |  |
|  | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Galimi pasirinkimo kampai (+1°): 130°, 135°, 140°. Pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. 135° (+1°) plokštelė, kaklelio ilgis 38 mm (+ 1 mm). |  | X |  |  |
| 21.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5, 6 |  |  |  |  |
| 21.2. | Kiaurymių skaičius 7, 8, 9, 10, 12 |  |  |  |  |
|  | DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto ilgis, (mm) 50 ÷ 120 (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio gūburio (DHS) fiksavimo plokštelė, adaptuota prie DHS sistemos. Pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
| Vielos |  |  | X |  |  |
|  | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 mm iki Ø 3,0 mm, ilgis nuo 100 mm iki 300 mm. |  |  |  |  |
|  | Kiršnerio viela su atramine plokštele (Alyvuogės formos (lanceto ir trokaro formos)). Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo nuo Ø 1,8 mm iki Ø 2,0 mm, ilgis nuo 330 mm iki 380 mm. |  |  |  |  |
|  | Kiršnerio viela, su sriegiu viename gale. Autoklavuojamos; pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Vielos skersmuo Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), ilgis 210-250 mm |  |  |  |  |
|  | Minkšta viela (lanksti), skersmuo nuo Ø 0,3 mm iki 1,6 mm. ilgis > 5 m. Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
| Instrumentai darbui su implantais |  |  | X |  |  |
|  | Grąžtas Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  |  |  |  |
|  | Grąžtas Ø 2.7 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  |  |  |  |
|  | Grąžtas Ø 3.2 mm (+ 0,1 mm), 150÷300mm |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas grąžtas Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Dvigubas kaniuliuotas grąžtas Ø 1.8 / 2.2 / 2,4 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), skirtas darbui su kaniuliuotais kompresiniais sraigtais |  |  |  |  |
|  | Kaniuliuotas heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 / 5.0 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.5 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) |  |  |  |  |
|  | Gylio matuoklė Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 4.5 mm (+ 0,1 mm) sraigtams |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 3 pirkimo dalis „Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai I" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 56 750,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 56 750,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems gamintojo Medgal instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai. Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. |  |  |  |  |  |
|  | Užrakinami besriegiai kaišteliai, tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.0 mm (+ 0,1 mm), sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 30 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms tinkantys, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) skersmens, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 10 ÷ 60 mm (kas 2 mm), 65 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos: 14 ÷ 62 mm (kas 2 mm), 65 ÷ 115 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 6.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 6/94 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 6.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 7/110 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 6.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 8/120 ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Trumpa žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0mm): 3/90, 4/124 |  |  |  |  |
|  | Ilga žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 8.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 4/124, 5/142 |  |  |  |  |
| 8.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 6/160, 7/178, 8/196 |  |  |  |  |
| 8.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 9/214, 10/232 |  |  |  |  |
| 8.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm): 11/250, 12/270 |  |  |  |  |
|  | Distalinio žastikaulio posterolateralinio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai išgaubta. "Galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams ir 1 papildomą Kiršnerio vielai. Plokštelės pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 9.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 3/65 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 9.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 5/90 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 9.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 7/116 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 9.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 9/142 ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 9.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 14/208 ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš delninės pusės. "Galvoje" turi ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm), plotis distalinėje dalyje 25 mm (± 0,5 mm). Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm ±1,0 mm) 2/48, 3/56, 4/68, 5/76 |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė anatomiškai išgaubta, 2-jų dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm). Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,4 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Distalinės dalies plotis mm ±0,5 mm: 24, 27 |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė H formos užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelės storis 1,8 mm (+ 0,1 mm). Distalinės dalies plotis 31 mm (±1,0 mm), joje plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes užrakinamimems sraigtams ir ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną užrakinamą ir kompresinę kiaurymę. Kairės ir dešinės pusės. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) 12/50 ±2,0 mm |  |  |  |  |
|  | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 6 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 13.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/156 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 13.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/196 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 13.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/236 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 13.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/276 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 13.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/316 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 4/81 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/107 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/133 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/159 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/185 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/211 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 14.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 16/237 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/80 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/106 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/132 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/158 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/184 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 15/210 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 17/236 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.8. | Kiaurymių skaičius/ilgis 19/262 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 15.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis 21/288 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 2 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) ir Ø 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 4/116 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 16.2 | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/142 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/168 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/194 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/220 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 16.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/246 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Užrakinamos plokštelės, tiesios, plačios riboto kontakto paviršiumi šlaunikaulio diafizės fiksacijai, "kombi" tipo kiaurymėmis, fiksuojamos 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. Abu plokštelės galai smailėjančios trikampės formos, suteikiančios galimybę minimalios invazijos operacijoms. |  | x |  |  |
| 17.1. | Kiaurymių skaičius/ilgis 5/103 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.2. | Kiaurymių skaičius/ilgis 6/122 mm) ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.3. | Kiaurymių skaičius/ilgis 7/141 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis 8/160 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis 9/180 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis 10/198 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis 11/217 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.8. | Kiaurymių skaičius/ilgis 12/237 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis 13/255 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis 14/274 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.11. | Kiaurymių skaičius/ilgis 15/293 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.12. | Kiaurymių skaičius/ilgis 16/312 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.13. | Kiaurymių skaičius/ilgis 17/332 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
| 17.14. | Kiaurymių skaičius/ilgis 18/350 mm ±1,0 mm |  |  |  |  |
|  | Anatomiškai adaptuota užrakinama pėdos plokštelė, skirta metatarsofalanginei artrodezei. Galimi 4 plokštelės variantai - trumpa, standartinė, ilga, revizinė. Plokštelės storis 1,8 mm (+0,05 mm). Trumpą ir standartinę plokšteles galima rinktis iš 3-jų palinkimo kampų variantų (0˚, 5˚ arba 10˚). Ilga plokštelė palinkusi 5˚ kampu. Revizinė plokštelė tiesi. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm (+0,05 mm) užrakinamais ir 2,7 mm (+0,05 mm) kortikaliniais sraigtais. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 42 (mm ±1,0 mm): 42, 52, 53, 57 |  |  |  |  |
|  | T formos užrakinama pėdos plokštelė, distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip tris užrakinamas kiaurymes vienoje eilėje. Plokštelės storis 1,8 mm (+0,05 mm). Laikinai fiksacijai turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti, iš kurių vina pailga, padedanti implanto pozicionavimui. Proksimalinėje dalyje plokštelė turi kombi tipo kiaurymes, fiksuojamas 2,4 mm (+0,05 mm) užrakinamais arba 2,7 mm (+0,05 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš iš titano arba lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis 2/35 (mm ±1,0 mm): 2/35, 2/42, 3/52, 4/62, 5/72, 6/82, 7/92 |  |  |  |  |
|  | Anatomiškai adaptuota užrakinama pėdos plokštelė, skirta tarsometatarsalinei artrodezei. Plokštelės storis 1,8 mm. Laikinai fiksacijai turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai pravesti, iš kurių vina pailga, padedanti implanto pozicionavimui. Plokštelės distalinis galas palinkęs 7˚ kampu. Plokštelė fiksuojama 2,4 mm užrakinamais ir 2,7 mm kortikaliniais sraigtais. Pagaminta iš iš titano arba lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius/ilgis 6/39 (mm ±1,0 mm): 6/39, 7/49 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/ su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 4 pirkimo dalis „Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai II" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 45 000,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 45 000,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems gamintojo Medgal instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai. Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. |  |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms tinkantys, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu ar žvaigždės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kintamo arba fiksuoto kampo kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 2.4 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė, su įkirtomis), savisriegiai, sukami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. 10 ÷ 40 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 3.5 mm (+ 0,1 mm) skersmens, dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu ar žvaigždės formos atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 3.1. | 10 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
| 3.2. | 50 ÷ 80 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Užrakinami kortikaliniai sraigtai tinkantys užrakinamoms plokštelėms, Ø 5.0 mm (+ 0,1 mm), dvejopų sriegių (užsriegta ir sraigto galvutė), savisriegiai, sukami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 4.1. | 14 ÷ 50 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
| 4.2. | 50 ÷ 115 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Viršutinės priekinės dalies "S" formos raktikaulinės užrakinamos plokštelės, anatominės konfiguracijos. Plokštelės kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 5.1. | Kiaurymių skaičius 6 |  |  |  |  |
| 5.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  |  |  |  |
| 5.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  |  |  |  |
|  | Trumpa žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 3, 4 |  |  |  |  |
|  | Ilga žastikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, išplatėjančiame proksimaliniame gale turinti ne mažiau kaip 9 užrakinamas kiaurymes. Distaliniame gale užrakinamos "kombi" kiaurymės, tinkančios 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems ir 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 7.1. | Kiaurymių skaičius 4, 5 |  |  |  |  |
| 7.2. | Kiaurymių skaičius 6, 7, 8 |  |  |  |  |
| 7.3. | Kiaurymių skaičius 9, 10, 12 |  |  |  |  |
|  | Distalinio žastikaulio posterolateralinio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai išgaubta. "Galvoje" turinti 3 užrakinamas kiaurymes 2,4 mm (+ 0,1 mm) ir 2,7 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams ir 1 papildomą Kiršnerio vielai. Plokštelės pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 8.1. | Kiaurymių skaičius 3 |  |  |  |  |
| 8.2. | Kiaurymių skaičius 5 |  |  |  |  |
| 8.3. | Kiaurymių skaičius 7 |  |  |  |  |
| 8.4. | Kiaurymių skaičius 9 |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš delninės pusės. "Galvoje" turi ne mažiau kaip 7 kiaurymes sraigtams. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 3, 4, 5 |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė anatomiškai išgaubta, 2 dydžių "galvoje" turinti ne mažiau kaip 6 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 4 kiaurymes Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Kairės ir dešinės pusės. Proksimalinėje dalyje užrakinamomis "kombi" kiaurymėmis, tinkančiomis 2,7 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniams sraigtams. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
|  | Distalinė radialinė H formos užrakinama plokštelė, fiksuojama iš nugarinės pusės. Plokštelė turi dvi atšakas, kurių kiekvienoje yra bent po 3 kiaurymes. Proksimalinėje dalyje esančiose dvejose atšakose turi būti bent po vieną kiaurymę. Plokštelė fiksuojama 1,5 mm (+ 0,05 mm) sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
|  | Distalinio šlaunikaulio galo lateralinė užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis "kombi" tipo kiaurymėmis. Anatomiškai išgaubtoje "galvoje“ turi ne mažiau kaip 7 apvalias užrakinamas kiaurymes ir ne mažiau kaip 4 papildomas Kiršnerio vielai. Proksimalinėje dalyje fiksuojama 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 12.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  |  |  |  |
| 12.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  |  |  |  |
| 12.3. | Kiaurymių skaičius 9 |  |  |  |  |
| 12.4. | Kiaurymių skaičius 11 |  |  |  |  |
| 12.5. | Kiaurymių skaičius 13 |  |  |  |  |
|  | Proksimalinio blauzdikaulio galo užrakinama plokštelė, kairės ir dešinės pusės, kompresinėmis pailgomis kiaurymėmis, tinkančiomis 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamiems sraigtams, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai. Distalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 13.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  |  |  |  |
| 13.2. | Kiaurymių skaičius 6 |  |  |  |  |
| 13.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  |  |  |  |
| 13.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  |  |  |  |
| 13.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
| 13.6. | Kiaurymių skaičius 14 |  |  |  |  |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo anterolateralinė užrakinama plokštelė, anatomiškai dvigubai išgaubta. "L" formos "galvoje" turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes ir 3 papildomas Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Proksimalinėje dalyje plokštelė smailėjančios trikampės formos, suteikianti galimybę minimalios invazijos operavimo technikai. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 14.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  |  |  |  |
| 14.2. | Kiaurymių skaičius 7 |  |  |  |  |
| 14.3. | Kiaurymių skaičius 9 |  |  |  |  |
| 14.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  |  |  |  |
| 14.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
|  | Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama plokštelė, anatomiškai išlenkta ir išgaubta, "galvoje" turinti ne mažiau kaip 8 kiaurymes sraigtams ir ne mažiau kaip 1 kiaurymes Kiršnerio vielai, kairės ir dešinės pusės. Fiksuojama Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniu ir Ø 3,5 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais sraigtais. Pagaminta iš titano ar lygiavertės medžiagos. |  | x |  |  |
| 15.1. | Kiaurymių skaičius 4 |  |  |  |  |
| 15.2 | Kiaurymių skaičius 6 |  |  |  |  |
| 15.3. | Kiaurymių skaičius 8 |  |  |  |  |
| 15.4. | Kiaurymių skaičius 10 |  |  |  |  |
| 15.5. | Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
| 15.6. | Kiaurymių skaičius 14 |  |  |  |  |
|  | Užrakinamos plokštelės, tiesios, plačios riboto kontakto paviršiumi šlaunikaulio diafizės fiksacijai, "kombi" tipo kiaurymėmis, fiksuojamos 5,0 mm (+ 0,1 mm) užrakinamais ir 4,5 mm (+ 0,1 mm) kortikaliniais sraigtais. Pagamintos iš titano ar lygiavertės medžiagos. Abu plokštelės galai smailėjančios trikampės formos, suteikiančios galimybę minimalios invazijos operacijoms. |  | x |  |  |
| 16.1. | Kiaurymių skaičius 5 |  |  |  |  |
| 16.2 | Kiaurymių skaičius 6 |  |  |  |  |
| 16.3. | Kiaurymių skaičius 7 |  |  |  |  |
| 16.4. | Kiaurymių skaičius 8 |  |  |  |  |
| 16.5. | Kiaurymių skaičius 9 |  |  |  |  |
| 16.6. | Kiaurymių skaičius 10 |  |  |  |  |
| 16.7. | Kiaurymių skaičius 11 |  |  |  |  |
| 16.8. | Kiaurymių skaičius 12 |  |  |  |  |
| 16.9. | Kiaurymių skaičius 14 |  |  |  |  |
| 16.10. | Kiaurymių skaičius 16 |  |  |  |  |
| 16.11. | Kiaurymių skaičius 18 |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 5 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei I" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 25 500,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 25 500,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems gamintojo Medgal instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai. Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. |  |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje vienos kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies dvi kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams. Proksimalinėje vinies dalyje viena kiaurymė teleskopiniam sraigtui. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 130°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies Ø 9-12 mm (kas 1 mm). 130° (+ 1°): trumposios vinies ilgis >170-240 mm, ilgosios vinies ilgis >260-420 mm |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės, taikoma retrogradinio, rekonstrukcinio ir kompresinio gydymo metodams. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje >4 kiaurymės, tame tarpe 1 kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai. Aklė turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >200-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-14 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Kairės ir dešinės pusių. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >260-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-14 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje penkios kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais savasriegiais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 5 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Distalinėje vinies dalyje penkios kiaurymės ne mažiau kaip dvejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais savasriegiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesėje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 15 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >75 – 120 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. 26 ÷ 56 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. 30 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 6 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei II" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 18 000,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 18 000,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems gamintojo Medgal instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai. Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. |  |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje 1 kiaurymės Ø 6,25 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies dvi kiaurymės Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtams. Proksimalinėje vinies dalyje 1 kiaurymė teleskopiniam sraigtui. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 130°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies Ø 10-12 mm (kas 1 mm). 130° (+ 1°): trumposios vinies ilgis >180-220 mm, ilgosios vinies ilgis >300-420 mm |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės. Distalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės, tame tarpe viena kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dvi rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5-7,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtai. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >220-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-12 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Kairės ir dešinės pusių. Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5-6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 4 dydžių, nuo 0 iki 15 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >280-440 mm (kas 20 mm), vinies Ø >9-12 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >270-390 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-12 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Distalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,9 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesėje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Vinies ilgis >260-360 mm (kas 15-20 mm), vinies Ø >8-10 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >75 – 120 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm), pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >26 ÷ 56 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø 4,9 mm (+0,1 mm) savisriegis, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >30 ÷ 90 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

| 7 pirkimo dalis „Implantai ilgųjų kaulų osteosintezei III" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas, pastovios charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | Kintamos charakteristikos (siūlyti prekes ne blogesnių savybių ar lygiavertes) | 1 mato vnt. kaina, € be PVM | 1 mato vnt. kaina, € su PVM | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius. Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 6 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių. Bendra sutarties vertė 46 250,00 eurų su PVM. Sutarties galiojimas 24 mėn. Neišpirkus bendros sutarties vertės 46 250,00 eurų su PVM sutartis pratęsiama 12 mėn. Bendras sutarties pratęsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 36 mėn. Būtina sąlyga: implantai turi tikti ligoninės turimiems gamintojo Medgal instrumentams arba laimėtojas turės pateikti instrumentų rinkinį panaudai. Instrumentai turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. |  |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis GAMMA tipo arba lygiavertė. Distalinėje trumposios vinies dalyje dvi kiaurymės Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtams, ilgosios vinies trys kiaurymės Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems). Proksimalinėje vinies dalyje viena kiaurymė Ø 11,0 mm (+0,1 mm) teleskopiniam sraigtui ir dvi kiaurymės Ø 4,0 mm (+0,1 mm) antirotacinėms vinims. Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai (+ 1°): 125°, 130°, 135°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. - 135° (+ 1°) trumposios vinies ilgis 200-280 mm (kas 10 mm), vinies Ø 9-15 mm (kas 1 mm). - 135° (+ 1°) ilgosios vinies ilgis 300-440 mm (kas 5 mm), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm). |  |  |  |  |
|  | Šlaunikaulio intramedulinė vinis. Turi būti: dešinės ir kairės pusės, taikoma retrogradinio, rekonstrukcinio ir kompresinio gydymo metodams. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau dviejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau viena kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės, tame tarpe 1 kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dvi rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai. Aklė turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė. Vinies ilgis >200-440 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Universali šlaunikaulio intramedulinė vinis. Tinkanti tiek dešinei, tiek kairei pusei. Distalinėje vinies dalyje tris kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės (tame tarpe bent 1 kompresinei fiksacijai). Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje dviem savisriegiais rakinamais sraigtais, kurių diametras 4,5 mm (+0,1 mm). Distalinėje strypo dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm (+0,1 mm) savisriegiai rakinami sraigtai. Aklės turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >260-440 mm (kas 5 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, kanuliuota. Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos trejais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje dvi kiaurymės vienoje plokštumoje (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos dvejais savasriegiais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >180-400 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Proksimalinio galo palinkimo kampas 10° (+ 1°), distalinio 4° (+ 1°). Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės ne mažiau kaip 2 plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė), tvirtinamos trejais Ø 4,5 mm (+0,1 mm) savasriegiais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje keturios kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip 1 kompresinė). Tvirtinama keturiais savasriegiais sraigtais, iš kurių du Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtai vienoje tiesieje, du Ø 5,0 mm (+0,1 mm) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. Vinies ilgis >180-400 mm (kas 10 mm), vinies Ø >8-15 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Universali žastikaulio intramedulinė vinis, taikoma kompresinio gydymo metodams. Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama dviem Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais, distalinėje dalyje keturiais Ø 3,5 mm (+0,1 mm) sraigtais (jei vinies Ø 6 mm (+0,1 mm) arba Ø 7 mm (+0,1 mm)) arba Ø 4,5 mm (+0,1 mm) sraigtais (jei vinies ≥Ø 8 mm). Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip 2 plokštumose. Implantai pagaminti iš titano ar lygiavertės medžiagos. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. Vinies ilgis >180-300 mm (kas 5 mm) ir vinies ilgis >300-320 mm (kas 10 mm), vinies Ø >6-10 mm (kas 1 mm) |  |  |  |  |
|  | Teleskopinio sraigto rinkinys, Ø 11 mm (+0,1 mm), naudojamas "GAMMA" vinims tvirtinti. Teleskopinio sraigto rinkinio sudėtis: Ø 11 mm (+0,1 mm) kaniuliuotas strypas, teleskopinis sraigtas, kompresinis sraigtas. Rinkinio ilgis >70 – 125 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Antirotacinė vinis-kaištis, Ø 4,0 mm (+0,1 mm), užaštrintu trokaro formos galu. Naudojamas "GAMMA" vinies proksimalinės dalies fiksavimui. Sukama šešiakampio formos atsuktuvu. >65 – 125 mm (kas 5 mm) |  |  |  |  |
|  | Rakinamas sraigtas, Ø (+0,1 mm) 4,5 mm ir 5,0 mm savisriegiai, pilno sriegio, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. >26 ÷ 100 mm (kas 2 mm) |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, € be/su PVM (skaičiais): |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo kaina, € su PVM (žodžiais): |  |  |  |  | x |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |