Techniniai reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo sistemai (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr. , kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Monitoravimo sistema sudaryta iš bevielio gyvybinių funkcijų stebėsenos monitorių ir centrinės pacientų stebėjimo stoties | Būtina |  |  |
| 1.1 | Reikalavimai bevielio ryšio monitoriams | 8 vnt. |  | Gamintojas, modelis ___________ |
| 1.2 | Portatyvinis monitorius su keičiamu, pakraunamu akumuliatoriumi | 1. Spalvoto vaizdo; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55 mm; |  |  |
| 1.3 | Portatyvinio monitoriaus naudojamas signalo perdavimo metodas | Bevielio (IEE 802.11 b/g/n) ryšio tinklu, naudojant WPA2 enterprice, EAP-PEAP, TLS arba lygiaverčius perduodamų duomenų kodavimo protokolus. |  |  |
| 1.4 | Integruoti greitos prieigos klavišai | 1.Laikinam aliarmų išjungimui; 2.Personalo įspėjimui; 3.Įvykio įrašymui/pažįmėjimui |  | Greitos prieigos klavišai būna ne tik ant prietaiso korpuso, bet randami ir lietimui jautriuose ekranuose, pagrindiniame meniu. Prašome koreguoti: ,,Greitos prieigos klavišai” |
| 1.5 | Monitoriaus ekrane vienu metu stebimi | ≥ 1 parametrų kreivė ir ≥ 2 skaitinės parametrų reikšmės |  |  |
| 1.6 | Monitoruojami paciento parametrai: | 1. Elektrokardiograma (EKG); 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Saturacija (SpO2) |  |  |
| 1.7 | Reikalavimai EKG ir ŠSD matavimo kanalui | 1. EKG derivacijos naudojant 6-ių elektrodų kabelį : I, II, III, aVR, aVF, aVL, dV1-dV6 2. ŠSD matavimo ribos 15 - 300 k/min. (ne siauresnės už nurodytas); 3. Matavimo paklaida ≤ ±2 susitr./ min. arba ≤ ±1 % priklausomai kuri didesnė 4. Aritmijų detekcija ne mažiau kaip: asistolė, skilvelių virpėjimas, skilvelinė tachikardija, pagreitėjęs idioventrikulinis ritmas, supraventrikulinė tachikardija, skilvelinis dvilypis ritmas, bigeminija, tachikardija, bradikardija, sinusinė pauzė, AAR artefaktas, PV/min |  | Mūsų siūlomi ...............telemetrijos monitoriai atpažįsta 25 aritmijų tipus. Įvardinti specifinius aritmijų tipus, kuriuos atpažįsta tam tikro gamintojo monitoriai yra perteklinis reikalavimas, todėl prašome įvardint tik pagrindines aritmijasi ir nurodyti jų kiekį. Pvz.: Aritmijų detekcija ne mažiau kaip 20 tipų ( turi būti ne prasčiau kaip - asistolė, skilvelių virpėjimas, skilvelinė tachikardija, pagreitėjęs ventrikulinis ritmas, ekstremali tachikardija, dvilypis ritmas, bigeminija, tachikardija, bradikardija, pauzė, PVCs/min.) |
| 1 1.8. | ST segmento analizė | 1.Analizuojamos derivacijos su 6-ių elektrodų laidu: I, II, III, aVR, aVF, aVL,dV1-dV6 2.ST komplekso trukmė 900 msek. arba 250 mėginių |  | Reikalavimas 1.8.2 riboja konkurenciją, prašome šalinti šį punktą. |
| 1.9 | Reikalavimai SpO2 kanalui | 1. SpO2 matavimo ribos 1-100% 2. SpO2 matavimo paklaida diapazone 70-100% ≤ ±3 % su komplektuojamu davikliu 3. ŠSD matavimas iš SpO2, matavimo diapazonas 30-250 k.min. (ne siauresnis už nurodytą) 4.Juostinė pulso diagrama |  | Prašome koreguoti: 4.Juostinė pulso diagrama arba pletizmogramos kreivė |
| 1.10 | Reikalavimai įkraunamam, keičiamam akumuliatoriui | 1.Ličio jonų arba lygiavertis. 2. Darbo laikas iš jo, monitoruojant EKG ir SpO2 parametrus ≥ 18 val. 3.Akumuliatoriuje integruoti įkrovos lygį indikuojantys indikatoriai (LED ar lygiavertūs) 4.Akumuliatoriaus įsikrovimo nuo 0 iki 100% trukmė: ≤ 4 val. |  | Reikalavimas nepagrįstai riboja konkurenciją tiekėjams, kurie siūlo ličio jonų baterijas, galinčias monitoruoti parametrus 32 valandas. Tokios baterijos yra didesnės talpos, todėl įkrovimas trunka ilgiau. Prašome koreguoti 4. ,,Akumuliatoriaus įsikrovimo nuo 0 iki 90% trukmė: ≤ 5 val.“ |
| 1.11 | Monitoriaus ekrane rodomi funkciniai parametrai | 1.Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija 2.Bevielio ryšio signalo stiprumas 3.Laikrodis |  |  |
| 1 1.12 | Nenutrūkstantis monitoravimas | Taip pat ir pacientui nesant bevielio ryšio aprėpties zonoje |  |  |
| 1 1.13 | Aliarmų sistema | Garsinė ir vizualinė, trijų lygių aliarmų indikacija su garsumo lygio reguliavimo galimybe |  |  |
| 1 1.14 | Monitoriaus fiziniai parametrai | 1.Matmenys su prijungtu akumuliatoriumi (AxPxG): ≤160x85x35 mm 2.Svoris 300 ± 20 g |  | Reikalavimas nepagrįstai riboja galimybę siūlyti mažiau sveriančius monitoravimo prietaisus. Prašome koreguoti ,,Svoris ≤250g“ |
| 1.15 | Atsparumas drėgmei ir kritimui | 1. Atsparumas drėgmei (monitorius su prijungtu akumuliatoriumi)- ne blogesnė kaip IPX4 klasė 2. Atsparus kritimui ≥ 1 m aukščio |  |  |
| 1.16 | Monitorių registruojami paciento parametrai, akumuliatorių įkrovos lygio indikacija, bevielio tinklo stiprumo indikacija, perduodami į kartu komplektuojamą centrinę pacientų stebėjimo stotį | Centrinės stoties ekrane stebimi visų tuo metu prie centrinės stoties prijungtų monitorių (vienu metu gali būti prijunta ne mažiau kaip 8 vnt.) registuojami parametrai: kreivės, skaitmeniniai parametrai ir kt. |  |  |
| 1 1.17 | Monitorių vizualinių ir garsinių aliarmų dubliavimas | Centrinėje stotyje atkartojami prie jos prijungtų monitorių aliarmai |  |  |
| 1 1.18 | 12 kanalų EKG ataskaitų generavimas su 6 elektrodų EKG laidu | Diagnostiniai EKG matavimai ir interpretacijos pagrįstos Glasgow algoritmu |  | Reikalavimas riboja konkurenciją, prašome šalinti. |
| 1 1.19 | Išemijos identifikacija | ST segmento pokyčių analizė atliekant QRS kompleksų palyginimus |  |  |
| 1 1.20 | Duomenų atmintis | ≥ 48 val. trukmės įvykių, kreivių (≥16), aritmijų, grafinių ir skaitmeninių trendų ir aliarmų išsaugojimas centrinės stoties atmintyje |  |  |
| 1 1.21 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 4 pacientui |  |  |
| 1.22 | Komplektacija: | 1. Akumuliatorių pakrovimo stotelė vienu metu kraunanti ≥10 vnt. akumuliatorių – 1 vnt. 2. Akumuliatoriai – ≥ 12 vnt. 3. Kabelis EKG elektrodams prijungti, 6-ių laidų, daugkartinio naudojimo – ≥ 8 vnt. 4. Prailginimo kabelis SpO2 davikliui prijungti, daugkartinio naudojimo – ≥ 8 vnt. 5. SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiam, daugkartinio naudojimo – ≥ 8 vnt. 6.Maišeliai monitoriams - ≥ 80 vnt. 7. Centrinės stoties kompiuteris iš siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje), atitinkantis programinės įrangos keliamus reikalavimus – 1 kompl. 7.1 Pagrindinė atmintis ne mažiau kaip 8 GB 7.2 Vidinis kietasis diskas ne mažiau kaip 1 TB talpos. 7.3. ≥ 21‘‘ įstrižainės lietimui jautrus ekranas 7.4. ≥ 43‘‘ dubliuojantis ekranas su tvirtinimo prie sienos sistema 7.5. Bevielės kompiuterinė klaviatūra ir pelytė – po 1 vnt. 8. Tinklo spausdintuvas – 1 vnt. 9. Garsiakalbiai – 1 kompl. |  | “7. Centrinės stoties kompiuteris iš siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje), atitinkantis programinės įrangos keliamus reikalavimus – 1 kompl” Reikalavimas perteklinis, prašome koreguoti: “7. Centrinės stoties kompiuteris iš siūlomos įrangos gamintojo arba atitinkantis gamintojo nurodytus kompiuterio reikalavimus (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje arba instaliuojama vietoje į kompiuterį, kuris atitinka visus gamintojo keliamus reikalavimus) – 1 kompl” |
| 2. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. |  |  |

Siūlome įtraukti centrinės monitoravimo stoties reikalavimus:

| 3. | Centrinė monitoravimo sistemos irengimas | Slaugytojų poste |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti visus išvardintus monitorius į informacinį tinklą |
| 3.2 | Centrinėje monitoravimo stotyje vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane | Ne mažiau kaip 16 įrenginių |
| 3.3 | Prie centrinės monitoravimo sistemos prijungiami įrenginiai | Ne mažiau kaip 32 įrenginių |
| 3.4 | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento bei telemetrijos monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | Būtina |
| 3.5 | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Sistemos konfigūravimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas 5. Registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 6. Monitorių nustatymų koregavimas |
| 3.6 | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |
| 3.7 | Suvestinės | Būtina |