## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apsaugos priemonės ir vienkartinės medicinos pagalbos priemonės darbui su robotinės chirurgijos sistema "Versius" (9903)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 5 dabo dienas nuo pašymo raštu tiekėjui pateikimo dienos neatlygintinai pateikti pirkimo objekto pavyzdžius (detaliau SPS 14 p.)
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪* | Suma EUR su PVM* | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas
1 |  | Trokarai
1.1 |  | Troakaras 12 mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 12 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Pravediklis atraumatinis smeigas. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-12 mm. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 150 | 39.8 | 5 | 5970 | 6268.5 |  | 0 | 5 | 0
1.2 |  | Troakaras 11 mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 11 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko. Su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-11 mm.. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 500 | 39.8 | 5 | 19900 | 20895 |  | 0 | 5 | 0
1.3 |  | Troakaro kaniulė 11 mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 11 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-11 mm.. Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 150 | 19.8 | 5 | 2970 | 3118.5 |  | 0 | 5 | 0
1.4 |  | Troakarų komplektas 8 mm. | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 8 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Pravediklis atraumatinis smeigas. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-8 mm. Trokaras (kaniulė su pravedikliu) su papildoma kaniule komplektuojami vienoje sterilioje pakuotėje. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba). Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 150 | 55 | 5 | 8250 | 8662.5 |  | 0 | 5 | 0
1.5 |  | Troakaras 8 mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 8 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-8 mm.. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui. Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 300 | 39.8 | 5 | 11940 | 12537 |  | 0 | 5 | 0
1.6 |  | Trokaro kaniulė 8mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 8 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-8 mm.. Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 500 | 19.8 | 5 | 9900 | 10395 |  | 0 | 5 | 0
1.7 |  | Trokarų komplektas 8mm | 3314000-3 | Ilgis 100mm, diametras 8 mm. Pagaminti iš permatomo plastiko su stabilumą užtikrinančiu sriegiu. Pravediklis atraumatinis smeigas. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu praleidžiantys instrumentus 5-8 mm.. Trokaras (kaniulė su pravedikliu) su papildoma kaniule komplektuojami vienoje sterilioje pakuotėje. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui. Suderinami su CMR Versius instrumentais. | vnt. | 800 | 55.5 | 5 | 44400 | 46620 |  | 0 | 5 | 0
|  |  |  | Viso 1 p.d.: | [7 empty] | 0 |  | 0
2 |  | Standartinis apklotas instrumentų laikymo konsolei | 3314000-3 | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | vnt. | 1350 | 78 | 5 | 105300 | 110565 |  | 0 | 5 | 0
3 |  | Ilgas apklotas instrumentų laikymo konsolei | 3314000-3 | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu robotinio instrumento fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | vnt. | 1350 | 78 | 5 | 105300 | 110565 |  | 0 | 5 | 0
4 |  | Standartinis apklotas vizualizacijos konsolei | 3314000-3 | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 800mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | vnt. | 300 | 78 | 5 | 23400 | 24570 |  | 0 | 5 | 0
5 |  | Ilgas apklotas vizualizacijos konsolei | 3314000-3 | Vienkartinis. Supakuotas atskirose steriliose pakuotėse. Apklotas susideda iš dviejų atskirų dalių („rankai“ ir pagrindui), abi dalys persidengia. Apklotas su specialiu uždangalu kameros fiksacijai. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. „Rankos“ dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 1980mm ± 25mm Plotis: 325mm ± 25mm Pagrindo dalies apkloto išmatavimai: Ilgis: 960mm ± 25mm Plotis: 800mm ± 25mm. | vnt. | 720 | 78 | 5 | 56160 | 58968 |  | 0 | 5 | 0
6 |  | Kameros galvos apklotas | 3314000-3 | Vienkartinis. Apklotas suderinamas su „Versius“ sistema. Vientisas apklotas su elastiniu distaliniu galu. Elastinis galas tvirtinamas prie optikos. | vnt. | 1000 | 22 | 5 | 22000 | 23100 |  | 0 | 5 | 0
7 |  | Izoliacinis priedas-apklotas | 3314000-3 | Vienkartinis. Fiksuojamas distaliniame „rankos“ gale, skirtas instrumentų valdymo daliai uždengti. | vnt. | 1000 | 59 | 5 | 59000 | 61950 |  | 0 | 5 | 0
8 |  | Apkloto vienkartinė tarpinė-mova | 3314000-3 | Vienkartinio naudojimo mova. Skirta naudoti su robotiniu instrumentu- monopolinėmis žirklėmis. | vnt. | 1000 | 19.435 | 5 | 19435 | 20406.75 |  | 0 | 5 | 0
9 |  | Sterilus užvalkalas visam apsauginiam skydui | 3314000-3 | Tinkantis skydams Mavig OT50001, OT50001V60, OT50001I. Specialiai sukurtas taip, kad atitiktų tikslią skydo formą su užuolaidėlėmis. Tinkantis skydui, kurio išmatavimai 90x78 cm (įskaitant užuolaidėles) Užvalkalas turi elastinę juostelę tvirtinimui ant skydo. Užvalkalas turi spalvinę žymę, lipduką, žyminti tinkamą uždėjimo vietą ant skydo. Pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis. | vnt. | 1350 | 4.5 | 5 | 6075 | 6378.75 |  | 0 | 5 | 0
*Jeigu tiekėjas taiko 0 PVM, turi patikslinti formules.
PASTABOS: 1) Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis), tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai. 2) Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki keturių skaičių po kablelio (virš 1,00 Eur turi būti pateikiamas suapvalinas iki dviejū skaičių po kablelio), o kiekvienos pirkimo dalies bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 3) Pasiūlymo kainos bus naudojamos tik pasiūlymų vertinimui ir eilei sudaryti. Sutarties kaina lygi planuojamai pirkimo vertei nurodytai SPS 18 punkte (atitinkamai pagal pirkimo objekto dalis).