Jėgos instrumentai, skirti smulkių ir vidutinių kaulų operacijoms komplektas – 2 kompl.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

  - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija

8.1 Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,

8.2 Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

8.3 Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.

8.4 Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

9.1 Mokymai ≥ 20 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos),

9.2 Mokymai ≥ 20 slaugytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos),

9.3 Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jėgos sistemos paskirtis | Stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms. Skirta kaulų pjovimo, frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras. |  |
| 2. | Jėgos instrumento komplektacija: | - 1. Gręžimo-frezavimo rankena – 1 vnt. - 2. Osciliuojančio pjovimo rankena – 1 vnt. - 3. Reciprokinio pjūklo rankena – 1 vnt. - 4. Įkraunama baterija – 3 vnt. - 5. Gręžimo antgalis Jacobs tipo – 1 vnt. - 6. Gręžimo antgalis „small AO“ tipo – 1 vnt. - 7. Frezavimo antgalis – 1 vnt. - 8. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. - 9.Sterilizavimo krepšelis – 1 vnt. 10. Baterijų pakrovėjas – 1 vnt. |  |
| 3. | Gręžimo-frezavimo rankena | - Autoklavuojama. Galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą. |  |
| 3.1 | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | - Būtina |  |
| 3.2 | Svoris (su baterija) | - Ne daugiau 1250 g |  |
| 3.3 | Galingumas | - Ne mažiau 250 W |  |
| 3.4 | Kaniuliacija | - 4 mm ±0.1 mm |  |
| 3.5 | Sterilizuojama, atspari dezinfekavimui, autoklavuojama. | - Būtina |  |
| 3.6 | Saugumo mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio instrumento įjungimo. | - Būtina |  |
| 3.7 | Rotacija į kairę ir į dešinę | Atliekama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus |  |
| 3.8 | Sriegimo / vibravimo režimas | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |  |
| 4. | Gręžimo antgalis | Autoklavuojamas, Jacobs tipo. Tinkamas grąžtams, kurių diametras nuo 0,5mm iki 7,4mm. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1000 aps./min Sukimo momentas ne mažiau 5 Nm. |  |
| 5. | Gręžimo antgalis | Autoklavuojamas, “Small AO” tipo. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min Sukimo momentas ne mažiau 4 Nm. |  |
| 6. | Frezavimo antgalis | Autoklavuojamas, Zimmer/Hudson tipo. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-250 aps./min Sukimo momentas ne mažiau 19 Nm. |  |
| 7. | Kiršnerio vielos antgalis | Autoklavuojamas. Tinkamas nuo 0,6 mm. iki 4,0 mm skersmens vielai įvesti. Sukamojo judesio greitis reguliuojamas ribose ne siauresnėse, kaip 0-1250 aps./min |  |
| 8. | Osciliuojančio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  |
| 8.1 | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1600 g |  |
| 8.2 | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 8.3 | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina |  |
| 8.4 | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-13.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 8.5 | Pjovimo galvutės padėties keitimas | 360º kampu apie išilginę ašį, fiksuojant padėtį kas 45º |  |
| 8.6 | Osciliacijos kampas | 4.1º ±0.1º |  |
| 8.7 | Prietaiso konstrukcija | Pistoleto formos, ne modulinė |  |
| 9. | Reciprokinio pjovimo rankena | Atspari dezinfekavimui, autoklavuojama |  |
| 9.1 | Svoris (su baterija) | Ne daugiau 1550 g |  |
| 9.2 | Galingumas | Ne mažiau 250 W |  |
| 9.3 | Energijos šaltinis - įkraunama baterija | Būtina |  |
| 9.4 | Pjovimo greičio valdymas | Bepakopis, reguliuojamas ribose, ne siauresnėse, kaip 0-15.000 ciklų/min. Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo. |  |
| 9.5 | Geležtės judesio amplitudė | 3,2 mm ± 0,1 mm |  |
| 9.6 | Spalvinis geležtės fiksavimo mechanizmo ženklinimas | Būtina |  |
| 10 | Baterijos | NiMH arba Li-Ion su integruotu elektroniniu variklio valdymu. Talpa ne mažiau 1,95 Ah. |  |
| 10.1 | Įkraunama baterija nesterilizuojama | Būtina |  |
| 10.2 | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių. | Būtina |  |
| 10.3 | Baterijų pakeitimas nesudėtingas–nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio. | Būtina |  |
| 11. | Baterijų pakrovėjas | - Vienu metu galima įkrauti ne mažiau 4-jų baterijų; - Su automatine baterijų diagnostika; Su baterijos įkrovimo lygio indikatoriumi; |  |
| 11.1 | Tinka tiek NiMH, tiek Li jonų baterijų pakrovimui | - Būtina |  |
| 12. | Įrenginio maitinimas | - Iš 230 ± 10 % V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 13. | Sterilizavimo krepšelis | - Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti |  |