Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

Funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu | Būtina |  |  |
|  | Speciali kėdė su įmontuotu magnetiniu aplikatoriumi sėdynėje | Būtina |  |  |
|  | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 2,5 T |  |  |
|  | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina, spalvotas |  |  |
|  | Įrašytos (gamyklinės) programos | Būtina |  |  |
|  | Galimybė sukurti vartotojo programas | Būtina |  |  |
|  | Komplekte: aparatas, vežimėlis | Būtina |  |  |
|  | Atitiktis medicinos direktyvai 93/42 EEB ar reglamentui 2017/745 | Būtina |  | Turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija anglų ir lietuvių kalba |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo dalis

Pasyvių judesių CPM aparatai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelio ir klubo sąnarių CPM aparatas | Būtina |  |  |
|  | Reguliuojamas judesio greitis | Ne siauresniame intervale nuo 40°/min iki 380°/min. |  |  |
|  | Kelio ištiesimo kampas | Ne siauresniame intervale: nuo -10° iki 120° |  |  |
|  | Kelio sulenkimo kampas | Ne siauresniame intervale: nuo -10° iki 120° |  |  |
|  | Klubo ištiesimo/sulenkimo kampai | Ne siauresniame intervale nuo: 0°iki 115° |  |  |
|  | Apkrovos reversas | Būtina |  |  |
|  | Automatinės programos | Būtina |  |  |
|  | Galimybė keisti nustatytus parametrus judesio metu | Būtina |  |  |
|  | Galimybė užrakinti nustatytus parametrus, kad išvengti netyčinio keitimo | Būtina |  |  |
|  | Maksimalus bendras paciento kojos ilgis | Ne mažiau negu 100 cm |  |  |
|  | "Apšilimo" programa | Būtina |  |  |
|  | Pauzė tiesimo ir lenkimo režimuose | Būtina |  |  |
|  | Terapijos laiko rodymas | Būtina |  |  |
|  | Rankinis valdymo pultas | Būtina |  |  |
|  | Integruota valdymo panelė su LED arba lygiaverčiu displėjumi | Būtina |  |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 14 kg |  |  |
|  | Atitiktis medicinos direktyvai 93/42 EEB ar reglamentui 2017/745 | Būtina |  | Turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija anglų ir lietuvių kalba |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

3 pirkimo dalis

12 kanalų stimuliacijos sistema – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nugaros raumenų stimuliacijai, skausmo mažinimui |  |  |
|  | Stimuliacija | Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų |  |  |
|  | Prietaisas privalo apimti gydymo komponentes (ne mažiau nei nurodyta) | - Skausmo gydymą - Raumenų gydymą - Dinaminį giluminį masažą - Šiluminę terapiją |  |  |
|  | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, įstrižainė, ne mažiau 7'' |  |  |
|  | Aparato valdymo meniu | Lietuvių kalba |  |  |
|  | Sugrupuotos gydymo programos (ne mažiau nei nurodyta) | 1. Nuskausminimui 2. Giluminiam masažui 3. Raumenų terapijai 4. Vartotojo programos |  |  |
|  | Paciento paskyros sukūrimas ir administravimas | Būtina |  |  |
|  | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C |  |  |
|  | Reguliuojamas kilimėlio poveikio laukas pagal paciento ūgį | Būtina |  |  |
|  | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina |  |  |
|  | CE ženklas | Būtina |  | Turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija anglų ir lietuvių kalba |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomos prekių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes, instaliuoti, apmokyti darbuotojus ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomų prekių gamintojas arba oficialus siūlomos prekių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes, instaliuoti, apmokyti darbuotojus ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba oficialus rašytinis susitarimas su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo. Pateikiamos skaitmeninės kopijos anglų ir lietuvių kalbomis.