VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖ

LABORATORINIŲ  REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮSTAIGOS TURIMAIS ARBA TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS LYGIAVERČIAIS ANALIZATORIAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija šiuo pirkimu numato įsigyti laboratorinius reagentus ir priemones tyrimams su įstaigos turimais arba tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais (toliau – Įranga).

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Į  Elektrėnų ligoninės klinikinę laboratoriją analizatoriai  pristatomi per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas analizatorius pristato, sumontuoja, instaliuoja,   paruošia darbui savo sąskaita. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo analizatorių techninius pasus, apmoka personalą darbui su pateiktais analizatoriais.

- Analizatoriai, reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu bei turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus.  Kartu su prekėmis pateikia galiojančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

- Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Kartu su užpildyta techninės specifikacijos forma turi būti pateikti siūlomų prekių aprašymai (nurodomas prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis, techninės savybės, patvirtinančios techninės specifikacijos reikalavimų atitikimą, garantijos terminas) . Jeigu bus siūlomi alternatyvūs analizatoriai, teikiami panaudai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti alternatyvių analizatorių duomenys, įrodantys jų atitikimą pateiktiems būtiniesiems reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi  nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga panaudai turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos OpenLims, Stapro s. r. o., Čekija (Oficialus atstovas Lietuvoje UAB „Asanmeda “). Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS dvikrypčiu ryšiu (į analizatorių ateina užsakymas su paciento ID ir atsakymas grįžta į LIS) ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų  techninių kliūčių pajungimui.

- Tiekėjo siūloma įranga panaudai privalo būti ne senesnė (-i) kaip 8  metų.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

- Tiekėjas , suteikęs prietaisą panaudos būdu,  pagal gamintojo technines instrukcijas/rekomendacijas privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) visą sutarties galiojimo laiką. Įrangos remontas, jei toks reikalingas, atliekamas Perkančiosios organizacijos patalpose nuo pranešimo apie remonto poreikį telefonu, el. paštu . Jei remontas negali būti atliekamas Perkančiosios organizacijos patalpose, Tiekėjas  Įrangą pristato į remonto vietą (grąžina po remonto) bei pristato pakaitinį analogišką Įrangą Perkančiajai organizacijai.

- Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas, ir/ar papildomas priemones                                  įstaigos turimam analizatoriui, Tiekėjas privalo užtikrint ir įstaigos turimo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.).  Jei Tiekėjas nemokamai atlieka techninę priežiūrą, Pasiūlyme nurodoma 0 (nulis). Tiekėjas privalo turėti teisę techniškai aptarnauti ir remontuoti įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę, visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Sugedęs analizatorius suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu  per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.

- Reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų, ir/ar papildomų priemonių sąrašą, reikalingą nurodytam Perkančiosios organizacijos tyrimų kiekiui atlikti sutarties galiojimo laikotarpiui, Tiekėjas privalo nurodyti pats.

- Reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos, ir/ar papildomos priemonės turi būti Įrangos gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Tiekėjas privalo įvertinti reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo laiką, galiojimo trukmę atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis/tūris (dead volume).

- Nurodytas tyrimų kiekis yra orientacinis. Sutarties vykdymo metu įsigyjamų prekių kiekis, taip pat sutarties kaina, kurią Perkančioji organizacija turės sumokėti Tiekėjui, priklausys nuo faktinių užsakymų (iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui), kuris negalės viršyti sutartyje numatytų tyrimų apimties viršutinės ribos (nurodytos vienetais).

- Už laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių kiekio, reikalingo perkančiosios organizacijos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, apskaičiavimą – atsakingas Tiekėjas. Jeigu Tiekėjo apskaičiuotų laboratorinių reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių sutarties galiojimo metu neužteks nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis tiekti trūkstamus laboratorinius reagentus ir/ar eksploatacines medžiagas ir/ar papildomas priemones.

- Tiekėjas privalo pateikti reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar papildomų priemonių gamintojo parengtus aprašymus, saugos duomenų lapus, reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų CE sertifikatus originalo ir lietuvių kalba. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui.

PIRMAS SKIRSNIS

PIRMA PIRKIMO DALIS

1.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės    WBC-3DIFF  HEMATOLOGINIAM

ANALIZATORIUI  MEK-6400K arba lygiaverčiui.

1.2. Hematologinis analizatorius (MEK-6400K, „Nihon Kohden“, gamyklinis Nr.11427, Japonija , pagaminimo   metai: 2010 )  yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

  - lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | WBC-3 DIFF bendras kraujo tyrimas .......................Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW (arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, PCT, MPV, PDW | 3500 |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 1.2 | Hematologinis analizatorius (MEK-6400K, „Nihon Kohden“, gamyklinis Nr.11427, Japonija , pagaminimo metai: 2010 ) techninė priežiūra ir remontas. |  |  |

Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikti.

1.2   Techniniai reikalavimai siūlant   WBC-3DIFF   HEMATOLOGINĮ   ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai Parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Tiriamų parametrų skaičius | ne mažiau 18 |  |
| 2. | Analizuojami parametrai: | WBC, LY%, LY, MO%, MO, GR%, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW( arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, PCT, MPV, PDW |  |
| 3. | Parametrų variacijos koeficientai (CV): | WBC 2.0 RBC 2.0 Hgb 1.5 PLT 5.0 |  |
| 4. | Mėginio tūris: | ne daugiau 40µl |  |
| 5. | Mėginio tipas | kapiliarinis ir veninis kraujas |  |
| 6. | Galimybė nustatyti tiriamą kraujo tipą ( vyro, moters, vaiko…), kad rezultatai būtų spausdinami su to tipo normos ribomis. | Būtina |  |
| 7. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau nei 40 tyrimų per val. |  |
| 8. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Pageidautina |  |
| 9. | Ekranas | analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus |  |
| 10. | WBC, RBC ir PLT histogramos | pateikiamos ekrane ir spausdinamos |  |
| 11. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 250 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų |  |
| 12. | Integruota kokybės kontrolės programa | su galimybe vidiniame analizatoriaus LCD atvaizduoti bei spausdinti kreives visiems parametrams 3 lygiais (aukštas, normalus, žemas) |  |
| 13. | Analizatoriuje integruota kompiuterio jungtis pajungimui į LIS | Būtina |  |
| 14. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | su išoriniu adatiniu arba lazerinius spausdintuvu ir brūkšninių kodų skaitytuvu skirtu paciento ID nuskaityti |  |
| 15. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą. | Būtina |  |
| 16. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

ANTRAS SKIRSNIS

ANTRA PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės    WBC 5-DIFF ANALIZATORIUI  BEI  AUTOMATIZUOTAM  CRB  TYRIMŲ  ANALIZATORIUI  – 1 komplektas  (sudarytas iš WBC-5 dalių bendro kraujo ir CRB analizatoriaus, po 1 vnt.)  arba WBC-5 dalių bendro kraujo su CRB- vienas analizatoriaus .

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, kurių minimalūs reikalavimai pateikiami lentelėse 2.1 ir 2.2, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus.

Vertinama bus kiekvienas analizatorius atskirai, atitinkantis bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.

2.1.lentelė.  Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | WBC-5 DIFF bendras kraujo tyrimas Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW(arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA | 14500 |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi(įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 2.2 | CRB tyrimas Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 14500 |
|  | ....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

PASTABA.

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

- Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikti.

- Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu bei turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl medicinos priemonių ir/ arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. – Europos  Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus.

- Visos siūlomos prekės, išskyrus kontroles, kurios gali būti trečiųjų šalių, turi būti originalios , tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

- Reagentų galiojimo terminas, išskyrus kontroles, ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.

Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoj  pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

2.1.  Techniniai reikalavimai siūlant  AUTOMATIZUOTAM WBC-5 DIFF ANALIZATORIUI  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai Parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Analizatoriaus paskirtis | Hematologinių automatizuotų bendro kraujo tyrimų atlikimui. |  |
| 2. | Analizatorių sudaro | - Hematologinis analizatorius - Spausdintuvas - Brūkšninio kodo skaitytuvas |  |
| 3. | WBC diferenciacija | atliekama į penkias populiacijas: neutrofilus, limfocitus, monocitus, eozinofilus ir bazofilus. |  |
| 4. | Analizuojami parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW(arba RDW-SD ir RDW-CV), PLT, MPV, NE, LY, MO, EO, BA. Rodomos analizatoriaus ekrane ir spausdinamos WBC, RBC ir PLT histogramos, WBC skaterograma. |  |
| 5.. | Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV | WBC iki 3.0 RBC iki 1.5 HGB iki 1.5 % MCV iki 1,5% PLT iki 4 |  |
| 6. | Analizatoriaus matavimo režimai | - CBC - CBC+ DIFF |  |
| 7. | Analizatoriaus funkcijų valdymas | tiesiogiai, pačiame analizatoriuje arba PC |  |
| 8. | Displėjus | prietaise, spalvotas, lietimui jautrus arba PC |  |
| 9. | Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija | Pageidautina |  |
| 10. | Mėginio tūris | ne daugiau 60µl |  |
| 11. | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | Būtina |  |
| 12. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 50tyr./val. |  |
| 13. | Kokybės kontrolės metodai: - L&J | Būtina |  |
| 14. | Analizatorius automatiškai braižo kokybės kontrolės kreives kiekvienam parametrui | Būtina |  |
| 15. | Tyrimo rezultatų interpretavimas, nurodantis prognozuojamą ląstelių patologiją | Būtina |  |
| 16. | Vidinė analizatoriaus atmintis | ne mažiau 250 pacientų skaitmeninių duomenų. |  |
| 17. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 18. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

2.2.lentelė.  Techniniai reikalavimai  panaudai siūlomam  AUTOMATIZUOTAM  CRB ANALIZATORIUI – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Instrumento paskirtis | Automatizuoto CRP tyrimo atlikimui, kuris nereikalauja išorinio mėginio bei reagento paruošimo etapų. |  |
| 2. | Analizatoriaus bendra charakteristika | Analizatoriaus mėginio adata automatiškai paima mėginį (kraujas, serumas, plazma) iš pirminio vakuuminio arba kapiliarinio kraujo surinkimo mėgintuvėlio. Mėginio ir reagento išmaišymas bei inkubacija vyksta analizatoriuje. . |  |
| 3. | Mėginys | bendras kraujas, serumas, plazma |  |
| 4. | Analizės atlikimo laikas | ne daugiau 5 min. |  |
| 5. | Mėginio tūris | ne daugiau 20µl |  |
| 6. | Matavimo linijiškumas | CRB (bendras kraujas) 2-220 mg/l, CRB (serumas, plazma) 2-200 mg/l. |  |
| 7. | Automatinė (ne koeficientinė) hematokrito korekcijos funkcija arba prietaisas pasirenka tikslią hematokrito vertę atlikdamas tyrimą iš bendro kraujo | Būtina |  |
| 8. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
| 9. | Kokybės kontrolės programa | L&J |  |
| 10. | Prietaiso vidinė atmintis | ne mažiau 200 rezultatų |  |
| 11. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

TREČIAS SKIRSNIS

TREČA PIRKIMO DALIS

3.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO

ANALIZATORIUI  ROLLER 20PN (ALIFAX) arba lygiaverčiui.

3.2. Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius ( Roller 20PN (Alifax) , gamyklinis Nr. 175PN2, Japonija,

pagaminimo metai: 2012 ) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti

analizatorių panaudai.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | 1000 |
| . | ................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 3.3 | Eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius ( Roller 20PN (Alifax) , gamyklinis Nr. 175PN2, Japonija, pagaminimo metai: 2012 ) techninė priežiūra ir remontas. |  |  |

Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį,  numatomam    nurodytam tyrimų skaičiui  per 36 mėn. atlikti.

3.2.lentelė   Techniniai reikalavimai  siūlant    ERITROCITŲ NUSĖDIMO GREIČIO ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Analizatorius ENG nustatymui. Tyrimas gali būti atliekamas iš bendrojo kraujo vakuuminio mėgintuvėlio su EDTA. |  |
| 2. | Ėminio tipas | Veninis ir kapiliarinis |  |
| 3. | Tyrimo principas | Kiekybinė kapiliarinė fotometrija ir/arba Westegreno |  |
| 4. | Tyrimo trukmė | ≤ 5 min. |  |
| 5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 100 µl |  |
| 6. | Rezultatai | mm/h |  |
| 7. | Vienu metu galima tirti ne mažiau 15 mėginiu | Būtina |  |
| 8. | Prietaisas turi turėti maišyklę, atliekų talpa | Būtina |  |
| 9. | Automatinio prasiplovimo funkcija | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius privalo turėti jungtį į laboratorijos informacinę sistemą | Būtina |  |
| 11. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 12. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
| 13. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |

KETVIRTAS SKIRSNIS

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

4.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės   IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI

Mini Vidas arba lygiaverčiui.

4.2. Imunologinis analizatorius (Mini Vidas Nr.ND1203334, „BioMerieux“ , Prancūzija  ,pagaminimo

metai:2007) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių

panaudai.

4.1. lentelė Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | D-Dimer | NPV ne mažau 99.99% | 1100 |
|  | .................. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.2 | Didelio jautrumo Troponinas I | CV <10%,esant 99 procentilei | 1600 |
|  | ................. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.3 | NT-proBNP |  | 400 |
|  | ................. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.4 | FT4 |  | 260 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.5 | TSH |  | 1290 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.6 | Anti-TPO |  | 15 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.7 | Feritinas |  | 20 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 4.8 | Prokalcitoninas |  | 440 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Viršutinė matavimo riba be skiedimo ne mažiau kaip 180 ng/ml |  |
| 4.9 | Imunologinis analizatorius (Mini Vidas Nr. ND1203334, „BioMerieux“, Prancūzija. Pagaminimo metai-2007) techninė priežiūra ir remontas |  |  |

4.2.lentelė.   Techniniai reikalavimai siūlant  IMUNOLOGINĮ   ANALIZATORIŲ  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Reagentai išpilstyti po vieną testą kasetėmis/strypeliais | Būtina |  |
| 2. | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę | Iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš serumo ar plazmos | Būtina |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas | Visi reagentai turi būti kalibruojami ne dažniau kaip du kartus per mėnesį |  |
| 5. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija . Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip dvi analites | Būtina |  |
| 7. | Vienu metu galima tirti iki 12 mėginių | Būtina |  |
| 8. | Nėra skystų atlieku | Būtina |  |
| 9.. | Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių | Būtina |  |
| 10. | Nereikalingas laboratorinis vanduo | Būtina |  |
| 11. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

PENKTAS SKIRSNIS

PENKTA PIRKIMO DALIS

5.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės PUSIAU AUTOMATINIAM

JUOSTELINIAM ŠLAPIMO ANALIZATORIUI „Uriscan Pro“ arba lygiaverčiui.

5.2. Šlapimo analizatorius  ( Uriscan Pro 11  „YD Diagnostics CO, LTD“, Korėja , gamyklinis Nr.UB

10102864, pagaminimo metai: 2011)  yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat

gali siūlyti analizatorių panaudai.

5.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | Bendras šlapimo tyrimas: BLD, URO, BIL KET, PRO, NIT, GLU, PH, LEU, VTC, S.G | Matavimo ribos ne mažesnės kaip: Gliukozė nuo 0 iki 111 mmol/l Baltymas nuo 0 iki 10 g/l Leukocitai iki 500 WBC/u/l | 3500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 5.2 | ALB, CRE ir santykio nustatymas |  | 100 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 5.3 | Kontrolinės medžiagos šlapimo tyrimams | Turi būti 2 lygių kontrolė |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |
| 5.4 | Šlapimo analizatorius ( Uriscan Pro 11 „YD Diagnostics CO, LTD“, Korėja , gamyklinis Nr.UB 10102864, pagaminimo metai: 2011) techninė priežiūra ir remontas |  |  |

5.2. lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant  PUSIAU AUTOMATINĮ  ŠLAPIMO TYRIMŲ  ANALIZATORIŲ  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Analizatoriaus paskirtis | Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius |  |
| 2. | Išorinis brūkšninio kodo skeneris, vidinis terminis spausdintuvas, | Būtina |  |
| 3. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, | Būtina |  |
| 4. | Kalibracija automatinė, be papildomų darbo priemonių | Būtina |  |
| 5. | Panaudotų testo juostelių talpa | Būtina |  |
| 6. | Atminties funkcijos | ne mažiau 1000 paciento mėginių ir 300 kontrolinių tyrimų |  |
| 7. | Veikimo principas | Atspindžio fotometrija. |  |
| 8. | Jungtys | LIS; PC (RS232C, brūkšninio kodo skeneriu ) |  |
| 9. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimu. | Būtina |  |

ŠEŠTAS SKIRSNIS

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

6.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS,

AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „STA SATELLITE“  arba lygiaverčiui.

6.2. Automatinis krešėjimo analizatorius (STA SATELLITE „ Diagnostica Stago“ , Prancūzija, gamyklinis

Nr.1091175, pagaminimo metai: 2012)  yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė.  Tiekėjas  taip pat gali

siūlyti analizatorių panaudai.

6.1. lentelė . Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius, įskaitant kontrolinius mėginius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1 | Protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas (PL) | Owreno metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, lipeminė, hemolizuota, ikterinė. | 4300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 6.2 | Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | Rekalcifikacijos metodas. Mėginys - citruota plazma: normali, bet kokio lygio lipeminė, hemolizuota, ikterinė.. | 1800 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 6.3 | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (FIB) | Klauso metodas. Reagentas turi būti skystas, paruoštas naudojimui, darbinio tirpalo stabilumas ne mažiau 45 d. 2-8 °C | 160 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 6.4 | Kontrolinės plazmos |  |  |
|  | Kontrolinės plazmos protrombino laiko (II-VII-X) aktyvumo, FIB ir ADTL tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
|  | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |
| 6.5 | Automatinis krešėjimo analizatorius (STA SATELLITE „ Diagnostica Stago“ , Prancūzija, gamyklinis Nr.1091175, pagaminimo metai: 2012) techninė priežiūra ir remontas |  |  |

PASTABA:

- Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

- Pateikti reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas,

kontrolines medžiagas(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę), eksploatacines priemones, nurodant

prekių komercinius pavadinimus)   tyrimui atlikti, numatomam  nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. Tiksliai

užpildyti visas techninės specifikacijos lentelės grafas.

- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Perkančioji organizacija pasilieka teisę pirkti mažesnius kiekius prekių, priklausomai nuo poreikio.

- Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui  siūlomam analizatoriui. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms , kalibratoriams.

6.2. lentelė.  Techniniai reikalavimai siūlant AUTOMATINĮ  KREŠĖJIMO TYRIMŲ  ANALIZATORIų  panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatorius | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |
| 2. | Analizatoriaus tipas | Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius |  |
| 3. | Matavimo principas | 1. Mechaninis (elektromechaninis arba lygiavertis) 2. Imunoturbidimetrinis |  |
| 4. | Analizatoriaus gamintojo paruoštų programų spektras | 1. Protrombino laiko (II, VII, X) aktyvumo nustatymui Owren’o metodu, 2. Fibrinogeno koncentracijos nustatymui (Klauso metodu), 3. ADTL tyrimui |  |
| 5. | Tiriamieji mėginiai | Atliekant PL , ADTL ir fibrinogeno tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius be įtakos analizei. Būtina funkcija - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti. Būtinas automatinis mėginio praskiedimas. Mėginių talpa: ne mažiau 20 vietų. |  |
| 6. | Mėginiai turi būti patalpinami į analizatorių pirminiuose (vakuuminiuose) mėgintuvėliuose, pažymėtuose brūkšniniais kodais, be tarpinių laikmenų. | Būtina |  |
| 7. | Galimybė pakrauti ir iškarto analizuoti Cito mėginius | Būtina |  |
| 8. | Turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas, galintis identifikuoti šią reagentų brūkšninių kodų informaciją: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kontrolinių medžiagų duomenis. | Būtina |  |
| 9. | Turi būti integruotas spausdintuvas, monitorius, srovės/įtampos stabilizatorius | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus, turi būti galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą , duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę | Būtina |  |
| 11. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

SEPTINTAS SKIRSNIS

SEPTINTA PIRKIMO DALIS

7.1. Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės CRB  ANALIZATORIUI  ,,QuikRead go”

arba lygiaverčiui.

7.2. C-reaktyvinio baltymo analizatorius (QuikRead go instrument,  „Orion Corporation Orion Diagnostica“,

Suomija, gamyklinis  Nr. A11010p02281, pagaminimo metai: 2011)  yra Perkančiosios organizacijos

nuosavybė. Tiekėjas taip pat gali siūlyti analizatorių panaudai.

7.1.lentelė Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1 | CRB |  | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 7.2 | C-reaktyvinio baltymo analizatorius (QuikRead go instrument, „Orion Corporation Orion Diagnostica“, Suomija, gamyklinis Nr. A11010p02281, pagaminimo metai: 2011) techninė priemonė ir remontas |  |  |

Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

7.2. lentelė.    Techniniai reikalavimai siūlant   CRB  ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | CRB analizatorius |  |  |
| 2. | Nustatymo metodas –imunoturbidimetrinis | Būtina |  |
| 3. | CRB kiekybinis nustatymas – matavimo ribos bendro kraujo mėginyje, serume, plazmoje | Bendro kraujo mėginyje- ne mažesnės kaip nuo 1 iki 200 mg/l, serume, plazmoje – ne mažesnės kaip 1-120 mg/l |  |
| 4. | CRB tyrimo mėginys iš K2EDTA, K3EDTA, Na heparino arba Li heparino vakuuminės arba kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių | ne daugiau kaip 20 µl serumo, bendro kraujo arba plazmos |  |
| 5. | Automatinis hematokrito kompensavimas atliekant CRB iš bendro kraujo | ne daugiau kaip 15-75% |  |
| 6. | CRB tyrimo atlikimo laikas | ne daugiau kaip 2 minutės |  |
| 7. | Kokybės kontrolė | ne mažiau kaip 2 lygių |  |
| 8. | Integruota kokybės kontrolės programa. Kokybės kontrolės leidžiamos paklaidos ribos suvedamos į programą. | Būtina |  |
| 9. | Nereikalinga rankinė analizatoriaus kalibracija – analizatorius pagal reagentų barkodą kalibruojasi automatiškai | Būtina |  |
| 10. | Analizatorius turi turėti išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą | Būtina |  |
| 11. | Duomenis-operatoriaus ID kodas ir paciento ID (vardas bei pavardė) įvedami pasirinktinai skaičiais ir/arba raidėmis tiek rankiniu būdu, tiek brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
| 12. | Analizatoriaus tyrimų atmintis | ne mažiau 100 tyrimų ir 100 kokybės kontrolės duomenų. |  |
| 13. | Valdymas per lietimui jautrų (sensorinį) ekraną – spalvotą | Būtina |  |
| 14. | Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo | Būtina |  |
| 15. | CRB reagentų stabilumas atidarius pakuotę | Iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės, laikant kambario temperatūroje |  |
| 16. | Lietuviškas valdymo meniu | Pageidautina |  |
| 17. | LIS/HIS sąsaja | dvikryptė |  |
| 18. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 19. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

AŠTUNTAS SKIRSNIS

AŠTUNTA PIRKIMO DALIS

8.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUI

ABL 80 BASIC arba lygiaverčiui.

8.2. Kraujo dujų analizatorius (ABL 80 BASIC, „Radiometer Medical A/S“, Danija, gamyklinis

Nr.305632, pagaminimo metai : 2012) yra Perkančiosios organizacijos nuosavybė. Tiekėjas taip pat

gali siūlyti analizatorių panaudai.

8.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. |  | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 8.1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . |  | Tyrimų skaičius reagentų kasetėje/pake, per galiojimo laiką analizatoriuje, ne daugiau nei 50 | 600 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |
| 8.2 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na ,Cl, Ca+, Hct |  | Tyrimų skaičius reagentų kasetėje/pake, per galiojimo laiką analizatoriuje, ne daugiau nei 50 | 50 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |
| 8.3 | Mėginio paėmimo priemonės |  |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml | 500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Magnetas mėginio išmaišymui | 1 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi(įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti,sauso laisvai judančio cilindre heparino kiekis ne mažiau 80 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto heparino. Su netrumpesne nei 32 mm ilgio adata ir oro išstūmimo kamšteliu. | 175 |
| 8.4 | Kraujo dujų analizatorius (ABL 80 BASIC, „Radiometer Medical A/S“, Danija, gamyklinis Nr.305632, pagaminimo metai : 2012) techninė priežiūra ir remontas |  |  |  |

8.3. lentelė.  Techniniai reikalavimai siūlant  LYGIAVERTĮ   KRAUJO  DUJŲ  ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil.Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti, veikiantis (pilnai atliekantis tyrimus) pakraunamos baterijos dėka arba pajungtas iš tinklo. |  |  |
| 2. | Matuojami parametrai | rūgščių-šarmų balansas: Ph; Hct kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- |  |
| 3. | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiška, panaudojant mikroschemas. |  |
| 4. | Integruotų reagentų modulių darbo laikas | ne trumpesnis kaip 60 dienų |  |
| 5. | Matavimo principas | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis |  |
| 6. | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką | 25 testai +/- 20% |  |
| 7. | Mėginių tipai | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas |  |
| 8. | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina |  |
| 9. | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina |  |
|  | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą | Būtina |  |
| 11. | Mėginio tūris | ne daugiau nei 70 µl |  |
| 12. | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų | Būtina |  |
| 13. | Greitas mėginio pamatavimo laikas | ne ilgiau nei 120 s |  |
| 14. | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina |  |
| 15. | Analizatoriaus valdymas: | valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |
| 16. | Automatinė kokybės kontrolės sistema | atliekant kokybės kontrolę, nenaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės (arba turi būti priskaičiuojami 2 tyrimai per parą 2 kokybės kontrolės lygiams atlikti, papildomai, prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus ). |  |
| 17. | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. | Būtina |  |
| 18. | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
| 19. | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu | Būtina |  |
| 20. | Analizatoriaus atmintis: | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų |  |
| 21. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 22. | Servisas suteikiamas „čia ir dabar“ 24/7 prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 24 val. | Būtina. Pateikti patvirtinamąjį raštą. |  |

DEVINTAS SKIRSNIS

DEVINTA PIRKIMO DALIS

9.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės GLIUKOZĖS  IR LAKTATŲ  TYRIMŲ

SISTEMOS ANALIZATORIUI.

9.2. Įranga siūloma panaudai.

9.1.lentelė Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.1 | Gliukozė |  | 5000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 9.2 | Laktatas |  | 500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus |  |  |

9.2.  lentelė.  Techniniai reikalavimai   GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ TYRIMŲ   SISTEMOS   ANALIZATORIUI

panaudai.

| Eil.Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 2. | Matavimo principas | Enzimatinis/amperometrinis arba lygiavertis |  |
| 3. | Elektrodas | Lustinis jutiklis arba lygiavertis |  |
| 4. | Instaliuoto universalaus jutiklio gliukozei ir laktatui nustatyti galiojimo laikas | maks.3 mėnesiai/maks.10 000 tyrimų |  |
| 5. | Matavimo režimai | Gliukozė Gliukozė+laktatas Laktatas |  |
| 6. | Tiriamoji medžiaga | Veninis, kapiliarinis kraujas, serumas, plazma, smegenų skystys |  |
| 7. | Mėginio kiekis | Ne daugiau 20µl |  |
| 8. | Mėgintuvėlių tipai | 1,5 ml ar 2,0 ml mikromėgintuvėliai |  |
| 9. | Matavimo ribos | Gliukozei 0,5-50 mmol/l Laktatams 0,5 -30 mmol/l |  |
| 10. | Tyrimo tikslumas | Variacijos koeficientas CV ≤ 1,5 % |  |
| 11. | Mėginių kiekis analizatoriuje | Ne mažiau 6 vietų |  |
| 12. | Reagentai | Visi reagentai išpilstyti ir paruošti darbui |  |
| 13. | Kokybės kontrolės LJ grafikas | LJ grafikas arba lygiavertis su išorine kokybės kontrolės programa, kuri automatiškai priimtų duomenis iš analizatoriaus, brėžtu L-J grafikus |  |
| 14. | Ekranas | Lietimui jautrus ekranas |  |
| 15. | Spausdintuvas | Išorinis arba vidinis spausdintuvas |  |
| 16. | Skaitytuvas | Galimybė pajungti brūkšninį kodų skaitytuvą |  |
| 17. | Analizatoriaus jungtys ir komunikacija | Jungtis su LIS |  |
| 18. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 19. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

DEŠIMTAS SKIRSNIS

DEŠIMTA PIRKIMO DALIS

10.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės AUTOMATINIAM   BIOCHEMINIAM

ANALIZATORIUI

10.2. Įranga siūloma panaudai.

10.1 lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10.1 | Gliukozė | GOD-PAP metodas arba lygiavertis | 11000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.2 | AST (GOT) | IFCC | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.3 | ALT (GPT) | IFCC | 1500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.4 | Gamma-GT | IFCC | 1400 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.5 | ALP | IFCC | 1000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.6 | Amilazė | IFCC | 1700 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.7 | Bendras bilirubinas |  | 1000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.8 | Tiesioginis bilirubinas |  | 500 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.9 | Cholesterolis |  | 750 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.10 | DTL Cholesterolis |  | 600 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.11 | Trigliceridai |  | 600 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.12 | Kreatininas | Fermentinis | 12000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.13 | Šlapalas |  | 12000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.14 | Šlapimo rūgštis |  | 350 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.15 | Albuminas | BCG | 50 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.16 | Bendras baltymas |  | 150 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.17 | Bendras baltymas likvore |  | 50 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.18 | Kalcis |  | 300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.19 | Magnis |  | 150 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.20 | Fosforas |  | 50 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 10.21 | Geležis |  | 100 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

10.2.lentelė. Techniniai reikalavimai siūlant AUTOMATINĮ BIOCHEMINĮ ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Analizatoriaus dydis | Nedidelis, statomas ant stalo |  |
| 2. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 100 fotometrinių testų per valandą |  |
| 3. | Vandens sąnaudos | Ne daugiau kaip 3 litro per valandą |  |
| 4. | Tyrimai atliekami vienkartinėse kiuvetėse | Būtina |  |
| 5. | Mėginių talpa analizatoriuje | Vienu metu talpinama ne mažiau kaip 20 mėginių |  |
| 6. | STAT mėginiai | Ne mažiau 3-jų vietų STAT mėginiams |  |
| 7. | Nepertraukiamas mėginių, reagentų įdėjimas | Būtina |  |
| 8. | Analizatorius valdomas | Išorinio arba integruoto kompiuterio pagalba |  |
| 9. | Mažos mėginio sąnaudos | Iki 120 µl |  |
| 10. | Analizatoriaus triukšmo lygis | Ne didesnis nei 80 dB |  |
| 11. | Analizatorius turi turėti brūkšninio kodo skaitytuvą | Būtina |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 13. | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), spausdintuvu | Būtina |  |

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS

VIENUOLIKTA PIRKIMO DALIS

11.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI.

11.2. Įranga siūloma panaudai.

11.1. lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.1 | D-Dimer | NPV ne mažau 99.99% | 1060 |
|  | ..................Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.2 | Didelio jautrumo Troponinas I | CV <10%, esant 99 procentilei | 1600 |
|  | ................. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.3 | NT-proBNP |  | 360 |
|  | ................. .Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.4 | FT4 |  | 300 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.5 | TSH |  | 1270 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.6 | Prokalcitoninas | Viršutinė matavimo riba be skiedimo ne mažiau 180 g/ml | 440 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
| 11.7 | H.Pylori |  | 15 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

11.2. lentelė.    Techniniai   reikalavimai   siūlant   IMUNOLOGINĮ   ANALIZATORIŲ   panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Reagentai išpilstyti po vieną testą kasetėmis/strypeliais | Būtina |  |
| 2. | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę | Iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |
| 3. | Tyrimai atliekami iš serumo ar plazmos | Būtina |  |
| 4. | Kalibracijų dažnumas | Visi reagentai turi būti kalibruojami ne dažniau kaip du kartus per mėnesį |  |
| 5. | Kontrolių atlikimas, pagal gamintojo rekomendacijas, tik kartu su kalibracija. Laikotarpiu tarp kalibracijų gamintojas garantuoja reagentų stabilumą ir patikimumą. | Būtina |  |
| 6. | Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip dvi analites | Būtina |  |
| 7. | Vienu metu galima tirti iki 12 mėginių | Būtina |  |
| 8. | Nėra skystų atlieku | Būtina |  |
| 9. | Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių | Būtina |  |
| 10. | Nereikalingas laboratorinis vanduo | Būtina |  |
| 11. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
| 12. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |

DVYLIKTAS SKIRSNIS

DVYLIKTA PIRKIMO DALIS

12.1.  Pirkimo objektas – reagentai ir papildomos priemonės ELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI   Na/K /Cl

12.2. Įranga siūloma panaudai.

12.1.lentelė. Numatomas atlikti tyrimų kiekis

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.1 | Na/K / CL tyrimas |  | 16000 |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |
|  | .............. Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |

12.2.lentelė.  Techniniai  reikalavimai  siūlant  ELEKTROLITŲ ANALIZATORIŲ panaudai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomo analizatoriaus atitikimas reikalaujamiems techniniams parametrams |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo metai |  |  |
| 1. | Galimas tirti | Bendras kraujas, serumas, plazma arba šlapimas |  |
| 2. | Tiriamo mėginio dydis | Ne daugiau 100μl bendro kraujo, serumo, plazmos. Ne daugiau 60 μl kapiliarinio. Ne daugiau 400 μl skiesto (10:10) šlapimo |  |
| 3. | Matavimo metodas | Tiesioginis tyrimas su jonų parinkimo elektrodu (ISE) |  |
| 4. | Elektrolitų aptikimo ribos | Kraujas ne siauresnės Na+: 20-200 mmol/l K+: 0.5-40 mmol/l Cl 25-200 mmol/l Šlapimas ne siauresnės Na+: 25-1000 mmol/l K+: 1.0-500 mmol/l Cl 25-500 mmol/l |  |
| 5. | Rezultatų parodymo rezoliucija | Na+: 0.1 mmol/l K+: 0.01 mmol/l Cl 0.1mmol/l |  |
| 6. | Tyrimo laikas | Kraujas – iki 60 s Šlapimas – iki 90 s |  |
| 7. | Analizatoriaus atmintis | Tyrimo rezultatai – ne mažiau 120 mėginių. Kokybės kontrolės rezultatai – po 20 žemos, normalios ir aukštos |  |
| 8. | Kalibravimo režimai | Automatinis arba laisvai pasirenkamas pagal poreikį |  |
| 9. | Analizatoriaus valdymas | Mygtukų pagalba |  |
| 10. | Automatinis mėginių padavėjas | Galimybė prijungti, atsiradus poreikiui |  |
| 11. | Rezultatų pateikimas | Rezultatai pateikiami ekrane bei gali būti atspausdinami integruotu terminiu spausdintuvu |  |
| 12. | Analizatoriaus jungtys | RS-232C |  |
| 13. | Analizatoriaus dydis | Pastatomas ant stalo |  |
| 14. | Reagentų galiojimo terminas | Atidarius galioja iki galiojimo, nurodyto ant pakuotės, pabaigos |  |
| 15. | Elektrodų keitimas | Elektrodai keičiami ne dažniau kaip 1 kartą metuose |  |
| 16. | Analizatorius turi būti ženklintas CE ženklu ir turėti sertifikatą | Būtina |  |
| 17. | Analizatorius jungiamas į įstaigos LIS/HIS. LIS’ui siunčiami tyrimo rezultatai ir kokybės kontrolės rezultatai/failai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatorių tinkamam pajungimui į LIS ir patvirtina, kad jo siūlomi analizatoriai visiškai suderinami su įstaigos naudojama LIS, bei užtikrina, jog, jungiant siūlomus analizatorius prie LIS, tarpininkaus siekiant, kad nekiltų techninių kliūčių pajungimui. | Būtina |  |
| 18. | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |

TRYLIKTAS SKIRSNIS

TRYLIKTA PIRKIMO DALIS

14.3. Pirkimo objektas – reagentai ir priemonės kraujo grupių ir   Rh faktoriaus nustatymui

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.1 | Monokloninis Anti A IgM | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 12 |
| 13.2 | Monokloninis Anti B IgM | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 12 |
| 13.3 | Monokloninis Anti AB IgM | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 3 |
| 13.4 | Monokloninis Anti D IgM | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 3 |
| 13.5 | Monokloninis Anti D IgM +IgG | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 2 |
| 13.6 | Neigiama Rh kontrolė | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesni, negu 10 ml | 3 |
| 13.7 | Standartiniai eritrocitai kraujo grupės nustatymui kryžminiu būdu ir reagentų kontrolei A1B | Buteliukai su lašintuvais integruotais į kamštelį | Ne didesnė pakuotė, negu 2x5 ml | 36 |
| 13.8 | Vienkartinės plokštelės kraujo grupėms nustatyti | Baltos, nepermatomos, karpomos, su duobutėmis | Pageidaujama 1x 25 duob. | 40 |

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS

KETURIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1 | Reumatoidinis faktorius | Spalvotos latekso agliutinacijos rinkiniai, pilnos pakuotės su +/- kontrolėmis | 1x150 tyr. | 1 |
| 14.2 | Paslėpto kraujo fekalijose diagnostika | Peroksidazės r-ja. Būtinos +/- kontrolės kiekvienam tyrimui. | 1x100 tyr. | 1 |

PENKIOLIKTAS SKIRSNIS

PENKIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 15 | Dažai hematologijai |  |  |  |  |
| 15.1 | Romanovskio-Gimza dažų tirpalas | Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |
| 15.2 | May-Grünwaldo dažų tirpalas | Naudojimui paruoštas dažų tirpalas. Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |
| 15.3 | Paruoštas buferinis tirpalas pH 7,2 | Stabilus paruoštas buferinis tirpalas pH 7,2 hematologijai. Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1000 ml | 1 |  |
| 15.4 | Briliant krezilo mėlio tirpalas retikuliocitų dažymui | Skirtas retikuliocitų dažymui | 1x100 ml |  | 1 |
| 15.5 | Imersinis aliejus | Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 1x100 ml |  | 1 |
|  | Dažai bakteriologijai |  |  |  |  |
| 15.6 | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinį sudaro keturi komponentai: 1) Kristal violeto oksalato tirpalas, 2) PVP stabilizuotas liugolio tirpalas, 3) Greitas blankinimo tirpalas (Alkoholis/acetonas), 4) Safranino tirpalas Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 4x240 ml |  | 1 |
| 15.7 | Rinkinys mikobakterijų dažymui šaltuoju metodu | Rinkinį sudaro du komponentai: 1) Karbolio fuksino tirpalas, 2) Armando tirpalas Stabilumas ir galiojimas 12 mėn. | 2x125 ml |  | 1 |
| 15.8 | Metileno mėlis | Metileno mėlio (alkoholinis) tirpalas, pH~8,4, 3% | 1x 500 ml |  | 1 |
| 15.9 | Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai | 1. Atidaryti dažų tirpalai stabilūs iki galiojimo laiko nurodyto ant pakuotės. 2. Trumpas ir kokybiškas tepinėlių fiksavimas | 1x50 ml |  | 1 |

ŠEŠIOLIKTAS SKIRSNIS

ŠEŠIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.1 | Mikrovetės EDTA K3 kapiliariniam kraujui, 200µl | Mėgintuvėlis su įstatytu kapiliaru ir dviejų dalių kamšteliu | 1x100 vnt. | 15 |
| 16.2 | Mikromėgintuvėlis serumui su krešėjimo aktyvatoriumi ir geliu . | 500-800 µl su integruotu kolektoriumi | 1x50 vnt. | 3 |

SEPTYNIOLIKTAS SKIRSNIS

SEPTYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.1 | Saugūs automatiniai lancetai kapiliarinio kraujo ėmimui | Adatėlė ~21G (0,8 mm) Dūrio gylis 1,8 mm Paskirtis ~0,250 ml kraujo. | 1x200 vnt. | 20 |
| 17.2 | Saugūs automatiniai lancetai kapiliarinio kraujo ėmimui | Adatėlė ~18G (1,8 mm) Dūrio gylis 1,8 mm Paskirtis ~0,300 ml kraujo. | 1x200 vnt. | 3 |

AŠTUONIOLIKTAS SKIRSNIS

AŠTUONIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.1 | Antgaliai „ Sartorius“ dozatoriams | 5-200 µl | vnt. | 13000 |
| 18.2 | Antgaliai „ Sartorius“ dozatoriams | 200-1000 µl | vnt. | 13000 |
| .3 | Antgaliai “ Sartorius“dozatoriams | 500-5000 µl | vnt. | 4000 |

DEVYNIOLIKTAS  SKIRSNIS

DEVYNIOLIKTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19.1 | Pipetės plastikinės Pastero (graduotos iki 5 ml) |  | 1x500 vnt. | 4 |
| 19.2 | Mėgintuvėliai | Talpa 5 ml (± 0,1 ml) išmatavimai 75x12 mm (+/- 0,5 mm). | 1x1000 vnt. | 6 |
| 19.3 | Mėgintuvėliai | Ependorfo tipo 1,5 ml su kamšteliu | 1x1000 vnt. | 5 |
| 19.4 | Mėgintuvėliai | Ependorfo tipo 500 µl su kamšteliu | 1x1000 vnt. | 12 |
| 19.5 | Mėgintuvėliai | 10-12 ml tūrio, graduoti , centrifuginiai(konusiniai), plastikiniai | 1x1000 vnt. | 6 |
| 19.6 | Vienkartiniai indeliai šlapimo surinkimui 100 ml |  | vnt. | 4000 |
| 19.7 | Vienkartiniai indeliai šlapimo surinkimui (sterilūs) 100 ml, supakuoti po 1 vnt. |  | vnt. | 500 |

DVIDEŠIMTAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMTA PIRKIMO DALIS

| Pirkimo dalis | Pirkimo objektas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.1 | Objektiniai stikleliai | Stikliniai su šlifuotu langeliu | 1x50 vnt. | 6 |
| 20.2 | Objektiniai stikleliai | Stiklinia be šlifuoto langelio | 1x50 vnt. | 10 |
| 20.3 | Dengiamieji stikleliai | 20x20 mm | 1x200 vnt. | 14 |

DVIDEŠIMT PIRMAS SKIRSNIS

DVIDEŠIMT PIRMA PIRKIMO DALIS

SAUGI KRAUJO SURINKIMO SISTEMA

REIKALAVIMAI OBJEKTUI

Gamintojas akredituotas pagal ISO 9001 ir/arba ISO 13485.

Veninio kraujo surinkimo sistemos paimti kraują vakuuminiu ir švirkšto principo būdu, ant mėgintuvėlių turi būti etiketė paciento duomenims užrašyti.

Mėgintuvėlis pagamintas iš lengvai utilizuojamo, neišskiriančio jokių kenksmingų medžiagų, lengvo, nedūžtančio, skaidraus plastiko. Kamštelis užsukamas, tvirtas, sandarus transportuojant.

Mėgintuvėliai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus. Mėgintuvėliai privalo būti CE ženklinti..

Adata vienkartinė, sterili, silikonizuota, aštri, CE ženklinimas. Adatos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 93/42 EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (nuo 2022 m. gegužės 26 d. - Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių) reikalavimus. Adatos turi būti žymėtos CE ženklu.

Vienkartinis adapteris prijungimui prie kitų sistemų (vienkartinės adatos, adatų "Drugelių", intraveninių kateterių) atitinkančių mėgintuvėlius CE ženklinimas.

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo įgaliojimą atstovauti ir parduoti siūlomas prekes, ISO standartus ir direktyvų reikalavimus patvirtinančius sertifikatus, gamintojo patvirtinimus funkciniams reikalavimams, gamintojo katalogą su siūlomų prekių katalogo numeriais, o pareikalavus ir visų siūlomų prekių pavyzdžius.

Vakuuminių mėgintuvėlių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pagaminimo datos kurioms dalims

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus poreikis 36 mėn. | Mato vienetas | Siūloma pakuotė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.1 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas hematologiniams tyrimams-periferinio kraujo morfologija (su EDTA) 2,5-2,7 ml | 17000 | Vnt. |  |
| 21.2 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas koaguliaciniams tyrimams ( krešėjimo sistema) 2,7-3 ml | 4000 | Vnt. |  |
| 21.3 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas serumo biocheminiams tyrimams, be seperatoriaus 5-5,5 ml | 21000 | Vnt. |  |
| 21.4 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis, skirtas gliukozės tyrimams su fluoridu, 1-1,2 ml | 800 | Vnt. |  |
| 21.5 | Švirkšto tipo mėgintuvėlis skirtas serumo biocheminiams tyrimams su atskiriamuoju geliu 4,9- 6 ml | 2000 | Vnt. |  |
| 21.6 | Adata su integruotu adapteriu 0,8x38mm, 0,7x38 mm su integruotu laikikliu | 12000 | Vnt. |  |
| 21.7 | Adata su integruotu laikikliu 0,8x38 mm, su saugos užtikrinimo mechanizmu | 2500 | Vnt. |  |
| 21.8 | Vienkartinis adapteris | 12000 | Vnt. |  |