TSD-1017, VPP-4823

Stacionaraus kraujagyslinio echoskopo su pilviniu ir linijiniu davikliais 
ir gama spinduliuotės registravimo įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Stacionarus kraujagyslinis echoskopas su pilviniu ir linijiniu davikliais, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos struktūra | - Sistema skaitmeninė; - Aktyvios jungtys davikliams: ≥ 4; - Apdorojimo kanalų: ≥ 8,5 mln.; - Palaikomas dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 MHz iki 21,0 MHz; - Bendras sistemos dinaminis diapazonas ≥ 330 dB; - Linijų tankumas ≥ 512; - Fiksuojami ratukai ≥ 4 arba centrinis stabdis. |  |
| 2. | Tyrimų tipai | - Kraujotakos tyrimai; - Pilviniai tyrimai; - Smulkių dalių tyrimai. |  |
| 3. | Aparato monitorius | - Skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; - Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm (≥ 21,5"); - Transportavimo padėtyje nulenkiamas į priekį ≥ 80° (nuo vertikalios ašies); - Fiksuojamas monitorių laikantis rėmas. |  |
| 4. | Sistemos valdymas | - Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; - Sukiojama į abu šonus po ≥ 45°; - Stiprinimo kompensavimo (angl. TGC) valdymas ≥ 8 lygių; - Integruoto jutiklinio ekrano įstrižainė ≥ 30 cm; - Skaitinė-raidinė klaviatūra. |  |
| 5. | Vaizdavimo režimai | - 2D režimas su harmonikų vaizdavimu; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) pulsinės bangos dopleris. |  |
| 6. | 2D vaizdavimo režimas | - Didžiausias skenavimo gylis ≥ 40 cm; - Kadrų dažnis ≥ 2100 kadrų/sek.; - Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 dB iki +20 dB; - Nepertraukiama regėjimo lauko vaizdo optimizavimo funkcija, automatiškai keičianti dvimačio vaizdo stiprinimo kompensaciją ir stiprinimą arba vaizdo optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu; - Technologija, naudojanti doplerio srautą triukšmų pašalinimui ir artefaktų sumažinimui, padidinanti audinių ir kraujagyslių sienelių ryškumą. |  |
| 7. | Spalvinio doplerio vaizdavimo režimas | - Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei nuo -20 dB iki +20 dB; - Optimizavimas pagal pasirinktą tėkmės būseną; - PRF diapazonas ne siauresnis nei nuo 200 Hz iki 17 900 Hz. |  |
| 8. | Spektrinio doplerio vaizdavimo režimas | - Stiprinimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 dB iki +30 dB; - PRF diapazonas ne siauresnis nei nuo 400 Hz iki 34 000 Hz; - Tripleksas; - Doplerio vartelių dydžio diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,0 mm iki 20,0 mm; - Kampo korekcijos diapazonas ne siauresnis nei nuo 0 iki 85; - Spektrinio doplerio automatizacija vieno mygtuko paspaudimu. |  |
| 9. | Panoraminis vaizdavimas | Didžiausias vaizdo ilgis ≥ 160 cm. |  |
| 10. | Komplektuojami davikliai: |  |  |
| 10.1. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 5,0 MHz iki 14,5 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; - Darbinis elementų skaičius ≥ 380. |  |
| 10.2. | Pilvinis (konveksinis) daviklis (kiekis 1 vnt.) | - Dažnių diapazonas ne siauriau nei nuo 1,0 MHz iki 5,0 MHz; - Apžvalgos laukas ≥ 72°; - Darbinis elementų skaičius ≥ 180 elementų. |  |
| 11. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas DICOM formatu | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send); - DICOM Print; - DICOM Modality Worklist; - DICOM Exchange Media. |  |
| 12. | Sistemos atmintis | - Vidinė atmintis ≥ 500 GB SSD diske; - Išsaugoti išorinėse laikmenose: USB; - Didžiausia vaizdo įrašų trukmė ≥ 300 sek. |  |
| 13. | Sistemos sandara | - Šildomas gelio laikiklis; - Nespalvotas vaizdo spausdintuvas; - Bevielio ryšio modulis; - Galimybė ateityje įdiegti elastografinių tyrimų modulį; - Galimybė ateityje įdiegti kontrastinių tyrimų modulį; - Galimybė ateityje įdiegti 3D/4D vaizdavimo modulį. |  |
| 14. | Aparato maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo / instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo / instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 20. | Garantinis terminas | - ≥ 36 mėnesiai echoskopui; - ≥ 12 mėnesių davikliams; - Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Gama spinduliuotės registravimo įranga, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai kontroliniam įrenginiui: |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Intraoperacinis gama detektorius, aptinkantis gama spinduliuotę spinduliuojančius radioaktyvius izotopus žmogaus audiniuose |  |
| 1.2. | Įrenginio ekrane pateikiama informacija | - Pasirinkto izotopo informacija; - Prijungto gama dalelių detektoriaus informacija; - Spinduliuojančių dalelių kiekis (CPS), atvaizduojamas skaitmeniniu būdu; - Baterijos įkrovimo lygis. |  |
| 1.3. | Naudojami radioizotopai | Tc-99m |  |
| 1.4. | Reikalingos funkcijos | Automatinis prijungto daviklio atpažinimas |  |
| 1.5. | Valdymo įrenginio maitinimo šaltiniai | Įkraunamas akumuliatorius (baterija) |  |
| 1.6. | Valdymo įrenginio veikimo laikas su pilnai pakrautu akumuliatoriumi arba akumuliatoriaus talpa | ≥ 6 val. arba ≥ 3900 mAh |  |
| 1.7. | Jungtis | Yra USB (ar lygiavertė) jungtis |  |
| 1.8. | Aliarmai | - Garsinis signalas, indikuojantis apie artėjimą prie radioaktyvaus šaltinio; - Reguliuojamas garsinio signalo lygis; - Galimybė pasirinkti skleidžiamo garsinio signalo tipą/režimą. |  |
| 2. | Gama detektoriaus daviklis: |  |  |
| 2.1. | Bendrieji reikalavimai davikliui | - Su integruotu kolimatoriumi arba kryptinio nukreipimo technologija arba didelio jautrumo detekcijos kristalas su integruotais kolimacijos filtrais; - Tiesus; - Darbinės dalies skersmuo 10–16 mm; - Autoklavuojamas arba sterilizuojamas naudojant etileno oksidą ar žemos temperatūros plazmą (vandenilio peroksidą ar kt.); - Daviklis prie įrenginio jungiamas belaidžiu ryšiu; - Svoris ≤ 220 g; - Maitinimas (nepertraukiamas veikimas ≥ 8 val.): pakraunamas akumuliatorius arba keičiami maitinimo elementai. |  |
| 2.2. | Energijos diapazonas | Ne siauresnis negu nuo 30 keV iki 300 keV |  |
| 2.3. | Daviklio jautrumas | ≥ 15000 impulsų/s/MBq arba ≥ 23 impulsų/s/kBq (140 keV (Tc-99m)) |  |
| 2.4. | Apsauga nuo šoninio spinduliavimo | ≥ 99,9 % (su Tc-99m arba Co-57) |  |
| 2.5. | Lokali (erdvinė) rezoliucija 1 cm atstumu nuo kolimatoriaus/daviklio | ≤ 17 mm |  |
| 3. | Komplektacija | - Valdymo įrenginys – 1 vnt.; - Gama detektoriaus daviklis – 1 vnt.; - Dėklas, pritaikytas įrenginio pernešimui – 1 vnt. |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai; - Tiekėjas suteikia garantiją visai įrangai (išskyrus eksploatacines medžiagas), įskaitant garantiją, kurią teikia trečiųjų šalių tiekėjai ir/arba gamintojai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant, remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą ir profilaktinę techninę priežiūrą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Įrangos testavimas / priėmimo bandymai | Būtina (įrangos tiekėjas ar gamintojo atstovas po įrangos sumontavimo ir suderinimo įsipareigoja atlikti arba organizuoti privalomus priėmimo testus (angl. site acceptance tests), jei tai rekomenduoja gamintojas). |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija (elektroninė versija) | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.