TSD-1013, VPP-5187

Portatyvaus DPV aparato (tinkančio vaikų ir suaugusių transportavimui)

techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas, skirtas paciento transportavimui ligoninės viduje ir tarp ligoninių |  |
| 2. | Pagrindiniai techniniai parametrai: |  |  |
| 2.1. | Aparato su baterija svoris (be deguonies baliono, aparato bei baliono tvirtinimo konstrukcijos) | ≤ 7 kg |  |
| 2.2. | Išoriniai prietaiso matmenys (P×A×G) (be DPV aparato tvirtinimo prie paciento lovos konstrukcinių elementų ir rankenos) | ≤ 300×200×200 mm |  |
| 2.3. | Darbinis į aparatą tiekiamų dujų diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 2,8 iki 6,0 bar |  |
| 2.4. | Maitinimo šaltiniai: | - 230 V, 50 Hz elektros tinklas; - Integruota vidinė baterija, kuri viena arba kartu su komplekte pateikiama papildoma baterija užtikrina ≥ 8 val. trukmės aparato elektros maitinimą. |  |
| 2.5. | Aparato valdymo elementai | Aparato korpuse integruotas aparato valdymo ekranas ir rotacinė parametrų parinkimo bei nustatymo rankenėlė |  |
| 2.6. | Darbo principas | Integruota vidinė turbina arba pneumatinis, Venturi principu veikiantis ventiliatorius |  |
| 3. | Į aparatą tiekiamos dujos | Deguonis iš ligoninės centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos arba iš deguonies baliono (būtinos abi galimybės). |  |
| 4. | Ventiliacijos režimai: | - Tūriu kontroliuojama ventiliacija; - Tūriu kontroliuojama asistuojanti ventiliacija; - Tūriu kontroliuojama sinchronizuota priverstinė ventiliacija; - Pastovaus teigiamo slėgio palaikomoji spontaninė ventiliacija; - Slėgiu kontroliuojama bifazinė ventiliacija; - Neinvazinė ventiliacija. Neinvazinės ventiliacijos taikymas galimas pastovaus teigiamo slėgio palaikomosios spontaninės, slėgiu kontroliuojamos bifazinės, tūriu kontroliuojamos, tūriu kontroliuojamos sinchronizuotos ir tūriu kontroliuojamos asistuojančios ventiliacijos metu. |  |
| 5. | Srauto kontrolės funkcija pasirenkamai aktyvuojama visuose tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režimuose | Naudojanti lėtėjančio srauto modelį, nustatytam kvėpavimo tūriui pasiekti mažiausiu pikiniu kvėpavimo takų slėgiu, remiantis išmatuojamomis paciento plaučių charakteristikomis ir paciento spontaninio kvėpavimo poreikiais. |  |
| 6. | 100% koncentracijos O2 tiekimas | Aktyvavus šią funkciją ventiliatorius padidina nustatytą O2 koncentraciją iki 100% ne mažiau kaip 3 minučių laikotarpiui |  |
| 7. | CO2 monitoringo funkcija | CO2 monitoringo funkcija, veikianti tiesioginio srauto (angl. „mainstream“) CO2 matavimo principu (arba lygiaverčiu), užtikrinančiu matavimų atlikimą nenaudojant vienkartinių matavimo linijų |  |
| 8. | Pagrindiniai ventiliatoriaus darbo parametrai: |  |  |
| 8.1. | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 2 iki 50 k/min. |  |
| 8.2. | Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 100 iki 2000 ml |  |
| 8.3. | Įkvėpimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,3 iki 10 s |  |
| 8.4. | PEEP nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 20 cmH2O |  |
| 8.5. | I:E santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1:4 iki 4:1 |  |
| 8.6. | Maksimalaus ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 20 iki 55 cmH2O |  |
| 8.7. | Slėgiu palaikomos ventiliacijos slėgio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 3 iki 35 cmH2O |  |
| 8.8. | Srauto trigerio jautrumo nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 15 l/min |  |
| 9. | Aparato ekrane pateikiamos išmatuotos (arba apskaičiuotos) parametrų reikšmės: | - Minutinis tūris iškvėpime (MVe); - Vienkartinis iškvepiamas tūris (VTe); - Slėgis kvėpavimo takuose (grafinis atvaizdavimas ir skaitinė reikšmė); - Kvėpavimo dažnis (RR); - Baterijos įkrovos likutis (grafinis įkrovos lygio atvaizdavimas arba skaitinė vertė procentais). |  |
| 10. | Garsiniai aliarmai | - Minutinis tūris per aukštas; - Minutinis tūris per žemas; - Kvėpavimo takų slėgis per aukštas; - Kvėpavimo takų slėgis per žemas; - CO2 koncentracija per aukšta; - CO2 koncentracija per žema; - Apnoe; - Prijungtas netinkamas kvėpavimo kontūras. |  |
| 11. | Komplektacija: | - Konstrukciniai elementai DPV aparato tvirtinimui prie paciento lovos; - Tvirtinimo įtaisas DPV aparatui ir deguonies balionui, turintis nešimo rankeną. - Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta prijungimui prie nešiojamo deguonies baliono (žarnelės jungties tipas suderinamas užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamų deguonies balionų su integruotais slėgio reduktoriais jungtimis); - Deguonies tiekimo į DPV aparatą žarnelė su jungtimi, skirta deguonies tiekimui iš centrinės medicininių dujų tiekimo sistemos (žarnelės jungties tipas suderinamas užsakant įrangą – jungtis turi būti suderinta su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais deguonies tiekimo sistemos sieniniais lizdais); - CO2 matavimo jutiklis – 1 vnt. - Viekartinio naudojimo CO2 matavimo kiuvetės, skirtos suaugusiųjų ir vaikų kontūrams – ≥ kaip po 10 vnt. abiejų dydžių; - Daugkartinio naudojimo kvėpavimo kontūras, ≥ 1,5 m ilgio – 1 vnt. |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastaba:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.