KLAUSIMYNAS

LABORATORINĖ CENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

LABORATORINĖ CENTRIFUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| Laboratorinė centrifuga ir susiję priedai |  |  |
| 1 | Centrifuga - ne mažiau 64 vietų mėgintuvėliams centrifuguoti |  |
| 2 | Centrifuga turi būti universali,skirta kraujo, šlapimo, smegenų ir kitų organizmo skysčių ėminių/mėginių centrifugavimui, profesionaliam naudojimui medicinos laboratorijoje |  |
| 3 | Skaitmeniniame ekrane turi būti matomi duomenys: programos numeris, centrifugavimo greitis ir/ar centrifugavimo jėgos dydis, likęs centrifuguoti laikas. |  |
| 4 | Centrifuga turi turėti laiko skaičiavimo nuo pasiekto greičio funkciją |  |
| 5 | Centrifugos laikmatis turi būti ne mažiau nei nuo 1 min iki 95 min |  |
| 6 | Centrifugos laikmatis turi būti su nepertraukiamo centrifugavimo funkcija |  |
| 7 | Turi turėti trumpo ir/ar greito centrifugavimo funkciją |  |
| 8 | Turi būti greitėjimo/lėtėjimo režimai: ne mažiau 9 įsibėgėjimo ir 9 stabdymo greičių |  |
| 9 | Turi būti perjungimas tarp centrifugavimo greičio/rcf |  |
| 10 | Turi būti greičio nustatymas: nuo 200 aps./min., nustatymo žingsnis ne daugiau nei 10 aps./min. |  |
| 11 | Turi būti ne mažiau 30 individualių programų |  |
| 12 | Triukšmingumo lygis turi būti ne daugiau nei 70 dB |  |
| 13 | Maitinimas: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 14 | Svoris ne sunkesnis nei 100 kg. |  |
| 15 | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) - ne didesni nei 55 x 65 x 43 cm; |  |
| 16 | Galingumas ne daugiau nei 1000W |  |
| 17 | Automatinis rotoriaus atpažinimas |  |
| 18 | Centrifūgos komplektacijoje turi būti krepšelinis rotorius |  |
| 19 | Centrifuga turi turėti galimybę, esant poreikiui naudoti ir fiksuoto kampo rotorių |  |
| Rotorius - Krepšelinis (angl. Swing-bucket); |  |  |
| 1 | Keturi krepšeliai - maksimali krepšelio talpa iki 600 ml |  |
| 2 | Krepšelių adapteriai - pritaikyti centrifuguoti mėgintuvėlius 3-15 ml, diametras - 16 mm. |  |
| 3 | Krepšelinio Rotoriaus maksimalus centrifugavimo greitis - ne mažiau 4.000 rpm (aps./min). |  |
| 4 | Krepšelinio Rotoriaus maksimali centrifugavimo jėga - ne mažiau 3.000xg rcf |  |
| 6 | Turi būti autoklavuojamas rotorius ir visi priedai |  |
| Bendrieji reikalavimai centrifūgai (pridedamas atskiras dokumentas) |  |  |