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Pirkimo dalis Nr.1.   Anatominių (lašo formos) krūties implantų specifikacijos 
	Eil. nr.
	Specifikacijos parametrai
	Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas

	1.
	Implanto forma
	Anatomiai (lašo formos) implantai

	2.
	Implanto paviršius
	Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius.
Ne mažiau kaip 3 sluoksniai.
Nelygumų aukščio intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 100 µm.
Nelygumų skersmens intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 150 µm.

	3.
	Implanto užpildas
	100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu.

	4.
	Implanto tūris
	Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 775 cc (ml)

	5. 
	Implanto bazės  plotis 
	Implanto bazės pločio intervalas nuo 9,0 iki 17,0 cm

	6.
	Implanto bazės aukštis
	Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,0 iki 17,0 cm

	7.
	Implanto projekcija 
	Implanto projekcijos intervalas nuo 3,0 cm iki 7,8 cm

	8. 
	Implanto žymės
	Implanto padėtį patvirtinančios, apčiuopiamos ir ultragarsu matomos žymės

	9.
	Klinikiniai tyrimai
	Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą

	10.
	CE sertifikatas
	Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją

	11.
	Pageidaujamas kiekis
	300 (trys šimtai) vienetų.




Pirkimo dalis Nr.2.   Krūties audinių plėtiklių/implantų specifikacijos 
	Eil. nr.
	Specifikacijos parametrai
	Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas

	1.
	Plėtiklio forma
	Anatominė (lašo formos) 

	2.
	Plėtiklio paviršius
	Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius.


	3.
	Plėtiklio užpildas
	35 proc. užpildomas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu, 65 proc. užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu

	4.
	Plėtiklio tūris
	Intervalas nuo 145 (ml) iki 685  cc (ml)

	5. 
	Plėtiklio bazės  plotis 
	Implanto bazės pločio intervalas nuo 9,5 iki 16,0 cm

	6.
	Plėtiklio bazės aukštis
	Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,3  iki 13,9 cm

	7.
	Plėtiklio projekcija 
	Implanto projekcijos intervalas nuo 4,2 cm iki 7cm

	8.
	Plėtiklio užpildymo portas
	Fiziologinio tirpalo suleidimo portas sujungtas silikoniniu vamzdeliu su plėtikliu. Būtina galimybė portą su vamzdeliu pašalinti jį atjungiant nuo audinių plėtiklio/ implanto

	9.
	Klinikiniai tyrimai
	Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų plėtiklių saugumą

	10.
	CE sertifikatas
	Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją

	12.
	Pageidaujamas kiekis
	50 (penkiasdešimt) vienetų.






