Techninė specifikacija

Pirkimo dalis Nr.1.   Anatominių (lašo formos) krūties implantų specifikacijos

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Anatomiai (lašo formos) implantai |
| 2. | Implanto paviršius | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. Ne mažiau kaip 3 sluoksniai. Nelygumų aukščio intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 100 µm. Nelygumų skersmens intervalas ne didesnis nei nuo 5 iki 150 µm. |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 775 cc (ml) |
| 5. | Implanto bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 9,0 iki 17,0 cm |
| 6. | Implanto bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,0 iki 17,0 cm |
| 7. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas nuo 3,0 cm iki 7,8 cm |
| 8. | Implanto žymės | Implanto padėtį patvirtinančios, apčiuopiamos ir ultragarsu matomos žymės |
| 9. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą |
| 10. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 11. | Pageidaujamas kiekis | 300 (trys šimtai) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.2.   Krūties audinių plėtiklių/implantų specifikacijos

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plėtiklio forma | Anatominė (lašo formos) |
| 2. | Plėtiklio paviršius | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. |
| 3. | Plėtiklio užpildas | 35 proc. užpildomas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu, 65 proc. užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu |
| 4. | Plėtiklio tūris | Intervalas nuo 145 (ml) iki 685 cc (ml) |
| 5. | Plėtiklio bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 9,5 iki 16,0 cm |
| 6. | Plėtiklio bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 8,3 iki 13,9 cm |
| 7. | Plėtiklio projekcija | Implanto projekcijos intervalas nuo 4,2 cm iki 7cm |
| 8. | Plėtiklio užpildymo portas | Fiziologinio tirpalo suleidimo portas sujungtas silikoniniu vamzdeliu su plėtikliu. Būtina galimybė portą su vamzdeliu pašalinti jį atjungiant nuo audinių plėtiklio/ implanto |
| 9. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų plėtiklių saugumą |
| 10. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją |
| 12. | Pageidaujamas kiekis | 50 (penkiasdešimt) vienetų. |