Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma “

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai odontologo darbo vietai (2 kompl.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis Odontologo darbo vieta |  |  |  |  |
| 1.1 | Paciento kėdė: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.1.1 | Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas elektriniais arba hidrauliniais varikliais |  |  |
| 1.1.2 | Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 780 mm |  |  |
| 1.1.3 | Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 400 mm |  |  |
| 1.1.4 | Pakeliamas svoris | Ne mažiau 140 kg |  |  |
| 1.1.5 | Porankiai | Dešinės pusės porankis turi būti nulenkiamas |  |  |
| 1.1.6 | Apmušalai | Atsparūs dezinfekavimui, besiūliai, minkšti, dirbtinės odos, spalva pasirenkama ne mažiau iš trijų |  |  |
| 1.1.7 | Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų |  |  |
| 1.1.8 | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos darbo pozicijos, paciento išlaipinimo programa ir skalavimo programa |  |  |
| 1.1.9 | Judėjimo stabdymas | Jungikliai turi būti: gydytojo elemente, paciento kėdėje, pedale, asistento elemente |  |  |
| 1.1.10 | Sėdimosios dalies, nugaros ir atstumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |  |
| 1.1.11 | Kojūgalis | Atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę |  |  |
| 1.1.12 | Kėdės valdymas | Nuo odontologo antgalių bloko, seilių siurbiklio bloko ir valdymo pedalo |  |  |
| 1.1.13 | Kėdės montavimas | Kėdė montuojama kartu su siurbiklio bloku ir tvirtinama prie grindų |  |  |
| 1.1.14 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.2 | Lempa | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.2.1 | Šviestuvas | Montuojamas prie siurbiklio bloko, kaip ir odontologo antgalių blokas |  |  |
| 1.2.2 | Apšvietimas | LED tipo |  |  |
| 1.2.3 | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40000 lux |  |  |
| 1.2.4 | Šviesos temperatūra | Reguliuojama ribose ne siauriau 4600-5500 K |  |  |
| 1.2.5 | Darbo režimai | Turi būti specialus kompozitų režimas, šviesos srautas bešešėlinis, neįtakojantis į šviesoje kietėjančią kompozitinę medžiagą |  |  |
| 1.2.6 | Apšvietimo įjungimas/išjungimas | Valdomas judesio davikliu ar lygiaverčiu technologiniu sprendimu bei automatiškai kėdę įjungus į darbinę poziciją, ir iš odontologo antgalių bloko. Apšvietimo intensyvumo ir specialaus kompozitų režimo valdymas atliekamas nuo šviestuvo, odontologo antgalių bloko |  |  |
| 1.2.7 | Valdymas | Trimis ašimis (galima pakreipti) |  |  |
| 1.2.8 | Nuimamos ir sterilizuojamos padėties reguliavimo rankenos | Iš abiejų lempos pusių |  |  |
| 1.2.9 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.3 | Prapūtiklis su vandeniu, antgaliai ir mikrovarikliai | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.3.1 | Antgalių blokas | Tvirtinamas prie pagrindinio seilių siurbiklio bloko pantografine alkūne |  |  |
| 1.3.2 | Antgalių bloką sudaro | 1) Daugiafunkcinis prapūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su pašvietimu; 2) Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; 3) Rankovė elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; 4) Rankovė ultragarsiniam antgaliui su pašvietimu; 5) Rankovė pneumatiniam instrumentui |  |  |
| 1.3.3 | Padėkliukas instrumentams | Pasukamas, ne mažesnis kaip 37 x 28 cm |  |  |
| 1.3.4 | Antgalių bloko aukščio ir padėties reguliavimas | Padėtis fiksuojama pneumatiniu stabdžiu |  |  |
| 1.3.5 | Odontologo darbo vietos antgalių tvirtinimas | Iš viršaus |  |  |
| 1.3.6 | Valdymas | Mikroprocesoriumi kontroliuojamas elektrinių instrumentų funkcijų valdymas |  |  |
| 1.3.7 | Antgalių bloke sumontuotas valdymo pultas, rodantis antgalio nustatymus, įspėjimus apie klaidas | Būtina |  |  |
| 1.3.8 | Programuojami ir nustatomi mikrovariklio ir ultragarsinio skalerio darbo parametrai | Būtina |  |  |
| 1.3.9 | Turi būti galimybė multifunkciniu pedalu valdyti antgalių paleidimą, vandens į instrumentus įjungimo/išjungimo funkciją ir kėdės programas. | Būtina |  |  |
| 1.3.10 | Tolygus mikrovariklio apsukų nustatymas naudojant valdymo pedalą | Būtina |  |  |
| 1.3.11 | Vandens kiekio reguliavimas gydytojo elemente kiekvienam antgaliui atskirai. | Būtina |  |  |
| 1.3.12 | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo mygtukai. | Būtina |  |  |
| 1.3.13 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.4 | Selių siurbiklio blokas | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.4.1 | Tvirtinimas | Tvirtinamas prie grindų |  |  |
| 1.4.2 | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis ant atskiros alkūnės |  |  |
| 1.4.3 | Seilių ir dulkių siurblių rankovės | Būtina |  |  |
| 1.4.4 | Spjaudyklė | Tvirtinama ant siurbiklio bloko. Turi būti išimama ir lengvai plaunama |  |  |
| 1.4.5 | Siurbiklio rankovių turinio patekimas | Į separatorių įrangoje |  |  |
| 1.4.6 | Odontologo darbo vietos įranga paruošta jungimui prie centralizuoto sauso siurbimo siurblio | Būtina |  |  |
| 1.4.7 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.5 | Antgalio elektrinis mikrovariklis su pašvietimu (bešepetėlinis) | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.5.1 | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min Reguliuojamas maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min |  |  |
| 1.5.2 | Valdymas | Sūkiai valdomi kojiniu pedalu ir ant instrumentų stalelio. Mikrovariklio sūkių programavimas iš gydytojo instrumentų dalies. |  |  |
| 1.5.3 | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,0 N |  |  |
| 1.5.4 | Aušinimas | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |  |
| 1.5.5 | Šviesos šaltinis | Su LED šviesos šaltiniu |  |  |
| 1.5.6 | Svoris | Ne daugiau kaip 90 g |  |  |
| 1.5.7 | Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |
| 1.5.8 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.6. | Kampinis antgalis mikrovarikliui: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.6.1 | Aušinimas | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu |  |  |
| 1.6.2 | Antgalio galvutės diametras | Ne didesnis nei 10mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm |  |  |
| 1.6.3 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |
| 1.6.4 | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |  |
| 1.6.5 | Pašvietimas | Integruotas šviesolaidis |  |  |
| 1.6.6 | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 1.6.7 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.7 | Antgalis turbininis su greita jungtimi: | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.7.1 | Aušinimas | Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo |  |  |
| 1.7.2 | Maksimalūs sūkiai | Ne mažiau 350 000 aps/min |  |  |
| 1.7.3 | Guoliai | Keraminiai |  |  |
| 1.7.4 | Galia | Ne mažiau 22 W |  |  |
| 1.7.5 | Galvutės matmenys | Diametras ne daugiau 13 mm, o aukštis ne didesnis nei 15 mm |  |  |
| 1.7.6 | Pašvietimas | LED tipo |  |  |
| 1.7.7 | Jungimas | Per greitą jungtį, komplekte turi būti jungtis |  |  |
| 1.7.8 | Sterilizuojamas | Būtina |  |  |
| 1.7.9 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.8 | Antgalis ultragarsinis | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.8.1 | Pjezokeraminis su pašvietimu | Būtina |  |  |
| 1.8.2 | Tinkamumas | Tinkamas periodontologinėm, endodontologinėm ir higienos procedūroms |  |  |
| 1.8.3 | Visiškai integruotas į odontologinę įrangą | Būtina |  |  |
| 1.8.4 | Apšvietimas | LED tipo |  |  |
| 1.8.5 | Komplektacija suderinta su perkama odontologine įranga | Ne mažiau nei 5 antgaliukai ir raktas antgaliukų keitimui |  |  |
| 1.8.6 | Virpesių dažnis | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 28 iki 32 kHz |  |  |
| 1.8.7 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.9 | Gydytojo odontologo kėdutė |  |  |  |
| 1.9.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribos nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |  |
| 1.9.2 | Kėdės atlošas | Būtina |  |  |
| 1.9.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |
| 1.9.4 | Kėdutės apmušalų danga | Dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |  |
| 1.9.5 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 1.10 | Asistento kėdutė | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |  |
| 1.10.1 | Reguliuojamas aukštis | Pakėlimo aukščio reguliavimas turi būti ne siauresnėse ribose nei nuo 52 cm iki 62 cm, matuojant nuo grindų iki atsisėdimo paviršiaus |  |  |
| 1.10.2 | Kėdės atlošas | Stabilus, puslankio formos |  |  |
| 1.10.3 | Ratukai | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |
| 1.10.4 | Kėdutės apmušalų danga | Dezinfekuojama, spalva turi būti suderinta su perkama odontologine įranga |  |  |
| 1.10.5 | Kėdutės pagrindas | Su žiedo formos atrama asistento kojoms |  |  |
| 1.10.6 | Gamyklinė garantija | Ne mažiau 36 mėn. |  | Patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekės tarpusavyje turi derėti, sudaryti vientisus, tinkamai funkcionuojančius odontologinių įrenginių komplektus (2 vnt.).

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

- Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota ir testuota.

- Į įrangos komplektą turi įeiti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, kabeliai, adapteriai, jungtys ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius, reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

- Detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės).

- Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra siūlomų prekių (paciento kėdės, gydytojo odontologo kėdutės ir asistento kėdutės) gamintojas arba oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siūlomas prekes, instaliuoti ir atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba oficialus rašytinis susitarimas su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, instaliavimo bei prekių garantinio aptarnavimo atlikimo. Pateikiamos skaitmeninės kopijos originalo ir lietuvių kalbomis.

3. 	CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“  arba lygiavertės nustatytus reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės kopijos anglų ir lietuvių kalbomis.

4. 	Jeigu medicinos priemonė turi būti prijungta prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), kad galėtų veikti pagal paskirtį, turi būti pateikiami įrodymai, kad ji atitinka esminius Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18, reikalavimus - prijungus prie kitos (-ų) medicinos priemonės (-ių), turinčių medicinos priemonės gamintojo nurodytas charakteristikas (pateikiamas arba kompetentingos institucijos oficialus dokumentas (bandymo protokolas, sertifikatas, pažyma, liudijimas ir pan.), arba gamintojo techniniai dokumentai). Pateikiamos skaitmeninės kopijos anglų ir lietuvių kalbomis.

5. 	Jeigu medicinos priemonė turi būti komplektuojama ir jos gamintojas yra nustatęs reikalavimus komplektavimui ar prijungiamiems įtaisams (pvz., komplektavimui su kito gamintojo pagamintomis dalimis / įrenginiais), turi būti pateikti įrodymai (brošiūros, gamintojo pasirašytos deklaracijos, vartotojo instrukcijos), kad reikalavimai yra išpildyti / įgyvendinti.