1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1  Reagentai imunofermentinio  analizės metodo (ELISA) mikroplokštelių skaitytuvui  perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam Biotek Synergy HT arba tiekėjo siūlomam lygiaverčiam mikroplokštelių skaitytuvui (toliau - analizatorius):

| Eil. Nr. | Reagentų pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai reagentams | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekejas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Serumo Amiloidas A | Reagentas fermentiniam imunologiniam tyrimui, kiekybiniam seumo amiloido A (SAA) nustatymui galvijų serume ir plazmoje. Nustatymo ribos (ne siauresnės), kaip 0 – 800 ng/ml; Reagento rinkinį sudaro: Ne mažiau 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; liofilizuotas standartas, kurio sudėtyje yra SAA, pakuotėje ne daugiau 2 vnt.; ne mažiau 1 vnt. koncentruoto aptikimo reagento A, ne mažiau kaip 120 µl; ne mažiau 1 vnt. koncentruoto aptikimo reagento B, ne mažiau kaip 120 µl; substrato tirpalas ne mažiau 1 vnt., ne didesnės kaip 8 ml talpos; plovimo buferio koncentratas, ne mažiau 1vnt., ne didesnės kaip 20 ml talpos; skiediklis, pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnės kaip nei 20 ml talpos; paruoštas naudoti, tyrimo skiediklis A ne mažiau 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti, tyrimo skiediklis B ne mažiau 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti, stabdymo tirpalas ne mažiau 1 vnt., ne didesnės kaip 6 ml talpos. |  |
| 2. | Haptaglobinas | Reagentas fermentiniam imunologiniam tyrimui, kiekybiniam haptoglobino nustatymui galvijų serume ir plazmoje. Nustatymo ribos (ne siauresnės), kaip 0 – 1000 ng/ml; Reagento rinkinį sudaro: Ne mažiau 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; ne mažiau 1 vnt. fermento konjugato, ne mažiau kaip 150 µl; liofilizuotas kalibratorius, kurio sudėtyje yra haptoglobinas, pakuotėje ne mažiau1 vnt.; koncentruotas skiediklis, pakuotėje ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnės kaip nei 50 ml talpos; substrato tirpalas ne mažiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; paruoštas naudoti, stabdymo tirpalas ne mažiau kaip 1 vnt., ne didesnės kaip 12 ml talpos; plovimo buferio koncentratas, ne mažiau kaip 1vnt., ne didesnės kaip 50 ml talpos. |  |
| 3. | Kortizolis | Hormonų rinkinys kortizolio koncentracijai kraujo serume nustatyti. Hormono nustatymo ribos ne siauresnės kaip 0 – 800 ng/ml; Hormono rinkinį sudaro: ne mažiau 1 vnt. mikroplokštelė, ne mažiau kaip 96 šulinėlių; ne mažiau kaip 1 vnt. fermento konjugato, ne mažiau kaip 25 ml paruošto naudoti; ne mažiau kaip 7 vnt. po 1 ml skirtingos koncentracijos standartų (0 – 20 – 50 – 100 – 200 – 400 – 800 ng/ml); ne mažiau kaip 2 vnt. kontrolės mėginių po ne mažiau 1 ml; ne mažiau 1 vnt. substrato tirpalo, ne mažiau, kaip 15 ml; ne mažiau 1 vnt. sustabdymo tirpalo, ne mažiau kaip 15 ml; ne mažiau kaip 1 vnt. plovimo tirpalo, ne mažiau kaip 100 ml; ne mažiau kaip 1 vnt. adhezinės (apsauginės) plėvelės. |  |

*1.2. Techniniai reikalavimai įrangai siūlant mikroplokštelių skaitytuvą panaudai – 1 vnt.

Šią lentelę Tiekėjas pildo, jeigu siūlo lygiavertį mikroplokštelių skaitytuvą panaudai.

Jeigu Tiekėjas siūlo reagentus ir kt. papildomas priemones 1.1. lentelėje nurodytiems tyrimams perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimam Biotek Synergy HT šios lentelės nepildo

| Eil. Nr. | Mikroplokštelių skaityrtuvas | Reikalavimai parametrams | Siūlomos įrangos parametria (tiekėjas pildo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nurodomas siūlomos prekės gamintojas, modelis: |  |  |
| 2. | Mikroplokštelių skaitytuvas | Baltymams, antikūnams ir hormonams kiekybiškai aptikti ir įvertinti |  |
| 3. | Matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 400-750 nm |  |
| 4. | Nuskaitymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 0-4 Abs |  |
| 5. | Skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,001 Abs |  |
| 6. | Mėginio tipas | Kraujo serumas |  |
| 7. | Plokštelių tipas | 96 šulinėlių mikroplokštelė |  |
| 8. | Purtymas | Linijinis |  |
| 9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Papildomi būtinieji reikalavimai ir pastabos:

- Reagentų ir papildomų priemonių privalomas pristatymo terminas nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos – ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.

- Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai įrangai;

- Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Pastabos (taikomos 1.1 ir 1.2 p.):

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Aplinkosauginiai kriterijai

Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai, pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.3 p.:

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. (arba nurodyti kitą ne piko valandų intervalą) ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.