RINKOS KONSULTACIJOS DĖL

AUGALŲ GENETIKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS ĮRANGOS

PIRKIMO ATASKAITA

Lietuvos inžinerijos kolegija suinteresuotus dalyvius kvietė sudalyvauti rinkos konsultacijoje dėl augalų genetikos tyrimų laboratorijos įrangos pirkimo.

- Rinkos konsultacija paskelbta ir vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 27 str. 1 d. 1 p. bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-19 įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktualios redakcijos) V skyriuje nustatytą tvarką.

- Rinkos konsultacija (ID 4695670) CVP IS paskelbta 2025-09-26. Terminas tiekėjams pareikšti susidomėjimą ir dalyvauti rinkos konsultacijoje buvo iki 2025-10-02 d. 16:30 val. Lietuvos laiku.

- Rinkos konsultacijoje dalyvavo 5 dalyviai.

- Rinkos konsultacija buvo vykdoma vienu etapu, t. y. – Lietuvos inžinerijos kolegija kvietė rinkos dalyvius raštu atsakyti į kartu su Pirkimo dokumentais pateiktą klausimyną.

- Rinkos konsultacijos metu buvo pasiektas konsultacijos tikslas: dalyviai buvo supažindinti su pirkimo technine specifikacija, 5 dalyviai pateikė pasiūlymų ir pastabų.

- Perkančioji organizacija į pateiktus pasiūlymus  atsižvelgė iš dalies.

ATSAKYMAI Į 1 DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

|  | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | 4 d. „Šaldanti stalinė centrifuga“, 1 vnt. dalyje yra reikalavimas: 6. Įsibėgėjimo/stabdymo laikas ne daugiau kaip 20 s. Prašome šį punktą naikinti, nes Įsibėgėjimo/stabdymo laikas tiesiogiai priklauso nuo to, koks rotorius yra naudojamas. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. Iš šaldančios stalinės centrifugos specifikacijos Įsibėgėjimo/stabdymo greičio reikalavimas (6 dalis), buvo pašalinta. |
|  | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? |  | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
|  | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |

ATSAKYMAI Į 2 DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

|  | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | 7. Nanospektrofotometras Atsižvelgdami į Jūsų paskelbtą rinkos konsultaciją dėl nanospektrofotometro įsigijimo, norėtume pateikti pastabas dėl vieno iš techninių reikalavimų. Pagal paskelbtą techninę specifikaciją reikalaujama, kad maksimaliai išmatuojama DNR koncentracija būtų ne mažesnė nei 7500 ng/µl (dsDNA). Siūlomas šį reikalavimą keisti į: Maksimali išmatuojama koncentracija ne mažiau nei 4500 ng/µl (dsDNA). Argumentuodami, kad dauguma tyrimų ir standartinių laboratorinių procedūrų vykdomos naudojant DNR mėginius, kurių koncentracijos ženkliai mažesnės nei 4500 ng/µl. todėl ši riba visiškai pakanka įprastiniam darbui. Atsiradus poreikiui matuoti didesnės koncentracijos mėginius, jie gali būti paprastai atskiesti, neprarandant matavimo tikslumo. Atsižvelgiant į tai, manytume, kad reikalavimas dėl 7500 ng/µl ribos yra perteklinis ir riboja konkurenciją, todėl siūlome jį peržiūrėti bei koreguoti į 4500 ng/µl, kas labiau atitiktų realius tyrimų poreikius. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. 7.Maksimalus nustatomas DNR koncentracijos lygmuo sumažintas nuo 7500 ng/µl iki 4500 ng/µl. |
| 2 | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 3 | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 4 | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 5 | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 6 | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 7 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 8 | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? |  | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 9 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 10 | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |

ATSAKYMAI Į 3 DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

|  | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Pirkimo objektas aiškus. Siūlome šiuos techninius pakeitimus: 1 dalis: 4 punktas - sumažinti iki 3 °C/s 5 punktas - padidinti iki ±0,6°C 4 dalis: 2 punktas - padidinti iki 500 rpm 6 dalis: 1 punktas – padidinti išmatavimus kad galėtume pasiūlyti traukos spintą su tokiais išmatavimai: Plotis 1235 mm; Gylis 925 mm; Aukštis su nuleistu/uždarytu langu 2322 mm ir su atidarytu/pakeltu langu 2443 mm 4 punktas – pakeisti darbinio paviršiaus plotą kad galėtume pasiūlyti spintą su sekančiu darbastaliu. Plotis 1150 mm. Plotis šiuo atveju sumažėtu tiktais 10 mm nuo dabar reikalaujamo, o Gylis būtu siūlomas 710 mm. 7 punktas - pridėti galimybę siūlyti “L” formos karkasą, kurio uždari profiliai būtu kvadratiniai 30x30x2 mm išmatavimų. 8 punktas - pašalinti pateikiamus sertifikatus. Sertifikatai dažytam paviršiui neturi įtakos traukos spintos darbui. Spintos yra sertifikuojamos ir testuojamos pagal oro trauką, ne pagal dažytą paviršių. Šis reikalavimas yra perteklinis. 13 punktas – Papildyti reikalavimą kad būtu galima siūlyti plautuvę įmontuotą stalviršyje, kuri būtu keramikinė. Sumontuota sienoje ar stalviršyje jums darbui įtakos neturės, nes viena ir kita užims atitinkamą plotą stalviršio atžvilgiu, o sumontuota darbastalyje pridėtu galimybę nuo stalviršio nuplauti nešvarumus, kuriuos būtu galima nubraukti tiesiai į kriauklę. 14 punktas – Elektros rozetės būtu sumontuotos nekeičiamoje panelėje po darbastaliu. 15 punktas - Panelė po darbastaliu nėra keičiama, jį būna pagaminta iš to pačio laminato kaip ir šoninės traukos spintos sienelės. Prašytume pašalinti šį reikalavimą. 18 punktas - Prašome patikslinti kokiems aptarnavimams būtinas prisijungimas? Traukos spintos aptarnauti per RS232, 9 polių ar D-SUB jungtis nereikia. Viską galima nustatyti per oro monitoringo sistemą įvedus prisijungimo slaptažodžius. Prašytume pašalinti šį reikalavimą. 20 punktas - Prašytume praplėsti specifikacijas įtraukiant galimybę siūlyti traukos spintos apatinę spintelę su stumdomomis į šonus durelėmis. Stumdomos į šonus durelės palengvina darbą su spinta, nes atidarius dureles, kurios yra su vyriais jos iš kart trukdo judėjimui į šoną. Stumdomos durelės leidžia pilnai judėti spintos priekinėje dalyje. 24 punktas - Prašome supaprastinti reikalavimą ventiliatoriui. Traukos spintos yra montuojamos su kanaliniais ventiliatoriais, kurie būna atsparūs naudojamoms priemonėms traukos spintos viduje. Montuojamas ventiliatorius yra parenkamas pagal traukos spintos reikalingą oro ištraukimo pajėgumą. Reikalavimas turėtu būtu supaprastintas sekančiai: traukos spintos viršuje turi būti sumontuotas ventiliatorius užtikrinantis tinkamą traukos spintos darbą. Po traukos spintos instaliavimo turi būti išmatuojamas oro srautas su atidarytu ir uždarytu langu, įrodant kad traukos spinta užtikrina pakankamą oro srautą pagal 23 punkte nurodomą EN14175-2 sertifikatą, kuris apibrėžia traukos spintos darbą ir saugumą. 9 dalis: siūlome pridėti parametrą apie pačią konstrukciją - kad būtų nerūdijantis plienas, kad būtų ilgaamžiškesnis naudojimas; 2 punktas papildyti informacija apie pilkos spalvos lygius, kad būtų ne mažiau kaip 65,635 lygiai, nes nuotraukos su šia sistema gaunamos nespalvotos, todėl pilka spalva svarbi apsprendžiant nuotraukos kokybę; Siūlome įtraukti punktą dėl darbo saugos dirbant su UV- kad transiliuminatorius turėtų papildomą UVIPURE filtrą- apsauganti nuo DNR pažeidimų ir UV vamzdelių šviesos - kad šviesa sklistų tik per mėginio parametrą, bet ne visame lauke. Siūlome pridėti papildomą reikalavimą, kad garantinis laikas būtų ne trumpiau nei 3 metai, kad būtų palaikomas maksimalus garantinis ir po garantinis aptarnavimas. Taip pat, kad būtų tiesioginis gamintojo atstovas ir pateikti tą įrodančius dokumentus. Atlikus nurodytus pakeitimus, galėtume pateikti savo pasiūlymą. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus iš dalies. Į 1 dalies 4 ir 5 punktus nebus atsižvelgta, nes perkančioji organizacija siekia įsigyti aukštos kokybės PGR termociklerį, kurio šildymo ir šaldymo laikas spartus (paliekame 4oC (4 punktas)), o tikslumas didelis (paliekame ±0,5oC (5 punktas)) nes prietaisas bus skirtas ne studentams mokyti, o moksliniams tyrimams atlikti. Į 4 dalies 2 punktą bus atsižvelgta . Minimalus nustatomas centrifugavimo greitis padidintas iki 500 rpm. Į 6 dalies 1 punktą nebus atsižvelgta, nes didesnių metmenų spinta netilps į numatytą vietą. Į 6 dalies 4 punktą bus atsižvelgta. Darbo paviršiaus matmenys ne mažesni nei (ilgis x plotis) 1150 x 650mm Į 6 dalies 7 punktą nebus atsižvelgta, nes siekiant spintos stabilumo reikia, kad metalo profiliai būtų didesni. Į 6 dalies 8 punktą nebus atsižvelgta, nes laboratorijose gali būti padidinta oro drėgmė arba metalo paviršiai gali būti paveikti agresyviomis medžiagomis. Į 6 dalies 13 punktą nebus atsižvelgta, nes ant galinės sienelės montuojamos plautuvės gali būti esant reikalui numontuojamos. Taip pat gali būti kitoje pusėje pridedamos papildomos plautuvėlės. Taip pat, svarbu pažymėti, kad dėl aplinkosauginių reikalavimų, ne visus traukos spintos nuplautus nešvarumus galima nuplauti tiesiai į plautuvėlę, todėl šis argumentas yra netinkamas. Į 6 dalies 14 punktą nebus atsižvelgta, nes elektros rozetės turi būti sumontuotos keičiamose panelėse. Tik taip bus užtikrinamas traukos spintos įvadų mobilumas ir patogumas bet kada juos išimti arba papildyti naujais. Į 6 dalies 15 punktą nebus atsižvelgta, nes Tik taip bus užtikrinamas traukos spintos įvadų mobilumas ir patogumas bet kada juos išimti arba papildyti naujais. Į 6 dalies 18 punktą bus atsižvelgta iš dalies. Prisijungimas aptarnavimui, RS232, 9 polių, D-SUB jungtis arba per oro monitoringo sistemą įvedus prisijungimo slaptažodžius. Į 6 dalies 20 punktą nebus atsižvelgta, nes tokiu atveju negalima būtų pilnai vienu metu atidaryti apatinės spintelės, o tik pusę. Į 6 dalies 24 punktą nebus atsižvelgta, nes reikalaujamas ventiliatorius jau yra parinktas atsižvelgiant į naudojamas medžiagas. To nenurodžius gali kilti pavojus įsigyti neatsparios medžiagos ventiliatorių. Nenurodžius oro kiekių taip pat kyla pavojus, kad bus sumontuotas nepakankamai galingas ventiliatorius. Į 9 daliai pateiktas pastabas atsižvelgta iš dalies. Prietaiso korpusas iš nerūdijančio plieno susiaurina konkurenciją, yra lygiaverčių tokio pat atsparumo medžiagų. Tas pat pasakytina ir apie pardavėjo buvimą tiesioginiu firmos gamintojos atstovu. Punktas apie pilkos spalvos atspalvius įtrauktas. Punktas apie UV filtrą Uvipure negali būti įtrauktas nes tai specifinis filtras naudojamas tik vieno gamintojo, o tai dirbtinai riboja konkurenciją. Punktas apie garantinį laikotarpį pailgintas iki 24 mėn. bei įtrauktas reikalavimas apie pogarantinį aptarnavimą. |
| 2 | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | Taip, tačiau reikalingos korekcijos siekiant padidinti konkurenciją. Atlikti techniniai pakeitimai neturėtų reikšmingos įtakos tyrimų metodikai bei kokybei. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. |
| 3 | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 4 | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 5 | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 6 | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 7 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 8 | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? | 2 - 3 mėn. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus. Numatyta 2 mėn. |
| 9 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 10 | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | Sutartyje numatyti: Prekes pristatyti ne piko valandomis ir dokumentai pasirašomi el. būdu. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus iš dalies. Numatyta dokumentus pasirašyti el.parašu. |

ATSAKYMAI Į 4 DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

|  | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Taip, aišku. | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 2 | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | Informacija aiški. | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 3 | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 4 | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. | Seviso paslaugų suteikimas. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus |
| 5 | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 6 | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 7 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 8 | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? | 3 mėnesiai | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus iš dalies. Numatyta 2 mėn. |
| 9 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 10 | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |

ATSAKYMAI Į 5 DALYVIO PASTABAS IR PASIŪLYMUS

|  | Klausimas | Dalyvio pastabos ir pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti. | Preliminarioje techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus. | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 2 | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? | Techninė specifikacija yra pakankamai išsami ir aiški, tačiau yra akivaizdu, kad techininių parametrų reikšmės 8 ir 9 p.d, kuriose planuojama dalyvauti, yra apribojančios konkurenciją ir yra sudaryti tik konkretiems gamintojams. 8 p.d – ThermoFisher; 9 p.d AZURE BIOSYSTEMS AZURE 200 sistemai. Dėl 8 p.d techninės specifikacijos 3 punkto: Būtinai galimi pasirinkti bent 2 gelio matmenys; gelių dydžiai ne mažesni kaip 20 x 10 cm ir 20 x 20 cm. Planuojama dalyvauti šitoje p.d. su sistema, kuri leidžia pasirinkti 4 skirtingus gelių dydžius, tačiau 3 punkte uždaryti techniniai reikalavimai konkretiems gelių dydžiams( 20x10 ir 20x20) eliminuoja tokia galimybę bei apriboja konkurenciją. Kadangi toks reikalavimas neturi tikslios praktinės naudos( galima naudoti ir 20x10; 25x10; 20x15 gelių dydžius ir skirtumas būtų daugiau geometrinis negu praktinis, nes 20x20 ir 25x15cm geliai leidžia leisti labai panašų mėginių skaičių), prašome pakeisti šį techninį reikalavimą į ±5cm, tai padidintų konkurentų eilę ir leistų pasirinkti perkančiajai organizacijai praktiškai tinkamiausią variantą. Dėl 8 p.d techninės specifikacijos 4 punkto: 1 vnt, srovės šaltinis, suderinamas su siūloma elektroforezės sistema. Turi turėti ne mažiau kaip 4 prijungimo lizdus. Turi turėti laikmatį, kurio nustatymo intervalas ne siauresnis nei nuo 1 iki 720 min. Privalo būti mikroprocesorinis, arba lygiavertis, valdymas. Privalo būti galimybė kurti programas, kurias sudaro ne daugiau kaip 2 žingsniai. Maksimali įtampa ne mažesnė nei 250 V, maksimali srovė ne mažesnė nei 500 mA, maksimali galia ne mažesnė nei 100 W. Manome, kad reikalavimas kurti ne daugiau negu dviejų žingsnių programas yra perteklinis ir neatitinka realaus praktinio poreikio. Tai sumažina konkurencingumą ir nepagrįstai didina pirkimo kaštus, sąlygojant neefektyvų perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą. Rinkoje egzistuoja labai daug srovės šaltinių, be kelių žingsniu programavimo galimybės, kurių pilnai užtenka kasdieniniams rutininiams laboratorijos darbams. Prašome šį technininių reikalavimų reikšmę panaikinti. Taip pat maksimalios srovės reikšmė 500mA ir galios reikšmė 100W, yra eliminajuončios, kadangi praktiškai rutininėms horizontalioms elektroforėzės darbams tokių reikšmių nereikia: dauguma gelių leidžiami 50–150 mA ir iki 70W ribose. Tad prašome pakeisti šį techninį reikalavimą į: Maksimali įtampa ne mažesnė nei 250 V, maksimali srovė ne mažesnė nei 400 mA, maksimali galia ne mažesnė nei 70 W. Tai žymiai padidintų siūlomų srovės šaltinių pasirinkimą perkančiajai organizacijai bei padidintų konkurenciją. Dėl 9 p.d techninės specifikacijos 3 punkto : Būtinas motorizuotas filtrų ratas, su ne mažiau kaip 3 pozicijomis. Daugeliu atvejų naudojami 1–2 dažniausiai taikomi dažai(EtBr, SYBR, Coomassie, GelGreen ir pan.). Papildomas automatinis filtras didina kainą ir komplekso sudėtingumą, bet nesuteikia papildomos naudos galutiniam rezultatui. Taip pat, verta pabrėžti, kad didesnis mechaninių/motorizuotų dalių kiekis, didina gedimų tikimybė ir aptarnavimo kaštus, o tai yra svarbu mokslinėms laboratorijoms, kur techninės priežiūros biudžetas yra ribotas. Motorizuotų filtrų rato reikalavimas dirbtinai padidina visos sistemos kainą, kas sąlygoja neefektyvų biudžėto lėšų panaudojimą. Prašome pakeisti šį reikalavimą, kad galima būti siūlyti ir kitais emisijos detekcijos mechanizmais pagrįstas sistemas. (pvz. Nurodant bangų ilgių detekcijos diapazoną pagal planuojamus naudoti fluorescencinius dažus). Dėl 9 p.d techninės specifikacijos 6 punkto : Matymo laukas ne mažesnis nei 200 x 150 mm. Šis reikalavimas taip pat stipriai apriboja konkurenciją, todėl prašome praplėsti šį parametrą iki ±10mm. Tokia paklaida neturi jokios įtakos eksperimentų atlikimui bei vizualizacijai. ±10 mm tolerancija yra objektyvi ir atitinka realią rinkos pasiūlą, neapribodama tiekėjų. Pagal rinkoje egzistuojančius komercinių rinkinių gelių dydžius, yra akivaizdu, kad daugelio gelių matmenys yra mažesnį už reikalavime esantį vaizduojamo ploto įvertį – 200 x 150mm, todėl šis reikalavimas turi būti pakoreguotas. Dėl 9 p.d techninės specifikacijos 8 punkto: Integruotu kompiuteriu bei lietimui jautriu ekranu, kurio dydis ne mažesnis nei 12 colių. Ekrano rezoliucija ne prastensė nei 1280 x 800. Windows arba anlogiška operacinė sistema. Manome, kad toks reikalavimas yra perteklinis ir taip pat apribojantis konkurenciją, kadangi visą analizė yra atliekama išorėje (kompiuteriu su pritaikyta programine įrangą). Tyrimų duomenys dažniausiai perkeliami į kompiuterį tolimesnei analizei su tam tikra programine įranga, todėl didelis integruotas ekranas neturi praktinės reikšmės. Prietaiso valdymui svarbi yra ne įstrižainė ir raiška, o patogus programos naudojimas, aiškus ir intuityvus valdymas ir rezultatų atvaizdavimas. Galiausiai tai diskriminuoja paprastesnius, bet pilnai tinkamus sprendimus, kurie laboratorijoms dažnai yra patogesni, patikimesni ir pigesni. Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad reikalavimai negali būti pritaikyti tik konkrečiam gamintojui – būtina formuluoti funkcinį poreikį. Prašome pakeistį šią techninių reikalavimų dalį taip, kad galima būtų siųlyti kitų gamintojų prietaisus su ekranu ne mažesniu negu 9 coliai ir ekrano raiška ne prastesnė negu 1024 x 768. | Bus atsižvelgta į pastabas ir pasiūlymus Techniniai reikalavimai horizontaliai elektroforezės sitemai su srovės šaltiniu bei gelių dokumentavimo sistemai buvo pakoreguoti pagal pasiūlymą. Horizontaliosios gelių sistemos (8 pirkimo dalis) gelių matmenys praplėsti ± 5 cm, srovės šaltiniui atsisakyta dviejų žingsnių programų bei sumažinti srovės šaltinio srovės bei galios parametrai iki 400mA ir 70 W. Gelių dokumentavimo sistemai (9 pirkimo dalis) atsisakyta motorizuoto filtrų rato, pakoreguotas matymo laukas pridedant ± 10 mm, ir sumažintas ekrano dydis bei rezoliucija. |
| 3 | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka perkamų paslaugų efektyvumui ir potencialiai ekonominei naudai. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 4 | Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti prikimo procedūroje? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 5 | Kokie specialistai, Jūsų nuomone, turėtų dalyvauti sutarties vykdyme, kad sutartis būtų įvykdyta laiku ir kokybiškai? Pagrįskite. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 6 | Kokie turėtų būti nustatomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai specialistams? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 7 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 8 | Koks sutarties įgyvendinimo terminas būtų optimalus? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 9 | Kokius kontrolės mechanizmus siūlote nustatyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje kontrolei vykdyti? | - | Dalyvis pastabų nepateikė |
| 10 | Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją. | - | Dalyvis pastabų nepateikė |