DĖL ATSAKYMO Į PATEIKTĄ PAKLAUSIMĄ

Informuojame, kad Pirkime gautas tiekėjo paklausimas:

| Eil. Nr. | Tiekėjo paklausimas (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos pateikiamas atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 1.1.6 punkte "Rankos ekvivalento jungtis" reikalaujama, kad prietaisas turėtų "4 mm jungtį priekiniame prietaiso skyde". Ar tinka, kad mūsų siūlomas prietaisas turėtų 4 mm „banana“ tipo jungtį su 6 mm prisukamu lizdu priekiniame prietaiso skyde? | Taip, tai nekeičia Techninės specifikacijos reikalavimo, o tik jį papildo. |
| 2. | Techninės specifikacijos 1.2.3 punkte "Kintamos srovės maitinimo įtampa" reikalaujama, kad prietaisas atlaikytų Nuo 0 V iki 260 V (240 V + 10 proc.) arba didesnę įtampą. Ar tinka, kad mūsų siūlomas prietaisas atlaikytų nuo 0 V iki 250V kintamą srovės maitinimo įtampą? | Lietuvoje (kaip ir visoje Europos Sąjungoje) viešojo elektros tinklo įtampa yra reglamentuota pagal standartą LST EN 50160:2011 „Viešosios elektros energijos tiekimo tinklų įtampos charakteristikos“. Pagal šį standartą nominali įtampa yra 230 V AC (vienfazė), leidžiamas nuokrypis yra ±10 % nuo nominalios įtampos 230 V per 95 % savaitės trukmės. Taigi, 230 V + 10 % yra 253 V. Pridėjus bent 3 % atsargą gauname 259,9 V. Taigi 250 V įtampa nėra pakankama net neįvertinus atsargos. |
| 3. | Techninės specifikacijos 1.3.3 punkte "Maksimali trumpalaikė leistina srovė" reikalaujama, kad prietaisas gebėtų atlaikyti 50 A srovę ne mažiau kaip 100 s. Gamintojas teigia, kad mūsų siūlomas prietaisas neišpildytų tokios specifikacijos. Ar būtų įmanoma šią specifikaciją išmesti, kad būtų sudarytos geresnės konkurencinės sąlygos? | Šis prietaisas bus naudojamas ir nuolatinės srovės matavimams, todėl ši Techninės specifikacijos sąlyga negali būti keičiama. |
| 4. | Pagal techninės specifikacijos 1.4.3 punktą "Maitinimo tinklo įtampa (valdymui ir ventiliatoriams)" mūsų siūlomas prietaisas neturi ventiliatorių, jis yra aušinamas korpusu. Ar tokia prietaiso ypatybė priimtina perkančiajai organizacijai? | Reikalavimas yra tik toks, kad prietaisas turi būti maitinamas iš 230 V AC. Skliaustuose pateikta informacija yra tik galimi pavyzdžiai, taip pat nurodanti, kad tai nėra įtampa bandomojo įrenginio maitinimui o tik paties tinklo ekvivalento maitinimui. |
| 5. | Techninės specifikacijos 1.6.1 punkte "Apsauginis įžeminimo gnybtas" reikalaujama, kad prietaisas turėtų M8 arba M10 varžtą tiek priekiniame, tiek galiniame skyde. Ar tinka, kad mūsų siūlomas prietaisas apsauginį įžeminimo gnybtą turi tik priekiniame skyde ir jo skersmuo yra M6 x 0.75? | Galinė jungtis yra skirta pačiam prietaisui įžeminti, priekinė – bandomojo įrenginio prijungimui ar kt. nespecifinėms reikmėms. |
| 6. | Techninės specifikacijos 1.6.2 punkte "RD įžeminimo gnybtas (reference ground)" reikalaujama, kad prietaisas juos turėtų abiejuose tinklo ekvivalento šonuose. Ar tinka, kad mūsų siūlomas prietaisas šonuose neturėtų RD įžeminimo gnybtų? | Tai vienas pagrindinių reikalavimų, kadangi pagal standarto EN 55016-2-1:2014 reikalavimus, tinklo ekvivalentas turi būti sujungtas su metaline atskaitos plokštuma labai mažo induktyvumo jungtimi. Tam naudojama metalinė plokštelė, kurios plotis yra artimas tinklo ekvivalento šoninės sienelės pločiui. Ši metalinė plokštelė sujungiama su metaline atskaitos plokšte palei visą plokštelės kraštinės ilgį. |