Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

VIENKARTINIŲ TESTŲ NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinis testas narkotinių medžiagų nustatymui | - Vienu testu narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti galima identifikuoti ne mažiau kaip 18 narkotinių medžiagų (kokainą, amfetaminą, metamfetaminą, marihuaną, metadoną, ekstazį, opiatus, triciklinius antidepresantus, barbitūratus, benzodiazepinus, buprenorphiną, fentanilį, sintetinį tetrahidrokanabinolį, sintetinį tetrahidrokanabinolį, sintetinį metkatoniną, sintetinį katinoną, ketaminas, mefedronas. - Nustatomos narkotinės medžiagos jautrumas ne mažesnis kaip: kokainas (COC, 300ng/ml), amfetaminas (AMP, 1000ng/ml), metamfetaminas (MET, 1000ng/ml), marihuana (THC, 50ng/ml), metadonas (MTD, 300ng/ml), ekstazis (MDMA, 500ng/ml), opiatai (OPI, 2000ng/ml), tricikliniai antidepresantai (TCA, 1000ng/ml), barbitūratai (BAR, 300ng/ml), benzodiazepinai (BZO, 300ng/ml), buprenorphinas (BUP, 10 ng/ml), fentanilis (FYL, 20ng/ml), sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K2/Spice, 30 ng/ml), sintetinis tetrahidrokanabinolis THC (K3/AB-Panica, 10 ng/ml), sintetinis metkatoninas MCAT (MCAT, 500 ng/ml), sintetinis katinonas – MDPV (3,4-metilendioksipirovaleronas) (MDPV, 500 ng/ml), ketaminas (KET, 100 ng/ml), mefedronas (MEP, 100 ng/ml). - Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas sandarioje, individualioje folijos pakuotėje-maišelyje, kuriame yra vienkartinis testas ne mažiau 18 narkotinių medžiagų nustatymui, testai-juostelės yra integruoti į šlapimo indelio sieneles. Indelis kartu su tvirtai užsukamu dangteliu. - Ant vienkartinio testo pakuotės turi būti nurodoma: serijos numeris, galiojimo terminas, testo pavadinimas, gamintojo informacija. - Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 3-7 min. - Testų galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių. - Testai narkotinėms medžiagoms - nustatyti turi būti pažymėti CE ženklu. CE atitikties sertifikato kopiją pristatyti kartu su prekėmis. - Kartu su prekėmis pateikti 100 vnt. testo aprašymų lietuvių kalba. Kartu su pasiūlymu pateikiamas prekių gamintojo techninių duomenų aprašymas ir/ar kiti dokumentai, įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. |

____________________________