## DPV aparatas
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (1 kompl.)
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1 | Paskirtis | Aparatas pritaikytas naujagimių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai
2 | Aparato darbas užtikrinamas išoriniu deguonies ir oro šaltiniais | 1. Deguonis slėgio ribos ne siauresnės kaip 3-6 bar
2. Oro slėgio ribos ne siauresnės kaip 3-6 bar
3 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 240 V, 50 Hz elektros tinklas;
2. Integruota vidinė baterija, užtikrinanti ne mažiau 3 valandų ventiliatoriaus darbą
4 | Proksimaliniai srauto sensoriai | Galimybė naudoti daugkartinio ir vienkartinio naudojimo srauto sensorius
5 | Ekranas | Ne mažiau 12 colių spalvotas sensorinis ekranas
6 | Ventiliacijos tipai | 1. Invazinė ventiliacija
2. Neinvazinė ventiliacija
7 | Invazinės ventiliacijos režimai | 1. Pastovus teigiamas slėgis kvėpavimo takuose
2. Priverstinė slėgį kontroliuojanti ventiliacija
3. Asistuojanti slėgį kontroliuojanti ventiliacija
4. Sinchronizuota slėgį kontroliuojanti ventiliacija
5. Sinchronizuota slėgį kontroliuojanti ventiliacija su slėgio palaikymu
6. Kvėpavimo tūrį užtikrinanti slėgį kontroliuojanti ventiliacija
7. Didelio dažnio osciliacinė ventiliacija
8. Kvėpavimo tūrį užtikrinanti didelio dažnio osciliacinė ventiliacija
9. Didelio dažnio osciliacinė ventiliacija kombinuota su slėgį kontroliuojančia ventiliacija
8 | Neinvazinės ventiliacijos režimai | 1. Pastovus teigiamas slėgis kvėpavimo takuose, naudojant dviejų šakų (įkvėpimo ir iškvėpimo) kvėpavimo kontūrą
2. Pastovus teigiamas slėgis kvėpavimo takuose, naudojant vienos šakos (įkvėpimo) kvėpavimo kontūrą
3. Priverstinė slėgį kontroliuojanti ventiliacija, naudojant dviejų šakų (įkvėpimo ir iškvėpimo) ir vienos šakos (įkvėpavimo) kvėpavimo kontūrus
4. Asistuojanti slėgį kontroliuojanti ventiliacija su slėgio trigeriu, naudojant dviejų šakų (įkvėpimo ir iškvėpimo) kvėpavimo kontūrą ir proksimaliniu slėgio matavimu
5. Didelio dažnio osciliacinė ventiliacija
6. Didelės tėkmės deguonies terapija
9 | Parametrų nustatymai (ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Įkvėpimo laikas: 0,1-3,0 s
2. Kvėpavimo dažnis: 1-150 k/min
3. Deguonies koncentracija: 21-100%
4. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos priverstinės ventiliacijos režime: 0 - 65 cmH2O
5. Įkvėpimo slėgio nustatymo ribos palaikomosios ventiliacijos režime: 0 - 65 cmH2O
6. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje nustatymo ribos: 0 – 35 cmH2O
7. Kvėpavimo tūrio nustatymo ribos: 2-300 ml
8. Srauto trigerio nustatymo ribos: 0,2-20 ml/min
9. Palaikomosios ventiliacijos įkvėpimo/ iškvėpimo srauto slenkstis: 5-50% maksimalios įkvėpimo tėkmės
10. Maksimalaus slėgio pasiekimo laikas: 0,1-3,0 s
10 | Didelio dažnio osciliacinės ventiliacijos parametrų nustatymai (ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Osciliacijos dažnio nustatymo ribos: 3 - 20 Hz
2. Slėgio amplitudės nustatymo ribos: 5 - 180 cmH2O
3. Vidutinio slėgio kvėpavimo takuose nustatymo ribos: 0 - 45 cmH2O
4. Įkvėpimo-iškvėpimo santykio nustatymo ribos: 1:1/1:2/1:3
5. Atodūsio slėgio nustatymo ribos: 0 – 45 cmH2O
6. Atodūsio įkvėpimo laiko nustatymo ribos: 0,1 – 3 s
7. Atodūsio dažnio nustatymo ribos: 1-150 k/min
11 | Didelės tėkmės deguonies terapijos parametrų nustatymai | 1. Deguonies koncentracija: 21- 100%
2. Srauto nustatymo ribos: nuo 2 iki 30 l/min
12 | Monitoruojami parametrai | 1. Nuosruvis
2. Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje
3. Įkvėpimo slėgis
4. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis
5. Kvėpavimo dažnis
6. Deguonies koncentracija
7. Įkvėpimo laikas
8. I:E santykis
9. Įkvėpavimo ir iškvėpimo tūris
10. Minutinė ventiliacija
11. DCO2
12. C20/C
13. Rezistentiškumas
14. Plaučių tamprumas
13 | Grafinis kreivių atvaizdavimas | 1. Slėgio/laiko
2. Srauto/laiko
3. Kvėpuojamojo tūrio/laiko
14 | Grafinis kilpų atvaizdavimas | 1. Tūrio/ Slėgio
2. Srauto/tūrio
3. Srauto/slėgio
15 | Ventiliacijos duomenų atmintis | Ne mažiau 14 dienų
16 | Automatinė deguonies koncentracijos kontrolė | Automatinė deguonies koncentracijos kontrolė priklausomai nuo monitoruojamų SpO2 duomenų
17 | Aliarmai | Garsinė ir vaizdinė apsaugos sistema
Reikalavimai komplektacijai
18 | Mobilus stovas su kontūro laikikliu | Būtina
19 | Daugkartinio naudojimo proksimalinis srauto sensorius | 2 vnt.
20 | SpO2 daviklis | 1 vnt.
21 | Drėkintuvas | 1 vnt.
21.1 | Reikalavimai drėkintuvui
21.2 | Drėkintuvo ekranas | 1. Spalvotas,
2. Ne mažiau 3,5 colio
3. Automatinis apšvietimo reguliavimas
21.3 | Drėkintuvo 3 funkciniai režimai | 1. Invazinis
2. Neinvazinis
3. Nepriklausomas
21.4 | Invazinis režimas | Kamera: 37⁰C, pacientas: 39⁰C
21.5 | Neinvazinis režimas | Kamera: 31⁰C, pacientas 34⁰C
21.6 | Nepriklausomas režimas | Kamera: 30⁰C-40,5⁰C
Pacientas: 28⁰C-40,5⁰C
21.7 | Įkvėpimo drėkinimo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 3 lygių
21.8 | Iškvėpimo šildymo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 5 lygių
21.9 | Automatinė elektroninė vandens lygio kontrolė | Būtina

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas ekspoatavimo vietą į Viešosios įstaigos Respublikinę Panevėžio ligoninę, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5 | Garantinis laikotarpis
5.1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
6.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
6.2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne